## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

#### - Tên gói thầu: Gói thầu cung ứng thiết bị y tế dùng trong thận nhân tạo - lọc máu - ECMO năm 2025 - 2026 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

#### - Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500335359 | Túi thải 5L | Cái | 600 | - Được dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT, Thể tích: 5L - Được trang bị đầu nối female Luer ở bên trong Không áp dụng túi và ống ≥ (Ø 8 mm) để làm nơi dẫn lưu. - Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex |
| 2 | PP2500335360 | Bộ quả lọc trao đổi huyết tương cho người lớn | Quả/Bộ | 80 | - Quả lọc tách huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: - Thể tích máu của cả bộ quả lọc ≤130 ml ±10% - Diện tích màng hiệu dụng ≥ 0,3 m2 - Chất liệu màng lọc Polypropylene hoặc tương đương - Thể tích máu trong sợi lọc ≤ 50 ml ±10% - Độ dày thành sợi lọc ≥ 150 µm - Tốc độ máu từ ≥100 ml/phút đến ≤ 400 ml/phút - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 3 | PP2500335361 | Bộ quả lọc máu liên tục/ hấp phụ | Bộ | 220 | - Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: + Loại bỏ Cytokine + Loại bỏ nội độc tố + Lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) Chất liệu: - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: + Sợi rỗng (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer) + PolyethyleneImine (PEI) + Bề mặt sợi lọc được gắn heparin - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG - Có tiệt trùng: Thông số kỹ thuật của quả lọc - Diện tích màng: ≥ 1,5m2 - Độ dày thành sợi lọc: ≥ 50µm - Tốc độ máu: ≥100 đến ≤ 450 ml / phút - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 4 | PP2500335362 | Bộ quả lọc máu liên tục cho người lớn | Quả/Bộ | 250 | - Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: - Sợi lọc : Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG - Có tiệt trùng Thông số kỹ thuật của quả lọc: - Diện tích màng hiệu dụng: ≥ 0,9m2 - Độ dày thành sợi lọc: ≥ 50µm - Tốc độ máu: ≥75 đến ≤ 400 ml/phút - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 5 | PP2500335363 | Bộ quả lọc máu liên tục cho trẻ em | Quả/Bộ | 10 | - Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn. Chất liệu: - Sợi lọc: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG - Có tiệt trùng Thông số hoạt động của quả lọc - Diện tích màng hiệu dụng: ≥ 0,6 m2 - Độ dày thành sợi lọc: ≥ 50µm - Tốc độ máu: ≥ 50 đến ≤ 180 ml / phút - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 6 | PP2500335364 | Ống dẫn lưu màng phổi | Cái | 350 | - Trocar dẫn lưu màng phổi gồm ống thông bằng nhựa PVC trong suốt có đường cản quang - Chiều dài ≥ 28cm cỡ ≥14Fr - Chia vạch 5cm, 10cm, 15cm tính từ điểm đầu, có 2 lỗ ở mặt bên, đầu cuối hở. -Trocar bằng thép không gỉ có cán để dễ thao tác - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 7 | PP2500335365 | Catheter tạo đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên | Cái | 550 | - Catheter dùng để truyền thuốc, truyền dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh dưới 1kg. - Catheter chất liệu PUR - Có cản quang - Dài ≥ 20 cm kèm stylet; 01 thước dây. Thể tích mồi 0.09ml. - Đường kính ngoài ≤ 0.35mm. - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 8 | PP2500335366 | Catheter động tĩnh mạch | Cái | 350 | - Catheter có thể dùng để đo huyết áp động mạch, truyền dịch, truyền thuốc. - 01 cathetercỡ 2Fr (22G) đường kính trong ≤ 0.55mm, đường kính ngoài ≤ 0.75mm, - Chất liệu PUR, - đoạn nối dài dài ≥ 8cm, tốc độ truyền ≥12 ml/phút; - 01 kim đâm da cỡ ≥ 21G; 01 guidewire ≥ 26cm, đường kính ≤ 0.46mm - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 9 | PP2500335367 | Catheter tĩnh mạch rốn | Cái | 2000 | - Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: - Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc, lấy máu, truyền máu và các chế phẩm máu, đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu - Đóng gói: - 01 catheter chất liệu PVC cản quang + Dài ≥ 37cm - Kích cỡ ≥3.5 Fr - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 10 | PP2500335368 | Catheter động mạch | Cái | 2500 | - Catheter động mạch dùng để đo khí máu theo dõi áp lực động mạch xâm lấn. - Chất liệu catheter Polyetylen - Đóng gói: 01 catheter chất liệu Polyethylene kích cỡ 20G(3Fr), chiều dài ≥ 8 cm; 01 kim đâm da cỡ 20G ; 01 guidewire - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 11 | PP2500335369 | Kim động tĩnh mạch Thận nhân tạo | Cái/Kim | 140000 | - Kim chạy thận nhân tạo ≥ 16G - Chất liệu: Thép không gỉ - Chất liệu đường ống: Polyvinyl clorua không chứa DEHP và LATEX. - Đạt 1 CFS (Châu Âu) - Tiêu chuẩn chất lượng: CE - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hay các nước Châu Âu |
| 12 | PP2500335370 | Dây chạy thận | Cái/Bộ | 15000 | -Bộ dây bao gồm: dây động mạch và dây tĩnh mạch (2 trong 1) -Bộ dây được sản xuất bằng nhựa PVC dẻo, chứa DEHP hoặc không chứa DEHP -Kích thước: các cỡ -Tiệt trùng -Tiêu chuẩn: CE |
| 13 | PP2500335371 | Catheter thận nhân tạo 2 nòng | Bộ | 600 | - Catheter 2 nòng không chứa DEHP. - Độ dài ≥ 15cm - Tốc độ máu (ml/ phút): nòng xa ≥ 200. nòng gần ≥ 240. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE - Đạt 01 CFS Châu Âu - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 14 | PP2500335372 | Dây dẫn dịch bù máy HDF - Online | Bộ | 100 | - Một bộ gồm 1 đầu nối luer, van 1 chiều - Tiêu chuẩn chất lượng: EC (Châu Âu) - Đạt 01 CFS (Châu Âu) - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 15 | PP2500335373 | Quả lọc thận nhân tạo | Cái | 2000 | - Màng lọc thận Low Flux 1.3 ㎡. - Độ thanh thải + Ure 257 ml/phút. + Creatinin 228 ml/phút + Phosphate 175 ml/phút, + Vitamin B12: 101 ml/phút. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE - Đạt 01 CFS (Châu Âu) - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 16 | PP2500335374 | Quả lọc thận nhân tạo | Cái | 1000 | - Màng lọc thận Low Flux 1.6 ㎡ - Độ thanh thải: Ure 269 ml/phút, Creatinin 242 ml/phút, Phosphate 187 ml/phút, Vitamin B12: 112 ml/phút. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE - Đạt 01 CFS (Châu Âu) - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 17 | PP2500335375 | Quả lọc thận nhân tạo | Cái | 200 | - Màng lọc thận High Flux 1.6 ㎡ - Độ thanh thải: Ure 270 ml/phút - Creatinin 248 ml/phút, Phosphate 230 ml/phút, Vitamin B12: 166 ml/phút, Cytochrome C: 81 ml/phút; hệ số sàng: Inulin 1.0, β2-Microglobulin 0.7, Albumin < 0.001 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Đạt 01 CFS (Châu Âu) - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 18 | PP2500335376 | Quả lọc dịch siêu sạch | Cái | 100 | - Màng Polysulfone hấp thụ cao, loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố > 10^6 IU /ml, tuổi thọ màng lọc ≥150 lần chạy thận hoặc ≥ 900 giờ. |
| 19 | PP2500335377 | Dịch lọc máu thận nhân tạo 1A | Lít | 54000 | - Can 10 lít, dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid đặc chứa: - Natri clorid ≤ 1614,0 g - Kali clorid; Calciclorid.2H2O; Magnesi clorid.6H2O; Acid acetic băng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE - Có ít nhất 1 CFS (Châu Âu) |
| 20 | PP2500335378 | Dịch lọc máu thận nhân tạo 1B | Lít | 90000 | Can 10 lít, dung dịch thẩm phân máu đậm đặc bicarbonate chứa: • Natri clorid ≤ 305,8 g; Al ≤ 0,01 mg/l . • Natri Bicarbonate; Dinatri Edetat.2H2O Tất cả các thành phần và nước tinh khiêt đều đáp ứng tiêu chuẩn của Dược điển Châu Âu (EP) - Tiêu chuẩn chất lượng: CE - Có ít nhất 1 CFS (Châu Âu) |
| 21 | PP2500335379 | Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo | Lít | 500 | - 1000 ml chứa ≥500 gam acid citric khan. - Tác dụng:khử Can- xi và khử trùng nhiệt máy thận; diệt vi khuẩn , nấm, lao và virut (bao gồm HBV, HCV và HIV) ở ≥ 83 độ C. Tiêu chuẩn chất lượng: CE Có ít nhất 1 CFS Châu Âu |
| 22 | PP2500335380 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO | Bộ | 10 | - Bao gồm bộ phổi + dây dẫn máu + đầu bơm ly tâm - Phủ chất chống đông máu X-Coating - Lưu lượng máu tối đa: 7 lít/phút - Diện tích bề mặt trao đổi khí ≤ 2,5m2 - Tiêu chuẩn: 1 CFS. - Xuất xứ nhóm nước G7 hay Châu Âu |
| 23 | PP2500335381 | Ca-nuyn (cannula) động mạch ECMO | Cái | 10 | Bao gồm: kim 18G, dây dẫn đường 0.035", ống tiêm 10ml, que nong trước 8Fr/12Fr dài 15cm, dao mổ '- Kích cỡ: ≥ 13.5 Fr, Chiều dài: ≥15 cm. Loại đầu nối khoá. - Xuất xứ nhóm nước G7 hay Châu Âu |
| 24 | PP2500335382 | Ca-nuyn (cannula) tĩnh mạch ECMO | Cái | 10 | Bao gồm: kim 18G, dây dẫn đường 0.035", ống tiêm 10ml, que nong trước 8Fr/12Fr dài 15cm, dao mổ - Kích cỡ: ≥ 18 Fr, Chiều dài: ≥50cm. Loại đầu nối khoá. - Xuất xứ nhóm nước G7 hay Châu Âu |
| 25 | PP2500335383 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả | 1000 | - Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate - Độ dày thành sợi: 15 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene - Diện tích: ≥1,5 m2 - Thể tích mồi: ≥ 90 ml - Hệ số siêu lọc: ≥ 18(mL/giờ/mmHg) - Độ thanh thải ( với Qb: 300ml/min): Ure, Creatinine, Phosphate, Vitamin B12 - Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ G7 hay Châu Âu |
| 26 | PP2500335384 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả | 50 | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa DEHP - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Diện tích: ≥1,5 m2 - Thể tích mồi: ≥ 95 mL - Hệ số siêu lọc: ≥67 (mL/giờ/mmHg) - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): + Ure,Creatinine,Phosphate,Vitamin B12 - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ G7 hay Châu Âu |
| 27 | PP2500335385 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả | 300 | - Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, - Diện tích: ≥1.5 m2. - Thể tích mồi:≥90 mL. - Hệ số siêu lọc: KUF: ≥ 60 (mL/giờ/mmHg). - Độ dày thành sợi: ≥ 40 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): + Ure, Creatinine, Phosphate, Vitamin B12, Myoglobin. - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ G7 hay Châu Âu |

* Nhà thầu phải đáp ứng về các nội dung đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại E-HSMT.

- Hàng mới 100%. Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho cơ sở y tế bảo đảm.

- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng quy cách của Nhà sản xuất và không bị hư hỏng, nứt vỡ, biến dạng trong quá trình giao hàng. Nhà thầu chịu chi phí vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng hóa không đạt yêu cầu).

- Nhà thầu phải thu hồi và giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mua.

- Nhà thầu phải cung ứng hàng hoá trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được dự trù bên mời thầu theo đúng số lượng được quy định tại E-HSMT.

3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin của Chủ đầu tư/Bên mua, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa, khắc phục sai sót hoặc thu hồi hàng hóa bị lỗi, cung ứng hàng hóa thay thế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo giá cả không thay đổi. Đồng thời giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa khi có quyết định thu hồi của cơ quan quản lý, lỗi liên quan đến chất lượng.

4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiền hành gồm có:

- Kiểm tra tính phù hợp hàng hóa được giao so với đơn hàng gọi, có biên bản ký nhận giữa bên giao và bên nhận.

- Kiểm tra có biên bản ghi nhận hàng hóa giao thừa, thiếu.

- Kiểm tra Phiếu kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa khi giao hàng.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa về mặt cảm quan.

- Khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp.