## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

#### - Tên gói thầu: Gói thầu cung ứng thiết bị y tế dùng trong can thiệp mạch não năm 2025-2026 tại bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

#### - Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Đơn vị tính | Khối lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500334715 | Băng đóng động mạch quay sau can thiệp | Cái | 10 | - Cơ chế cầm máu bằng bóng nén kép - Chiều dài: ≥ 24 cm - Hỗ trợ hồi lưu tĩnh mạch - Khóa có thể điều chỉnh giúp dễ dàng lắp và tháo ra. - Xuất xứ: G7 hoặc các nước Châu Âu. |
| 2 | PP2500334716 | Bộ điều khiển cắt coil | Bộ | 10 | - Bộ điều khiển cắt coil tương thích với i-ED Coil, nhận biết và chỉ ra điểm tách coil bằng tín hiệu âm báo - Bộ điều khiển kết nối có ED clip (nối với pusher) và Patient-side clip - Xuất xứ : G7 hay các nước Châu Âu |
| 3 | PP2500334717 | Bộ dụng cụ bơm bóng áp lực cao | Bộ | 10 | - Chất liệu: Polycarbonate - Thể tích: 20ml - Kèm theo bộ chữ Y, gồm có: khoá chữ Y, dây nối, kim luồn và torque - Có 2 loại bơm bóng: loại đẩy và loại súng - Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 4 | PP2500334718 | Bộ dụng cụ hỗ trợ mở đường vào mạch máu các cỡ | Bộ | 30 | - Bộ dụng cụ mở đường lòng mạch quay và mạch đùi, gồm 04 bộ phận: + Ống nong (Dilator); + Ống thông mở đường (Sheath introducer), + Dây dẫn nhỏ kim loại + Kim chọc dò mạch máu - Các kích thước: ≥5F đến ≤ 9F - Chiều dài: ≥11cm đến ≤70cm. - Đạt tiêu chuẩn: FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ tại các nhóm nước G7 hay các nước Châu Âu |
| 5 | PP2500334719 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch máu các loại, các cỡ | Cái | 5 | '- Stent lấy huyết khối mạch não - Đường kính ≥2.5mm đến ≤6.0mm. - Chiều dài stent ≥16mm. - Có marker ở đoạn gần và marker ở đoạn xa - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 6 | PP2500334720 | Bộ van cầm máu | Bộ | 240 | - Chất liệu: Polycarbonate - Có 2 loại: 02 và 03 cổng - Chiều dài: ≥54mm và ≤78 mm - Cổng kết nối có góc:≥ 30 độ và ≤40 độ - Giảm thiểu mất máu và chảy máu ngược dòng - Bộ sản phẩm bao gồm: 1 van, 1 torque và 1 kim |
| 7 | PP2500334721 | Bóng chẹn cổ túi phình mạch não | Cái | 5 | - Thiết kế phủ hydrophilic. - Chỉ định bóng chèn cổ túi phình mạch não cổ rộng mạch thẳng. - Kích thước : + Đường kính ≥ 4.0mm + Chiều dài ≥ 10mm. + Chiều dài đầu xa ≥ 5mm. - Xuất xứ: Các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 8 | PP2500334722 | Bóng chẹn cổ túi phình mạch não | Cái | 5 | - Thiết kế phủ hydrophilic. - Chỉ định bóng chèn cổ túi phình mạch não cổ rộng tại vị trí ngã ba lòng mạch. - Kích thước: + Đường kính ≥ 4.0mm + Chiều dài ≥ 11mm, chiều dài đầu xa ≥ 5mm. - Xuất xứ: Các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 9 | PP2500334723 | Bóng nong (balloon), bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bóng tách rời, bóng chẹn các loại, các cỡ | Cái | 20 | - Bóng nong được gắn trong ống thông 2 nòng, dùng trong can thiệp điều trị xơ vữa động mạch nội sọ. - Đường kính ≥1.5mm đến ≤4.0mm, - Đường kính trong ≤0.017'' - Áp lực tối đa ≥14 atm. - Tiêu chuẩn CE - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 10 | PP2500334724 | Bóng tắc mạch chẹn cổ túi phình mạch thẳng | Cái | 5 | - Bóng liền ống dẫn và kèm dây dẫn - Đường kính bóng: ≥3mm - Chiều dài bóng: ≥10mm - Chiều dài đầu tip ≥4mm - Đường kính ngoài: ≥2.2F - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 11 | PP2500334725 | Catheter chụp mạch não | Cái | 50 | - Lớp ngoài polyurethane - Lớp giữa bện lưới thép không gỉ - Lớp trong giàu nylon - Đoạn xa có lớp phủ ái nước - Chiều dài: ≥ 100 cm - Tiêu chuẩn: CE, có 2 CFS - Xuất xứ G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 12 | PP2500334726 | Chất tắc mạch vĩnh viễn | Lọ | 5 | - Chất liệu: Ethylene vinyl alcohol, - Nồng độ: ≥ 6% đến 8% - Một hộp bao gồm 1 lọ chất tắc mạch, 1 lọ dung môi DMSO, 2 xi-lanh để bơm chất tắc mạch và 1 xi lanh để bơm dung môi - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 13 | PP2500334727 | Coil nút mạch não loại không phủ gel các vòng xoắn kim loại lõi trần | Cái | 40 | - Chất liệu: Platinum - Đường kính sợi coil: từ 0.0115" và đến ≤0.0145" - Đường kính coil: ≥1.5mm - Chiều dài cuộn coil: ≥1cm - Được cắt bằng dụng cụ cắt cơ học - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: Tại các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 14 | PP2500334728 | Cuộn nút mạch (coil) não các cỡ | Cái | 20 | - Vòng xoắn bằng hợp kim platinum-vonframe - Cuộn nút mạch não với nhiều cấp độ mềm, - Chiều dài cuộn coil từ ≥1 cm đến ≤ 70cm, có loại 1 sợi lõi và 2 sợi lõi. Sợi lõi làm bằng polypropylene. - Cắt theo cơ chế điện phân - Tiêu chuẩn: CE |
| 15 | PP2500334729 | Đầu nối chữ Y dạng bấm hoặc vặn | Bộ | 20 | - Đầu nối chữ Y dạng bấm hoặc vặn - Bộ kết nối chữ Y bao gồm: • Đầu nối chữ Y • Torque • Kim • Dây truyền với khóa luer 03 cổng Tiêu chuẩn: CE |
| 16 | PP2500334730 | Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu | Cái | 50 | Dây dẫn can thiệp mạch máu phủ lớp ái nước hydrophilic: - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: ≤0.035". - Chiều dài: ≥200cm đến ≤260cm - Đầu tip có nhiều loại khác nhau - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 17 | PP2500334731 | Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu | Cái | 50 | - Dây dẫn can thiệp mạch máu phủ lớp ái nước hydrophilic: - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: ≤0.035". - Chiều dài: ≥45cm đến ≤180cm. - Đầu tip có nhiều loại khác nhau - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 18 | PP2500334732 | Dây dẫn can thiệp mạch não | Cái | 30 | - Chất liệu: Nitinol- Stainless Hybrid, phủ Hydrophilic. - Kích thước: + Dài ≥ 200 cm + Đường kính đầu gần ≥ 0.014 inches + Chiều dài đầu xa có thể uốn được ≥ 1,4cm. - Xuất xứ: Các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 19 | PP2500334733 | Dây dẫn can thiệp mạch não | Cái | 40 | - Công nghệ vòng xoắn kép duy trì hình dạng đầu tip - Có lớp phủ ái nước - Đường kính: ≥ 0.008inch. - Chiều dài: ≥ 200cm |
| 20 | PP2500334734 | Dây dẫn đường cho Catheter | Cái | 50 | - Lõi là vật liệu Nitinol. - Lớp ngoài là Polyurethane. - Lớp phủ ái nước - Chiều dài: ≥260 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: ≥ 3cm - Hình dạng đầu tip: thẳng, gập góc 45 và cong chử J - Tiêu chuẩn: CE, có 2 CFS - Xuất xứ: Thuộc nhóm nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 21 | PP2500334735 | Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu động mạch vành và các động mạch khác các loại | Cái | 30 | - Chất liệu lưới lọc: Nitinol - Đường kính lưới lọc: ≥3 đến ≤7mm, - Độ dài dây đẩy: ≥190cm đến ≤ 320cm. - Hệ thống phù hợp với cả dây dẫn: ≥ 0.014''. - Đường kính vượt tổn thương: ≥3.2 Fr - Xuất xứ tại các nhóm nước G7 hay Châu Âu |
| 22 | PP2500334736 | Dụng cụ cắt coil | Cái | 5 | '- Cắt coil theo cơ chế điện phân - Có đèn báo - Tiêu chuẩn: CE |
| 23 | PP2500334737 | Dụng cụ cắt giá đỡ nội mạch chặn dòng chảy nội túi phình mạch não | Cái | 3 | - Dụng cụ cắt stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não chuyên dụng bằng xung điện. - Xuất xứ: Các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 24 | PP2500334738 | Dụng cụ để thả hoặc cắt vòng xoắn kim loại (dây đẩy coils, dụng cụ cắt coils) các loại, các cỡ | Cái | 10 | - Kìm cắt tách vòng xoắn kim loại đã được tích điện sẵn. - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: Các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 25 | PP2500334739 | Dụng cụ đóng mạch sau can thiệp | Cái | 50 | Bao gồm các thành phần sau : - 01 dây dẫn đường: ≥ 0.035'', dài ≥70cm. - 01 Que nong tác dụng định vị. - 01 Ống mở đường - Bộ phận đóng mạch: sử dụng cơ chế cầm máu kép với móc neo bên trong lòng mạch và collagen bên ngoài lòng mạch. - Kích cỡ: ≥ 6Fr. - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: G7 hoặc các nước Châu Âu. |
| 26 | PP2500334740 | Giá đỡ (stent) các loại, các cỡ khác | Cái | 2 | - Stent nitinol tự giãn nở dùng trong can thiệp bệnh lý phình mạch não - Đường kính ≥ 3.0mm đến ≤8.0mm, - Chiều dài ≥15mm đến ≤60mm. - Tiêu chuẩn CE - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 27 | PP2500334741 | Giá đỡ (stent) các loại, các cỡ khác | Cái | 10 | - Stent tự giãn nở dùng trong can thiệp điều trị xơ vữa động mạch nội sọ - Chất liệu nitinol - Đường kính stent ≤5.0mm; - Chiều dài stent ≥15mm đến ≤30mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 28 | PP2500334742 | Giá đỡ (stent) nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy | Cái | 1 | - Chất liệu: Platinum-Cobalt Chromium - Chất liệu lớp phủ bề mặt: Phosphorylcholine - Đường kính stent: ≥2.5mm và đến 5mm - Chiều dài stent: ≥10mm và ≤35mm - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 29 | PP2500334743 | Giá đỡ kéo huyết khối | Cái | 15 | - Thiết kế dạng các khung lồng riêng lẻ, có ≥ 3 đoạn khung lồng - Kích thước: + Đường kính ≥ 3mm. + Chiều dài khoảng ≥ 15mm. - Xuất xứ: Các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 30 | PP2500334744 | Giá đỡ lấy huyết khối | Cái | 5 | Thiết kế 3D hoặc mở gấp cuộn. Có ≥ 3 điểm đánh dấu - Thiết bị đường kính: ≥3mm. - Chiều dài làm việc: ≥20mm. |
| 31 | PP2500334745 | Keo nút mạch nút dị dạng động tĩnh mạch não | Cái | 7 | - Gồm 01 syringe tiệt trùng đóng sẵn hợp chất Polymer tương thích sinh học. Kèm theo một syringe tiệt trùng đóng sẵn chất DMSO riêng biệt. - Nồng độ khoảng ≥ 25% - Xuất xứ: Các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 32 | PP2500334746 | Khung giá đỡ (stent) mạch não chẹn cổ túi phình | Cái | 7 | - Đường kính stent: ≥3mm - Chiều dài stent: ≥15mm - Tương thích với vi ống thông đường kính ≥0.021" - Số điểm đánh dấu (marker) đầu xa ≥3 điểm - Thiết kế mở, gấp cuộn - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 33 | PP2500334747 | Khung giá đỡ (stent) sử dụng lấy huyết khối trong điều trị mạch não | Cái | 12 | - Chất liệu: Nitinol - Đường kính stent: ≥3mm - Chiều dài stent: ≥20mm - Tương thích với vi ống thông đường kính ≥0.021" - Số điểm đánh dấu (marker) đầu xa ≥3 điểm - Thiết kế mở, gấp cuộn, tự bung - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 34 | PP2500334748 | Nút tắt mạch | Cái | 20 | - Coil 3D và 2D (Helical) - Coil platinum, kích cỡ: ≥ 0.010 inch - Đường kính vòng ≤ 20 mm, dài ≤ 50cm - Chiều dài dây đẩy ≥187 cm - Xuất xứ : G7 hay các nước Châu Âu |
| 35 | PP2500334749 | Ống hút huyết khối mạch não đường kính trong lớn các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Nitinol - Đường kính trong lớn nhất đầu xa có kích thước ≥ 0.062" đến ≤ 0.072". Chiều dài ≥ 132 cm. - Tiêu chuẩn: FDA của Hoa kỳ |
| 36 | PP2500334750 | Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não | Cái | 10 | '- Kích thước: + Đường kính trong ≥ 0,055", đường kính ngoài đầu gần ≥ 0.068". + Chiều dài hoạt động ≥ 115cm. - Xuất xứ: Các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 37 | PP2500334751 | Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não | Cái | 30 | - Kích thước: + Đường kính trong ≤ 0,070", đường kính ngoài đầu gần ≥ 0.0825", đường kính ngoài đầu xa ≥ 0.0815". + Chiều dài hoạt động ≥125cm. - Xuất xứ: Các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 38 | PP2500334752 | Ống thông can thiệp chẩn đoán mạch máu não, mạch máu tạng (gan, phế quản) và ngoại biên các cỡ | Cái | 10 | Ống thông can thiệp chẩn đoán chuyên cho mạch máu não, mạch máu tạng (gan, phổi, phế quản) và ngoại biên có nhiều dạng đầu - Thân được đan bằng các sợi thép - Kích thước: ≥4F - Tương thích dây dẫn đến ≥0.038" - Áp lực lên đến: ≥1.200 PSI - Chiều dài: ≥70cm - Đạt tiêu chuẩn: FDA (Hoa Kỳ) |
| 39 | PP2500334753 | Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh | Cái | 40 | - Có lớp phủ ái nước. - Kích cỡ: ≥ 6F - Đường kính trong: ≥ 1.8mm. - Đường kính ngoài ≤ 2.7mm - Chiều dài: ≥ 80cm - Xuất xứ : Các nước ASEAN hay các nước Châu Âu |
| 40 | PP2500334754 | Ống thông chẩn đoán mạch máu | Cái | 30 | - Kích cỡ: ≥ 4F - Đường kính của ống: ≥ 1.00mm - Áp suất tối đa ≥ 1200 PSI - Cấu trúc nylon. - Dây dẫn tương thích ≥ 0.035inch. - Chiều dài ống: ≥ 65cm. - Có nhiều dạng đầu cong. - Xuất xứ : Các nước Châu Mỹ hay các nước Châu Âu |
| 41 | PP2500334755 | Ống thông chẩn đoán mạch máu tạng, mạch vành và ngoại biên các cỡ | Cái | 50 | - Đầu xa linh hoạt chuyên cho mạch máu não, mạch máu tạng, ngoại biên và mạch vành - Mức độ xoay cao - Chất liệu: + Lớp ngoài và lòng trong: nhựa Pebax + Thân đan bằng sợi thép không gỉ - Chịu được áp lực đến: ≥1.200 PSI - Đa dạng chiều dài: ≥40cm đến ≤150cm - Chịu được áp lực đến: ≥1.200 PSI - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 42 | PP2500334756 | Ống thông cho can thiệp mạch thần kinh | Cái | 7 | - Đường kính trong: ≥0.017" đến ≤0.027" - Đường kính ngoài: ≥0.024" - Chiều dài làm việc: ≥150cm - Chiều dài đoạn đầu xa: ≥6cm - Chiều dài đoạn coil: ≥15cm - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: Tại các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 43 | PP2500334757 | Ống thông chụp mạch não | Cái | 15 | - Cấu tạo: 2 lớp nylon-rich polyurethane với lớp đan kép thép không gỉ ở giữa - Dây dẫn tương thích: ≥ 0.038" - Đường kính trong: ≥ 1.00 mm - Đường kính ngoài : ≥ 1.40 mm - Chiều dài: ≥100 cm. - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: Thuộc nhóm nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 44 | PP2500334758 | Ống thông dẫn đường can thiệp các loại | Cái | 50 | - Được phủ hydrophilic. - Đường kính trong ≥ 0.070" - Chiều dài: ≥80cm. |
| 45 | PP2500334759 | Ống thông dẫn đường mạch máu não | Cái | 7 | - Đường kính trong: ≥0.058" - Đường kính ngoài: ≥0.07" - Chiều dài làm việc: ≥95cm - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 46 | PP2500334760 | Ống thông dẫn đường nòng kép can thiệp mạch não | Cái | 10 | - Có 2 nòng, chất liệu PTFE, có phủ Hydrophilic Kích thước: + Dài ≥ 95cm. Chiều dài đoạn đầu xa ≥7cm. Chiều dài đoạn phủ Hydrophilic ≥ 15cm - Xuất xứ: Các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 47 | PP2500334761 | Ống thông hút huyết khối dạng coil dệt | Cái | 10 | - Chất liệu: Nitinol - Đường kính trong: ≥0.068" - Đường kính ngoài ≥0.083" - Chiều dài: ≥132cm - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 48 | PP2500334762 | Ống thông thả stent đổi hướng dòng chảy | Cái | 5 | - Chất liệu: đầu gần dạng coil bằng thép không gỉ và thép không gỉ dệt - Đường kính trong: ≤0.027" - Đường kính ngoài: ≥2.8F - Chiều dài làm việc: ≥100cm - Chiều dài đoạn đầu xa: ≥10cm - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: Tại các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 49 | PP2500334763 | Phụ kiện cắt coil | Cái | 10 | - Sử dụng để cắt vòng xoắn kim loại bằng cơ học. - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 50 | PP2500334764 | Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não | Cái | 1 | - Stent hoạt động với cơ chế tự triển khai bên trong túi phình để ngăn máu chảy vào túi phình mạch não. + Có ít nhất 2 hình dạng + Độ che phủ kim loại của stent ≥ 60%. - Xuất xứ: Các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 51 | PP2500334765 | Stent chuyển dòng | Cái | 1 | - Cấu tạo từ các sợi dây DFT platinum bọc nitinol cung cấp khả năng hiển thị - Tương thích với vi ống thông đường kính ≤ 0.021 inch. - Trong mạch đường kính ≥ 1.75mm, chiều dài stent ≥ 9mm. - Công nghệ lớp phủ HPC giảm hình thành huyết khối - Xuất xứ : Các nước Châu Âu |
| 52 | PP2500334766 | Stent hỗ trợ chẹn cổ túi phình mạch não | Cái | 5 | Stent chặn cổ túi phình dạng lưới - Chất liệu: Nitinol và Tantalum - Kích thước: + Đường kính: ≤4.5mm + Chiều dài: ≤32mm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 53 | PP2500334767 | Stent hỗ trợ nút phình túi mạch não | Cái | 5 | - Chất liệu: Nitinol, có ≥ 16 sợi nitinol - Có ≥ 2 sợi cản quang suốt chiều dài thân stent. - Kích thước: + Đường kính ≥ 3.5mm, chiều dài ≥ 12 mm - Xuất xứ: Các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 54 | PP2500334768 | Stent kéo huyết khối | Cái | 15 | - Thiết kế xoắn ốc dọc thân, vòng "ring" khép kín. - Có ≥3 điểm đánh dấu - Đường kính: ≥ 3mm. - Chiều dài ≥ 20mm - Xuất xứ : Các nước Châu Âu |
| 55 | PP2500334769 | Stent lấy huyết khối mạch não | Cái | 15 | - Stent lấy huyết khối - Chất liệu Nitinol và Tantanum - Đường kính: ≤ 6mm - Chiều dài: ≤32mm - Tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ |
| 56 | PP2500334770 | Stent lấy huyết khối mạch não | Cái | 5 | - Stent lấy huyết khối - Chất liệu Nitinol và Tantanum - Đường kính: ≤ 3mm - Chiều dài: ≤23mm - Tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ |
| 57 | PP2500334771 | Stent mạch cảnh | Cái | 5 | - Chất liệu nitinol - Đường kính stent: ≥ 5mm - Chiều dài stent :≥ 20mm - Chiều dài khả dụng của ống thông:≥ 135 cm - Tương thích dây dẫn ≤0.014" - Xuất xứ : Các nước Châu Mỹ hay các nước Châu Âu |
| 58 | PP2500334772 | Stent mạch cảnh các cỡ | Cái | 20 | - Stent tự bung, làm bằng nitinol - Khung giá đỡ gồm 02 loại: Thẳng và hình nón + Khung thẳng: Đuờng kính ≥6mm đến ≤10 mm chiều dài ≥20mm Đến ≤ 60mm + Loại hình nón: đường kính ≥ 8-6 mm, chiều dài ≥ 30mm. - Tiêu chuẩn CE - Xuất xứ tại các nhóm nước G7 hay Châu Âu |
| 59 | PP2500334773 | Stent nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy mạch máu não | Cái | 1 | - Stent kép có 2 lớp - Chất liệu Nitinol, bề mặt stent phủ Titanium Oxide. - Có các sợi cản quang xoắn ốc xuyển suốt thân Stent - Kích thước: + Đường kính từ ≥ 2.5mm đến 5.5mm. - Xuất xứ: Các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 60 | PP2500334774 | Stent nội sọ và hỗ trợ thả coil | Cái | 2 | - Cấu trúc Nitinol và khung stent tự bung giúp điều trị tắc hẹp xơ vữa mạch máu nội sọ. - Đường kính stent: ≥ 4mm - Chiều dài stent: ≥ 15mm - Vi ống thông tương thích: ≥0.0165 inch - Công nghệ lớp phủ HPC - Xuất xứ : Các nước Châu Âu |
| 61 | PP2500334775 | Stent phình động mạch phân nhánh, | Cái | 1 | - Stent tự bung, cắt bằng điện - Công nghệ lớp phủ HPC mô phỏng theo glycocalix giảm hình thành huyết khối - Đường kính stent: ≥3mm - Chiều dài stent: ≥ 15mm - Xuất xứ : Các nước Châu Âu |
| 62 | PP2500334776 | Vi dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu | Cái | 10 | Vi dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: ≤0.014". - Chiều dài khác nhau: ≥ 110cm đến ≤300cm - Có 03 loại đầu tip khác nhau - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 63 | PP2500334777 | Vi dây dẫn can thiệp mạch thần kinh đường kính 0,008" | Cái | 5 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Đường kính ≤0.008" - Chiều dài: ≥200cm - Chiều dài đầu quấn lò xo platinum: ≥10cm - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 64 | PP2500334778 | Vi dây dẫn có thể xuyên qua huyết khối | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Đường kính ≥0.014" - Chiều dài: ≥205cm - Chiều dài đầu quấn lò xo platinum: ≥5cm - Chiều dài lớp phủ ái nước: ≥38cm - Đầu tip: ≥2cm - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 65 | PP2500334779 | Vi ống thông (micro-catheter) các loại, các cỡ | Cái | 5 | - Vi ống thông có lớp phủ ái nước hai lớp bên ngoài, phủ lớp PTFE bên trong lòng ống - Đường kính trong ≤ 0.039", . - Chiều dài ≥125cm - Tiêu chuẩn CE - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 66 | PP2500334780 | Vi ống thông can thiệp mạch máu não | Cái | 5 | - Vi ống thông chuyên dụng dùng cho Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não. - Chất liệu PTFE - Kích thước: + Đường kính: ≥ 0.021" + Chiều dài: ≥133cm - Xuất xứ: Các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 67 | PP2500334781 | Vi ống thông can thiệp mạch máu não | Cái | 40 | - Chất liệu PTFE, lớp ngoài phủ Hydrophilic. - Có nhiều hình dạng đầu khác nhau: đầu thẳng, đầu cong, đầu hình chữ J - Kích thước: + Đường kính trong: ≥ 0,017'', đường kính ngoài đầu gần ≥ 2.4F, Chiều dài ≥ 150 cm - Có điểm đánh dấu cản quang. - Xuất xứ: Các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 68 | PP2500334782 | Vi ống thông can thiệp mạch máu não | Cái | 10 | - Chất liệu PTFE, lớp ngoài phủ Hydrophilic. - Chiều dài: ≥ 150cm, đường kính ngoài đầu gần ≥ 2.1F, đường kính ngoài đầu xa ≥ 1.6F, có marker cản quang. - Dùng thả coil hoặc bơm chất sinh học tắc mạch.- Xuất xứ: Các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |
| 69 | PP2500334783 | Vi ống thông đầu có thể tách rời | Cái | 5 | - Chất liệu: đầu gần dạng coil bằng thép không gỉ, đầu xa dạng nitinol dệt - Đường kính trong: ≤0.013" - Đường kính ngoài: ≤2.7F - Chiều dài: ≥165cm - Chiều dài đầu tip ≥1.5cm, đầu tip có thể tách rời - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 70 | PP2500334784 | Vi ống thông đầu gập góc | Cái | 5 | - Chất liệu: dạng nitinol dệt - Đường kính trong: ≤0.017" - Đường kính ngoài: ≤2.4F - Chiều dài: ≥155cm - Hình dạng đầu tip: cong - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 71 | PP2500334785 | Vi ống thông đầu thẳng | Cái | 5 | - Chất liệu: dạng nitinol dệt - Đường kính trong: ≤0.017" - Đường kính ngoài: ≤2.4F - Chiều dài: ≥155cm - Hình dạng đầu tip: thẳng. - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 72 | PP2500334786 | Vi ống thông hỗ trợ thả coil | Cái | 5 | - Vi ống thông hỗ trợ thả coil bọc Tungsten chống vặn xoắn; lớp lót PTFE - Đầu tip ≥ 2 marker Platinum - Chiều dài: ≥130cm đến ≤150cm - Chiều dài lớp ái nước: ≥60cm đến ≤110cm - Đường kính trong: ≤0.021" - Tương thích vi dây dẫn: 0.018" - Chịu được áp lực lên đến ≥1.000 psi. - Đạt tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ tại các nhóm nước G7 hay các nước Châu Âu |
| 73 | PP2500334787 | Vi ống thông thả stent thường | Cái | 20 | - Chất liệu: dạng coil bằng thép không gỉ - Đường kính trong: ≤0.021" - Đường kính ngoài: ≤2.8F - Chiều dài: ≥153cm - Tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu |
| 74 | PP2500334788 | Vòng xoắn kim loại bít túi phình mạch- coils | Cái | 20 | - Chất liệu platinum - Có 2 hệ thống coil - Kích thước: + Đường kính vòng xoắn từ ≥ 1mm đến 24mm. + Chiều dài coil ≥ 1cm đến 68cm. - Cơ chế cắt coil bằng xung điện. - Xuất xứ: Các nước Châu Mỹ hoặc các nước Châu Âu |

* Nhà thầu phải đáp ứng về các nội dung đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại E-HSMT.

- Hàng mới 100%. Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho cơ sở y tế bảo đảm.

- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng quy cách của Nhà sản xuất và không bị hư hỏng, nứt vỡ, biến dạng trong quá trình giao hàng. Nhà thầu chịu chi phí vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng hóa không đạt yêu cầu).

- Nhà thầu phải thu hồi và giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mua.

- Nhà thầu phải cung ứng hàng hoá trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được dự trù bên mời thầu theo đúng số lượng được quy định tại E-HSMT.

3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin của Chủ đầu tư/Bên mua, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa, khắc phục sai sót hoặc thu hồi hàng hóa bị lỗi, cung ứng hàng hóa thay thế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo giá cả không thay đổi. Đồng thời giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa khi có quyết định thu hồi của cơ quan quản lý, lỗi liên quan đến chất lượng.

4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiền hành gồm có:

- Kiểm tra tính phù hợp hàng hóa được giao so với đơn hàng gọi, có biên bản ký nhận giữa bên giao và bên nhận.

- Kiểm tra có biên bản ghi nhận hàng hóa giao thừa, thiếu.

- Kiểm tra Phiếu kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa khi giao hàng.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa về mặt cảm quan.

- Khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp.