## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

#### - Tên gói thầu: Gói thầu cung ứng thiết bị y tế sử dụng trong điều trị ung thư gan bằng phương pháp TACE năm 2025-2026 tại bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

#### - Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Mã phần lô | Tên lô phần | Đơn vị tính | Khối lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500334685 | Vi ống thông (micro-catheter) các loại, các cỡ | Cái | 15 | - Dây dẫn thuôn dài, đầu vát bút chì, marker đầu xa. - Chiều dài: ≥110cm - Hình dạng đầu tip: thẳng, cong, cong đôi. Phủ lớp ái nước. - Đường kính trong đầu xa ≤ 0.019" - Đường kính trong đầu gần ≤ 0.022" - Áp lực tối đa ≤1,000psi. - Bao gồm: Vi ống thông, 2 Syringe, Y connector và Dụng cụ định hình đầu tip. - Tiêu chuẩn chất lượng: CFS - Xuất xứ: tại các nước G7 hay Châu Âu |
| 2 | PP2500334686 | Vi ống thông (micro-catheter) các loại, các cỡ | Cái | 15 | - Đầu tip thuôn dần, marker đầu xa. - Chiều dài: ≥110cm - Đầu tip thẳng. - Đường kính trong 0.027". Tương thích với dây dẫn tối đa ≤ 0.021". - Áp lực tối đa ≥1,000 psi - Bao gồm vi ống thông, Syringe và dụng cụ định hình đầu tip. - Tiêu chuẩn chất lượng: CFS - Xuất xứ: tại các nước G7 hay Châu Âu |
| 3 | PP2500334687 | Vi dây dẫn đường (micro guide wire) các loại, các cỡ | Cái | 15 | - Chất liệu: Lõi bằng thép không gỉ phủ polyurethane resin và polymer ái nước. - Đường kính: ≤ 0.016", chiều dài đầu cản quang ≥3cm - Đầu tip mềm, thuôn bút chì dạng thẳng và cong. - Chiều dài dây dẫn: ≥135cm - Lõi đầu xa dẹt giúp tạo hình dễ dàng. - Phụ kiện bao gồm: dụng cụ định hình, chèn mạch và dụng cụ vặn lái. - Tiêu chuẩn chất lượng: CFS - Xuất xứ: tại các nước G7 hay Châu Âu |
| 4 | PP2500334688 | Vật liệu nút mạch các loại, các cỡ | Lọ | 24 | - Hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer - Kích thước hạt: ≥40 µm đến ≤1.300 µm. - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ: tại các nước G7 hay Châu Âu |
| 5 | PP2500334689 | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan các loại, các cỡ | Lọ | 15 | - Là hạt vi cầu hydrogel tải thuốc 100mg/2 ml hạt, phủ polyme perfluoro vô cơ - Kích thước hạt: ≥40 µm đến ≤100 µm. - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ: tại các nước G7 hay Châu Âu |
| 6 | PP2500334690 | Hạt vi cầu nút mạch tải thuốc | Cái | 12 | - Công thức: PEG (Polyethylene Glycol) - Được bổ sung thêm các liên kết Sulfonate để tải các thuốc trị liệu và giải phóng trong gan - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE, CFS Châu Âu - Xuất xứ: tại các nước G7 hay Châu Âu |
| 7 | PP2500334691 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch tạng qua đường động mạch quay | Cái | 12 | - Lớp trong giàu nylon - Đoạn xa có lớp phủ ái nước Hydrophilic dài ≥15cm - Đường kính trong ≤1.03mm. - Áp lực tối đa ≥750psi - Chiều dài ≥125cm - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: tại các nước G7 hay Châu Âu |
| 8 | PP2500334692 | Catheter chụp mạch tạng | Cái | 12 | - Lớp ngoài polyurethane. - Lớp giữa bện lưới thép không gỉ. - Lớp trong rich nylon. - Đoạn xa có lớp phủ ái nước Hydrophilic - Chiều dài: ≥ 70 cm - Tiêu chuẩn: CE, có 2 CFS - Xuất xứ: tại các nước G7 hay Châu Âu |
| 9 | PP2500334693 | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng | Cái | 21 | - Vi ống thông cỡ ≤2.7Fr loại đồng trục có dây dẫn đi kèm - Lớp trong: phủ lớp PTFE - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten - Đường kính ngoài: ≤ 2.7Fr (0.90mm); - Đường kính trong:≤ 0.025"(0.65mm) - Chiều dài: ≥110 cm đến ≤130cm - Tiêu chuẩn: CE, 2 CFS - Xuất xứ: tại các nước G7 hay Châu Âu |
| 10 | PP2500334694 | Vi ống thông (can thiệp mạch máu tạng) | Cái | 21 | - Vi ống thông cỡ ≥ 2.0Fr loại đồng trục có dây dẫn đi kèm - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten đánh dấu cản quang - Có điểm đánh dấu cản quang platinum/iridium - Đường kính ngoài: ≥ 2.0Fr - Chiều dài: ≥130 cm đến ≤150cm - Tiêu chuẩn: CE, 2 CFS. - Xuất xứ: tại các nước G7 hay Châu Âu |
| 11 | PP2500334695 | Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi | Cái | 30 | - Kim luồn chọc mạch cỡ ≥18G - Dây dẫn: Đường kính ≤ 0.035'' - Kích thước: Cỡ ≥ 4Fr; - Chiều dài: ≥ 10 cm - Chất liệu sheat: làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethelene) - Tiêu chuẩn: CE, có 2 CFS - Xuất xứ: thuộc nhóm nước ASEAN hay Châu Âu |
| 12 | PP2500334696 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay | Cái | 30 | - Kim luồn chọc mạch cỡ ≥ 20 G, - Dây dẫn đường kính: ≤ 0.025'' - Kích thước: ≥ 4Fr - Chiều dài: ≥7 cm - Chất liệu sheat: làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethelene) - Tiêu chuẩn: CE, có 2 CFS - Xuất xứ: thuộc nhóm nước ASEAN hay Châu Âu |
| 13 | PP2500334697 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay | Cái | 21 | - Kim luồn chọc mạch các cỡ. - Dây dẫn: dài ≥ 45cm - Đường kính: ≤ 0,025''. - Chiều dài sheath: ≥10cm - Độ dầy thành sheath ≤ 0.12 mm - Kích thước: cỡ ≥ 5Fr - Tiêu chuẩn: CE, có CFS - Xuất xứ: thuộc nhóm nước ASEAN hay Châu Âu |
| 14 | PP2500334698 | Dây dẫn đường cho Catheter | Cái | 21 | - Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten. - Lớp phủ ái nước - Hình dạng đầu tip: Nhiều kích cỡ - Chiều dài: ≥150 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: ≥3cm - Tiêu chuẩn: CE, có 2 CFS - Xuất xứ: thuộc nhóm nước ASEAN hay Châu Âu |
| 15 | PP2500334699 | Dây dẫn đường | Cái | 21 | Cấu tạo đồng trục gồm: - Lõi Nitinol siêu đàn hồi, lớp ngoài Polyurethane - Lớp phủ ái nước hydrophilic - Chiều dài đầu xa linh hoạt: ≥25 cm đến ≤ 35 cm Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: ≥180cm đến ≤ 200cm - Đường kính: ≥ 0.012" - Tiêu chuẩn CE, có 2 CFS - Xuất xứ: G7 hay Châu Âu |
| 16 | PP2500334700 | Dụng cụ đóng mạch sau can thiệp | Cái | 12 | Bao gồm các thành phần sau : - 01 dây dẫn đường cỡ 0.035'' hoặc 0.038'' - Dài ≥70cm có đầu hình chữ "J" - 01 Que nong tác dụng định vị - 01 Ống mở đường - Bộ phận đóng mạch - Kích cỡ: ≥6Fr - Tiêu chuẩn: CE, CFS - Xuất xứ: G7 hay Châu Âu |
| 17 | PP2500334701 | Ống thông can thiệp chẩn đoán mạch máu não, mạch máu tạng | Cái | 30 | - Thân được đan bằng các sợi thép - Kích thước: ≥4F - Tương thích dây dẫn ≤ 0.038" - Áp lực lên đến: ≥1.200 PSI - Chiều dài: ≥70cm - Tiêu chuẩn: FDA - Xuất xứ: G7 hay Châu Âu |
| 18 | PP2500334702 | Ống thông chẩn đoán mạch máu tạng, mạch vành và ngoại biên các cỡ | Cái | 24 | - Mức độ xoay cao - Chất liệu: + Lớp ngoài và lòng trong: nhựa Pebax + Thân đan bằng sợi thép không gỉ - Kích thước: ≥4F đến ≤6F - Chịu được áp lực đến: ≥1.200 PSI - Chiều dài: ≥40cm đến ≤150cm - Tiêu chuẩn: CE |
| 19 | PP2500334703 | Bộ kit gồm vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên kèm vi dây dẫn | Bộ | 15 | - Vi ống thông dành cho mạch máu siêu chọn lọc: - Lưu lượng dòng chảy lớn - Bọc Tungsten chống vặn xoắn, Chất liệu PTFE, phủ lớp ái nước Hydrophilic - Chiều dài lớp ái nước: ≥ 60cm đến ≤110cm. - Đường kính ngoài đầu gần: ≥ 2.7F - Đường kính ngoài đầu xa: ≥ 1.7F - Tương thích vi dây dẫn: ≥0.016" - Chiều dài: ≥70cm đến ≤150cm. - Chịu được áp lực lên đến ≥1.000 PSI. - Kèm theo vi dây dẫn, chiều dài đầu cản quang ≥ 5cm - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: G7 hay Châu Âu |
| 20 | PP2500334704 | Vi ống thông mạch máu ngoại biên và can thiệp mạch máu tạng | Cái | 15 | Vi ống thông dành cho mạch máu siêu chọn lọc: - Bọc Tungsten chống vặn xoắn. - Chất liệu PTFE, phủ lớp ái nước Hydrophilic - Chiều dài lớp ái nước: ≥ 60cm đến ≤110cm.. - Đường kính ngoài đầu gần: ≥ 2.7F - Đường kính ngoài đầu xa: ≥ 1.7F - Tương thích vi dây dẫn: từ ≥0.016" - Chiều dài: ≥70cm đến ≤150cm. - Chịu được áp lực lên ≥1.000 psi. - Tiêu chuẩn: CE - Xuất xứ: G7 hay Châu Âu |
| 21 | PP2500334705 | Bộ dụng cụ hỗ trợ mở đường vào mạch máu các cỡ | Bộ | 15 | - Bộ dụng cụ mở đường lòng mạch quay và mạch đùi, gồm 04 bộ phận: + Ống nong (Dilator); + Ống thông mở đường (Sheath introducer), + Dây dẫn nhỏ kim loại + Kim chọc dò mạch máu - Các kích thước: ≥5F đến ≤ 9F - Chiều dài: ≥11cm Tiêu chuẩn: FDA - Xuất xứ: G7 hay các nước Châu Âu |
| 22 | PP2500334706 | Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước | Cái | 21 | - Dây dẫn can thiệp mạch máu phủ lớp ái nước - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: ≤0.035". - Chiều dài: ≥45cm đến ≤180cm. - Đầu tip có nhiều loại khác nhau Tiêu chuẩn: CE |
| 23 | PP2500334707 | Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước | Cái | 21 | Dây dẫn can thiệp mạch máu phủ lớp ái nước - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: ≤0.035". - Chiều dài: ≥200cm đến ≤260cm - Đầu tip có nhiều loại khác nhau Tiêu chuẩn: CE |
| 24 | PP2500334708 | Vi dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước | Cái | 21 | Vi dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: ≤0.018". - Chiều dài: ≥45cm đến ≤260cm. - Có nhiều loại đầu tip khác nhau Tiêu chuẩn: CE |
| 25 | PP2500334709 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên | Cái | 12 | - Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên loại dạng đầu thẳng - Chất liệu lõi bằng thép không gỉ, hợp kim platinum - Bề mặt phủ PU và ái nước Hydrophilic - Đường kính: ≤0.016 inch - Có cản quang - Phủ lớp ái nước ≥177cm hoặc ≤162cm - Chiều dài lần lượt : ≥180cm hoặc ≤165cm Xuất xứ: G7 hay Châu Âu |
| 26 | PP2500334710 | Vật liệu nút mạch tạm thời | Lọ | 12 | - Vật liệu nút mạch tạm thời có nguồn gốc từ gelatin - Kích thước hạt từ khoảng ≥50 đến ≤4000µm - Thiết kế dạng ống tiêm 20ml chứa khoảng 100mg trong điều kiện vô trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CFS |
| 27 | PP2500334711 | Vật liệu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan | Lọ | 15 | - Thành phần là các hạt Hydrogel được tạo từ cồn Polyvinyl. - Có nhiều loại kích thước hạt - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE, 2CFS - Xuất xứ: Châu Âu |
| 28 | PP2500334712 | Vi ống thông can thiệp mạch máu | Cái | 15 | - Mặt ngoài đoạn đầu xa của vi ống thông được phủ lớp hydrophilic Hydro Pass - Chất liệu được bện bằng dây thép không rỉ - Dây dẫn có đường kính ≤ 0.018 inch. - Độ dài ≥ 105cm - Áp lực đỉnh ≥ 1000 psi. - Áp suất tĩnh ≤2070 kPa - Tiêu chuẩn chất lượng: CFS, FDA (Hoa kỳ) - Xuất xứ: Châu Âu |
| 29 | PP2500334713 | Vi dây dẫn đường can thiệp | Cái | 15 | - Lớp phủ ái nước ICE, lõi Scitanium, đầu tungsten. - Dây dẫn hướng trong can thiệp mạch máu với thiết kế đầu xa ≥38 cm - Dây lõi được bọc lớp polymer cản quang và được phủ lớp hydrophilic ICE. - Phần gần đầu của dây dẫn được phủ PTFE. - Đường kính: ≥ 0.014"" đến ≤0.018"". - Độ dài từ khoảng ≥135cm đến ≤190cm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, FDA (Hoa kỳ), |
| 30 | PP2500334714 | Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch | Cái | 9 | - Coil nút mạch được làm từ hợp kim platinum- tungsten được bao phủ dày đặc bởi các sợi Dacron - Đường kính ≥2mm đến ≤ 22 mm - Chiều dài ≤ 60 cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, FDA (Hoa kỳ) - Xuất xứ: Châu Âu |

* Nhà thầu phải đáp ứng về các nội dung đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại E-HSMT.

- Hàng mới 100%. Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho cơ sở y tế bảo đảm.

- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng quy cách của Nhà sản xuất và không bị hư hỏng, nứt vỡ, biến dạng trong quá trình giao hàng. Nhà thầu chịu chi phí vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng hóa không đạt yêu cầu).

- Nhà thầu phải thu hồi và giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mua.

- Nhà thầu phải cung ứng hàng hoá trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được dự trù bên mời thầu theo đúng số lượng được quy định tại E-HSMT.

3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin của Chủ đầu tư/Bên mua, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa, khắc phục sai sót hoặc thu hồi hàng hóa bị lỗi, cung ứng hàng hóa thay thế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo giá cả không thay đổi. Đồng thời giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa khi có quyết định thu hồi của cơ quan quản lý, lỗi liên quan đến chất lượng.

4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiền hành gồm có:

- Kiểm tra tính phù hợp hàng hóa được giao so với đơn hàng gọi, có biên bản ký nhận giữa bên giao và bên nhận.

- Kiểm tra có biên bản ghi nhận hàng hóa giao thừa, thiếu.

- Kiểm tra Phiếu kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa khi giao hàng.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa về mặt cảm quan.

- Khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp.