# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, Catalogue, hình ảnh sản phẩm thực tế, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng...) theo hướng dẫn tại Mục 15 Chương I của E-HSMT để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm Máy theo dõi bệnh nhân

Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Địa chỉ thực hiện lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu hàng hóa: tại nơi sử dụng của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phường Tuần Châu, Tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Qúy III năm 2025

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

2. Yêu cầu kỹ thuật.

Trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản dịch tài liệu của hàng hóa từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với yêu cầu của E-HSMT, được dịch từ văn phòng dịch thuật hoặc tương đương hợp pháp.

Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, Catalogue… do nhà sản xuất phát hành theo Mục 15 Chương I để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan (phải có bảng ghi chú rõ tài liệu chứng minh này chứng minh cho thông số nào của E-HSMT vào cột ghi chú của Mẫu đính kèm). Đối với tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại đề nghị nhà thầu ghi chú vào tên hàng hóa, thông tin đáp ứng trên tài liệu so với yêu cầu của E-HSMT.

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ: Trong trường hợp có sự sai khác giữa các tài liệu nhà thầu cung cấp và các tài liệu của cá nhân, tổ chức phát hành ra tài liệu, nhà thầu phải cung cấp thông tin liên lạc cụ thể của cá nhân, tổ chức phát hành ra tài liệu để Chủ đầu tư xác minh.

3. Yêu cầu chi tiết:

- Hàng hóa dự thầu phải có Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ – CP ngày 03/03/2023 và các quy định pháp luật hiện hành phù hợp với hàng hoá dự thầu (Kèm tài liệu chứng minh) cụ thể như sau:

+ Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (https://imda.moh.gov.vn/),

- Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Thông số kỹ thuật

A. Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số

I. Cấu hình chung

Hàng hóa, thiết bị phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100%.

Nhà máy sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Nguồn gốc xuất xứ thân máy chính: Từ các quốc gia thuộc nhóm G7 (Ý, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

II. Cấu hình cung cấp

Máy chính theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số kèm máy in nhiệt lắp trong: 01 cái.

Các phụ kiện của máy bao gồm:

Dây nguồn: 01 cái

Bộ đo điện tim ECG loại 3 điện cực: 01 bộ

Điện cực dán điện tim: 30 chiếc

Bộ đo huyết áp NIBP cho trẻ em: 01 bộ

Bộ đo huyết áp NIBP cho người lớn: 01 bộ

Bộ đo SpO2 sơ sinh dùng nhiều lần: 01 bộ

Bộ đo SpO2 người lớn, trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ

Bộ đo nhiệt độ da: 01 bộ

Pin sạc tích hợp: 01 bộ

Xe đẩy: 01 bộ

Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ

III. Thông số kỹ thuật

Máy theo dõi tối thiểu 5 thông số: ECG, nhịp thở, NIBP, SpO2, nhiệt độ

Hiển thị tối đa ≥ 8 dạng sóng

Lưu dữ liệu ≥ 48 giờ

Phát hiện loạn nhịp và phân tích đoạn ST

Có cổng nối đa năng cho các thông số

Kết nối: giữa các máy theo dõi bệnh nhân với nhau, hệ thống monitor trung tâm…. Xem và nhận dữ liệu báo động trực tiếp từ các monitor theo dõi khác trong cùng 1 mạng

Có đầu ra hỗ trợ kết nối với HL7

Màn hình màu, cảm ứng, kích thước ≥ 12 inch, độ phân giải: ≥ 800x600 điểm

1. Pin

Thời gian hoạt động: ≥ 90 phút khi được sạc đầy

2. Máy in nhiệt:

Số kênh: ≥ 3

Tốc độ giấy: 25 mm/s; 50 mm/s

3. Thông số đo điện tim (ECG)

Dải đếm nhịp tim: ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/phút

Độ chính xác đếm: ± ≤ 2 nhịp/phút

Thời gian cập nhật hiển thị nhịp tim theo thay đổi nhịp tim: ≤10s

Đáp ứng tần số (hoặc Băng thông):

Chế độ theo dõi: ≤ 0,5 đến ≥ 40 Hz

Chế độ phẫu thuật (hoặc chế độ tối đa) từ: ≤ 1 đến ≥ 18 Hz

Chế độ chẩn đoán: ≤ 0,05 đến ≥ 150 Hz

Có cảnh báo khi điện cực mất kết nối

Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥ 95 dB

Trở kháng đầu vào lên đến: ≥ 2.5 MΩ

Loạn nhịp ECG:

Thời gian báo động nhịp tim nhanh: <10s

Khả năng loại bỏ sóng T cao: ≥ 1.2mV

Khả năng loại bỏ xung tạo nhịp phù hợp với biên độ của xung tạo nhịp: ± 2 đến ± 700 mV

4. Thông số nhịp thở

Phương pháp: Trở kháng ngực

Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút

5. Thông số đo độ bão hoà oxy trong máu (SpO2)

Dải đo SpO2: 0 - 100%

Chu kì cập nhật ≤ 3 giây

6. Thông số đo huyết áp không xâm lấn (NIBP)

Thời gian đo tối đa:

Người lớn/ trẻ em: ≤170s

Trẻ sơ sinh: ≤ 85s

Độ chính xác huyết áp: ± ≤ 5mmHg

7. Thông số nhiệt độ

Số kênh đo: 2

Dải đo: ≤ 0°C đến ≥ 45°C

Độ chính xác: ± ≤ 0,2 độ C

8. An toàn và cảnh báo:

Các mức báo động: 3 mức

Có mục báo động tín hiệu sống: gồm nhịp tim, nhịp xung, ST, nhịp thở, nhiệt độ, mức chênh nhiệt độ, SpO2, NIBP, …

Có mục báo động kỹ thuật: Tuột điện cực, tuột đầu đo, …

Báo động loạn nhịp: ≥ 20 mục

9. Các cổng giao tiếp

Cổng kết nối mạng với máy trung tâm

Cổng kết nối thiết bị ngoại vi

VI. Các điều kiện cam kết

Bảo hành ≥ 12 tháng

Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng.

B. Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 6 thông số

I. Cấu hình chung

Hàng hóa, thiết bị phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100%.

Nhà máy sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Nguồn gốc xuất xứ thân máy chính: Từ các quốc gia thuộc nhóm G7 (Ý, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

II. Cấu hình cung cấp

Máy chính theo dõi bệnh nhân ≥ 6 thông số kèm máy in nhiệt lắp trong: 01 cái.

Các phụ kiện của máy bao gồm:

Dây nguồn: 01 cái

Bộ đo điện tim ECG loại 3 điện cực: 01 bộ

Điện cực dán điện tim: 30 chiếc

Bộ đo huyết áp NIBP cho trẻ em: 01 bộ

Bộ đo huyết áp NIBP cho người lớn: 01 bộ

Bộ đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 bộ

Bộ đo SpO2 sơ sinh dùng nhiều lần: 01 bộ

Bộ đo SpO2 người lớn, trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ

Bộ đo nhiệt độ da: 01 bộ

Pin sạc tích hợp: 01 bộ

Xe đẩy: 01 bộ

Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ

III. Thông số kỹ thuật

Máy theo dõi tối thiểu 6 thông số: ECG, nhịp thở, NIBP, SpO2, nhiệt độ, IBP

Hiển thị tối đa ≥ 8 dạng sóng

Lưu dữ liệu ≥ 48 giờ

Phát hiện loạn nhịp và phân tích đoạn ST

Có cổng nối đa năng cho các thông số

Kết nối: giữa các máy theo dõi bệnh nhân với nhau, hệ thống monitor trung tâm…. Xem và nhận dữ liệu báo động trực tiếp từ các monitor theo dõi khác trong cùng 1 mạng

Có đầu ra hỗ trợ kết nối với HL7

Màn hình màu, cảm ứng, kích thước ≥ 12 inch, độ phân giải: ≥ 800x600 điểm

1. Pin

Thời gian hoạt động: ≥ 90 phút khi được sạc đầy

2. Máy in nhiệt:

Số kênh: ≥ 3

Tốc độ giấy: 25 mm/s; 50 mm/s

3. Thông số đo điện tim (ECG)

Dải đếm nhịp tim: ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/phút

Độ chính xác đếm: ± ≤ 2 nhịp/phút

Thời gian cập nhật hiển thị nhịp tim theo thay đổi nhịp tim: ≤10s

Đáp ứng tần số (hoặc Băng thông):

Chế độ theo dõi: ≤ 0.5 đến ≥ 40 Hz

Chế độ phẫu thuật (hoặc chế độ tối đa) từ: ≤ 1 đến ≥ 18 Hz

Chế độ chẩn đoán: ≤ 0.05 đến ≥ 150 Hz

Có cảnh báo khi điện cực mất kết nối

Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥ 95 dB

Trở kháng đầu vào lên đến: ≥ 2.5 MΩ

Loạn nhịp ECG:

Thời gian báo động nhịp tim nhanh: <10s

Khả năng loại bỏ sóng T cao: ≥ 1.2mV

Khả năng loại bỏ xung tạo nhịp phù hợp với biên độ của xung tạo nhịp: ± 2 đến ± 700 mV

4. Thông số nhịp thở

Phương pháp: Trở kháng ngực

Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút

5. Thông số đo độ bão hoà oxy trong máu (SpO2)

Dải đo SpO2: 0 - 100%

Chu kì cập nhật ≤ 3 giây

6. Thông số đo huyết áp không xâm lấn (NIBP)

Thời gian đo tối đa:

Người lớn/ trẻ em: ≤170s

Trẻ sơ sinh: ≤ 85s

Độ chính xác huyết áp: ± ≤ 5mmHg

7. Thông số nhiệt độ

Số kênh đo: 2

Dải đo: ≤ 0°C đến ≥ 45°C

Độ chính xác: ± ≤ 0,2 độ C

8. Thông số đo huyết áp xâm lấn (IBP)

Dải đo: ≤ - 40 đến ≥ 300mmHg

Độ chính xác: ± ≤ 4 mmHg

9. An toàn và cảnh báo:

Các mức báo động: 3 mức

Có mục báo động tín hiệu sống: gồm nhịp tim, nhịp xung, ST, nhịp thở, nhiệt độ, mức chênh nhiệt độ, SpO2, NIBP, …

Có mục báo động kỹ thuật: Tuột điện cực, tuột đầu đo, …

Báo động loạn nhịp: ≥ 20 mục

10. Các cổng giao tiếp

Cổng kết nối mạng với máy trung tâm

Cổng kết nối thiết bị ngoại vi

VI. Các điều kiện cam kết:

Bảo hành ≥ 12 tháng

Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng.

4. Yêu cầu khác.

4.1 Nhà thầu có Bảng kê khai đề xuất cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (Theo mẫu 01 đính kèm). Nhà thầu nộp đồng thời cả file word hoặc excel.

4.2 Nhà thầu có Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Theo mẫu 02 đính kèm). Nhà thầu nộp đồng thời cả file word hoặc excel.

4.3 Nhà thầu có Bảng kê khai hợp đồng tương tự (Theo mẫu 03 đính kèm). Nhà thầu nộp đồng thời cả file word hoặc excel.

4.4 Nhà thầu cam kết:

+ Hàng hóa mới 100%; Máy chính được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

+ Phạm vi, tiến độ cung cấp: 120 ngày Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Địa chỉ thực hiện lắp đặt, bàn giao, chạy thử, nghiệm thu hàng hóa: tại nơi sử dụng của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phường Tuần Châu, Tỉnh Quảng Ninh

+ Bảo hành: Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng.

+ Trong vòng 48 giờ tính từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư về những hư hỏng, khuyết tật phát sinh của hàng hóa trong thời hạn bảo hành Nhà thầu phải cử kĩ sư có chuyên môn đến Bệnh viện tiến hành kiểm tra để có giải pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật thuộc phạm vi bảo hành theo quy định của nhà sản xuất; chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật Nhà thầu phải chịu toàn bộ.

+ Cung cấp Hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định: 02 bộ.

+ Cung cấp bộ chứng từ nhập khẩu gồm: Tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói hàng hóa…; Chứng nhận xuất xứ; Chứng nhận chất lượng…. các tài liệu khác liên quan đến hàng hóa khi bàn giao hàng hóa.

+ Kiểm định theo quy định của pháp luật hiện hành. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.

+ Cung cấp chứng thư giám định các thông tin của hàng hóa theo Hợp đồng. Chi phí giám định do nhà thầu chịu.

+ Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa;

+ Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

+ Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.

+ Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT (hoặc Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT). Trường hợp có đủ năng lực thì bỏ nội dung in nghiêng.

II. Bản vẽ: Không yêu cầu

III.  Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phường Tuần Châu, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Thời gian: Do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

##### Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. Folder 1. Tính hợp lệ:

Các file chứng minh tính hợp lệ

Các File biểu mẫu

2. Folder 2. Năng lực – kinh nghiệm:

File 1. Các biểu mẫu

File 2. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2022)

File 3. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2023)

File 4. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2024)

File 5. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

File 6. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn GTGT...)

File 7. Hợp đồng tương tự 2 (nếu có)

.... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. Folder 3. Kỹ thuật: ngoài bảng danh mục hàng hóa chung, mỗi folder trong này sẽ bao gồm 01 hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự

- File 1. Bảng kê khai đề xuất cấu hình, thông số kỹ thuật đáp ứng của hàng hóa dự thầu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

- File 2. Bảng kê khai đề xuất cấu hình, thông số kỹ thuật đáp ứng của hàng hóa dự thầu (File excel)

- File 3: Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

- File 4: Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (File excel)

Folder 3.1. STT ___ (STT mặt hàng theo E-HSMT ví dụ: STT 1):

- File 1. Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối...)

- File 2. Bản kết quả phân loại TTBYT

- File 3. Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, tờ khai hải quan, v.v...)

- File 4. Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE...)

- File 5. Tài liệu kỹ thuật (bao gồm: bản gốc và bản dịch catalogue, datasheet, brochure... do nhà sản xuất phát hành, yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng bút đánh dấu (bút dạ quang) lên các file cho các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu).

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

(tương tự Folder 3.2, Folder 3.3... cho các hàng hóa có STT tiếp theo)

Mẫu 01: Bảng kê khai đề xuất cấu hình, thông số kỹ thuật đáp ứng của hàng hóa dự thầu

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

BẢNG KÊ KHAI ĐỀ XUẤT CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, trang nào, mục nào… và Highlight vào nội dung chứng minh trên tài liệu đáp ứng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Theo E-HSMT | Ghi đầy đủ, chi tiết thông tin của hàng hóa dự thầu theo quy định của nhà sản xuất | Theo E-HSMT | Theo E-HSMT | Theo E-HSMT | Nhà thầu kê khai cụ thể thông tin đáp ứng của hàng hóa dự thầu | Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu Ví dụ: datasheet trang 1, Mục nào? ABC…; Đoạn thể hiện nội dung là gì? ABC….” |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2025 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mẫu 02: Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu

Tên nhà thầu: ...........................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Gói thầu: ...........................

| STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Số đăng ký lưu hành (Nếu có)/ngày cấp | Số giấy phéo nhập khẩu (Nếu có)/ngày cấp | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Phân loại TTBYT (nếu là TTBYT) | Số/ngày của văn bản phân loại | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. | Theo E-HSMT | Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu | Nhà thầu điền đầy đủ thông tin | ….. | Ghi tên đầy đủ đảm bảo thống nhất với các hồ sơ, chứng nhận của sản phẩm | Ghi tên đầy đủ đảm bảo thống nhất với các hồ sơ, chứng nhận của sản phẩm | Ghi tên đầy đủ đảm bảo thống nhất với các hồ sơ, chứng nhận của sản phẩm | Theo E-HSMT | Theo E-HSMT | ….. | …. | …… | Nhà thầu điền đầy đủ thông tin | …. |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2025 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mẫu 03: Bảng kê khai hợp đồng tương tự

Tên nhà thầu: ...........................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

| THÔNG TIN TRONG E-HSMT |  |  |  | KÊ KHAI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ CỦA NHÀ THẦU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT E-HSMT | Tên hàng hóa | Mã HS | Gía trị hđ tương tự theo yêu cầu | Mã HS code đáp ứng (Kèm tài liệu chứng minh mã HS Tương tự với hàng hóa mời thầu) | Số hợp đồng/Ngày, tháng, năm tham chiếu | Ngày/ tháng/ năm hết hạn thực hiện hợp đồng tham chiếu | Tên chủ đầu tư | Số thứ tự của hàng hóa tương tự trong Hợp đồng tương tự | Tổng tiền của danh mục hàng hóa tương tự trong hợp đồng tương tự | Số thứ tự trong thanh lý hợp đồng (đối với nội dung bàn giao thanh lý theo danh mục) | Tổng giá trị đã thực hiện của hàng hóa tương tự (Kèm thanh lý, hóa đơn để chứng minh) |
| 1 | … | … | … | ……. Tài liệu kèm theo như tờ khai hải quan | ….. | …. | …. | … | … | … | … |

Lưu ý: Nhà thầu nộp kèm theo Tờ khai hải quan để chứng minh mã HS code của hàng hóa tương tự, Hợp đồng kèm các tài liệu chứng minh giá trị thực hiện như biên bản thanh lý và hóa đơn để chứng minh giá trị đã thực hiện.

|  |  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2025 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- | --- |