## Sheet1
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Thông số kỹ thuật yêu cầu | Đơn vị tính | Số lượng
1 | PP2500396622 | Bộ đinh nội tủy xương chày đa hướng, chất liệu titan, đường kính 8mm đến 11mm kèm mũ bịt đầu và 4 vít các cỡ. | 1 Bộ bao gồm: 1. Đinh chốt cẳng chân titan: Chất liệu Hợp kim Titanium, loại thân đinh rỗng, đường kính thân đinh 8.4mm, 9.2mm và 10mm, dài từ ≤ 260 mm đến ≥ 390mm, đầu đinh có 4 lỗ chốt đa hướng và 1 lỗ vít chốt động, vùng mũi thân đinh có mặt vát định vị giúp khung xác định vị trí khoan lỗ chốt, mũi đinh có 3 lỗ chốt tròn 2 hướng và 1 lỗ chốt tròn đa hướng nằm sát vùng xương trần chày. Đinh có nắp đậy đầu đinh cao từ 0 mm đến 15mm để bảo vệ vùng ren tháo rút đinh chốt. 2. Đinh dùng 02 Vít chốt: Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.3mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren, vít tương thích với các lỗ của đinh chốt cẳng chân rỗng titanium, vít dài từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3. Đinh dùng 02 Vít chốt: Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren, vít tương thích với các lỗ của đinh chốt cẳng chân rỗng titanium, đinh chốt đùi rỗng titanium và đinh chốt cổ xương đùi rỗng titanium, vít dài từ ≤ 30mm đến ≥105mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật. | Bộ | 30
2 | PP2500396623 | Bộ đinh nội tủy xương đùi đa hướng, chất liệu titan, đường kính 9mm đến 12mm kèm 4 vít các cỡ | 1 Bộ bao gồm: 1. Đinh chốt đùi dài: Chất liệu Hợp kim Titanium, phân biệt trái/phải, loại thân đinh rỗng, thân đinh đường kính 9.4mm, 10mm và 11mm, dài từ 300mm đến 440mm, đầu đinh có 3 lỗ chốt (2 lỗ chốt chéo cố định vùng cổ xương đùi góc 135 độ) và 1 lỗ vít chốt động để giúp tì đè nén ép mặt gãy, vùng mũi thân đinh có mặt vát định vị giúp khung xác định vị trí khoan lỗ chốt, mũi đinh có 2 lỗ chốt. Đinh có nắp đậy đầu đinh cao từ 0mm đến 15mm để bảo vệ vùng ren tháo rút đinh chốt. 2. Đinh dùng 04 Vít chốt: Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren, vít tương thích với các lỗ của đinh chốt cẳng chân rỗng titanium, đinh chốt đùi rỗng titanium và đinh chốt cổ xương đùi rỗng titanium, vít dài từ 30mm đến 105mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3. Hoặc Đinh dùng: - 02 Vít chốt: Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren, vít tương thích với các lỗ của đinh chốt cẳng chân rỗng titanium, đinh chốt đùi rỗng titanium và đinh chốt cổ xương đùi rỗng titanium, vít dài từ 30mm đến 105mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. - 02 Vít chốt: Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 6.5mm, đầu vít rỗng ổ lục giác, thân vít ren bán phần, vít tương thích với các lỗ của đinh chốt đùi rỗng titanium, vít dài từ 65mm đến 115mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 30
3 | PP2500396624 | Bộ đinh đầu trên xương đùi, rỗng (Đinh Gamma) | 1 Bộ bao gồm: 1. Đinh cổ xương đùi: Chất liệu Hợp kim Titanium, loại thân đinh rỗng, thân đinh đường kính 9.4mm, 10mm, 11mm và 12mm, dài từ ≤ 180mm đến ≥ 240mm, phần thân trên đinh chốt tạo góc 5 độ với thân đinh và có đường kính 15.5mm, đầu đinh có 1 lỗ chéo để bắt vít nén ép titanium đường kính 10mm có mũi lưỡi xoắn để cố định vùng cổ xương đùi góc 135 độ, mũi đinh có xẽ 4 rãnh giải áp giúp dễ đóng ép vào thân xương đùi, thân đinh có 2 lỗ để bắt vít chốt titanium tròn đường kính 5.0mm. Đinh có nắp đậy đầu đinh cao từ 5mm đến 20mm để bảo vệ vùng ren tháo rút đinh chốt và cố định vít nén ép cổ xương đùi. 2. Đinh dùng 01 Vít chốt: Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 10.0mm, đầu vít rỗng ổ lục giác có nắp vít rỗng, thân vít bán phần dài 42mm, mũi vít lưỡi xoắn, vít tương thích với các lỗ của đinh chốt cổ xương đùi rỗng titanium, vít dài từ ≤ 70mm đến ≥ 120mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3. Đinh dùng 02 Vít chốt: Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren, vít tương thích với các lỗ của đinh chốt cẳng chân rỗng titanium, đinh chốt đùi rỗng titanium và đinh chốt cổ xương đùi rỗng titanium, vít dài từ ≤ 30mm đến ≥ 105mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 30
4 | PP2500396625 | Bộ đinh đầu trên xương đùi, rỗng, loại dài (Đinh Gamma) | 1 Bộ bao gồm: 1. Đinh cổ xương đùi: Chất liệu Hợp kim Titanium, loại thân đinh rỗng, phân biệt trái/phải, thân đinh đường kính 9.4mm, 10mm, 11mm và 12mm, dài từ ≤ 300mm đến ≥ 420mm, phần thân trên đinh chốt tạo góc 5 độ với thân đinh và có đường kính 15.5mm, đầu đinh có 1 lỗ chéo để bắt vít nén ép titanium có mũi lưỡi xoắn để cố định vùng cổ xương đùi góc 135 độ, vùng mũi thân đinh có mặt vát định vị giúp khung xác định vị trí khoan lỗ chốt, mũi thân đinh có 2 lỗ tròn để bắt vít chốt titanium đường kính 5.0mm. Đinh có nắp đậy đầu đinh cao từ 5mm đến 20mm để bảo vệ vùng ren tháo rút đinh chốt và cố định vít nén ép cổ xương đùi. 2. Đinh dùng 01 Vít chốt: Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 10.0mm, đầu vít rỗng ổ lục giác có nắp vít rỗng, thân vít bán phần dài 42mm, mũi vít lưỡi xoắn, vít tương thích với các lỗ của đinh chốt cổ xương đùi rỗng titanium, vít dài từ ≤ 70mm đến ≥ 120mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3. Đinh dùng 02 Vít chốt: Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren, vít tương thích với các lỗ của đinh chốt cẳng chân rỗng titanium, đinh chốt đùi rỗng titanium và đinh chốt cổ xương đùi rỗng titanium, vít dài từ ≤ 30mm đến ≥ 105mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
5 | PP2500396626 | Bộ nẹp khóa xương đòn chất liệu titan (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa xương đòn, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, thân nẹp kiểu mắc xích, nẹp dày 3mm, rộng 11mm, cỡ từ 6 lỗ đến 10 lỗ, dài từ ≤ 70mm đến ≥ 119mm, thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 6 vít đến 10 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 60
6 | PP2500396627 | Bộ nẹp khóa khớp cùng đòn II chất liệu titan (3 lỗ đến 5 lỗ, trái/phải) | 1 Bộ bao gồm: 1/Nẹp khóa khớp cùng đòn, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, thân nẹp kiểu mắc xích, nẹp dày 3mm, rộng 11mm, cỡ từ 2 lỗ đến 6 lỗ, dài từ ≤ 76mm đến ≥ 120mm, chiều sâu phần mũi nẹp từ 15mm-18mm, đầu nẹp luôn có 3 lỗ ren vít khóa tròn. Thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 5 vít đến 9 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium TC4, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
7 | PP2500396628 | Bộ nẹp khóa đầu trên cánh tay chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa đầu trên cánh tay, chất liệu Titanium, nẹp dày 3.5mm, rộng 12.5mm, cỡ từ 3 lỗ đến 12 lỗ, dài từ ≤ 94mm đến ≥ 211mm, đầu nẹp luôn có 8 lỗ ren vít khóa tròn và 1 lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, có 9 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 4.0mm và vít vỏ titanium 4.0mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 12 vít đến 21 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 75mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.0mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 40
8 | PP2500396629 | Bộ nẹp khóa chi trên chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa chi trên, chất liệu Titanium, nẹp dày 3.5mm, rộng 11.5mm, cỡ từ 6 lỗ đến 12 lỗ, dài từ ≤ 100mm đến ≥ 180mm, thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, có cầu nối nâng đỡ mặt gãy, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, nẹp dùng vít khóa titanium 4.0mm và vít vỏ titanium 4.0mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 6 vít đến 12 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 75mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.0mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
9 | PP2500396630 | Bộ nẹp khóa đầu dưới cánh tay (mặt ngoài) chất liệu titan (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa đầu dưới cánh tay (mặt ngoài), chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, nẹp dày 3mm, rộng 11mm, cỡ từ 5 lỗ đến 13 lỗ, dài từ ≤ 93mm đến ≥ 197mm, đầu nẹp luôn có 3 lỗ ren vít khóa tròn, có lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, có lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 8 vít đến 16 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 10
10 | PP2500396631 | Bộ nẹp khóa lồi cầu cánh tay (mặt trong) chất liệu titan (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa đầu dưới cánh tay (mặt trong), chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, nẹp dày 3mm, rộng 11mm, cỡ từ 5 lỗ đến 13 lỗ, dài từ ≤ 86mm đến ≥ 190mm, đầu nẹp luôn có 2 lỗ ren vít khóa tròn, có lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, có lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 7 vít đến 15 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 10
11 | PP2500396632 | Bộ Nẹp khóa lồi cầu cánh tay (mặt ngoài) titan đa hướng (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa lồi cầu cánh tay (mặt ngoài) đa hướng, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, nẹp dày 3mm, rộng 11mm, cỡ từ 5 lỗ đến 13 lỗ, dài từ ≤ 86mm đến ≥ 190mm, đầu nẹp luôn có 5 lỗ vít khóa tròn đa hướng dùng vít khóa titanium 2.7mm. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 2.7mm và 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ 05 vít khóa, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay và chi trên, vít khoá dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. 3/ Từ 5 vít đến 13 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 4/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 10
12 | PP2500396633 | Bộ Nẹp khóa lồi cầu cánh tay (mặt trong) titan đa hướng (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa lồi cầu cánh tay (mặt trong) đa hướng, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, nẹp dày 3mm, rộng 11mm, cỡ từ 5 lỗ đến 13 lỗ, dài từ ≤ 93mm đến ≥ 197mm, đầu nẹp luôn có 3 lỗ ren vít khóa tròn đa hướng dùng vít khóa titanium 2.7mm, có lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, có lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 2.7mm và 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ 03 vít khóa, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay và chi trên, vít khoá dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. 3/ Từ 5 vít đến 13 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 4/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 10
13 | PP2500396634 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương quay titan (vít 2.7) (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa đầu trên xương quay titan, chất liệu Titanium, nẹp dày 1.5mm, rộng 9mm, cỡ từ 2 lỗ đến 6 lỗ, dài từ ≤ 32mm đến ≥ 68mm, đầu nẹp luôn có 5 lỗ ren vít khoá tròn. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, nẹp dùng vít khóa titanium 2.7mm và vít vỏ titanium 2.7mm, đầu vít hình ngôi sao. 2/ Từ 7 vít đến 11 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay và chi trên, vít khoá dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 2.7mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay và chi trên, vít dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 10
14 | PP2500396635 | Bộ nẹp khóa mỏm khuỷu chất liệu titan (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa mỏm khuỷu, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, nẹp dày 2.6mm, rộng 10mm, cỡ từ 4 lỗ đến 10 lỗ, dài từ ≤ 113mm đến ≥ 191mm, đầu nẹp luôn có 8 lỗ ren vít khóa tròn, có 6 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 12 vít đến 18 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 10
15 | PP2500396636 | Bộ nẹp khóa mắc xích chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/Nẹp khóa mắc xích, chất liệu Titanium, thân nẹp kiểu mắc xích, nẹp dày 2,5mm, rộng 10.5mm, cỡ từ 4 lỗ đến 14 lỗ, dài từ ≤ 48mm đến ≥ 168mm, thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, nẹp dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 4 vít đến 14 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
16 | PP2500396637 | Bộ nẹp khóa cẳng tay chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa cẳng tay, chất liệu Titanium, nẹp dày 2.5mm, rộng 10.5mm, cỡ từ 6 lỗ đến 12 lỗ, dài từ ≤ 79mm đến ≥ 157mm, thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, nẹp dùng vít khóa titanium 3.5mm vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 6 vít đến 12 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 60
17 | PP2500396638 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương trụ titan (vít 2.0) (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa đầu dưới xương trụ, chất liệu Titanium, nẹp dày 1.3mm, rộng 7mm, cỡ từ 3 lỗ đến 7 lỗ, dài từ ≤ 45mm đến ≥ 65mm, đầu nẹp xẽ rãnh luôn có 2 móc nhọn và luôn có 4 lỗ ren vít khoá tròn. Thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 2.0mm và vít vỏ titanium 2.0mm, đầu vít hình ngôi sao. 2/ Từ 7 vít đến 11 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay, vít khoá dài từ ≤ 6mm đến ≥ 22mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 2.0mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay, vít dài từ ≤ 4mm đến ≥ 24mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 10
18 | PP2500396639 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay 45 độ chất liệu titan (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa đầu dưới xương quay 45 độ, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, kiểu chữ T nghiêng 45 độ, nẹp dày 2mm, rộng 10mm, cỡ từ 3 lỗ đến 8 lỗ, dài từ ≤ 52mm đến ≥ 107mm, đầu nẹp luôn có 3 lỗ ren vít khóa tròn. Thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, nẹp dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 6 vít đến 11 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 30
19 | PP2500396640 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa đầu dưới xương quay, chất liệu Titanium, kiểu chữ T, nẹp dày 2mm, rộng 10mm, cỡ từ 3 lỗ đến 8 lỗ, dài từ ≤ 45mm đến ≥ 100mm, đầu nẹp luôn có 3 lỗ ren vít khóa tròn. Thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, nẹp dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 6 vít đến 11 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 30
20 | PP2500396641 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay titan đa hướng (vít 2.7) (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa đầu dưới xương quay titan đa hướng, chất liệu Titanium, phân biệt trái/phải, nẹp dày 2mm, rộng 9mm, cỡ từ 3 lỗ đến 6 lỗ, dài từ ≤ 59mm đến ≥ 86mm, đầu nẹp luôn có 6 lỗ hoặc 7 lỗ ren vít khoá tròn đa hướng, có 3 hoặc 5 lỗ lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp.Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, nẹp dùng vít khóa titanium 2.7mm và vít vỏ titanium 2.7mm, đầu vít hình ngôi sao. 2/ Từ 9 vít đến 12 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay và chi trên, vít khoá dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 2.7mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay và chi trên, vít dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
21 | PP2500396642 | Nẹp khóa bàn ngón titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa bàn ngón, chất liệu Titanium, thân nẹp kiểu mắc xích, nẹp dày 1,2mm, rộng 6mm, cỡ từ 4 lỗ đến 8 lỗ, dài từ ≤ 20mm đến ≥ 40mm, thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, nẹp dùng vít khóa titanium 2.0mm và vít vỏ titanium 2.0mm, đầu vít hình ngôi sao. 2/ Từ 4 vít đến 8 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay, vít khoá dài từ ≤ 6mm đến ≥ 22mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 2.0mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay, vít dài từ ≤ 4mm đến ≥ 24mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
22 | PP2500396643 | Nẹp khóa chữ T bàn ngón titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa chữ T bàn ngón, chất liệu Titanium, nẹp kiểu chữ T, thân nẹp kiểu mắc xích, nẹp dày 1.2mm, rộng 6mm, cỡ từ 5 lỗ đến 10 lỗ, dài từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm, đầu nẹp luôn có 2 lỗ ren vít khoá tròn. Thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, nẹp dùng vít khóa titanium 2.0mm và vít vỏ titanium 2.0mm, đầu vít hình ngôi sao. 2/ Từ 7 vít đến 12 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay, vít khoá dài từ ≤ 6mm đến ≥ 22mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 2.0mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay, vít dài từ ≤ 4mm đến ≥ 24mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
23 | PP2500396644 | Nẹp khóa chữ L bàn ngón titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa chữ L bàn ngón, chất liệu Titanium, nẹp kiểu chữ L, thân nẹp kiểu mắc xích, nẹp dày 1.2mm, rộng 6mm, cỡ từ 5 lỗ đến 10 lỗ, dài từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm, đầu nẹp luôn có 2 lỗ ren vít khoá tròn. Thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, nẹp dùng vít khóa titanium 2.0mm và vít vỏ titanium 2.0mm, đầu vít hình ngôi sao. 2/ Từ 7 vít đến 12 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay, vít khoá dài từ ≤ 6mm đến ≥ 22mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 2.0mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho bàn ngón tay, vít dài từ ≤ 4mm đến ≥ 24mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
24 | PP2500396645 | Bộ nẹp khóa cổ xương đùi chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa cổ xương đùi, chất liệu Titanium, nẹp dày 5.5mm, rộng 17.5mm, cỡ từ 4 lỗ đến 13 lỗ, dài từ ≤ 111mm đến ≥ 273mm, đầu nẹp luôn có 4 lỗ ren vít khóa tròn đường kính 5.0mm bắt vào cổ xương đùi, có 2 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 5.0mm và vít vỏ titanium 4.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 8 vít đến 17 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 18mm đến ≥ 60mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 30
25 | PP2500396646 | Bộ nẹp khóa đùi chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa xương đùi, chất liệu Titanium, nẹp dày 5.5mm, rộng 17.5mm, cỡ từ 6 lỗ đến 14 lỗ, dài từ ≤ 128mm đến ≥ 270mm, thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 5.0mm và vít vỏ titanium 4.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 6 vít đến 14 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 18mm đến ≥ 60mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
26 | PP2500396647 | Bộ nẹp khóa lồi cầu đùi chất liệu titan (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa lồi cầu đùi, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, nẹp dày 5.5mm, rộng 17.5mm, cỡ từ 5 lỗ đến 15 lỗ, dài từ ≤ 156mm đến ≥ 336mm, khoảng cách giữa các lỗ là 18mm, đầu nẹp luôn có 7 lỗ ren vít khoá tròn đường kính 5.0mm bắt vào lồi cầu đùi, có 3 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 5.0mm và vít vỏ titanium 4.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 12 vít đến 22 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 18mm đến ≥ 60mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 30
27 | PP2500396648 | Bộ nẹp khóa mâm chày chất liệu titan (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/Nẹp khóa mâm chày, chất liệu Titanium, có phân biệt trái phải, nẹp dày 4.0mm, rộng 15mm, cỡ từ 4 lỗ đến 14 lỗ, dài từ ≤ 130mm đến ≥ 311mm, đầu nẹp luôn có 3 lỗ ren vít khóa tròn, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy và có 2 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 5.0mm và vít vỏ titanium 4.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 7 vít đến 17 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 18mm đến ≥ 60mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 30
28 | PP2500396649 | Bộ nẹp khóa mâm chày chữ L chất liệu titan (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/Nẹp khóa mâm chày chữ L, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, kiểu chữ L, thân nẹp kiểu mắc xích, nẹp dày 2.mm, rộng 15mm, cỡ từ 4 lỗ đến 8 lỗ, dài từ ≤ 83mm đến ≥ 147mm, đầu nẹp luôn có 3 lỗ ren vít khoá tròn. Thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, nẹp dùng vít khóa titanium 5.0mm và vít vỏ titanium 4.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 7 vít đến 11 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 18mm đến ≥ 60mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
29 | PP2500396650 | Bộ nẹp khóa mâm chày chữ T chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/Nẹp khóa mâm chày chữ T, chất liệu Titanium, kiểu chữ T, thân nẹp kiểu mắc xích, nẹp rộng 15mm, dày 2,5mm, cỡ từ 3 lỗ đến 10 lỗ, dài từ ≤ 67mm đến ≥ 179mm, đầu nẹp luôn có 2 lỗ ren vít khoá tròn và 1 lỗ để nén ép mặt gãy. Thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, và 1 lỗ để nén ép mặt gãy, nẹp dùng vít khóa titanium 5.0mm và vít vỏ titanium 4.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 6 vít đến 10 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 18mm đến ≥ 60mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
30 | PP2500396651 | Bộ nẹp khóa mâm chày chữ L (6 lỗ đầu) chất liệu titan (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/Nẹp khóa mâm chày chữ L (6 lỗ đầu), chất liệu Titanium, kiểu chữ L, phân biệt trái/phải, nẹp rộng 11.5mm, dày 3.3mm, cỡ từ 5 lỗ đến 11 lỗ, dài từ ≤ 117mm đến ≥ 189mm, đầu nẹp luôn có 6 lỗ ren vít khoá tròn, có 3 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, có 1 lỗ chéo để bắt vít giữ mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 4.0mm và vít vỏ titanium 4.0mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 11 vít đến 17 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 75mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.0mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 10
31 | PP2500396652 | Bộ nẹp khóa mâm chày chữ T (4 lỗ đầu) chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/Nẹp khóa mâm chày chữ L (4 lỗ đầu), chất liệu Titanium, kiểu chữ T, phân biệt trái/phải, rộng 11.5mm, dày 3.3mm, cỡ từ 6 lỗ đến 12 lỗ, dài từ ≤ 82mm đến ≥ 154mm, đầu nẹp luôn có 4 lỗ ren vít khoá tròn, có 3 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 4.0mm và vít vỏ titanium 4.0mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 10 vít đến 16 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 75mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.0mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 10
32 | PP2500396653 | Bộ nẹp khóa cẳng chân chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/Nẹp khóa cẳng chân, chất liệu Titanium, nẹp dày 4,5mm, rộng 13.5mm, cỡ từ 6 lỗ đến 13 lỗ, dài từ ≤ 125mm đến ≥ 251mm, thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 5.0mm và vít vỏ titanium 4.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 6 vít đến 13 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 18mm đến ≥ 60mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
33 | PP2500396654 | Bộ nẹp khóa lòng máng chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/Nẹp khóa lòng máng, chất liệu Titanium, nẹp dày 2mm, rộng 9mm, cỡ từ 5 lỗ đến 12 lỗ, dài từ ≤ 66mm đến ≥ 150mm, thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, nẹp dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 5 vít đến 12 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
34 | PP2500396655 | Bộ nẹp khóa trần chày mặt ngoài chất liệu titan, chất liệu titan, thân nẹp từ 5 lỗ đến 17 lỗ, (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa trần chày mặt ngoài, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, nẹp dày 3.7mm, rộng 11.5mm, cỡ từ 5 lỗ đến 15 lỗ, dài từ ≤ 86mm đến ≥ 210mm, đầu nẹp luôn có 6 lỗ ren vít khóa tròn, có 2 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 4.0mm và vít vỏ titanium 4.0mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 11 vít đến 21 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 75mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.0mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
35 | PP2500396656 | Bộ nẹp khóa trần chày mặt trong chất liệu titan (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa trần chày mặt trong, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, thân nẹp kiểu mắc xích, nẹp dày 4.2mm, rộng 14mm, cỡ từ 5 lỗ đến 13 lỗ, dài từ ≤ 140mm đến ≥ 244mm, đầu nẹp luôn có 4 lỗ ren vít khóa tròn, có 2 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, nẹp dùng vít khóa titanium 5.0mm và vít vỏ titanium 4.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 9 vít đến 17 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 18mm đến ≥ 60mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
36 | PP2500396657 | Bộ nẹp khóa trần chày mặt trong chất liệu titan, thân nẹp từ 4 lỗ đến 13 lỗ, (trái/phải, các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa trần chày mặt trong, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, nẹp dày 3.7mm, rộng 11.5mm, cỡ từ 4 lỗ đến 14 lỗ, dài từ ≤ 122mm đến ≥ 252mm, đầu nẹp luôn có 9 lỗ ren vít khóa tròn, có 1 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 4.0mm và vít vỏ titanium 4.0mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 13 vít đến 23 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 75mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 4.0mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 40
37 | PP2500396658 | Bộ nẹp khóa xương mác chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa xương mác, chất liệu Titanium, có phân biệt trái/phải, nẹp dày 2mm, rộng 10mm, cỡ từ 3 lỗ đến 8 lỗ, dài từ ≤ 72mm đến ≥ 137mm, đầu nẹp luôn có 5 lỗ ren vít khóa tròn, có 4 lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít vỏ nén ép, có 2 lỗ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn, nẹp dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 8 vít đến 13 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 40
38 | PP2500396659 | Bộ nẹp khóa xương gót chất liệu titan (các cỡ) | 1 Bộ bao gồm: 1/ Nẹp khóa xương gót: - Loại 1: Chất liệu Titanium, cỡ 8 đến 15 lỗ, dài từ ≤ 52mm đến ≥ 91mm, thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, có cầu nối liên kết lỗ. - Loại 2: Chất liệu Titanium, cỡ 8 lỗ, dài từ ≤ 52mm đến ≥ 63mm, đầu nẹp chẽ thành 2 nhánh gồm nhánh 3 lỗ và nhánh 2 lỗ ren vít khóa tròn, thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn. - Loại 3: Chất liệu Titanium, cỡ 13 lỗ đến 15 lỗ, dài từ ≤ 81mm đến ≥ 91mm, đầu nẹp chẽ thành 3 nhánh gồm nhánh 3 lỗ, nhánh 4 lỗ và nhánh 3 lỗ ren vít khóa tròn, thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn, có 1 lỗ để nén ép mặt gãy. -Nẹp dùng vít khóa titanium 3.5mm và vít vỏ titanium 3.5mm, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao. 2/ Từ 8 vít đến 15 vít khóa (tuỳ theo số lỗ nẹp), chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren, dùng tua vít hình lục giác hoặc hình ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lỗ bắt vít khóa của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ ≤ 50mm đến 70mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. 3/ 02 vít vỏ đường kính 3.5mm, chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ | 20
39 | PP2500396660 | Vít xương thuyền (rỗng) đường kính 3.0mm (các cỡ) | Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính 3.0mm, thân vít rỗng, có 2 tầng ren ở đầu và mũi vít ren thưa, đầu vít hình lục giác chìm, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 40mm với bước tăng 2mm. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Cái | 20
40 | PP2500396661 | Vít xốp rỗng đường kính 3.5mm (dài từ 34 mm) | Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính 3.5mm, thân vít rỗng, thân ren thưa bán phần, có kèm theo 1 vòng đệm xương, vít dài từ ≤ 20mm đến ≥ 50mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình lục giác chìm. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Cái | 30
41 | PP2500396662 | Vít xốp rỗng đường kính 4.5mm (dài từ 34 mm) | Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính 4.5mm, thân vít rỗng, thân ren thưa bán phần, có kèm theo 1 vòng đệm xương, vít dài từ ≤ 30mm đến ≥ 60mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình lục giác chìm. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Cái | 30
42 | PP2500396663 | Vít xốp rỗng đường kính.6.5mm (dài từ 60 mm) | Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính 6.5mm, thân vít rỗng, có 2 tầng ren ở đầu và mũi vít, thân ren thưa bán phần, vít dài từ ≤ 60mm đến ≥ 115mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác chụp. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Cái | 30
43 | PP2500396664 | Vít xốp rỗng đường kính 7.3mm (dài từ 60mm) | Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính 7.3mm, thân vít rỗng, thân ren thưa bán phần, có kèm theo 1 vòng đệm xương, vít dài từ ≤ 60mm đến ≥ 110mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác chìm. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Cái | 30
44 | PP2500396665 | Vít xốp titan 4.0 (các cỡ) | Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít ren thưa bán phần, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Cái | 100
45 | PP2500396666 | Vít xốp titan 6.5 (các cỡ) | Chất liệu hợp kim Titanium, đường kính thân vít 6.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, thân vít ren thưa bán phần, vít tương thích với các lỗ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium chi dưới, vít khoá dài từ ≤ 40mm đến ≥ 100mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ phẫu thuật | Cái | 100
46 | PP2500396667 | Đinh Kirscher không răng các số | Chất liệu thép không gỉ 316, loại không ren, hai đầu nhọn, đường kính từ 1.0mm đến 3.0mm, dài từ ≤ 250mm đến ≥ 300mm. | Cái | 100
47 | PP2500396668 | Đinh Kirscher có răng các số | Chất liệu thép không gỉ 316, có ren nhọn một đầu, với đường kính 1.2mm dài 100mm, đường kính từ 2.0mm đến 3.0mm dài từ ≤ 250mm đến ≥ 300mm. | Cái | 100
48 | PP2500396669 | Khung cố định ngoài 3 thanh | Gồm 3 thanh trơn thép không gỉ 316 đường kính 8mm dài ≥ 400mm, 12 khối chữ nhật, 24 bulông thép không rỉ, 6 đinh Schanz 5.0mm | Bộ | 10
49 | PP2500396670 | Khung cố định ngoài cẳng chân | Gồm 2 thanh ren thép không gỉ 316 đường kính 8mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ, 4 đinh Schanz. | Bộ | 20
50 | PP2500396671 | Khung cố định ngoài chữ T | Gồm 2 thanh ren thép không gỉ 316 đường kính 8mm và 2 thanh ren thép 316 đường kính 6mm,12 khối chữ nhật, 10 bu lông, 28 đai ốc thép không rỉ, 5 đinh Schanz. | Bộ | 20
51 | PP2500396672 | Khung cố định ngoài gắn khớp | Gồm 1 thanh cong đường kính 8mm, 1 thanh thép không gỉ 316 thẳng đường kính 8mm, 1 thanh răng thép 316 đường kính 6mm, 12 khối chữ nhật, 25 bu lông, 4 đai ốc thép không rỉ, 6 đinh Schanz. | Bộ | 20
52 | PP2500396673 | Khung cố định ngoài Ilizarov không cản quang | Gồm 4 vòng nhựa bakelite, 3 thanh ren đường kính 6mm, 17 Fixateur, 45 đai ốc thép không gỉ, 10 đinh Kirschner. | Bộ | 20
53 | PP2500396674 | Khung cố định ngoài khung chậu | Gồm 2 thanh cong đường kính 8mm; 3 thanh ren đường kính 6mm dài 360mm, 380mm, 400mm thép 316; 14 khối chữ nhật; 26 bulông; 12 đai ốc thép không gỉ, 4 đinh Schanz. | Bộ | 20
54 | PP2500396675 | Khung cố định ngoài liên mấu chuyến | Gồm 1 thanh trơn thép 316 đường kính 8mm, 2 hệ thống cặp đinh thép không gỉ và nhôm, 6 đinh Schanz. | Bộ | 10
55 | PP2500396676 | Khung cố định ngoài qua gối | Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 8mm, 12 khối chữ nhật, 24 đai ốc, 12 bulông thép không gỉ, 6 đinh Schanz. | Bộ | 20
56 | PP2500396677 | Khung cố định ngoài tay | Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 6mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không gỉ, 4 đinh Schanz. | Bộ | 20
Tổng cộng: 56 mặt hàng