## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu 01: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh

- Thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Mê Linh

- Quy mô gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025

- Giá gói thầu: 7.765.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu đồng./.).

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 90 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức LCNT: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý III/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu A. Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật | - File định dạng excel - File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) | X |
| 2 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) | X |

1.2.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa:

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có));

- TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Mẫu A

BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Mã phần lô (Nếu có) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu | Phân loại trang thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B) | Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D) | Mức độ đáp ứng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã phần lỗ nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do SYT … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Cam kết dự thầu của nhà thầu

Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 2025

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: Bênh viện Đa khoa Mê Linh

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu 01: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết không vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, không có nợ BHXH, không trốn đóng, tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động theo văn bản số 71/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND TP Hà Nội (tính đến thời điểm đóng thầu) và cam kết cung cấp tài liệu chứng minh khi có yêu cầu.

- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đảm bảo đầy đủ số lượng, chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt.

- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo được kiểm định (an toàn và tính năng kỹ thuật; Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bức xạ; … các giấy tờ khác có liên quan) bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các yêu cầu, quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Thiết bị phù hợp với mặt bằng lắp đặt, điều kiện khai thác sử dụng thiết bị và khả năng, năng lực chuyên môn của cán bộ Bệnh viện.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý thiết bị y tế  đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).

- Cam kết bảo hành hàng hóa:

- Cam kết bảo hành 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:

+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu;

+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện hoặc giám sát việc bảo hành, khắc phục sự cố đối với tất cả hàng hóa đã cung cấp;

- Cam kết đổi trả hàng hóa kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư.

- Tiến độ cung cấp: ≤ 90 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng.

- Cam kết khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ. Và Có phương án đào tạo cán bộ sử dụng, vận hành và ứng dụng, phát huy công nghệ của thiết bị. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.

- Niêm yết giá, kê khai giá theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP:

- Cam kết hàng hóa dự thầu đã được niêm yết giá và kê khai giá theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP.

- Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu)) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalô của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT.

- Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển…: Theo tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và nhà sản xuất. Tài liệu kèm theo: hướng dẫn sử dụng bản gốc + bản dịch tiếng Việt (Nếu là ngoài tiếng Việt).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU TỐI THIỂU | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT |
| A | Yêu cầu chi tiết cho các thiết bị |  |  |
| STT1: Thiết bị số 1: Máy chạy thận nhân tạo |  |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | Cam kết | Không đáp ứng |
| 2 | Thiết bị mới 100% | Cam kết | Không đáp ứng |
| 3 | Xuất xứ thiết bị (máy chính): nhóm G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Nguồn điện: Điện áp 220VAC ± 10%, tần số 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C, độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Bộ phụ kiện bao gồm: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Nắp bình dịch lọc: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bộ dây nối với hệ thống nước RO (cho nước đầu vào và nước thải): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Giá đỡ quả lọc: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Giá treo: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bộ lọc nội độc tố: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Tính năng chung |  |  |
| 1.1 | Các chức năng chính: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng lọc máu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng siêu lọc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng tự kiểm tra máy và kiểm tra rò rỉ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng loại bỏ khí trong nguồn nước cấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng hỗ trợ mồi dịch tự động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng điều chỉnh thể tích của buồng động mạch và tĩnh mạch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng thiết lập sẵn hồ sơ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng tính toán chỉ số Kt/V | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng khử trùng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng theo dõi thời gian sử dụng của các bộ phận thiết yếu cần được thay thế định kỳ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 | Có ắc quy dự phòng mất điện. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.3 | Có đèn cảnh báo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.4 | Kẹp tĩnh mạch: Ngắt đường tĩnh mạch khi có báo động. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thông số kỹ thuật tối thiểu |  |  |
| 2.1 | Màn hình: |  |  |
| - | Màn hình cảm ứng LCD màu hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Có chức năng tùy chỉnh giao diện | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 | Chỉ số dịch lọc: |  |  |
| - | Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ dịch lọc: ≤ 35 đến ≥ 39 (ºC) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Phạm vi điều chỉnh lưu lượng dịch lọc: ≤ 300 đến ≥ 700 (mL/phút) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Phạm vi điều chỉnh độ dẫn điện: ≤ 13.0 đến ≥ 16.0 (mS/cm) Độ chính xác: ± ≤ 0.3 mS/cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Phạm vi hiển thị độ dẫn điện: 0.0 đến ≥ 20.0 (mS/cm) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Phạm vi hiển thị áp lực dịch lọc: ≤ -400 đến ≥ +400 (mmHg). Độ chính xác : ± ≤ 5 mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Phạm vi hiển thị áp suất tĩnh mạch: ≤ -200 đến ≥ +400 (mmHg). Độ chính xác: ± ≤ 5 mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Phạm vi hiển thị áp suất động mạch: ≤ -400 đến ≥ +400 mmHg. Độ chính xác: ± ≤ 5 mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Phạm vi hiển thị chỉ số áp lực xuyên màng: ≤ -100 đến ≥ +500 mmHg. Độ chính xác: ± ≤ 10 mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.3 | Chỉ số siêu lọc: |  |  |
| - | Phạm vi hiển thị cài đặt giá trị siêu lọc: 0.0 đến ≥ 40.0 (L) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Phạm vi hiển thị chỉ số tốc độ siêu lọc: 0.0 đến ≥ 4.0 (L/giờ) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.4 | Bơm máu: |  |  |
| - | Kiểu bơm: bơm con lăn hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Đường kính (trong) dây bơm máu có thể sử dụng: trong khoảng 2-10 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Phạm vi tốc độ của bơm máu: ≤ 30 đến ≥ 600 (mL/phút) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Độ chính xác: ± ≤ 10% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.5 | Bơm tiêm: |  |  |
| - | Kích thước bơm tiêm sử dụng: ≥ 2 kích thước bơm tiêm, trong đó có loại 20mL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Phạm vi hiển thị tốc độ của bơm tiêm: 0.0 đến ≥ 9.0 (mL/giờ) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Độ chính xác: ± ≤ 10% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.6 | Cảm biến: |  |  |
| - | Cảm biến phát hiện bọt khí: công nghệ siêu âm hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Độ nhạy: phát hiện bọt khí có thể tích tối thiểu ≤ 0.3 µL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Cảm biến phát hiện rò rỉ máu: |  |  |
|  | + Công nghệ quang điện hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Ngưỡng tối thiểu phát hiện rò rỉ máu: ≤ 0.35 mL/phút ở tốc độ dịch lọc tối đa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.7 | Nguồn nước cấp: |  |  |
| - | Áp lực nước cấp: giá trị tối đa ≥ 0.3 MPa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Lưu lượng: giá trị tối đa ≥ 800mL/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Nhiệt độ: ≤ 5 đến ≥ 30 (ºC) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| STT 2: Thiết bị số 2: Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng |  |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Sản xuất từ năm 2024 - 2025 trở đi | Cam kết | Không đáp ứng |
| 2 | Thiết bị mới 100% | Cam kết | Không đáp ứng |
| 3 | Xuất xứ thiết bị (máy chính): nhóm G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Nguồn điện: Điện áp 220VAC ± 10%, tần số 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C, độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| A | 01 hệ thống, mỗi hệ thống bao gồm: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đầu camera: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Ống soi mềm video dùng 1 lần (dùng trong đường mật hoặc niệu quản ngược dòng): 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Dây dẫn sáng: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Màn hình chuyên dụng: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Cấu hình bao gồm: |  |  |
|  | - Máy bơm khí CO2: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dây bơm khí CO2, dùng nhiều lần: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phin lọc khí: 01 hộp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Dao mổ điện cao tần: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Cấu hình bao gồm: |  |  |
| 8.1 | Máy cắt đốt cao tần: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.2 | Dây nối tấm điện cực trung tính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.3 | Điện cực dán trung tính (dùng một lần): 25 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.4 | Pedal điều khiển đơn cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.5 | Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.6 | Adaptor đơn cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.7 | Adaptor lưỡng cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.8 | Tay dao đơn cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.9 | Điện cực hình dao: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.10 | Forceps lưỡng cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.11 | Cáp lưỡng cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.12 | Điện cực trung tính dùng nhiều lần loại cao su: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Xe đẩy chuyên dụng: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| B | BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI TIÊU HÓA – GAN MẬT: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| A | HỆ THỐNG MÁY |  |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh: có các tính năng sau |  |  |
| 1.1 | Kết hợp nội soi ống cứng, ống mềm và nội soi 3D trong một hệ thống | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 | Có khả năng nâng cấp phần mềm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.3 | Kết nối đồng thời tối thiểu 3 mô-đun kết nối đầu camera khác nhau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.4 | Hiển thị hình ảnh song song của các chế độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.5 | Hiển thị hình trong hình (picture in picture) cùng một lúc từ 2 mô-đun camera khác nhau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.6 | Chức năng dừng hình ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.7 | Chụp ảnh và ghi video ở định dạng tối thiểu 4K | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.8 | Chức năng tự động điều chỉnh cường độ sáng của nguồn sáng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.9 | Phóng đại điện tử tối thiểu ≥ 2x, có thể điều chỉnh các mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.10 | Chức năng xoay hình ảnh 180 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.11 | Chức năng lật ảnh theo chiều ngang và chiều dọc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.12 | Chức năng lưu trữ cài đặt cài sẵn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.13 | Chức năng lưu trữ dữ liệu bệnh nhân (tối thiểu 50 bệnh nhân) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.14 | Chức năng tùy chỉnh giao diện và trạng thái cài đặt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.15 | Độ phân giải: tối thiểu 4K (3840 x 2160) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.16 | Có cổng kết nối USB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đầu camera: |  |  |
| 2.1 | Có chip xử lý hình ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 | Độ phân giải: tối thiểu 1920 x 1080 pixels | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.3 | Tiêu cự của đầu camera: trong khoảng 15-35 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.4 | Đầu camera có ≥ 2 phím chức năng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.5 | Có thể tiệt trùng: ngâm, hoặc hấp, hoặc tiệt trùng bằng khí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.6 | Tích hợp đầu nối để kết nối với ống soi và dụng cụ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.7 | Có chức năng chỉnh nét | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Ống soi mềm video dùng 1 lần (dùng trong đường mật hoặc niệu quản ngược dòng) |  |  |
| 3.1 | Đồng bộ chính hãng, cùng hãng sản xuất hoặc hãng chủ sở hữu với hệ thống nội soi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2 | Đường kính vỏ ống (Fr): 9 ± 0.5 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.3 | Đường kính kênh dụng cụ (Fr): 3.5 ± 0.5 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.4 | Có tích hợp nguồn sáng LED, chip hình ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.5 | Khả năng uốn cong đầu ống: giá trị tối đa ≥ 270°/270° | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.6 | Góc rộng trường nhìn: ≥ 105 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.7 | Hướng nhìn: thẳng, 0 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.8 | Chiều dài làm việc (cm): 70 ± 10 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Nguồn sáng lạnh nội soi |  |  |
| 4.1 | Sử dụng bóng đèn công nghệ LED hiệu suất cao hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.2 | Có chức năng tự kiểm tra, tạm dừng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.3 | Chức năng cảnh báo khi có lỗi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.4 | Chức năng tự động ngừng hoạt động khi quá nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.5 | Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30,000 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.6 | Nhiệt độ màu (K): 6000 ± 500 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.7 | Cường độ sáng: điều chỉnh được, tối thiểu ≥ 10 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.8 | Có cổng liên kết để kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Dây dẫn sáng |  |  |
| 5.1 | Đường kính (mm): 4.8 ± 0.2 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.2 | Chiều dài (cm): 250 ± 20 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.3 | Có chốt khóa an toàn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.4 | Chất liệu chịu nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Màn hình Full HD chuyên dụng: |  |  |
| 6.1 | Có lớp kính bảo vệ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.2 | Chế độ giảm độ nháy màn hình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.3 | Kích thước màn hình: tối thiểu 27 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.4 | Độ phân giải: tối thiểu Full HD (1920x1080) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.5 | Góc nhìn: tối thiểu đạt 178º (Phải/trái), 178º (trên/ dưới) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.6 | Độ sáng (Cd/m2): 1000 – 1200 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.7 | Độ tương phản: tối thiểu 1000:1 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.8 | Thời gian phản hồi: giá trị tối đa ≤ 14ms | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.9 | Cổng đầu vào: tối thiểu có cổng HDMI, S-Video, cổng DVI-I | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao |  |  |
| 7.1 | Sử dụng trong các ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng, lồng ngực, đường tiêu hóa trên – dưới | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.2 | Màn hình điều khiển, cảm ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.3 | Màn hình hiển thị các thông số: tối thiểu có: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chế độ bơm khí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Áp lực bơm thực tế - cài đặt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lưu lương bơm thực tế - cài đặt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lượng khí tiêu thụ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.4 | Chức năng tự động điều chỉnh lưu lượng bơm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.5 | Chế độ bơm cho trẻ em | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.6 | Chức năng theo dõi liên tục áp lực ổ bụng; giảm áp khi có hiện tượng quá áp. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.7 | Chức năng cảnh báo âm thanh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.8 | Tự động lưu thông số cài đặt lần sử dụng gần nhất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.9 | Có cổng kết nối vào hệ thống tích hợp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.10 | Hệ thống đo đạc/điều khiển điện tử | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.11 | Lưu lượng bơm: ≤ 0.1 đến ≥ 30 (lít/phút) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.12 | Áp lực bơm: ≤ 1 đến ≥ 30 (mmHg) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Dao mổ điện cao tần |  |  |
| 8.1 | Công suất tối đa (W): 350 ± 50 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.2 | Bộ nhớ lưu trữ các chế độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.3 | Các chế độ cắt đơn cực, tối thiểu có: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chế độ cắt (tinh), công suất tối đa (W): 350 ± 50 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chế độ cắt có cầm máu ít, công suất tối đa (W): 300 ± 20 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chế độ cắt có cầm máu nhiều, công suất tối đa (W): 140 ± 10 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chế độ cắt trong nội soi, công suất tối đa (W): 220 ± 20 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.4 | Các chế độ đốt cầm máu đơn cực: tối thiểu 4 chế độ, công suất tối đa (W): 280 ± 20 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.5 | Có ≥ 02 chế độ cắt lưỡng cực và ≥ 04 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.6 | Công suất tối đa ở chế độ cắt lưỡng cực (W): 160 ± 10 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.7 | Công suất đốt tối đa ở chế độ đốt cầm máu lưỡng cực (W): 130 ± 10 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| B | BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI TIÊU HÓA – GAN MẬT: 01 bộ |  |  |
| 1 | Ống kính soi: hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 ± 0.5 mm, chiều dài làm việc ≥ 30 cm, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia hoặc chất liệu tương đương chống xước: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Van trocar đa chức năng cỡ 11mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Vỏ trocar, cỡ 11mm, chiều dài làm việc ≥ 10 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Nòng trocar đầu sắc, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc ≥ 10 cm, làm từ thép không gỉ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Nòng trocar đầu tù, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc ≥ 10 cm, làm từ thép không gỉ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Vỏ trocar cỡ 6mm, chiều dài làm việc ≥ 10 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Nòng trocar đầu sắc, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc ≥ 10 cm, làm từ thép không gỉ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Nòng trocar đầu tù, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc ≥ 10 cm, làm từ thép không gỉ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Nắp cao su đầu trocar 11 mm: 10 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Nắp cao su đầu trocar 6 mm: 10 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Ống giảm, cho dụng cụ cỡ 5 mm khi dùng với trocar cỡ 11 mm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 13 | Tay cầm, bằng nhựa, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 14 | Tay cầm, bằng nhựa, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 15 | Vỏ ngoài, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 ± 1 cm: 04 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 16 | Hàm forceps kẹp, nhiều răng, hàm rộng ≥ 4.8 mm, dài 14 ± 1 mm, hoạt động đơn. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 ± 1 cm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 17 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, phần hàm dụng cụ dài 22 ± 1 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 ± 1 cm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 18 | Hàm forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài 26 ± 1 mm, hoạt động đơn, có mở lỗ, có răng cưa nhỏ. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 ± 1 cm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 19 | Lưỡi kéo cong, phần hàm dụng cụ dài 20 ± 1 mm, hoạt động kép, lưỡi có răng cưa, dạng thìa. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 ± 1 cm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 20 | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 ± 1 cm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 21 | Quạt nâng gan, tháo rời được, cho phép điều khiển gấp và xòe quạt bằng vỏ ngoài. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 ± 1 cm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 22 | Tay cầm, dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 23 | Vỏ ngoài, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 ± 1 cm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 24 | Vỏ trong, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 ± 1 cm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 25 | Hàm kẹp lưỡng cực, hàm bản rộng 3 ± 0.5 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 ± 1 cm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 26 | Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, cỡ 5 mm, dài 36 ± 1 cm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 27 | Kìm kẹp kim, hàm thẳng, cỡ 5 mm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 28 | Kìm kẹp kim, hàm cong trái, cỡ 5 mm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 29 | Dây cao tần đơn cực, chân cắm 4 mm, chiều dài ≥ 300 cm: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 30 | Dây cao tần lưỡng cực, chiều dài ≥ 300 cm: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 31 | Bàn chải vệ sinh dụng cụ, dùng để cọ rửa hàm của dụng cụ: 05 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 32 | Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ, kích thước: 740 x 220 x 130 mm (± 10%). Bao gồm: Hộp đựng, Khay đục lỗ, và Nắp đậy: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| STT 3: Thiết bị số 3: Máy thở |  |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | Cam kết | Không đáp ứng |
| 2 | Thiết bị mới 100% | Cam kết | Không đáp ứng |
| 3 | Xuất xứ thiết bị (máy chính): nhóm G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Nguồn điện: Điện áp 220VAC ± 10%, tần số 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C, độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Bộ phụ kiện bao gồm: |  |  |
| 2.1 | Van thở ra sử dụng nhiều lần: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 | Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.3 | Cảm biến oxy dùng nhiều lần: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.4 | Giá đỡ ống thở: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.5 | Dây thở silicon cho người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.6 | Dây thở silicon trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.7 | Bộ dây nối với nguồn cấp khí oxy: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.8 | Bộ phụ kiện phun khí dung: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.9 | Phổi giả test máy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.10 | Bộ làm ấm/bình làm ẩm: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.11 | Dây nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.12 | Xe đẩy kèm theo máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Tính năng chung |  |  |
| 1.1 | Đối tượng sử dụng: người lớn, trẻ em | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 | Phương thức thở: xâm nhập và không xâm nhập | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.3 | Màn hình theo dõi và điều khiển, kích thước ≥ 10 inches | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.4 | Tích hợp máy nén khí, lưu lượng đỉnh ≥ 200 lít/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.5 | Áp suất cung cấp (O2): từ ≤ 3 bar đến ≥ 6 bar | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.6 | Có nguồn điện dự phòng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Các chế độ thở |  |  |
| 2.1 | Kiểm soát hoặc hỗ trợ theo thể tích | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 | Bắt buộc ngắt quãng đồng bộ theo thể tích (SIMV) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.3 | Kiểm soát hoặc hỗ trợ theo áp lực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.4 | Thở tự nhiên trên áp lực CPAP | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.5 | Thở điều khiển bằng tay | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.6 | Phương thức thở không xâm nhập cho mọi chế độ thở | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.7 | Khí dung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.8 | Chế độ thở Oxy dòng cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Các thông số thở cài đặt: |  |  |
| 3.1 | Thể tích khí lưu thông (mL): ≤ 50 đến ≥ 2000 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2 | Nhịp thở (nhịp/phút): ≤ 2 đến ≥ 80 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.3 | Thời gian thở vào (giây): ≤ 0.2 đến ≥ 9.5 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.4 | Thời gian thở vào cực đại khi hỗ trợ áp lực: từ ≤ 0.2 đến ≥ 4.0 (giây) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.5 | Áp lực dương cuối kỳ thở ra PEEP (cmH2O): 0 đến ≥ 50 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.6 | Áp lực thở vào (cmH2O): ≤ 2 đến ≥ 99 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.7 | Áp lực hỗ trợ (trên PEEP) (cmH2O): ≤ 2 đến ≥ 40 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.8 | Nồng độ Oxy (FiO2): ≤ 21% đến 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.9 | Lưu lượng oxy dòng cao: tối đa ≥ 100 lít/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.10 | Độ nhạy trigger (lưu lượng): từ ≤ 1.0 đến ≥ 15 (L/phút) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Các thông số theo dõi: |  |  |
| 4.1 | Thể tích khí thở ra mỗi phút: từ 0 đến ≥ 99 Lít/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.2 | Thể tích khí lưu thông thở ra: từ 0 đến ≥ 3999 mL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.3 | Thể tích khí lưu thông thở vào: từ 0 đến ≥ 3999 mL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.4 | Nhịp thở: từ 0 đến ≥ 150 nhịp/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.5 | Áp lực đường thở đỉnh: từ 0 đến ≥ 99 cmH2O | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.6 | Áp lực dương cuối kỳ thở ra: từ 0 đến ≥ 99 cmH2O | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.7 | Áp lực bình nguyên: từ 0 đến ≥ 99 cmH2O | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.8 | Áp lực đường thở trung bình: từ 0 đến ≥ 99 cmH2O | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.9 | Chỉ số thở nông nhanh RSB: từ 0 đến ≥ 5000 nhịp/phút/lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.10 | Sức cản đường thở: từ ≤ 3 đến ≥ 300 cmH2O/L/s | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.11 | Độ giãn nở phổi: từ ≤ 10 đến ≥ 150 mL/cmH2O | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Các dữ liệu hiển thị |  |  |
| 5.1 | Đồ thị các thông số | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.2 | Các sự kiện | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.3 | Dữ liệu Trends | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.4 | Giá trị các thông số đo đạc và cài đặt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Các chế độ cảnh báo |  |  |
| 6.1 | Cảnh báo bằng tín hiệu và âm thanh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.2 | Có các mức cảnh báo khác nhau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.3 | Nội dung cảnh bảo: tối thiểu có: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Mất nguồn điện | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lỗi cảm biến lưu lượng, cảm biến Oxy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Các lỗi kỹ thuật của máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.4 | Chức năng tạm ngưng cảnh báo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.5 | Cài đặt cảnh báo cho các thông số thở | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| STT 4: Thiết bị số 4: Máy theo dõi bệnh nhân ((≥ 5 thông số) |  |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | Cam kết | Không đáp ứng |
| 2 | Thiết bị mới 100% | Cam kết | Không đáp ứng |
| 3 | Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Nguồn điện: Điện áp 220VAC ± 10%, tần số 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C, độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Máy in nhiệt: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Dây nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Dây nối đạo trình điện tim: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Cáp và đầu đo SpO2 cho người lớn và trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Ống nối đo huyết áp NIBP cho trẻ em, người lớn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Bao đo huyết áp NIBP trẻ em: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Bao đo huyết áp NIBP người lớn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Đầu đo nhiệt độ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Ắc quy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Xe đẩy máy: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Tính năng chung: |  |  |
| 1.1 | Theo dõi, cảnh báo các thông số: tối thiểu có ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 | Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau và với máy trung tâm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.3 | Màn hình màu, tinh thể lỏng, loại cảm ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.4 | Có chức năng phát hiện loạn nhịp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Hiển thị |  |  |
| 2.1 | Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT LCD hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 | Kích thước màn hình: ≥ 12 inches | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.3 | Độ phân giải: tối thiểu 800 x 600 điểm ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.4 | Hiển thị sóng: tối thiểu có nhịp tim, nhịp thở, sóng xung SpO2 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.5 | Số vết sóng tối đa: ≥ 5 vết | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.6 | Hiển thị số: tối thiểu có các giá trị nhịp tim, VPC, ST, nhịp thở, NIBP, SpO2, nhịp xung, nhiệt độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.7 | Có nguồn cấp điện dự phòng trong máy, thời gian hoạt động ≥ 4 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Chức năng báo động |  |  |
| 3.1 | Thông số báo động: tối thiểu có nhịp tim, nhịp xung, mức chênh ST, nhịp thở, ngừng thở, nhiệt độ, SpO2, NIBP, VPC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2 | Có báo động loạn nhịp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.3 | Chức năng ngắt báo động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.4 | Lưu lịch sử báo động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Các thông số đo: |  |  |
| 4.1 | ECG: |  |  |
| - | Số lượng điện cực: ≥ 3 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Dải động đầu vào: ± ≥ 5 mV | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Nhiễu nội bộ: ≤ 30 µVp-p | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥ 85 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Điện trở đầu vào: ≥ 5 MΩ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Dòng phân cực đầu vào: ≤ 100 nA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Tần số đáp ứng: từ ≤ 0.05 đến ≥ 150 (Hz) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Độ nhạy hiển thị: có thể lựa chọn các giá trị hoặc tự động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Thời gian phục hồi sau khi sốc: ≤ 10 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Có chức năng loại bỏ nhiễu từ xung tạo nhịp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.2 | Nhịp tim |  |  |
| - | Phương pháp đo: trung bình chuyển động hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Dải đo: từ ≤ 15 đến ≥ 300 (nhịp/phút) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Sai số: ± ≤ 2 (nhịp/phút) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Thời gian cập nhật giá trị: ≤ 3 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Chức năng phân tích loạn nhịp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.3 | Nhịp thở |  |  |
| - | Phương pháp đo: trở kháng hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Dải đo: từ 0 đến ≥ 150 (nhịp/phút) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Sai số: ± ≤ 2 nhịp/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Chức năng đặt giới hạn báo động cao/thấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Chức năng theo dõi ngừng thở | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.4 | SpO2 |  |  |
| - | Dải đo: 0-100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Sai số: tối đa ± ≤ 3% (trong khoảng 70%-100%) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Thời gian cập nhật giá trị: ≤ 3 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Có âm thanh báo hiệu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Độ nhạy dạng sóng: có thể lựa chọn tự động hoặc bằng tay | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Đo mạch: dải đo từ ≤ 30 đến ≥ 300 (nhịp/phút) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.5 | Nhiệt độ |  |  |
| - | Dải đo: từ 0ºC đến ≥ 45ºC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Độ chính xác: sai số tối đa ± ≤ 0.3ºC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Thời gian cập nhật giá trị: ≤ 3 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.6 | Huyết áp không xâm nhập (NIBP) |  |  |
| - | Phương pháp đo: dao động kế hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Dải đo tối đa: từ ≤ 10 đến ≥ 270 mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Độ chính xác: sai số tối đa ± ≤ 5 mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Thời gian đo tối đa: người lớn/trẻ em: ≤ 160 giây, trẻ sơ sinh: ≤ 90 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Giá trị áp suất tối đa: người lớn/trẻ em: ≥ 270mmHg, trẻ sơ sinh: ≥ 135 mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Có báo hiệu bằng âm thanh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Chức năng đặt giới hạn báo động cao/thấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Máy in |  |  |
| 5.1 | Phương pháp in: ma trận nhiệt hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.2 | Số kênh in: tối thiểu 3 kênh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.3 | Tốc độ giấy: ≥ 12.5 mm/s | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| STT 5: Thiết bị số 5: Máy siêu âm tổng quát |  |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | Cam kết | Không đáp ứng |
| 2 | Thiết bị mới 100% | Cam kết | Không đáp ứng |
| 3 | Xuất xứ thiết bị (máy chính): nhóm OECD | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Nguồn điện: Điện áp 220VAC ± 10%, tần số 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C, độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 Máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đầu dò Convex đa tần dùng cho thăm khám bụng: 01 Chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bộ phần mềm có bản quyền kèm theo máy: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Gel siêu âm: 5 lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Bộ máy tính kèm màn hình: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Bộ lưu điện: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Máy in màu: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Máy in đen trắng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 Bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| - | Máy siêu âm Doppler màu, dùng cho thăm khám: tối thiểu có ổ bụng, tim mạch, sản khoa, phụ khoa, niệu khoa, nhi khoa, sơ sinh, các phần nông nhỏ, cơ xương khớp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| - | Các phương pháp quét: tối thiểu có Convex điện tử; Linear điện tử, Microconvex điện tử | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Thân máy chính: |  |  |
| 1.1 | Có bánh xe, có khoá và phanh hãm, có tay cầm đẩy máy. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 | Màn hình điều khiển: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Màn hình LCD cảm ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Kích thước: ≥ 10 inches | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.3 | Màn hình hiển thị: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Kích thước: ≥ 23 inches | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có giá đỡ màn hình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có thể nghiêng, xoay và di chuyển | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ phân giải: tối thiểu 1920 x 1080 pixels | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.4 | Số cổng cắm đầu dò: ≥ 03 cổng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.5 | Ổ cứng trong SSD, dung lượng ≥ 500 GB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.6 | Bộ nhớ CINE: ≥ 750 MB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.7 | TGC và bàn phím ký tự: dạng số hóa, điều khiển qua màn hình cảm ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.8 | Tích hợp bộ làm ấm Gel siêu âm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Chức năng tạo hình: |  |  |
| 2.1 | Độ sâu hiển thị ảnh: ≥ 40 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 | Tốc độ khung hình: ≥ 3000 khung hình/giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.3 | Số kênh xử lý số hóa: ≥ 10,000,000 kênh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.4 | Dải động hệ thống: > 350 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.5 | Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời: 4 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.6 | Thang xám: ≥ 256 mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.7 | Chức năng lọc nhiễu đốm sáng trên hình ảnh siêu âm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.8 | Phần mềm tự động vẽ bờ bao và đo đạc tổn thương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.9 | Phần mềm Doppler tự động: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tự động định vị và lái hộp ROI trong doppler màu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tự động điều chỉnh góc doppler trong mode doppler xung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.10 | Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.11 | Hiển thị song song hình ảnh CT Scanner, cộng hưởng từ và hình ảnh siêu âm động trên màn hình máy siêu âm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.12 | Hình ảnh hòa âm mô | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.13 | Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Các chế độ hoạt động: tối thiểu có: |  |  |
| 3.1 | B-mode | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2 | Hòa âm mô | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.3 | M-mode | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.4 | Mode dòng chảy màu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.5 | Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.6 | Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Các kiểu hiển thị hình ảnh: tối thiểu có: |  |  |
| 4.1 | + B/PW | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.2 | + B/CFM hoặc PDI | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.3 | + B/M | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.4 | + B + CFM/M | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.5 | + Real-time Triplex Mode (B +CFM hoặc PDI/PW) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.6 | + Dual B (B/B) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.7 | Hiển thị hình ảnh đồng thời: tối đa ≥ 4 hình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.8 | Hình ảnh màu hóa: Màu hóa mode B, Màu hóa mode M, Màu hóa mode PW | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Các chức năng điều chỉnh, xử lý các thông số hình ảnh siêu âm: |  |  |
| 5.1 | Lọc nhiễu đốm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.2 | Tối ưu hóa bản đồ xám | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.3 | TGC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.4 | Màu hóa mode B và M | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.5 | Trung bình khung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.6 | Dải động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.7 | Tốc độ quét | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.8 | Độ khuếch đại hậu xử lý | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.9 | Đảo phổ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.10 | Màu hóa phổ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.11 | Triệt nhiễu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.12 | Định dạng hiển thị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.13 | Điều chỉnh góc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.14 | Độ khuếch đại toàn phần | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Các thông số quét: |  |  |
| 6.1 | Thông số quét của Mode B : |  |  |
|  | + Độ khuếch đại: từ 0 đến ≥ 90 (dB) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Dải động: từ ≤ 40 đến ≥ 90 (dB) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bản đồ mức thang xám: ≥ 07 loại | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bản đồ màu: ≥ 9 loại | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa ≥ 5 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Mật độ dòng: ≥ 5 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tăng bờ: ≥ 7 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Triệt nhiễu: ≥ 6 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.2 | Thông số quét của Mode M: |  |  |
|  | + Độ khuếch đại: từ ≤ - 20 dB đến ≥ 20 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bản đồ mức thang xám: ≥ 7 loại | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tốc độ quét: ≥ 8 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Triệt nhiễu: ≥ 6 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Hiển thị định dạng M/PW: V-1/3B, V-1/2B, V-2/3B, H-1/2B. H-1/4B | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.3 | Thông số quét của Mode dòng chảy màu: |  |  |
|  | + Đường nền: ≥ 11 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Đảo phổ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Góc lái tia CF/PDI: 0, ± ≥ 20 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Mật độ đường: ≥ 5 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Trung bình khung: ≥ 7 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + PRF: từ ≤ 0.1 đến ≥ 23.5 (kHz) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lọc không gian: ≥ 6 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ khuếch đại: từ 0 đến ≥ 40 (dB) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lọc thành: ≥ 4 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.4 | Thông số quét ảnh chế độ Doppler năng lượng |  |  |
|  | + Bản đồ màu (PDI map): ≥ 16 loại | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Góc lái tia CF/PDI: 0, ± ≥ 20 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lọc không gian: ≥ 6 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Trung bình khung: ≥ 7 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số lặp xung PRF: từ ≤ 0.1 đến ≥ 20.5 (kHz) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ khuếch đại: từ 0 đến ≥ 40 (dB) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lọc thành: ≥ 4 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa ≥ 5 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.5 | Thông số quét của Mode Doppler xung (PW) |  |  |
|  | + Điều chỉnh đường nền: ≥ 11 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ khuếch đại: từ 0 đến ≥ 85 (dB) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lọc thành: từ ≤ 5.5 đến ≥ 5000 (Hz) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số lặp xung PRF: từ ≤ 1.0 đến ≥ 22 (kHz) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Hiệu chỉnh góc: ± ≥ 90 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Màu phổ: ≥ 6 loại | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tốc độ quét PW: ≥ 8 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Đảo phổ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Định dạng hiển thị M/PW: V-1/3B, V-1/2B, V-2/3B, H-1/2B. H-1/4B | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Các chức năng đo đạc: tối thiểu có: |  |  |
| 7.1 | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.2 | Đo đạc/Tính toán trong sản khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.3 | Đo đạc/Tính toán Phụ khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.4 | Các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim,... | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.5 | Các phép đo trong siêu âm mạch máu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.6 | Đo và tính toán niệu khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.7 | Đo đạc và tính toán trong siêu âm tim | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Các thông số kết nối |  |  |
| 8.1 | Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8.2 | Khả năng kết nối: Cổng HDMI, Cổng kết nối USB, Kết nối mạng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Các thông số của đầu dò Đầu dò Convex đa tần |  |  |
| 9.1 | Ứng dụng tối thiểu cho siêu âm: ổ bụng, sản, phụ khoa, mạch máu, niệu khoa, … | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9.2 | Dải tần: từ ≤ 1 đến ≥ 5 (MHz) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9.3 | Số chấn tử: ≥ 192 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9.4 | FOV tối đa: ≥ 70° | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Bộ máy tính kèm màn hình |  |  |
| 10.1 | CPU: Core i5 thế hệ 10 trở lên | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10.2 | RAM: ≥ 8GB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10.3 | HDD: ≥ 500GB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10.4 | Bàn phím, chuột quang | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10.5 | Màn hình máy tính LCD trở lên, kích thước 21-24 inches | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Bộ lưu điện: online, ≥ 2 kVA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Máy in màu |  |  |
| Sa | Độ phân giải: tối thiểu 300 x 300 điểm ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 13 | Máy in nhiệt đen trắng |  |  |
| 13.1 | Phương pháp: in nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 13.2 | Độ phân giải: ≥ 300 dpi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| STT 6: Thiết bị số 6: Máy sắc thuốc |  |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | Cam kết | Không đáp ứng |
| 2 | Thiết bị mới 100% | Cam kết | Không đáp ứng |
| 3 | Xuất xứ thiết bị (máy chính): Việt Nam | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Nguồn điện: Điện áp 3 pha 220VAC ± 10%, tần số 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C, độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Tính năng chung: |  |  |
| 1.1 | Ứng dụng: sắc thuốc đông y | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 | Nồi sắc thuốc: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Buồng sinh hơi và hố sắc thuốc: chất liệu Inox 304 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Các van lấy thuốc: chất liệu đồng, hoặc Inox 304 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Vỏ nồi: sơn tĩnh điện hoặc chất liệu Inox hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.3 | Hệ thống điều khiển áp lực trong buồng sinh hơi tự động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.4 | Hệ thống báo cạn nước tự động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.5 | Đồng hồ đo áp suất trực tiếp trong buồng sinh hơi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.6 | Hệ thống van an toàn áp suất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.7 | Hệ thống cắt điện tự động khi thiếu nước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.8 | Đồng hồ chỉ thị áp lực: có | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.9 | Bánh xe di chuyển nồi: có | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thông số kỹ thuật: |  |  |
| 2.1 | Số bếp: ≥ 24 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 | Số giàn bếp: ≥ 2 giàn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.3 | Áp lực hơi nấu thuốc: ≤ 0.3 đến ≥ 1.0 (kg/cm2) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.4 | Nhiệt độ làm việc (độ C): ≤ 105 đến ≥ 115 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.5 | Công suất tiêu thụ: giá trị tối đa ≤ 12KW | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.6 | Công suất tiêu thụ trung bình: ≤ 4 kW | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.7 | Có điện trở cách điện | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| STT 7: Thiết bị số 7: Máy ly tâm (≥ 32 ống) |  |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | Cam kết | Không đáp ứng |
| 2 | Thiết bị mới 100% | Cam kết | Không đáp ứng |
| 3 | Xuất xứ thiết bị (máy chính): nhóm G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Nguồn điện: Điện áp 220VAC ± 10%, tần số 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C, độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Roto: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Adapter: 1 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Dây điện nguồn: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Tuýp mỡ bôi trơn roto: 01 tuýp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Tính năng chung |  |  |
| 1.1 | Buồng ly tâm: chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 | Có cấu tạo bảo vệ chống rơi nắp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.3 | Cửa quan sát nằm trên nắp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.4 | Các chức năng tối thiểu có: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.5 | Ngắt hoạt động máy khi phát hiện không cân bằng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.6 | Tự động nhận rotor | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.7 | Mở nắp trong trường hợp khẩn cấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.8 | Báo hiệu bằng âm thanh khi hoàn thành quá trình ly tâm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.9 | Hiển thị thông tin lỗi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.10 | Bảng điều khiển hiển thị các thông số cài đặt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.11 | Hai giai đoạn giảm tốc riêng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 2.1 | Số vị trí đặt ống mẫu: ≥ 30 vị trí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 | Dung tích ly tâm: giá trị tối đa ≥ 400ml (tổng dung tích) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.3 | Lực ly tâm (RCF): giá trị tối đa ≥ 4200 RCF | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.4 | Tốc độ ly tâm: ≥ 4000 vòng /phút. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.5 | Thời gian li tâm: từ ≤ 1 đến ≥ 99 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.6 | Công suất: ≤ 400 VA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Thông số kỹ thuật Roto |  |  |
| 3.1 | Lực ly tâm (RCF): giá trị tối đa ≥ 2450 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2 | Tốc độ ly tâm: giá trị tối đa ≥ 4000 vòng/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.3 | Góc ly tâm: ≥ 90° | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| B | Các yêu cầu khác cho toàn bộ thiết bị |  |  |
| 1 | Dự kiến tuổi thọ thiết bị theo Quản lý công: Thời gian sử dụng ≥ 10 năm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Dịch vụ kèm theo khi thực hiện gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, chạy thử, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành thành thạo tại nơi sử dụng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Thời gian khắc phục sự cố kỹ thuật của thiết bị tại nơi sử dụng là ≤ 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của chủ đầu tư. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Thời gian bảo hành tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày hoàn thành lắp đặt đưa vào sử dụng. Trong thời gian bảo hành, tối thiểu có 02 lần bảo trì thiết bị. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có Bản cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, vật tư thay thế. Có cam kết sẵn sàng ký hợp đồng bảo trì sau bảo hành | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư.

- Địa điểm kiểm tra: Đơn vị thụ hưởng.