## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thiết bị phục hồi chức năng, phẫu thuật, HSCC.

- Thuộc dự toán mua sắm thiết bị thuộc nguồn ngân sách không tự chủ của Trung Tâm Y Tế Huyện Tiên Yên năm 2025.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

- Quy mô gói thầu: Mua sắm Thiết bị phục hồi chức năng, phẫu thuật, HSCC.

| STT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Thành tiền VNĐ (Có VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu số 01: Thiết bị phục hồi chức năng, phẫu thuật, HSCC |  |  | 2.318.000.000 |
| 1.1 | Phần 1: Thiết bị phục hồi chức năng |  |  | 760.000.000 |
| - | Máy siêu âm điều trị | Máy | 01 |  |
| - | Máy kéo giãn cột sống | Máy | 01 |  |
| 1.2 | Phần 2: Thiết bị phẫu thuật, dụng cụ phẫu thuật |  |  | 618.000.000 |
| - | Dao mổ điện cao tần | Cái | 01 |  |
| - | Máy cắt đốt VA bằng plasma | Máy | 01 |  |
| 1.3 | Phần 3: Thiết bị hồi sức cấp cứu |  |  | 940.000.000 |
| - | Bơm tiêm điện | Cái | 10 |  |
| - | Máy thận nhân tạo | Máy | 02 |  |

- Nguồn vốn: Kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 1).

- Giá gói thầu: 2.318.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm mười tám triệu đồng./.).

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 90 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức LCNT: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý III/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu A. Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật | - File định dạng excel - File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) | X |
| 2 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) | X |

1.2.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa:

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có));

- TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Mẫu A

BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Mã phần lô (Nếu có) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu | Phân loại trang thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B) | Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D) | Mức độ đáp ứng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã phần lỗ nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do SYT … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Cam kết dự thầu của nhà thầu

Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 2025

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu số 01: Thiết bị phục hồi chức năng, phẫu thuật, HSCC, chúng tôi [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đảm bảo đầy đủ số lượng, chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt.

- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo được kiểm định (an toàn và tính năng kỹ thuật; Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bức xạ; … các giấy tờ khác có liên quan) bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các yêu cầu, quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Thiết bị phù hợp với mặt bằng lắp đặt, điều kiện khai thác sử dụng thiết bị và khả năng, năng lực chuyên môn của cán bộ Trung tâm.

- Hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).

- Cam kết bảo hành hàng hóa:

- Cam kết bảo hành 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:

+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện hoặc giám sát việc bảo hành, khắc phục sự cố đối với tất cả hàng hóa đã cung cấp.

- Cam kết đổi trả hàng hóa kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư.

- Tiến độ cung cấp: ≤ 90 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng (Đảm bảo cung cấp trước 31/12/2025).

- Cam kết khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ. Và Có phương án đào tạo cán bộ sử dụng, vận hành và ứng dụng, phát huy công nghệ của thiết bị. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.

- Niêm yết giá, kê khai giá theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP:

- Cam kết hàng hóa dự thầu đã được niêm yết giá và kê khai giá theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP.

- Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu)) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalô của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT.

- Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển…: Theo tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và nhà sản xuất. Tài liệu kèm theo: hướng dẫn sử dụng bản gốc + bản dịch tiếng Việt (Nếu là ngoài tiếng Việt).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

A. Phần lô PP2500402791: Phần 1: Thiết bị phục hồi chức năng

| TT | NỘI DUNG YÊU CẦU TỐI THIỂU | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT |
| A1 | Máy siêu âm điều trị |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Xuất xứ: G7 hoặc EU | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đầu siêu âm size lớn: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Đầu siêu âm size nhỏ: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Gel siêu âm (250ml): 01 chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Xe đẩy để máy: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh +Tiếng Việt): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Ngôn ngữ vận hành: Tối thiểu Tiếng Anh, Tiếng Việt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Siêu âm với loại tần số (tối thiểu): 1 MHz và 3MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Chế độ phát siêu âm: Xung, liên tục và siêu âm qua nước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Mức điều chỉnh cường độ phát siêu âm ≤ 0,1 W/cm2/ mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Điện tiêu thụ: ≤ 75 VA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Màn hình điều khiển: Màn hình màu cảm ứng, kích thước ≥ 7 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Thư viện phác đồ điều trị: ≥ 14 chương trình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Siêu âm điều trị: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Tần số siêu âm điều trị (tối thiểu): 1 MHz & 3 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Cường độ phát tối đa chế độ xung ≥ 3.0W/cm² | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Công suất đầu ra tối đa: ≥ 6W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Chế độ phát sóng điều trị (tối thiểu) gồm: Liên tục và Xung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Điều chỉnh được độ nông sâu của sóng siêu âm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 13 | Cài đặt độ rộng vùng điều trị tối thiểu 2 chế độ: ≥ 5 cm2 và ≥ 10 cm2 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 14 | Thời gian điều trị: ≥ 30 phút, có đếm theo dõi thời gian thực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 15 | Hệ số/chu kỳ làm việc mặc định: ≥ 5 chế độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 16 | Tần số điều chế: từ ≤ 50 Hz đến ≥ 100 Hz, tối thiểu 2 mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm trước 31/12/2025 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 5 năm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| A2 | Máy kéo giãn cột sống |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Xuất xứ: G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy kéo chính: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Dây đai vùng cổ: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Dây đai vùng bụng: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Thanh tách kéo cổ bệnh nhân: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Thiết bị an toàn: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh +Tiếng Việt): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Thiết kế 2 trong 1 thực hiện cả động tác kéo giãn vùng cổ và thắt lưng với bệnh nhân với một thiết bị kéo giãn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Lực kéo cài đặt: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Kéo cột sống: từ ≤ 5.5 kg đến ≥ 60 kg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Kéo cổ từ ≤ 3 kg đến ≥ 25 kg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Các phương pháp kéo: Gián đoạn, liên tục | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Thời gian điều trị: từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 phút (đơn vị chia ≤ 1 phút/mức) hoặc liên tục | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Thời gian kéo liên tục: từ 0 đến ≥ 99 giây (đơn vị 1 giây) hoặc liên tục | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Chế độ bảo vệ an toàn: Có công tắc điều khiển từ xa an toàn và mạch phát hiện hoạt động bất thường | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Có chế độ làm ấm lưng và cổ hoặc có hệ thống chườm nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Có chức năng bù trọng lượng đầu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Có chế độ bơm hơi tự động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Có chế độ tự động căn chỉnh tư thế bệnh nhân trước khi kéo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Có lực kéo nền | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Tính năng 2 trong 1: giường và máy kéo giãn cột sống | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm trước 31/12/2025 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 5 năm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

B. Mã pần lô PP2500402792: Phần 2: Thiết bị phẫu thuật, dụng cụ phẫu thuật

| TT | NỘI DUNG YÊU CẦU TỐI THIỂU | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT |
| B1 | Dao mổ điện cao tần |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Đạt tiêu chuẩn EN 60 601 (Tiêu chuẩn an toàn thiết bị điện y tế) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Xuất xứ: G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Phụ kiện mổ mở: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Phụ kiện phẫu thuật nội soi: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Dây nối điện cực trung tính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Điện cực trung tính: 50 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Bàn đạp điều khiển: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Xe đẩy: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Công suất cắt cực đại ≥ 300W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Tần số: ≥ 350 kHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bộ nhớ lưu trữ chương trình: ≥ 9 chương trình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Có chế độ đốt lưỡng cực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có hệ thống giám sát điện cực trung tính, cảnh báo bỏng cho bệnh nhân | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Giám sát sự kết nối của máy và tấm điện cực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Giám sát độ tiếp xúc của tấm điện cực và da | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Công suất ngõ ra khi cắt cực đại: ≥ 300 W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Chế độ đơn cực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tính năng cắt đơn cực tối thiểu: Cắt thuần, cắt hỗ trợ cầm máu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tính năng cầm máu tối thiểu: Cầm máu bề mặt, cầm máu cực sâu, cầm máu không tiếp xúc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Chế độ lưỡng cực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Có 2 chế độ lưỡng cực: Chế độ cắt lưỡng cực và chế độ đốt lưỡng cực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm trước 31/12/2025 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 5 năm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| B2 | Máy cắt đốt VA bằng plasma |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Hộp điều khiển lưu lượng nước: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bàn đạp điều khiển: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Đầu mổ Amidan và nạo V.A: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Đầu chuyên nạo V.A: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Xe đẩy máy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Hệ thống điều khiển vi xử lý, màn hình LED hoặc tương đương hiển thị công suất cắt và đốt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đầu dò cắt đốt tương ứng chuyên biệt cho từng loại thủ thuật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Tần số: ≥80 kHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Công nghệ Plasma | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Cài đặt các chế độ cắt plasma và cầm máu, có thể điều chỉnh các mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Thiết bị được ứng dụng cho: |  |  |
|  | + Cắt amiđan | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Nạo VA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Mổ xoang | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm trước 31/12/2025 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 5 năm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

C. Mã pần lô PP2500402793: Phần 3: Thiết bị hồi sức cấp cứu

| TT | NỘI DUNG YÊU CẦU | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT |
| C1 | Bơm tiêm điện |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Thiết bị sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Máy chính đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Xuất xứ: G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Dây nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Kẹp cọc truyền: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt+ tiếng Anh: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Có màn hình màu ≥ 2.4inch hiển thị các thông số | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Nguồn điện DC: Ắc quy loại sạc, thời gian hoạt động ≥ 10 tiếng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Sử dụng được các loại bơm tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Dải cài đặt tốc độ tiêm: ≤ 0,01 đến ≥ 999 mL/ giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + 0,01 đến ≥ 50 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 5mL) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + 0,01 đến ≥ 100 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + 0,01 đến ≥ 999 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Bước đặt : ≥ 0.01mL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Thể tích dịch đặt trước: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + 0,1 đến ≥ 9999 mL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Cài đặt thời gian tiêm: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Có thể cài đặt cân nặng bệnh nhân | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Có thể cài đặt lượng thuốc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Tốc độ tiêm nhanh (bolus) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + 100 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 5 mL) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + 100 đến 300 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + 100 đến 1200 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Có thể hiển thị thể tích dịch đã tiêm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Độ chính xác: ± ≤ 2% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 13 | Ngưỡng áp lực báo tắc: ≤ 10 đến ≥ 120 kPa (có ≥ 8 mức để chọn) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 14 | Tốc độ tiêm nhanh: Có ≥ 3 dải tốc độ trong khoảng từ 150 đến ≥ 1200 mL/ giờ tùy theo cỡ bơm tiêm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 15 | Báo động trong các trường hợp: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tắc đường tiêm truyền | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Gần hết dịch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Ắc quy yếu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Báo động lại | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tốc độ tiêm đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định tiêm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Hoàn thành thể dịch đặt trước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 16 | Các chức năng an toàn: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở ≥ 8 mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Giảm tốc bolus: giảm áp lực trong bơm tiêm khi gặp báo động tắc nghẽn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cài đặt giới hạn mềm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cài đặt giới hạn cứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Khóa bàn phím | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 17 | Các chức năng khác: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Hiển thị hướng dẫn lắp bơm tiêm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cài đặt thể tích dịch định tiêm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cài đặt thời gian định tiêm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng chờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cài đặt thời gian chờ theo yêu cầu lên tới 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều chỉnh âm lượng chuông báo động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD ≥ 5 mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cài đặt ngày, giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lưu và xem dữ liệu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm trước 31/12/2025 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 5 năm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| C2 | Máy thận nhân tạo |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Xuất xứ: G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Bộ gắn màng lọc dịch thẩm tách tinh khiết: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bộ gắn dịch bột bicarbonate: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Giá treo màng lọc thận: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Thanh treo dịch truyền: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Tay quay bơm máu: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Các dây dẫn nguồn cung cấp: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Dây dẫn nước cấp, dây dẫn nước thải: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Hệ thống dịch lọc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.1 | Máy sử dụng được cả 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 | Lưu lượng dịch thẩm phân điều chỉnh được: khoảng từ 300 - 800 ml/phút, bước điểu chỉnh liên tục | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.3 | Dung sai ≤ ±10% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.4 | Dải cài đặt nhiệt độ dịch lọc từ ≤35ºC - ≥39ºC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.5 | Tổng độ dẫn điện là: ≤12,8 mS/cm– ≥15,7 mS/cm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.6 | Dung sai: ≤ ±0,2 mS/cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Siêu lọc: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.1 | Tốc độ siêu lọc: từ 0 đến ≥4000 ml/giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 | Dung sai: ≤ 1% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.3 | Điều chỉnh thể tích qua buồng cân bằng, siêu lọc bằng bơm siêu lọc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Vòng tuần hoàn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Bơm máu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.1 | Lưu lượng máu: từ ≤50 đến ≥600 ml/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.2 | Dung sai đo lường: ≤ ± 10% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Bơm Heparine | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.1 | Bơm tiêm sử dụng được: 20 ml | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.2 | Tốc độ truyền: từ ≤0,1 đến ≥10ml/giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.3 | Dung sai đo lường: ≤ ± 10% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Áp lực động mạch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.1 | Dãy hiển thị: từ ≤ (-300) đến ≥(+280) mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.2 | Dung sai đo lường: ≤ ± 10 mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Áp lực tĩnh mạch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.1 | Dãy hiển thị: từ ≤ (-60) đến ≥(+400) mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.2 | Dung sai đo lường: ≤ ± 10mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Áp lực xuyên màng (TMP) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Dãy hiển thị của áp lực xuyên màng (TMP): ≤ từ (-60) đến ≥ (+520) mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Chức năng an toàn và hiển thị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Hệ thống phát hiện rò rỉ máu: cơ chế quang học, màu đặc trưng | Cam kết | Không đáp ứng |
| 10 | Giới hạn báo động: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10.1 | > 0,35 ml/phút với Hematocrit với Hct ≥ 25% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10.2 | Tự động phát hiện và kiểm tra bằng siêu âm trong suốt qúa trình vận hành | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Theo dõi và hiển thị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11.1 | Màn hình cảm ứng màu ≥ 10,4 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11.2 | Hệ thống đèn và âm thanh cảnh báo: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màu xanh: Hoạt động bình thường | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màu vàng: Cảnh báo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màu đỏ: Báo động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Chương trình khử khuẩn: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12.1 | Tự động với thì rửa máy trước tiên | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12.2 | Có thể cài đặt theo nhiều loại hóa chất sử dụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12.3 | Khử khuẩn bằng nhiệt, chương trình chạy tự động ở xấp xỉ 85°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12.4 | Khử khuẩn trung tâm bằng nhiệt/ hóa chất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12.5 | Có chức năng cài đặt thông số súc rửa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 13 | Có tối thiểu ≥ 3 chương trình điều trị cài đặt theo biểu đồ thời gian: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Biểu đồ siêu lọc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Biểu đồ Bicarbonate | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Biểu đồ Sodium | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 14 | Có chế độ lọc máu một kim và 2 kim | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 15 | Chế độ Stand-by để tiết kiệm điện và giảm lượng dịch lọc được sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 16 | Pin dự phòng: |  |  |
|  | - Có pin dự phòng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Pin được sạc liên tục | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm trước 31/12/2025 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 5 năm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư.

- Địa điểm kiểm tra: Đơn vị thụ hưởng.