## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

- Điạ điểm thực hiện: TDP 10 Nam Lý, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp y dụng cụ năm 2025

- Tên gói thầu: Gói 3: Cung cấp dụng cụ khám bệnh

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một (01) túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của hàng hóa, thiết bị y tế mời thầu bao gồm yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cho từng hàng hóa, thiết bị y tế. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của hàng hóa được lập theo Bảng số 5.1, nhà thầu phải lập bảng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của hàng hóa chào thầu theo mẫu Bảng số 5.2 để làm cơ sở đánh giá.

Bảng số 5.1

| STT | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | - Khoảng đo từ: ≤35˚C ÷ ≥42˚C - Độ chính xác ≤0.1 độ C |
|  | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao | -Trọng lượng cân tối đa: ≥120kg - Đo chiều cao: Từ ≤ 70cm ÷ ≥190cm |
|  | Đèn đọc phim 1 cửa | - Nguồn sáng: Đèn LED - Tuổi thọ bóng đèn: ≥50.000 h - Có thể điều chỉnh được độ sáng tối của đèn - Nguồn điện sử dụng: 220VAC, tần số 50Hz - Kích thước: 470 x 550 x 25mm, sai số ±≤10% |
|  | Đèn đọc phim 2 cửa | - Nguồn sáng: Đèn LED - Tuổi thọ bóng đèn: 50.000 h - Có thể điều chỉnh được độ sáng tối của đèn - Nguồn điện sử dụng: 220VAC, tần số 50Hz - Kích thước: 800 x 550 x 25mm |

Bảng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu

Bảng số 5.2

| STT | Tên hàng hóa | Nội dung yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của E-HSMT | Nội dung đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của E-HSDT | Tài liệu tham chiếu (số trang, tên tài liệu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | - Khoảng đo từ: ≤35˚C ÷ ≥42˚C - Độ chính xác ≤0.1 độ C |  |  |
|  | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao | -Trọng lượng cân tối đa: ≥120kg - Đo chiều cao: Từ ≤ 70cm ÷ ≥190cm |  |  |
|  | Đèn đọc phim 1 cửa | - Nguồn sáng: Đèn LED - Tuổi thọ bóng đèn: ≥50.000 h - Có thể điều chỉnh được độ sáng tối của đèn - Nguồn điện sử dụng: 220VAC, tần số 50Hz - Kích thước: 470 x 550 x 25mm, sai số ±≤10% |  |  |
|  | Đèn đọc phim 2 cửa | - Nguồn sáng: Đèn LED - Tuổi thọ bóng đèn: 50.000 h - Có thể điều chỉnh được độ sáng tối của đèn - Nguồn điện sử dụng: 220VAC, tần số 50Hz - Kích thước: 800 x 550 x 25mm |  |  |

1.2.3. Yêu cầu đối với tài liệu kỹ thuật:

Để chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu sau đây:

    - Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật (catalogue hoặc đường dẫn đến Website Hãng sản xuất), trong đó phải đánh dấu (highlight) đầy đủ các nội dung dẫn chứng.

Đồng thời nhà thầu phải trích dẫn nội dung dẫn chứng đó (nội dung được đánh dấu (highlight)) tham chiếu vào Bảng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chi tiết (Bảng số 5.2 Mục 1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết, thuộc chương V của E-HSMT).

    - Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa phải được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hàng hóa.

    - Đối với các tài liệu tiếng nước ngoài, nhà thầu phải kèm bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch), nếu có sự sai khác giữa bản gốc và bản dịch thì Chủ đầu tư xem xét trên bản gốc.

    - Đối với giấy xác nhận thông số kỹ thuật (nếu có), nhà thầu phải kèm bản gốc do nhà sản xuất xác nhận (được hợp pháp hóa lãnh sự đối với tài liệu do nước ngoài cung cấp) kèm bản dịch tiếng Việt (dịch thuật công chứng), nếu có sự sai khác giữa bản gốc và bản dịch thì Chủ đầu tư xem xét trên bản gốc.

(Trường hợp nhà thầu không tuân thủ theo các yêu cầu đối với tài liệu sau khi đã được đề nghị bổ sung, làm rõ thì xem như nhà thầu không chứng minh được hàng hóa đáp ứng các đặc tính, thông số kỹ thuật và được đánh giá không đáp ứng “Cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật… hàng hóa chào thầu.” quy định tại Mục 3 - Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật thuộc Chương III của E-HSMT)

  - . Các yêu cầu khác: Không

Mục 2. Bản vẽ

“Không có bản vẽ”.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Hàng hóa được kiểm tra các thông tin về model/nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất. Kiểm tra công tác vận chuyển lắp đặt thiết bị, lắp đặt hoàn chỉnh và an toàn điện. Kiểm tra vận hành chạy thử thiết bị..