Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được thực hiện như sau:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí trong Bảng số 3 dưới đây đều được đánh giá là đạt.

Bảng 3.1 Bảng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Các yêu cầu về dịch vụ bảo trì | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: | Đạt | Không đạt |
| 1 | Bảo trì hệ thống chụp cộng hưởng từ 02 lần/năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | ≥ 02 lần/ năm | < 02 lần/năm |
| 2 | Bảo trì hệ thống Chiller 02 lần/năm | ≥ 02 lần/ năm | < 02 lần/năm |
| 3 | Miễn phí cập nhật phần mềm và phần cứng cần thiết để hệ thống vận hành bình thường theo tiêu chuẩn của hãng Philips | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Đáp ứng miễn phí tất cả các cuộc gọi dịch vụ sửa chữa trong vòng 02 giờ. | ≤ 02 giờ | > 02 giờ |
| 5 | Trong trường hợp không xử lý được sự cố từ xa (internet hoặc điện thoại…), phải có đội ngũ kỹ thuật đến nơi đặt máy kiểm tra, khắc phục sự cố trong thời gian: ≤ 04 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu | ≤ 04 giờ | > 04 giờ |
| 6 | Cung cấp miễn phí dịch vụ theo dõi từ xa về tình trạng của máy; Khách hàng cung cấp đường truyền internet. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu chi tiết về dịch vụ bảo trì |  |  |
| 1 | Bảo trì hệ thống Chiller |  |  |
|  | Kiểm tra điều kiện hoạt động của thiết bị (máy nén, động cơ quạt, bơm nước chiller) | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Kiểm tra và làm sạch bộ phận làm lạnh (nếu cần) |  |  |
|  | Kiểm tra và làm sạch dàn giải nhiệt |  |  |
|  | Kiểm tra độ rung động và tiếng ồn (bất thường) |  |  |
|  | Kiểm tra áp suất môi chất lạnh bên trong Chiller |  |  |
|  | Kiểm tra độ cách điện của động cơ quạt, máy nén, bơm nước bên trong Chiller |  |  |
|  | Kiểm tra bạc đạn của quạt giải nhiệt |  |  |
|  | Kiểm tra chất lượng nước |  |  |
|  | Siết chặt các điểm tiếp xúc điện (Terminal) |  |  |
|  | Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ điều khiển, cảm biến và bo nguồn |  |  |
| 2 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống |  |  |
|  | Thực hiện PIQT | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Kiểm tra công tắc cửa [Cửa lồng RF] |  |  |
|  | Kiểm tra thông gió hệ thống [SACU] |  |  |
|  | Kiểm tra tổng quan bên ngoài các thành phần |  |  |
|  | Vệ sinh bên ngoài máy tính |  |  |
|  | Vệ sinh bên trong máy tính |  |  |
|  | Kiểm tra phin lọc bụi [CDAS] |  |  |
|  | Vệ sinh phin lọc bụi [backend miscellaneous box] |  |  |
|  | Kiểm tra phin lọc bụi [SFB with integrated PV tới fan] |  |  |
|  | Bảo dưỡng tắt đèn cảnh báo [≥ R10] |  |  |
|  | Kiểm tra lồng RF |  |  |
|  | Kiểm tra các chỉ thị chống sốc [RF coils] |  |  |
|  | Kiểm tra các hư hỏng của RF Coils |  |  |
|  | Kiểm tra cơ chế đóng [RF coils] |  |  |
|  | Kiểm tra điều kiện môi trường |  |  |
|  | Kiểm tra phiên bản của file SPT (On-Site) |  |  |
|  | So sánh và tải mới file SPT |  |  |
|  | Kiểm tra nội trở đất |  |  |
|  | Kiểm tra nội trở đất: Phòng thăm khám |  |  |
|  | SFB tới Magnet | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | SFB hoặc Magnet tới bàn bệnh nhân |  |  |
|  | SFB hoặc Magnet tới PHD |  |  |
|  | SFB hoặc Magnet tới ERD |  |  |
|  | SFB hoặc Magnet tới MEU |  |  |
|  | SFB hoặc Magnet tới PFEI |  |  |
|  | Kiểm tra nội trở đất: Phòng điều khiển kỹ thuật |  |  |
|  | MDU tới SFB | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | MDU tới lồng RF |  |  |
|  | MDU tới MDU |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới DACC Cabinet |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới CDAS |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới SCC |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới TCI |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới Reconstructor chassis |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới AIBO |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới Vỏ trước DACC |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới Switch mạng trong DACC |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới HOS |  |  |
|  | MDU tới Mains inlet unit DACC |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới nguồn cấp vào ACC |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới RF amp. 2 ACC |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới Circulator |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới ACC Cabinet |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới vỏ trước ACC |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới RF amp. Multi Nuclei |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới PMU Multi Nuclei |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới Grad Amp Cabinet |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới vỏ trước Gradient Amplifier |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới PE của SACU |  |  |
|  | SFB tới tủ thông gió bàn bệnh nhân |  |  |
|  | MDU tới Transformer bên trong MDU |  |  |
|  | MDU hoặc SFB tới RF amp hoặc wc RF amp |  |  |
|  | SFB hoặc Magnet tới PE của OEC / SSC (Console) |  |  |
|  | SFB hoặc Magnet tới khung máy chủ |  |  |
|  | Kiểm tra dòng dò |  |  |
|  | Kiểm tra giá trị dòng dò (system input) | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Kiểm tra giá trị dòng dò (transf. output) |  |  |
|  | Kiểm tra giá trị dòng dò (system input) |  |  |
| 3 | Hệ thống Gradient |  |  |
|  | Kiểm tra các kết nối của gradient coil | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Kiểm tra các vòng lặp để phát hiện quá nhiệt |  |  |
| 4 | Hệ thống làm mát LCCthống làm mát LCC |  |  |
|  | Kiểm tra nồng độ glycol | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Vệ sinh bộ lọc chính [LCC2BB] [LCC2B] [LCC2A] [LCC2] |  |  |
|  | Kiểm tra xả cặn hoặc tắc nghẽn mạch phụ [LCCx] |  |  |
|  | Kiểm tra áp lực đẩy [LCC4] [LCC2B(B)] [LCC2(A)] |  |  |
|  | Kiểm tra các ống có rò rỉ chất lỏng làm mát không |  |  |
|  | Xả sạch mạch thứ cấp [LCC2BB] [LCC2B] [LCC2A] [LCC2] |  |  |
|  | Điền các mạch thứ cấp [LCC2BB] [LCC2B] [LCC2A] [LCC2] |  |  |
|  | Kiểm tra dòng chảy bên trong mạch cuộn dây gradient |  |  |
|  | Kiểm tra dòng chảy của bộ khuếch đại RF |  |  |
|  | Kiểm tra dòng chảy khóa liên động [LCC2BB] [LCC2B] [LCC2A] [LCC2] |  |  |
| 5 | Hệ thống làm lạnhng làm lạnh |  |  |
|  | Kiểm tra áp lực máy nén | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Khối từ Magnet từ Magnet |  |  |
|  | Kiểm tra vòi xả nước | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Kiểm tra các bu lông của ống thông hơi heli |  |  |
|  | Kiểm tra đầu ra của hệ thống thoát khí heli |  |  |
|  | Kiểm tra the ERDU with the magnet ON [MEU] |  |  |
|  | Kiểm tra Công tắc chênh lệch áp suất (DPS) [MEU, RMMU] [4K] |  |  |
|  | Kiểm tra lịch sử dịch vụ của coldhead [4K] |  |  |
| 7 | Hỗ trợ bệnh nhân |  |  |
|  | Kiểm tra chức năng dừng [IMT] [Elite] [Classic] [MVT] | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Kiểm tra cảnh báo khẩn cấp |  |  |
|  | Kiểm tra đèn thoải mái cho bệnh nhân |  |  |
|  | Vệ sinh các ổ cắm và kết nối cuộn dây DCI RF |  |  |
|  | Kiểm tra cân bằng [IMT] |  |  |
|  | Vệ sinh quạt thông gió PSU |  |  |
|  | Bôi thêm mỡ [IMT] |  |  |
|  | Kiểm tra mặt bàn hoặc các hư hỏng |  |  |
|  | Kiểm tra bánh xe [Cáng] |  |  |
| 8 | Các phép đo điều chỉnh hệ thống |  |  |
|  | Kiểm tra bằng phần mềm HealthViewe [DDAS] | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Kiểm tra body coil transmit characteristics |  |  |
|  | Chạy các phần mềm kiểm tra |  |  |
|  | Xác định F0 | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Hiệu chuẩn công suất tối đa của body coil |  |  |
|  | Hiệu chuẩn công suất tối đa của H tới Head coil |  |  |
|  | Hiệu chuẩn công suất tối đa của TR tới Head coil |  |  |
|  | Hiệu chuẩn công suất tối đa của TR tới Knee coil |  |  |
|  | Hiệu chuẩn công suất tối đa của Multi Nuclei |  |  |
|  | Kiểm tra Multi Nuclei RF amp PMU test |  |  |
|  | Hiệu chuẩn Multitransmit RF |  |  |
|  | Nội kiểm bàn bệnh nhân |  |  |
|  | Kiểm tra PFEI peripheral |  |  |
|  | Kiểm tra đầu nối TR tới Head coil |  |  |
|  | Kiểm tra đầu nối TR tới Knee coil |  |  |
|  | Kiểm tra đầu nối body coil |  |  |
|  | Kiểm tra tốc độ quạt chạy của PSU (PSU2 selftest) |  |  |
|  | Hiệu chuẩn RF amp vòng điều khiển [CDAS] |  |  |
|  | RF amp TX1 PMU test body coil |  |  |
|  | RF amp TX2 PMU test body coil |  |  |
|  | Hiệu chuẩn công suất RF tham chiếu từ Body coil |  |  |
|  | Hiệu chuẩn công suất RF tham chiếu từ H tới Head coil |  |  |
|  | Hiệu chuẩn công suất RF tham chiếu từ TR tới Head coil |  |  |
|  | Hiệu chuẩn công suất RF tham chiếu từ TR tới Knee coil |  |  |
|  | VSWR |  |  |
|  | Kiểm tra VSWR [1.5T, XR, 3T single transmit (X)] | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Kiểm tra VSWR [3.0T multi tới transmit TX] |  |  |
|  | PIQT |  |  |
|  | Chạy kiểm tra PIQT | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Tạo báo cáo kết quả chạy kiểm tra PIQT |  |  |
| 9 | Bảng điều khiển vận hành và hiển thị |  |  |
|  | Vệ sinh bàn phím, chuột và màn hình của host (và ISP) | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
|  | Kiểm tra giao thức kết nối âm thanh |  |  |
|  | Kiểm tra bảo trì các loa âm trần |  |  |
| 10 | Bảo trì phần mềm |  |  |
|  | Làm sạch các ổ đĩa cứng [≥ R5] | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Các yêu cầu khác |  |  |
| 1 | Có đầy đủ các thiết bị để phục vụ công tác bảo trì | Có | Không có |
| 2 | Thời gian thực hiện dịch vụ: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | ≥ 24 tháng | < 24 tháng |
| Kết luận: |  | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  | Đạt | Không đạt |