# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua 71 mặt hàng hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn.

- Tên gói thầu: Mua 71 mặt hàng hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn

- Chủ Đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Khối Đại Sơn - xã Kỳ Lừa - tỉnh Lạng Sơn

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và nguồn tài chính hợp pháp được sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý III/2025

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung:

- Yêu cầu nhà thầu mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây hoặc có cấu hình tương đương. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT. Nhà thầu có thể chào quy cách đóng gói khác với yêu cầu trong E-HSMT, nhưng phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và khối lượng của E-HSMT.

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo các mẫu sau:

+ Bảng đáp ứng tính pháp lý hàng hóa (file word/excel đình kèm E-HSDT):

| TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại tham khảo (lưu ý tên hàng hóa theo Số lưu hành TTBYT) | Ký mã hiệu / Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Xuất xứ | Chủ sở hữu (nếu có) | Quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Phân loại thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP | Số lưu hành của TTBYT hoặc GPNK (nếu có) | Giấy phép bán hàng | Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE,... (Ghi rõ ngày hết hạn) | Thông tin kê khai giá (nếu có) / niêm yết giá (nếu có) | Tài liệu sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Theo HSMT | Tên hàng hóa TTBYT là theo Số lưu hành TTBYT. | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Nêu rõ hàng hóa được phân loại nào kèm theo số văn bản pháp lý như sau: - Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B - Hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D - Hoặc Bảng phân loại TTBYT A, B, C, D | Theo hàng hóa thực tế (do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp) | Ghi rõ đầy đủ toàn bộ quá trình: Tên cụ thể Chủ sở hữu TTBYT -> Nhà phân phối (nếu có) -> Nhà thầu | Theo hàng hóa thực tế (Ghi rõ ngày hết hạn) | Đầy đủ 2 thông tin: Giá và Thời gian hết hiệu lực (nếu có) | - Catalog, Brochure, Hướng dẫn sử dụng, … của nhà sản xuất. - Tài liệu chứng minh của bên thứ ba |

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel tại E-HSDT):

| STT | Tên hàng hoá | Yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu | Quy cách đóng gói (tham khảo) theo E-HSMT | Đáp ứng kỹ thuật của Hồ sơ dự thầu | Quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Theo HSMT | Tên hàng hoá theo HSMT | Quy cách đóng gói theo HSMT | - Tên hàng hoá theo Số lưu hành TTBYT - Model: … - Nhà sản xuất: … - Xuất xứ: … - Chủ sở hữu (nếu có): … | Quy cách đóng gói thực tế của hàng hóa dự thầu |  |
|  |  | Mô tả hàng hóa của E-HSMT |  | Mô tả hàng hóa của E-HSDT (chi tiết đáp ứng từng mục) |  | Dẫn chiếu từng chi tiết mô tả hàng hoá tới Trang... của Catalog/Tài liệu kỹ thuật/Mô tả hình ảnh... thuộc E-HSDT (Highlight các nội dung liên quan tới Mô tả hàng hoá trên Tài liệu dẫn chiếu) |
|  |  |  |  | Tiêu chí đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn |  | - Tài liệu chứng minh theo hướng dẫn bên trên về “Nội hàm tương đương” - Hoặc tài liệu chứng minh một số tính năng kỹ thuật của E-HSMT đưa ra là tiêu chí không cơ bản (việc không đáp ứng không làm ảnh hưởng tới tính năng sử dụng của hàng hoá dự thầu) để Tổ chuyên gia xem xét đánh giá “Chấp nhận được”. |
|  |  |  |  | Tiêu chí gây hạn chế nhà thầu (không được xem xét và đánh giá) |  | Tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ thuật chỉ có duy nhất 01 nhà sản xuất đáp ứng |

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

| STT theo Phần | Tên hàng hoá | Quy cách đóng gói tham khảo | Yêu cầu về đặc tính thông số kĩ thuật (hoặc tương đương) | Tiêu chuẩn chất lượng (hoặc tương đương) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần 1: Sinh phẩm y tế chẩn đoán hoặc tương đương |  |  |  |
| 1.1 | Xét nghiệm in vitro phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 ở người | Hộp ≥ 100 test | - Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , .- Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody,Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O,Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 1.2 | Khay thử xét nghiệm định tính và phân biệt kháng nguyên Plasmodium falciparum Pf | Hộp ≥25 test | Định tính phát hiện đồng thời và phân biệt kháng nguyên các chủng virus gây bệnhs sốt rét Malaria dạng Pf/Pv - Mẫu thử, máu toàn phần -﻿Phát hiện Pf: Độ nhạy: ≥ 92.4%; Độ đặc hiệu: ≥ 98.8% - ﻿Phát hiện Pv: Độ nhạy: ≥ 90.5%; Độ đặc hiệu: ≥ 98.7% Khay thử bao gồm: 1) Vùng cộng hợp được phủ sẵn cộng hợp kháng thể chuột kháng Pv-LDH (cộng hợp Pv-LDH-vàng) và cộng hợp kháng thể chuột kháng pHRP-II (cộng hợp pHRP-II-vàng) và một cộng hợp kháng thể kiểm soát-vàng, 2) Màng nitrocellulose gồm hai vạch kết quả (vạch Pv, Pf) và một vạch chứng (vạch C). Vạch kết quả Pv phủ sẵn kháng thể đặc hiệu kháng Pv-LDH để phát hiện kháng nguyên Pv, vạch kết quả Pf phủ sẵn kháng thể đặc hiệu kháng pHRP-II để phát hiện nhiễm Pf và vạch chứng C phủ sẵn kháng thể kiểm soát | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 1.3 | Khay thử xét nghiệm định tính Máu ẩn trong phân | Hộp ≥20 test | Độ nhạy: ≥ 99.49% Độ đặc hiệu: 100% Độ chính xác: ≥ 99.84% Thành phần chính: Xét nghiệm dạng kẹp kháng thể kép để phát hiện có chọn lọc Máu ẩn trong phân ở nồng độ 50 ng/ml trở lên hoặc 6 µg/g phân. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 1.4 | Định tính phát hiện sự có mặt của HBeAg trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người | Hộp ≥50 test | Phát hiện HBeAg trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: ≥ 96.2% ; Độ đặc hiệu: ≥ 99.4% ; Khoảng tin cậy: ≥ 95% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp: Kháng thể đơn dòng kháng HBe (0,16 µg); - Vạch kết quả : Kháng thể đơn dòng kháng HBe (0,2 µg); Vạch chứng: Kháng thể đa dòng dê kháng chuột (0,88 µg) - Bảo quản ở nhiệt độ thường. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 1.5 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | Hộp≥30 test | Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người, phù hợp để sử dụng trên mẫu phụ nữ mang thai. - Hiệu suất: độ nhạy: 100% (Khoảng tin cậy 96.2 -100%); Độ đặc hiệu: 100% (Khoảng tin cậy 97.9 -100%) - Thành phần: + Cộng hợp vàng: chất keo vàng kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs, chất keo vàng IgY gà + Vạch thử: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs + Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY - Không có phản ứng chéo với các mẫu HCV, HAV, CMV, EBV, Parvovirus, HIV, VZV, Syphilis, Rubella, HTLV và HSV. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 1.6 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Hộp≥30 test | Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. Được thiết kế để sử dụng trong quần thể có tỷ lệ nhiễm HCV cao hoặc những người có tiền sử phơi nhiễm/ hành vi nhiễm HCV bao gồm cả phụ nữ mang thai. - Hiệu suất: độ nhạy: ≥ 99.3%; Độ đặc hiệu: ≥ 98,1% - Thành phần: + Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng + Vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5) + Vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người - Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, Giang mai, Xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi, EBV, HTLV, Ký sinh trùng Toxoplasma, Chlamydia,HBsAg, Cúm, Trypanosomacruzi I /II | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 2 | Phần 2: Hóa chất máy huyết học 29 thông số AUTO START DIFF 5 hoặc tương đương |  |  |  |
| 2.1 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học | Thùng ≥ 20 lít | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9%. Potassium chloride < 0.06%. Buffer < 0.3%. Preservative < 0.1%. Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. | 13485 hoặc tương đương |
| 2.2 | Dung dịch ly giải 3 thành phần bạch cầu | Chai ≥ 1 lít | Thành phần chính: Detergent < 1.5%. Buffer < 2.0%. Preservative < 1.5. Dye < 1.0%. Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. | 13485 hoặc tương đương |
| 2.3 | Dung dịch ly giải 5 thành phần bạch cầu | Chai ≥ 500ml | Thành phần chính: Detergent < 0.5%. Buffer < 0.6%. Preservative < 0.7%. Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. | 13485 hoặc tương đương |
| 2.4 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Chai ≥ 500ml | Thành phần chính: Detergent < 4.0%. Buffer < 1.0%. Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. | 13485 hoặc tương đương |
| 2.5 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức L | Tuýp ≥ 3ml | Thành phần chính: Máu động vật có vú khoẻ mạnh (lợn), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. | 13485 hoặc tương đương |
| 2.6 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức N | Tuýp ≥ 3ml | Thành phần chính: Máu động vật có vú khoẻ mạnh (lợn), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. | 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Phần 3: Sinh phẩm Huyết học hoặc tương đương |  |  |  |
| 3.1 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D | Lọ ≥ 10ml | Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml. Đ ộ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. | 13485 hoặc tương đương |
| 3.2 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu ABO | Bộ ≥ ( 3 lọ x10ml) | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) 500100 1,0ml. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B501100 1,0ml. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml. Bảo quản từ 2-8 độ C. | 13485 hoặc tương đương |
| 4 | Phần 4: Hóa chất máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hoặc tương đương |  |  |  |
| 4.1 | Dung dịch pha loãng mẫu, phân biệt các tế bào máu và đo Hct trong xét nghiệm huyết học | Thùng ≥ 20 Lit | Là dung dịch đệm đẳng trương để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để bao phủ và pha loãng bạch cầu (WBC), để xác định và phân biệt các tế bào máu và đo hematocrit trên các máy đếm tế bào máu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <= 5% , chất bảo quản (Preservative) <= 0,1% + Chất diện hoạt (Surfactant) <= 0,1% | 13485 hoặc tương đương |
| 4.2 | Dung dịch ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học | Chai ≥ 1Lit | Là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) và để xác định xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu. -Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <= 5% + Chất tẩy rửa (Detergent) <= 2,5% | 13485 hoặc tương đương |
| 4.3 | Dung dịch ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học | Chai ≥ 1 Lit | Là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để phân biệt các quần thể phụ có nhân trên các máy đếm tế bào máu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer)<= 5% + Chất tẩy rửa (Detergent) <= 1% + Cồn (Alcohol) <= 10% + Chất bảo quản (Preservative) <= 0,1% | 13485 hoặc tương đương |
| 4.4 | Dung dịch ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học | Thùng ≥ 5 Lit | Là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) cho việc đếm bạch cầu (WBC) và phân loại bạch cầu trên các máy đếm tế bào máu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <= 5% + Chất tẩy rửa (Detergent) <= 1% + Chất bảo quản (Preservative) <= 0,1% | 13485 hoặc tương đương |
| 4.5 | IVD làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động | Chai ≥ 1 Lit | Là dung dịch enzym để sử dụng trong chẩn đoán in vitro với tác dụng thủy phân protein để làm sạch các máy đếm tế bào máu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <= 5% + Enzym thủy phân protein (Proteolytic enzyme) <= 1% + Chất bảo quản (Preservative) <= 1% | 13485 hoặc tương đương |
| 4.6 | Dung dịch làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động | Chai ≥ 500ml | Là dung dịch hóa học để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để làm sạch máy đếm tế bào máu. - Dung dịch nước base, trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi chất tẩy trắng - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC) Số 1272/2008 - Thành phần: + Chất làm sạch hóa chất (Chemical cleaning agent) <= 5% + Chất ổn định hóa học (Stabilizer) <= 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C sau khi mở. | 13485 hoặc tương đương |
| 4.7 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học mức bình thường | Hộp ≥ (2x3ml) | Là chất đối chiếu (control) đa thông số 3 mức để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu dùng trong huyết học. - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. Điều kiện bảo quản: + 2-8°C (35-46°F), Không để đông lạnh. | 13485 hoặc tương đương |
| 4.8 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học mức thấp | Hộp ≥ (2x3ml) | Là chất đối chiếu (control) đa thông số 3 mức để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu dùng trong huyết học. - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. Điều kiện bảo quản: + 2-8°C (35-46°F), Không để đông lạnh. | 13485 hoặc tương đương |
| 5 | Phần 5: Hóa chất cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hoặc tương đương |  |  |  |
| 5.1 | Thẻ định danh cho Neisseria/ Haemophilus | Thẻ | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để định danh vi khuẩn khó mọc Thẻ gồm 30 thử nghiệm sinh hóa | 13485 hoặc tương đương |
| 5.2 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Hộp ≥ 20 thẻ | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. | 13485 hoặc tương đương |
| 5.3 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Hộp ≥ 20 thẻ | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. | 13485 hoặc tương đương |
| 5.4 | Nước muối 0.45% pha huyền dịch vi khuẩn | Chai ≥500 ml | Nước muối 0.45% dùng với máy VITEK 2, pH: 4.5 - 7, đạt tiêu chuẩn CE-IVD (in vitro diagnostic). | 13485 hoặc tương đương |
| 6 | Phần 6: Hoá chất sinh phẩm nuôi cấy, định danh vi khuẩn hoặc tương đương |  |  |  |
| 6.1 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Vancomycin | Hộp ≥ 36 test | Khay kháng sinh đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Vancomycin với vi khuẩn bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Khay gồm 12 test, đã chứa sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo dải nồng độ xác định. Dải nồng độ: 0.25 -16 mcg/ml Bảo quản ở -20 đến 8°C. Có chứng nhận IVD | 13485 hoặc tương đương |
| 6.2 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Colistin | Hộp ≥ 36 test | Khay kháng sinh đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Colistin với vi khuẩn bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ: 0.25 -16 mcg/ml Bảo quản ở -20 đến 8°C. Có chứng nhận IVD | 13485 hoặc tương đương |
| 6.3 | Chocolate Agar + MultiVitox (Môi trường giàu dinh dưỡng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt Neisseria và Haemophilus) | Hộp ≥ 10 đĩa | Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox (bao gồm Vitamin B12, L-glutamine, Adenine, Guanine, p-Aminobenzoic acid, L-cystine, NAD (Coenzyme 1), Cocarboxylase, Ferric nitrate, Thiamine, Cysteine hydrochloride), pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C | 13485 hoặc tương đương |
| 6.4 | Môi trường nuôi cấy nhiều vi sinh vật (Blood agar) | Hộp ≥ 500g | Môi trường đa năng không chọn lọc được dùng để tăng sinh các vi khuẩn gây bệnh và không gây bệnh. Có thể bổ sung máu hoặc huyết thanh. Khi không bổ sung bất kì yếu tố nào, môi trường có thể được dùng để duy trì chủng chuẩn trong thời gian ngắn. Khi bổ sung huyết thanh và yếu tố tăng trưởng, môi trường có thể được dùng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc. Khi bổ sung máu, môi trường có thể được dùng để xác định các phản ứng tan huyết vốn là tiêu chí chẩn đoán quan trọng cho nhiều loài vi sinh vật. Môi trường dạng bột, màu rơm Thành phần (g/l): 'Lab-lemco' powder 10.0, Peptone Neutralised 10.0, Sodium chloride 5.0, agar 15.0 pH: 7.3 ± 0.2 Bảo quản: 10-30°C | 13485 hoặc tương đương |
| 6.5 | Môi trường làm kháng sinh đồ Mueller Hinton Agar | Hộp ≥ 500g | Môi trường thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh có thể được sử dụng trong các qui trình tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Môi trường tiêu chuẩn cho phương pháp Bauer-Kirby và được qui định bởi CLSI, NCCLS, EUCAST Môi trường dạng bột mịn, màu rơm Thành phần (g/l): Beef, dehydrated infusion from 300.0, Casein hydrolysate 17.5, Starch 1.5, Agar 17.0 pH: 7.3 ±0.1 tại 25°C Bảo quản: 10-30°C | 13485 hoặc tương đương |
| 6.6 | Môi trường chọn lọc phân biệt coliforms và các chủng không lên men lactose, ức chế các vi cầu khuẩn Gram dương. | Hộp ≥ 500g | Một môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của vi khuẩn Gram dương. Môi trường phù hợp phù hợp để phát hiện và định lượng các sinh vật coliform cũng như để phát hiện và phân lập các loài Salmonella và Shigella xuất hiện trong các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm. Giúp cải thiện sự khác biệt giữa coliform và các sinh vật lên men không lactose trong khi các cầu khuẩn Gram dương bị ức chế hoàn toàn. Môi trường dạng bột mịn, màu rơm Thành phần (g/l): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile salts No.3 1.5, Sodium chloride 5.0, Neutral red 0.03, Crystal violet 0.001, Agar 15.0 pH: 7.1 ±0.2 tại 25°C Bảo quản: 10-30°C | 13485 hoặc tương đương |
| 6.7 | Môi trường tạo màu để nuôi cấy mẫu nước tiểu | Hộp ≥ 400g | Brilliance™ UTI Agar (dạng Chomogenic UTI Agar) là môi trường nuôi cấy sinh màu để định danh và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs). Môi trường dạng bột, màu rơm Thành phần (g/l): Peptone 15.0, Chromogenic mix 26.3 , Agar 15.0 pH: 6.8 ± 0.2 tại 25°C Bảo quản: 10-30°C | 13485 hoặc tương đương |
| 7 | Phần 7: Hoá chất sinh phẩm xét nghiệm ký sinh trùng trên máy Elisa Biorad hoặc tương đương |  |  |  |
| 7.1 | Kit xét nghiệm Elisa phát hiện Giun lươn ruột Strongyloides stercoralis | Test | Bộ xét nghiệm Strongyloides IgG phát hiện kháng thể Strongyloides IgG trong huyết thanh người Tổng thời gian ủ: 50 phút Độ nhạy: tối thiểu 97% Độ đặc hiệu: 100% Chứng âm - 0.0 to 0.2 OD Chứng dương - 0.5 OD và hơn | 13485 hoặc tương đương |
| 7.2 | Kit xét nghiệm Elisa phát hiện Giun đũa chó Toxocara | Hộp ≥ 96 test | Bộ xét nghiệm Toxocara IgG phát hiện kháng thể Toxocara IgG trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: • Giếng phủ kháng nguyên Toxocara - 96 giếng thử. • Enzyme Conjugate: Một (1) chai chứa 11ml Protein- Một liên hợp với peroxidase. • Đối chứng dương tính: Một (1) lọ chứa 2ml huyết thanh thỏ dương tính đã được pha loãng. • Đối chứng Âm tính: Một (1) lọ chứa 2ml huyết thanh người đã pha loãng. • Chromogen: Một (1) chai chứa 11ml chromogen tetramethylbenzidine (TMB). • Dung dịch rửa cô đặc (20X): Hai (2) chai chứa 25ml dung dịch đệm và chất hoạt động bề mặt đậm đặc. • Đệm pha loãng: Hai (2) chai chứa 30ml dung dịch protein đệm. • Dung dịch dừng: Một (1) chai chứa 11ml axit photphoric 1 M. Tổng thời gian ủ: 50 phút Độ nhạy: 94% Độ đặc hiệu: 100% Chứng âm - 0.0 to 0.2 OD Chứng dương - 0.5 OD trở lên Bảo quản: 2-8 ° C. | 13485 hoặc tương đương |
| 8 | Phần 8: Hoá chất dùng cho máy hoá sinh AU hoặc tương đương |  |  |  |
| 8.1 | Hoá chất định lượng Glucose | Hộp ≥ (4x53ml+4x27ml) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Dung dịch đệm PIPES (pH 7,6) 24 mmol/L; ATP ≥ 2 mmol/L; NAD+ ≥ 1,32 mmol/L; Mg2+ 2,37 mmol/L; Hexokinase ≥ 0,59 kU/L; G6P-DH ≥ 1,58 kU/L ; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu ly giải và dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 2,3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,15%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.2 | Hoá chất định lượng Lactat (Acid Lactic) | Hộp ≥ (4x10ml+4xlyo) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng L- Lactate; Thành phần: Lactate oxidase ≥ 0,2 kU/L; Peroxidase ≥ 1 kU/L; Good’s Buffer (pH 7,0) 50 mmol/L; 4-aminoantipyrine 0.1 mmol/L; TOOS ≥ 0,3 mmol/L; N-ethyl-N-(2- hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylaniline; Loại mẫu: Huyết tương, dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 0,8%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,1%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Lọ ≥ (1x5ml) | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, HBDH, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Uric Acid, Bilirubin, Inorganic Phosphorous, Calcium, Iron, Magnesium. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.4 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hộp ≥ (20 lọ x 5ml) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, HBDH, LDH,; Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron,Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein,; UIBC, Urea & Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1.; Chất kiểm chứng 1 mức. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.5 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hộp ≥ (20 lọ x 5ml) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, HBDH, LDH, Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron,Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea, Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1; Chất kiểm chứng 1 mức. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.6 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hộp ≥ (4x27ml+4x9ml) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol; Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL; Dung dịch đệm Good's (pH 7) 30 mmol/L; N-Ethyl - N - (2-hydroxy-3-sulfopropyl) - 3,5- dimethoxy - 4 fluoroaniline (F-DAOS) 0,2 mmol/L; 4- Aminoantipyrine 0,67 mmol/L; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,05 - 4,65 mmol/L (2 -180 mg/dL); Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,85%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,92%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.7 | Định lượng CRP | Hộp≥( 4x30ml+4x30ml) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP siêu nhạy; Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0,5% w/v; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: Ứng dụng bình thường: 0,2–480 mg/L, Ứng dụng độ nhạy cao: 0,08–80 mg/L; Bước sóng: 570 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5,73%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6,40%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.8 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường | Hộp ≥ (5x2ml) | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP người; Chất hiệu chuẩn gồm mức 2 đến mức 6; Các giá trị được gán theo tiêu chuẩn IFCC bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.9 | Dung dịch đệm ISE | Hộp≥( 4x2000ml) | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Triethanolamine ≤ 0,1 mol/L. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.10 | Chất chuẩn điện giải mức giữa | Hộp≥( 4x2000ml) | Chất hiệu chuẩn mức trung bình sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Na+ 4,3 mmol/L; K+ 0,13 mmol/L; Cl- 3,1 mmol/L. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.11 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mẫu | Hộp ≥(16x48mL) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm bán định lượng mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và vỡ hồng cầu (LIH); Thành phần: Natri chlorid 0,9%; Phương pháp: Photometric; Dải đo: Lipemia: ≤ 0,015 đến > 0,2000 OD, Icterus: < 2,5 đến ≥ 40 mg/dL, Hemolysis: < 50 đến ≥ 500 mg/dL; Đo ở 6 Bước sóng; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin (Microalbuminuria) | Hộp ≥ (1x40mL+1x10mL) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin (Microalbuminuria) mẫu nước tiểu người. Thành phần thuốc thử: hạt latex được phủ kháng thể kháng albumin người, dải đo: 0,4 - 200 mg/L, phương pháp đo: LATEX. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.13 | Chất chuẩn cho xét nghiệm MICROALBUMINURIA | Lọ ≥ (1x1mL) | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng MICROALBUMINURIA. Thành phần thuốc thử: albumin người (dạng bột đông khô), có chứa các nồng độ thành phần phù hợp để hiệu chuẩn xét nghiệm albumin. | 13485 hoặc tương đương |
| 8.14 | Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm nước tiểu | Hộp ≥ (1x5mL) | Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm nước tiểu. Thành phần thuốc thử: nước tiểu người đông khô, có chứa các thành phần với nồng độ thích hợp để thực hiện quy trình kiểm chứng nội bộ (nội kiểm). | 13485 hoặc tương đương |
| 9 | Phần 9: Hóa chất và vật tư tiêu hao máy khí máu GASTAT 1800 hoặc tương đương |  |  |  |
| 9.1 | Cổng nhận mẫu | 1 chiếc | Cổng nhận mẫu. Tương thích với máy khí máu GASTAT 1800 series. | 13485 hoặc tương đương |
| 9.2 | Bộ ống dây bơm | Túi ≥3 cái | Bộ ống dây bơm. Tương thích với máy GASTAT 1800 series. | 13485 hoặc tương đương |
| 10 | Phần 10: Hoá chất vật tư cho xét nghiệm sinh học phân tử hoặc tương đương |  |  |  |
| 10.1 | Kit đo tải lượng HIV-1 | Hộp ≥96 test | Dùng để định lượng RNA của vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) týp 1 (HIV-1) trong huyết tương với chất chống đông EDTA thông qua phản ứng Real-Time PCR. LoD 33.1 IU/ml; LoQ: 1.7 Log10 IU/ml. Độ nhạy: 96.99% (95% CI 92.52-98.82). Độ đặc hiệu 100% (95% CI 96.92 – 100) | 13485 hoặc tương đương |
| 10.2 | Bộ kít tách chiết DNA/RNA | Test | - Kít tách chiết DNA/RNA của virus từ: môi trường vận chuyện virus (VTM), dịch rửa phế quản phế nang (BAL), bệnh phẩm dịch mũi họng người, mẫu nước bọt và các mẫu đường hô hấp khác, máu toàn phần - Thể tích mẫu sử dụng: 200 microlit hoặc 400 microlit. Thể tích rửa giải: 50 microlit. - Bộ kít cung cấp hệ thống các hộp đệm bảo quản ở nhiệt độ phòng (bộ kit bảo quản ở nhiệt độ phòng) | 13485 hoặc tương đương |
| 11 | Phần 11: Hóa chất xét nghiệm định nhóm máu sử dụng cho máy bán tự động Bio-Rad Laboratories hoặc tương đương |  |  |  |
| 11.1 | Gelcard nước muối dùng cho máy phân tích nhóm máu | Hộp ≥(4 khay x 12 thẻ xét nghiệm) | Khả năng thực hiện xét nghiệm: tầm soát và định danh kháng thể, xét nghiệm tính tương thích của máu và định nhóm theo kiểu ngược, phát hiện các kháng thể ở 4oC và 18-25oC như kháng thể M , N, P1, Le (a,b), I. Thiếu máu tán huyết liên quan đến kháng thể lạnh. Thành phần: 6 vi ống chứa dịch gel trung tính. Chất bảo quản: < 0,1% NaN3. | 13485 hoặc tương đương |
| 11.2 | Dung dịch pha loãng máu dùng cho máy phân tích nhóm máu | Hộp ≥(1 lọ x 500 ml) | Thành phần: Chứa dung dịch lực Ion thấp dùng để chuẩn bị dịch treo tế bào hồng cầu của người cho xét nghiệm miễn dịch huyết học. Có thể sử dụng theo cách thủ công hoặc trên các thiết bị chuyên dụng, hộp 500mL. Chất bảo quản: kháng sinh trimethoprim và sulfamethoxazole. | 13485 hoặc tương đương |
| 12 | Phần 12: Hóa chất máy huyết học 20, 22 thông số hãng Boule Medical AB hoặc tương đương |  |  |  |
| 12.1 | Chất thử chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | Bộ ≥ (3x 4,5 ml) | Chức năng : là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức (trung bình, thấp,cao) cho các thông số đo dùng cho máy phân tích huyết học. | 13485 hoặc tương đương |
| 13 | Phần 13: Hoá chất dùng cho máy miễn dịch COBAS 6000 hoặc tương đương |  |  |  |
| 13.1 | Hóa chất định lượng pro BNP | Hộp ≥100 test | M: Vi hạt phủ streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng NT-proBNP đánh dấu biotin; đệm phosphate . R2: Kháng thể đơn dòng kháng NT-proBNP đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm phosphate | 13485 hoặc tương đương |
| 13.2 | Hóa chất định lượng AFP | Hộp ≥ 100 test | M :Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm phosphate | 13485 hoặc tương đương |
| 13.3 | Hóa chất định lượng CA 125 | Hộp ≥ 100 test | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu biotin ; đệm phosphate R2: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm phosphate | 13485 hoặc tương đương |
| 13.4 | Hóa chất định lượng CEA | Hộp 100 test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | 13485 hoặc tương đương |
| 13.5 | Hóa chất định lượng Cyfra 21-1 | Hộp ≥ 100 test | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | 13485 hoặc tương đương |
| 13.6 | Hóa chất định lượng Ferritin | Hộp ≥ 100 test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin; đệm phosphate. R2: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | 13485 hoặc tương đương |
| 13.7 | Hóa chất định lượng βhCG | Hộp ≥ 100 test | M: Vi hạt phủ Streptavidin R1: Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin; đệm phosphate . R2: Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | 13485 hoặc tương đương |
| 13.8 | Thuốc thử xét nghiệm Cortisol | Hộp ≥ 100 test | M: Vi hạt phủ Streptavidin. R1: Kháng thể đơn dòng kháng cortisol đánh dấu biotin; danazol ; đệm MES R2: Dẫn xuất cortisol đánh dấu phức hợp ruthenium; danazol ; đệm MES | 13485 hoặc tương đương |
| 14 | Phần 14: Hóa chất xét nghiệm đông máu sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hoặc tương đương |  |  |  |
| 14.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Hộp ≥ (12 x 4ml) | Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi (khoảng 100 NIH units/ml) và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin. | 13485 hoặc tương đương |
| 14.2 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu | Hộp ≥ (24 x 15ml) | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu (dung dịch đệm) có pH khoảng 7,35. | 13485 hoặc tương đương |
| 14.3 | Huyết tương kiểm chuẩn hai mức cho xét nghiệm đông máu mức bình thường và bất thường | Hộp ≥ (12 lọ N x 2 ml và 12 lọ P x 2ml) | Huyết tương người bình thường và bất bình thường có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số đông máu thường quy: PT, aPTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin. Bền 24 giờ trên máy. | 13485 hoặc tương đương |
| 14.4 | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | Hộp ≥ ( 12 x 5ml) | Hóa chất dùng xác định thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) trong huyết tương, chứa cephalin từ mô não thỏ, chất kích hoạt đặc hiệu silica. | 13485 hoặc tương đương |
| 15 | Phần 15: Hoá chất xét nghiệm cho khoa Huyết học - Truyền máu hoặc tương đương |  |  |  |
| 15.1 | Hồng cầu mẫu dùng cho sàng lọc kháng thể bất thường | Hộp | Khả năng thực hiện xét nghiệm: có khả năng sàng lọc kháng thể bất thường kiểu hình GP.MUR. Với cả phản ứng trong môi trường nước muối và IAT. Thành phần: Tất cả các thuốc thử tế bào thử nghiệm đều có nguồn gốc từ người, trong môi trường huyền phù đệm ở mức 0,8% (± 0,1%). Chất bảo quản: kháng sinh trimethoprim và sulfamethoxazole. | 13485 hoặc tương đương |
| 16 | Phần 16: Hóa chất, vật tư cho xét nghiệm miễn dịch bằng công nghệ Hóa phát quang gắn enzyme hoặc tương đương |  |  |  |
| 16.1 | Định lượng PCT | Hộp ≥ (2x 50 test) | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: 0,1 N Natri Hydroxit. R1c: Dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Liên hợp photphataza kiềm tái tổ hợp kháng procalcitonin ở chuột trong dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột, tái tổ hợp), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 13485 hoặc tương đương |
| 16.2 | Chất chuẩn PCT | Hộp ≥ (7x2ml) | Thành phần: S0 Dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5,S6: Procalcitonin tái tổ hợp ở người với các mức xấp xỉ lần lượt là 0,8, 5, 10, 25, 50 và 100 ng/mL (μg/L) trong dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300. | 13485 hoặc tương đương |

Lưu ý:

Yêu cầu tương đương:

+ Tương đương về chủng loại như yêu cầu của E-HSMT;

+ Tương đương về tiêu chuẩn kỹ thuật (Thiết kế, tính năng sử dụng, công nghệ chế tạo, tiêu chuẩn công nghệ) theo yêu cầu của E-HSMT;

+ Trường hợp danh mục mời thầu gồm nhiều cấu phần: sản phẩm dự thầu của nhà thầu phải có tính chất đồng bộ giữa các cấu phần.

+ Đối với các tên hàng hóa, tiêu chí kỹ thuật, công nghệ... Chủ đầu tư có cụm từ “hoặc tương đương”, yêu cầu nhà thầu khi chào thầu loại hàng hóa cụ thể của đơn vị mình cung cấp, không được ghi thêm cụm từ “hoặc tương đương”.

BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

| Danh mục hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Tiến độ cung cấp | Địa điểm cung cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục hàng hoá trúng thầu theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn | Theo đơn vị tính tương ứng của các mặt hàng trong Danh mục hàng hoá trúng thầu | Theo số lượng tương ứng của các mặt hàng tại Danh mục hàng hoá trúng thầu | Giao hàng thành nhiều đợt theo yêu cầu cụ thể của bên mua, thời gian cung ứng chậm nhất là 05 ngày sau khi nhận được yêu cầu (dự trù) của bên mua. | Giao hàng tại Phòng Vật tư-TTBYT – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn |

Tiến độ cung cấp các mặt hàng trúng thầu: Căn cứ vào nhu cầu điều trị thực tế, Bệnh viện chủ động dự trù mua hàng hoá đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, nhà thầu cung cấp hàng hóa thành nhiều đợt theo yêu cầu hàng tháng của Bệnh viện. Trong vòng chậm nhất là 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, nhà thầu phải cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện.

Trường hợp phát sinh nhu cầu đột xuất, nhà thầu cung ứng theo nhu cầu, đảm bảo đủ số lượng và theo giá trúng thầu đã được phê duyệt; thời gian giao hàng chậm nhất là sau 24 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng, địa điểm giao hàng tại Phòng Vật tư-TTBYT – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Việc cung ứng hàng hóa trúng thầu phải ổn định trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

1.3. Các yêu cầu khác

* Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:

1.3.1. Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:

- Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật (Nhà thầu cần đánh dấu/high light nội dung chứng minh thông số kỹ thuật)  đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch)

- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng hoặc tương đương của nhà sản xuất còn hiệu lực với các mặt hàng tham dự theo yêu cầu của E-HSMT

- Số lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực do Bộ Y tế cấp đối với trang thiết bị y tế theo quy định tại Điều 22 Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 bao gồm Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B do Sở Y tế cấp hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D do Bộ Y tế cấp và Kết quả phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 6, Điều 5, Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Khoản 18, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Điều 1, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025.

1.3.2. Yêu cầu về phương thức thanh toán:

- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản theo quy định hiện hành.

- Điều kiện thanh toán: Chi phí hàng hóa được xem là đủ điều kiện thanh toán khi hàng hóa đã được giao đủ cho Bệnh viện, được kiểm tra đạt chất lượng và được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: việc thanh toán chi phí hàng hóa giữa Bệnh viện và nhà thầu là trong vòng không quá 90 ngày kể từ ngày bên mua nhận đủ số lượng hàng hóa và bên bán cung cấp đủ các chứng từ hợp lệ theo quy định. Trong điều kiện vì lí do khách quan (như Bảo hiểm y tế chậm thanh toán tiền KCB cho Bệnh viện,...) thì thời hạn thanh toán tối đa sẽ kéo dài đến 180 ngày.

- Đồng tiền thanh toán theo Hợp đồng: Là Đồng Việt Nam.

1.3.3. Yêu cầu về cam kết của nhà thầu:

- Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

- Cam kết kể từ khi nhận được thông báo của người sử dụng về những lô hàng không đảm bảo chất lượng, nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng chất lượng theo yêu cầu tối đa không quá 3 ngày.

- Cam kết hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tối thiểu còn 18 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 36 tháng trở lên; tối thiểu còn 12 tháng đối với các mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18-dưới 36 tháng; tối thiểu còn 6 tháng đối với các mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12-dưới 18 tháng; tối thiểu còn 3 tháng đối với mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 6-dưới 12 tháng; tối thiểu còn 1/2 tổng thời gian sử dụng của hàng hóa đối với mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng dưới 6 tháng (tính từ thời điểm giao hàng). Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2024 trở đi.

- Cam kết về bảo đảm chất lượng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt chất lượng đối với hàng hoá tham dự thầu để cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết hàng hóa chào thầu đã được kê khai giá hoặc niêm yết giá trang thiết bị y tế theo Khoản 9 & 10, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và cam kết giá bán không cao hơn giá kê khai hoặc giá niêm yết theo Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 & Điểm 7, Khoản 18, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.

- Nhà thầu có cam kết tại thời điểm đối chiếu tài liệu và hoàn thiện hợp đồng, Nhà thầu phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh khả năng cung ứng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và hợp lệ. Trường hợp Nhà thầu không thể cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại Khoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Mục 2. Bản vẽ: “Không có bản vẽ”

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra. thử nghiệm các hàng hóa được được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo E-HSMT hoặc không thích ứng với các thiết bị hiện có thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.