## Sheet1
PHỤ LỤC 03 - DANH MỤC HÀNG HÓA
Stt | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật, yêu cầu công nghệ và các thông tin liên quan về kỹ thuật tối thiểu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá kế hoạch | Thành tiền
1 | PP2500410741 | HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 32 LÁT CẮT | I. Yêu cầu chung | Hệ thống | 1 | 7600000000 | 7600000000
1. Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng.
2. Năm sản xuất: 2024 trở về sau.
3. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 và chứng nhận CE hoặc ISO 13485 và FDA.
4. Nguồn điện hoạt động: 380V ± 10%, 50/60Hz.
5. Môi trường hoạt động:
- Nhiệt độ tối đa: 30°C.
- Độ ẩm tối đa: 70%.
6. Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện, phụ kiện, cần thiết để hệ thống vận hành ngay sau khi lắp đặt (bao gồm kiểm định phòng, thiết bị, nhà thầu hỗ trợ đơn vị kinh phí giấy phép sử dụng theo quy định).
7. Bảo hành tối thiểu 24 tháng; bảo trì định kỳ ít nhất 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
8. Nhà thầu phải cung cấp: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hợp lệ.
II. Cấu hình tối thiểu của hệ thống
- Khoang máy (Gantry): 01 bộ.
- Bóng X-quang: 01 bộ.
- Tủ cao áp: 01 bộ.
- Đầu thu nhận: 01 bộ.
- Bàn bệnh nhân: 01 bộ.
- Trạm điều khiển: 01 bộ.
- Hệ thống tái tạo hình ảnh: 01 bộ.
- Hệ thống trạm làm việc chuyên dụng: 01 bộ.
- Các phần mềm xử lý hình ảnh: Đầy đủ các chức năng tối thiểu (hoặc tương đương) như:
+ Xử lý tiêu chuẩn.
+ Hỗ trợ chụp CT thông minh.
+ Chụp CT hai mức năng lượng.
+ Công nghệ trí tuệ nhân tạo.
+ Xóa nền (bàn và xương).
+ Dựng và nối dài mạch máu.
+ Phân đoạn tổn thương phổi.
+ Nội soi ảo.
+ Đo đường kính và thể tích tổn thương.
+ Hỗ trợ lập kế hoạch thăm khám.
+ Giảm liều và theo dõi liều tia.
+ Tái tạo lặp với dữ liệu thô.
+ Phần mềm/chức năng tái tạo và xử lý ảnh 3D
+ Đăng ký bệnh nhân và quản lý dữ liệu.
- Phụ kiện và thiết bị phụ trợ:
+ Áo chì / Tạp dề chì: 01 cái.
+ Máy tính bảng và điều khiển cầm tay: 01 bộ.
+ Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân: giá đỡ đầu, giá đỡ tay – chân, dây đai cố định: 01 bộ.
+ Phantom cân chỉnh máy: 01 bộ.
+ Bộ đàm thoại với bệnh nhân: 01 bộ.
+ Bộ lưu điện UPS ≥ 02 kVA cho máy tính điều khiển: 01 bộ.
+ Bàn đặt máy tính cho phòng điều khiển: 01 cái.
+ Camera theo dõi bệnh nhân: 01 cái.
+ Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái.
+ Ổn áp ≥ 100 kVA cho hệ thống máy chính (mua tại Việt Nam): 01 Bộ
III. Tiêu chí kỹ thuật chi tiết
1. Khoang máy (Gantry)
- Đường kính khoang: ≥ 70 cm hoặc tương đương đảm bảo khảo sát toàn thân.
- Chiều sâu: ≥ 84 cm hoặc tương đương.
- Tốc độ quay nhanh nhất: ≤ 1 giây/360 độ.
- Trường quét tối đa (FOV): ≥ 50 cm hoặc tương đương.
- Có laser định vị trung tâm từ ≥ 3 hướng.
2. Bóng X-quang
- Có ít nhất 2 tiêu điểm.
- Kích thước tiêu điểm: ≤ 0,8 × 0,5 mm và ≤ 1,1 × 1,0 mm hoặc tương đương.
- Dòng bóng: từ ≤ 15 mA đến ≥ 240 mA hoặc tương đương.
- Khả năng trữ nhiệt thực của anode ≥ 3 MHU hoặc tương đương đáp ứng chụp liên tục.
- Điện áp bóng: ít nhất 3 mức từ ≤ 80 kV đến ≥ 130 kV.
- Khả năng tản nhiệt ≥ 840 kHU/phút hoặc tương đương.
3. Tủ cao áp
- Công suất: ≥ 30 kW hoặc tương đương.
4. Đầu thu nhận
- Số lát cắt tái tạo/vòng quay: ≥ 32.
- Số dãy đầu thu: ≥ 16.
- Số phần tử đầu thu: ≥ 12.000 hoặc tương đương.
- Số hình chiếu 1s/360°: ≥ 1.500 hoặc tương đương.
- Chế độ chụp chuỗi và xoắn ốc: ≤ (16 mm × 0,7 mm) hoặc tương đương.
5. Bàn bệnh nhân
- Chiều dài quét: ≥ 140 cm.
- Tốc độ di chuyển bàn: ≥ 200 mm/giây.
- Khoảng di chuyển dọc: từ ≤ 600 mm đến ≥ 880 mm.
- Tốc độ nâng hạ: ≥ 28 mm/giây hoặc tương đương.
- Tải trọng: ≥ 220 kg.
6. Trạm điều khiển
- Tích hợp vào gantry hoặc tách rời.
- CPU Intel Xeon hoặc tương đương.
- RAM ≥ 32 GB DDR4.
- Card đồ họa rời.
- SSD ≥ 700 GB, lưu trữ hình ảnh ≥ 300 GB.
- Màn hình ≥ 23 inch, độ phân giải ≥ 1920×1080.
- Có cổng USB rời để lưu dữ liệu.
7. Hệ thống tái tạo hình ảnh
- Độ dày lát cắt: ≤ 0,625 mm đến ≥ 10 mm.
- FOV tái tạo: ≤ 5 cm đến ≥ 50 cm.
- Tốc độ tái tạo: ≥ 25 hình/giây.
- Ma trận tái tạo: ≥ 512×512.
8. Hệ thống trạm làm việc chuyên dụng
- CPU ≥ 3,0 GHz.
- Hệ điều hành: Linux, Windows hoặc tương đương.
- RAM ≥ 32 GB.
- Ổ cứng ≥ 900 GB.
- Card đồ họa rời.
- Màn hình chuyên dụng y tế ≥ 19 inch × 2 hoặc ≥ 24 inch × 1, độ phân giải ≥ 1280×1024.
9. Các chức năng phần mềm tối thiểu
- Chế độ chụp tuần tự và xoắn ốc, pitch ≥ 1,5, trường quét ≥ 140 cm.
- Hỗ trợ lập kế hoạch chụp, điều chỉnh thông số tự động, tính toán vùng quan tâm.
- Công nghệ AI hỗ trợ phân tích hình ảnh.
- Chương trình giảm liều ≥ 60% hoặc tương đương, báo cáo và theo dõi liều.
- Chụp với thuốc cản quang, giảm liều cho bệnh nhi và vùng nhạy cảm.
- Phần mềm bảo vệ protocol chụp tránh sửa đổi trái phép.
- Kết nối được với hệ thống HIS/RIS/PACS hoặc tương đương
IV. Yêu cầu khác
1. Giao hàng, lắp đặt, vận hành chạy thử tại nơi sử dụng.
2. Bảo trì định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
3. Đào tạo vận hành và bảo dưỡng cơ bản cho nhân viên sử dụng.
4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
2 | PP2500410742 | BỘ GHẾ NHA KHOA | Yêu cầu chung | Bộ | 6 | 400000000 | 2400000000
1. Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng.
2. Năm sản xuất: 2024 trở về sau.
3. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 và có chứng nhận CE hoặc FDA hoặc chứng nhận tương đương.
4. Nguồn điện hoạt động: 100–240V, 50Hz/60Hz.
5. Môi trường hoạt động:
- Nhiệt độ tối đa: 40°C
- Độ ẩm tối đa: 85%
6. Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện để thiết bị vận hành sau lắp đặt.
7. Thời gian bảo hành tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
8. Nhà thầu phải cung cấp:
Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hợp lệ
II. Cấu hình tối thiểu
1. Ghế bệnh nhân: 01 bộ
2. Hệ thống mâm tay khoan: 01 bộ
3. Hệ thống bồn nhổ và cấp nước sạch: 01 bộ
4. Hệ thống đèn nha khoa LED: 01 bộ
5. Bộ dụng cụ hỗ trợ: gồm ống hút nước bọt, ống hút phẫu thuật, tay xịt hơi nước ba chức năng, bàn phím điều khiển ghế đa chức năng – 01 bộ
6. Bàn đạp điều khiển đa năng: 01 bộ
7. Tựa đầu hai khớp nối: 01 cái
8. Tựa tay trái, phải: mỗi loại 01 cái
9. Tay cạo vôi có đèn: 01 cái
10. Ghế bác sĩ/kỹ thuật viên: 01 cái
III. Tiêu chí kỹ thuật chi tiết
1. Ghế bệnh nhân
- Tựa đầu điều chỉnh được ≥ 2 khớp nối.
- Có tối thiểu 2 cấu hình lưu vị trí riêng cho bác sĩ, tổng cộng ≥ 4 vị trí nhớ.
- Khoảng nâng ghế: từ 380–400 mm đến 780–900 mm.
- Chiều cao từ mặt sàn đến cần đèn: ≥ 1975 mm.
- Chiều dài thân ghế: 1850–2100 mm.
- Tải trọng tối đa: ≥ 140 kg.
- Điều khiển bằng bàn đạp hoặc bảng điều khiển: nâng/hạ/ngả ghế, tắt/mở nước tay khoan.
2. Hệ thống mâm tay khoan
- Tối thiểu 2 vị trí tay khoan tốc độ cao (6 lỗ) và 1 vị trí tay khoan tốc độ thấp.
- ≥ 01 vị trí đầu xịt đa chức năng.
- Có bàn phím điều khiển toàn bộ ghế.
- Cơ cấu khóa mâm bằng khí nén.
3. Tay cạo vôi siêu âm
- Có đèn LED chiếu sáng.
- Tần số dao động: 25–32 kHz.
- Công nghệ áp điện.
- Tay cầm đường kính ≤ 18 mm, trọng lượng ≤ 50 g.
4. Hệ thống bồn nhổ và cấp nước
- Bồn nhổ xoay được và tháo rời được.
- Công tắc đóng/mở nước riêng biệt.
5. Hệ thống đèn nha khoa LED
- Cường độ sáng: ≥ 30.000 lux.
- Công suất tiêu thụ: ≥ 15 W.
- Nhiệt độ màu: 5.000–5.500 K.
- Chỉ số hoàn màu (CRI) ≥ 90 Ra.
- Điều khiển bằng bàn phím, công tắc và cảm ứng.
- Có tối thiểu 5 chế độ sáng.
- Tay cầm tháo rời và tiệt trùng được.
6. Bàn đạp điều khiển hoặc bảng điều khiển
Điều khiển được tay khoan, nâng/hạ/ngả/gập ghế, tắt/mở nước tay khoan.
7. Hệ thống trợ thủ
- Mâm trợ thủ ≥ 3 vị trí.
- Ống hút nước bọt, ống hút phẫu thuật, tay xịt hơi nước ba chức năng.
- Bảng điều khiển phụ cho trợ thủ.
8. Ghế bác sĩ
- Bánh xe có khóa, tựa lưng, điều chỉnh độ cao và xoay 360°.
- Ghế chỉ di chuyển khi có tải trọng.
- Điều chỉnh chiều cao từ 420–545 mm.
- Chịu tải tối đa ≥ 135 kg.
IV. Yêu cầu khác
1. Giao hàng, lắp đặt, chạy thử tại nơi sử dụng.
2. Bảo trì định kỳ ít nhất 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
3. Đào tạo vận hành và bảo dưỡng cơ bản cho nhân viên sử dụng.
4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
3 | PP2500410743 | MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ LOẠI LỚN ĐỂ BÀN | I. Yêu cầu chung | Máy | 2 | 50600000 | 101200000
1. Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng.
2. Năm sản xuất: 2024 trở về sau.
3. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 và chứng nhận CE hoặc FDA (hoặc tương đương được các nước G7 công nhận).
4. Nguồn điện hoạt động: 100–240V, 50/60Hz.
5. Cung cấp đầy đủ phụ tùng, vật tư để thiết bị vận hành sau lắp đặt.
6. Bảo hành tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
7. Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hợp lệ
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy đo huyết áp để bàn: 01 máy
2. Vòng bít: 01 cái (chu vi từ 17–42 cm)
3. Giấy in nhiệt: ≥01 cuộn
4. Ống giấy: ≥01
III. Tiêu chí kỹ thuật chi tiết
1. Màn hình hiển thị:
- Kỹ thuật số, hiển thị đồng thời huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp tim.
2. Phương pháp đo:
- Không xâm lấn, phương pháp dao động hoặc tương đương
- Giới hạn đo huyết áp: 0 – ≥ 299 mmHg; nhịp tim: 40–180 lần/phút.
- Phạm vi đo huyết áp tâm thu 60-260mmHg, huyết áp trung bình từ 40-230mmHg, tâm trương 30-215mmHg, nhịp mạch từ 40-180 nhịp/phút
- Độ chính xác: ≤ ± 3 mmHg nhịp tim 5% kết quả hiển thị
3. Bơm/xả:
- Tự động hoàn toàn.
- Có chức năng dừng khẩn phút
4. Vòng bít:
- Chu vi bắp tay tiêu chuẩn: 17–42 cm.
- Chất liệu kháng khuẩn, dễ vệ sinh.
- Vòng bít di động, đo được cả 2 tay
- Bộ quấn tay có vòng bít dễ dàng thay thế tại nơi sử dụng
5. Tính năng bổ sung:
- In kết quả tự động, mẫu in đa dạng
- Có cổng kết nối USB hoặc LAN để truyền dữ liệu (chuẩn HL7 hoặc DICOM nếu tích hợp hệ thống HIS).
- Tự kiểm tra lỗi và cảnh báo pin yếu, áp lực bất thường.
IV. Yêu cầu khác
1. Giao hàng, lắp đặt, vận hành chạy thử tại nơi sử dụng.
2. Bảo trì định kỳ ít nhất 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
3. Đào tạo vận hành và bảo dưỡng cơ bản cho nhân viên sử dụng.
4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
4 | PP2500410744 | MÁY ĐO ĐIỆN TIM ≥ 03 CẦN | I. Yêu cầu chung | Máy | 3 | 39000000 | 117000000
1. Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng.
2. Năm sản xuất: 2024 trở về sau.
3. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 và chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương.
4. Nguồn điện hoạt động: 100–240V, 50/60Hz.
5. Cung cấp đầy đủ phụ tùng, vật tư để thiết bị vận hành sau lắp đặt.
6. Bảo hành tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
7. Nhà thầu phải cung cấp :
- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ) hợp lệ
II. Cấu hình thiết bị
- Máy chính: 01 bộ
- Cáp ECG: 01 bộ
- Bộ điện cực: 01 bộ
- Giấy in nhiệt: 01 cuộn
- Máy in nhiệt tích hợp + giấy in nhiệt: 01 bộ
- Pin sạc tích hợp: 01 bộ
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
- Xe đẩy máy chuyên dụng (mua tại Việt Nam): 01 cái
III. Tiêu chí kỹ thuật chi tiết
1. Chức năng và chương trình phân tích:
- Chương trình phân tích ECG phù hợp cho người lớn và trẻ em, hiển thị đồng thời 12 chuyển đạo tiêu chuẩn.
2. Thông số kỹ thuật tín hiệu:
- Bộ chuyển đổi A/D: ≥ 24 bit.
- Tốc độ lấy mẫu: ≥ 8.000 mẫu/giây.
- Tần số đáp ứng: 0,05–≥ 250 Hz.
- Chỉ số lọc nhiễu chế độ chung: > 115 dB.
- Điện áp phân cực: ≤ ± 500 mV.
- Trở kháng đầu vào: ≥ 50 MΩ.
- Dòng điện rò bệnh nhân: < 10 µA.
- Độ nhạy điện áp ngưỡng: ≤ 20 µV.
- Điện áp hiệu chuẩn: 1 mV ± 3%.
3. Chế độ lọc và đo:
- Lọc nhiễu EMG: ≥ 25/35/75/100/150 Hz.
- Lọc nhiễu đường cơ sở: ≥ 0,01/0,02/0,05/0,35/0,5/0,8 Hz
- Dải đo nhịp tim: 30–300 nhịp/phút.
- Thời gian nhận tín hiệu: ≤ 10 giây cho chế độ cấp cứu; ≤ 30 giây cho chế độ chuẩn.
4. Tính năng bổ sung:
- Lưu trữ tối thiểu 20 kết quả đo.
- Cổng kết nối dữ liệu USB/LAN
- Pin sạc hoạt động liên tục ≥ 2.5 giờ.
- Cảnh báo điện cực rời, nhiễu bất thường.
IV. Yêu cầu khác
1. Giao hàng, lắp đặt, vận hành chạy thử tại nơi sử dụng.
2. Bảo trì định kỳ ít nhất 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
3. Đào tạo vận hành và bảo dưỡng cơ bản.
4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
5 | PP2500410745 | MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY TRONG MÁU (SPO2) | I. Yêu cầu chung | Máy | 5 | 14000000 | 70000000
1. Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng
2. Năm xản suất: 2024 trở về sau.
3. Tiêu chuẩn hẹ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
4. Điện áp: 100–240V, 50/60Hz.
5. Cung cấp đầy đủ phụ tùng để vận hành ngay sau lắp đặt.
6. Bảo hành ≥ 24 tháng từ ngày nghiệm thu.
7. Nhà thầu phải cung cấp:
- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ) hợp lệ
II. Cấu hình thiết bị
- Máy chính: 01 bộ
- Đầu dò SpO₂ người lớn: 01 cái (kẹp ngón)
- Bộ sạc/pin: 01 bộ
- Tùy chọn (không bắt buộc nhưng khai giá): đầu dò nhi/ký sinh, cáp nối dài, phần mềm PC
III. Tiêu chí kỹ thuật chi tiết
1. Hiển thị & vận hành
- Màn hình màu, hiển thị sóng Pleth, SpO₂, nhịp tim (PR), trạng thái báo động.
- Khởi động ≤ 2 giây; điều chỉnh độ sáng.
- Lưu trữ ít nhất 24 giờ.
- Bộ nhớ trong ≥ 999 bản ghi; xuất dữ liệu USB hoặc Bluetooth
- Khe thẻ SD cho nâng cấp phần mềm hoặc cập nhật qua USB.
2. Đo SpO₂ (dao động/photoplethysmography)
- Dải đo SpO₂: 0–100%; dải PR: 30–250 nhịp/phút; độ phân giải 1 nhịp hoặc 1%.
- Độ chính xác SpO₂ (70–100%): Người lớn/trẻ em: ±2%; Trẻ sơ sinh: ±3%.
- Độ chính xác PR: người lớn/trẻ em ±3 nhịp/phút, sơ sinh ±5 nhịp/phút.
- Báo động âm/ánh sáng, cài được ngưỡng SpO₂/PR
3. Nguồn & pin
Pin sạc dùng liên tục ≥ 8 giờ; sạc nhiều lần.
IV. Yêu cầu khác
1 . Giao hàng, lắp đặt, vận hành chạy thử tại nơi sử dụng.
2. Bảo trì định kỳ ít nhất 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
3. Đào tạo vận hành và bảo dưỡng cơ bản.
4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
6 | PP2500410746 | MÁY PHUN KHÍ DUNG | I. Yêu cầu chung | Máy | 10 | 2100000 | 21000000
1. Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng
2. Năm sản xuất 2024 trở về sau
3. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
4. Điện áp: 100–240V, 50/60Hz.
5. Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện để vận hành ngay sau lắp đặt.
6. Thời gian bảo hành ≥ 24 tháng từ ngày nghiệm thu; bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành.
7. Nhà thầu phải cung cấp:
- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ) hợp lệ
II. Cấu hình tối thiểu
- Máy chính: 01 máy
- Bình phun khí dung: 01 cái
- Mask thở cho người lớn: 01 cái
- Mask thở cho trẻ em: 01 cái
- Miếng ngậm miệng: 01 cái
- Ống thông mũi (không xâm lấn): 01 cái
- Ống dẫn khí: 01 cái
- Bộ lọc khí: 01 cái
III. Tiêu chí kỹ thuật chi tiết
1. Máy nén
- Kiểu nén: Bơm piston không dầu, không cần bảo dưỡng hoặc tương đương
- Áp suất tối đa đầu ra ≥ 3.0 bar 43.5psi 300kPa
- Áp suất hoạt động: ≥ 1.3bar 18.9psi 130kPa
- Tốc độ khí hoạt động ≥ 5.2 L/phút (tại 1 bar).
- Chu trình hoạt động: liên tục, có bảo vệ quá nhiệt & van xả áp an toàn.
- Độ ồn ≤ 60 dBA ở khoảng cách 1 m.
2. Hiệu năng khí dung
- Kích thước hạt phun: 3.25µm (MMAD) (theo tiêu chuẩn EN-13544-1)
- Tốc độ phun ≥ 0.5ml/phút (dung dịch NaCl 0,9%).
- Nồng độ hạt có thể hít sâu (< 5µm): > 70%
3. Phụ kiện & vệ sinh
- Tất cả mặt nạ/miệng ngậm tiệt khuẩn được (ngâm/khử khuẩn nhiệt độ thấp theo HDSD).
- Bộ lọc khí thay thế dễ dàng, có chỉ dẫn chu kỳ thay trong hướng dẫn sử dụng
IV. Yêu cầu khác
1 . Giao hàng, lắp đặt, vận hành chạy thử tại nơi sử dụng.
2. Bảo trì định kỳ ít nhất 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
3. Đào tạo vận hành và bảo dưỡng cơ bản.
4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
7 | PP2500410747 | MÁY X-QUANG CỐ ĐỊNH KỸ THUẬT SỐ DR ( 2 TẤM DR 14X17 INCH) | I. Yêu cầu chung | Máy | 1 | 3200000000 | 3200000000
1. Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng.
2. Năm sản xuất: 2024 trở về sau.
3. Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 và CE, hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương.
4. Hệ thống đồng bộ, các thành phần chính (máy chụp, tấm thu nhận ảnh, phần mềm, máy in) đảm bảo tương thích, đồng bộ và ổn định khi vận hành, có xác nhận từ nhà sản xuất; không bắt buộc cùng hãng.
5. Nguồn điện: 3 pha 380/400/480 VAC, 50/60Hz hoặc tương đương.
6. Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa 35°C, độ ẩm tối đa 85%.
7. Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện, phụ kiện, cần thiết để hệ thống vận hành ngay sau khi lắp đặt (bao gồm kiểm định phòng, thiết bị, nhà thầu hỗ trợ kinh phí cho Bệnh Viện xin giấy phép sử dụng theo quy định).
8. Bảo hành tối thiểu 24 tháng; bảo trì định kỳ ít nhất 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
9. Nhà thầu phải cung cấp: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc Giấy chứng nhận chất lượng (CQ).
II. Cấu hình thiết bị
(Tất cả thông số dưới đây đều hiểu là “hoặc tương đương” để đảm bảo tính cạnh tranh)
- Tủ điều khiển phát tia X-quang cao tần: 01 bộ.
- Bảng điều khiển: 01 bộ.
- Bóng X-quang: 01 bộ.
- Giá đỡ bóng gắn sàn: 01 bộ.
- Giá chụp phổi: 01 bộ.
- Bàn chụp X-quang: 01 bộ.
- Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ.
- Bộ giao tiếp đồng bộ: 01 bộ.
- Tấm thu nhận ảnh phẳng kích thước tương đương 14x17 inch: 02 tấm.
- Phần mềm điều khiển, thu nhận và xử lý hình ảnh: 01 bộ.
- Bộ máy tính trạm để cài phần mềm điều khiển: 01 bộ.
- Phần mềm kết nối được với hệ thống HIS/RIS/PACS của Bệnh viện hoặc tương đương: 01 Bộ
- Bộ lưu điện ≥ 2kVA online: 01 bộ.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh/Việt): 01 bộ.
III. Tiêu chí kỹ thuật chi tiết
1. Máy chính: 01 máy
2. Tủ phát tia X-quang và bảng điều khiển
- Dải điện áp: ≤ 40 kV đến ≥ 150 kV.
- Công suất: ≥ 50 kW.
- Dòng chụp: ≥ 630 mA.
- Dải mAs: ≤ 1mAs đến ≥ 630 mAs
- Thời gian phát tia: ≤ 0,001 giây đến ≥ 5 giây.
- Bảng điều khiển: loại rời, có thể hoạt động độc lập hoặc đồng bộ với máy tính trạm.
- Có chức năng tự chẩn đoán, giám sát nhiệt độ Anode, cảnh báo lỗi hoặc giải pháp tương đương nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành.
- Có chế độ tự động ngắt/tắt máy khi không sử dụng, quá nhiệt hoặc xảy ra sự cố, hoặc giải pháp tương đương.
- Có chức năng quản lý, giám sát hoạt động và ghi lại lịch sử làm việc toàn bộ hoặc một phần, hoặc có giải pháp lưu trữ thông tin tương đương.
3. Bóng X-quang
- Điện áp chụp tối đa: 150 kV.
- Khả năng chịu nhiệt của bóng: ≥ 1.250 kHU.
- Khả năng chịu nhiệt của Anode: ≥ 200 kHU.
- Tốc độ tản nhiệt tối đa của Anode: ≥ 900 HU/giây.
- Kích thước tiêu điểm: ≤ 0,6 mm (nhỏ) hoặc ≤ 1,2 mm (lớn).
4. Giá đỡ bóng gắn sàn
- Khoảng di chuyển đứng: ≥ 1.450 mm.
- Di chuyển dọc: ≥ 2.500 mm.
- Di chuyển ngang: ≥ 200 mm.
- Xoay quanh trục dọc: ≥ ±180°.
- Điều khiển bằng tay hoặc tương đương, có phanh từ.
5. Giá chụp phổi
- Khoảng dịch chuyển theo chiều dọc: ≥ 1.300 mm.
- Điều khiển bằng tay hoặc tương đương, có phanh từ.
- Khoảng cách từ mặt trước khối bucky đến phim: ≤ 55 mm.
6. Bàn chụp X-quang
- Kích thước mặt bàn: ≥ 810 x ≥ 2.200 mm.
- Di chuyển dọc: ≥ ±750 mm.
- Di chuyển ngang: ≥ ±120 mm.
- Có khóa từ hoặc tương đương.
- Khoảng cách giữa mặt bàn và sàn: ≤ 700 mm.
- Tải trọng tối đa: 200 kg.
7. Bộ chuẩn trực chùm tia
- Trường phát tia hình chữ nhật, kích thước tối đa ≥ 43 x 43 cm tại SID 100 cm.
- Độ sáng tối đa ≥ 160 lx tại SID 100 cm.
- Đèn LED hoặc tương đương, tự tắt sau ≤ 30 giây.
- Có cơ cấu định vị trí mỗi 90° hoặc nhiều nấc hơn.
8. Tấm thu nhận ảnh phẳng loại 14x17 inch: 02 tấm
- Chất liệu phát sáng: CsI hoặc tương đương.
- Kích thước điểm ảnh: ≤ 140 micron.
- Độ phân giải: ≥ 2304 x 2800 pixels.
- Độ phân giải không gian: ≥ 3,5 lp/mm.
- Chu trình thời gian: ≤ 4 giây.
- Khả năng lưu trữ tự động: ≥ 200 hình.
- Pin sử dụng cho 02 tấm thu nhận ảnh: ≥ 04 cái
- Truyền dữ liệu: có dây và không dây.
9. Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh
- Tiếp nhận và tìm kiếm ảnh từ tấm cảm biến.
- Chỉnh ảnh với nhiều công cụ xử lý ảnh.
- Lưu trữ, quản lý ảnh trong cơ sở dữ liệu.
- Xuất ảnh ra nhiều phương tiện lưu trữ.
- Có 4 trạng thái hình ảnh phân biệt bởi các màu sắc khác nhau: Đọc, chưa đọc, In và chưa in hoặc có các công cụ quản lý khác để phân biệt.
- Kết nối được với hệ thống HIS/RIS/PACS hoặc tương đương
10. Trạm xử lý ảnh (máy tính)
- Bộ xử lý: Intel Core i5 hoặc tương đương.
- RAM: ≥ 8 GB.
- SSD: ≥ 256 GB.
- Màn hình LCD ≥ 23 inch.
- Phụ kiện: chuột, bàn phím, dây nguồn.
IV. Yêu cầu khác
1. Giao hàng, lắp đặt, vận hành chạy thử tại nơi sử dụng.
2. Bảo trì định kỳ ít nhất 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
3. Đào tạo vận hành và bảo dưỡng cơ bản.
4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
8 | PP2500410748 | MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT 03 ĐẦU DÒ (TỔNG QUÁT, MẠCH MÁU, TIM MẠCH) | I. Yêu cầu chung | Máy | 1 | 1800000000 | 1800000000
1. Tình trạng thiết bị: Mới 100%, chưa qua sử dụng.
2. Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau.
1. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 và CE, hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương.
3. Hệ thống đồng bộ: Máy siêu âm và các đầu dò đồng bộ, cùng một hãng sản xuất nhằm đảm bảo tương thích kỹ thuật.
4. Điện áp hoạt động: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz.
5. Môi trường hoạt động: Nhiệt độ 10–40°C, độ ẩm ≤ 75%.
6. Bảo hành: Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng.
7. Chứng từ: Nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và Giấy chứng nhận chất lượng (CQ).
II. Cấu hình cung cấp tối thiểu
- Thân máy chính: 01 máy.
- Đầu dò Convex: 01 cái.
- Đầu dò Linear: 01 cái.
- Đầu dò Tim: 01 cái.
- Bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ.
- Máy in nhiệt trắng đen (mua tại Việt Nam): 01 cái.
- Bộ máy vi tính cài đặt phần mềm trả kết quả siêu âm (mua tại Việt Nam): 01 bộ.
- Máy in phun màu (mua tại Việt Nam): 01 cái.
- Bộ lưu điện UPS online (mua tại Việt Nam) ≥ 2kVA: 01 bộ.
III. Tiêu chí kỹ thuật chi tiết
1. Thông tin chung
- Dải động hệ thống: ≥ 250 dB.
- Kênh xử lý: ≥ 500.000 kênh.
- Hỗ trợ tần số siêu âm: ≤ 1 - ≥ 18 MHz.
- Màn hình chính: ≥ 21 inch, tích hợp cánh tay xoay hoặc tương đương.
- Màn hình điều khiển cảm ứng: ≥ 10 inch.
- Số cổng kết nối đầu dò hoạt động: ≥ 4.
- Góc quét đầu dò: ≥ 240°.
2. Các chế độ hoạt động
- B-mode, M-mode, Doppler xung (PW) có lặp xung cao, Doppler liên tục (CW), Doppler màu, Doppler năng lượng (có hướng), Doppler mô.
3. Thông số kỹ thuật hình ảnh
- B-mode: Thang xám ≥ 256 mức, độ sâu tạo ảnh ≥ 40 cm, ≥ 10 loại thang xám.
- M-mode: Có lựa chọn tốc độ quét.
- Doppler phổ:
o PW: PRF ≤ 0,5 – ≥ 40 kHz, hiệu chỉnh góc ≥ 80°.
o CW: Tốc độ phân tích ≥ 40 kHz.
- Doppler màu: PRF ≤ 125 Hz – ≥ 19 kHz, bộ lọc thành ≥ 5 mức, bản đồ màu ≥ 15 loại.
4. Tín hiệu đầu vào/ra
- LAN (có dây và không dây).
- ≥ 4 cổng USB, Audio hoặc tương đương.
- Hỗ trợ DICOM.
- Kết nối được với hệ thống HIS/RIS/PACS hoặc tương đương
5. Lưu trữ
- Ổ cứng máy chính ≥ 500 GB.
- Bộ nhớ Cine B-mode: ≥ 40.000 khung hình hoặc ≥ 512 MB
6. Đo lường và phân tích
Các phép đo: cơ bản, sản khoa, phụ khoa, tiết niệu, tim mạch, mạch máu, ổ bụng, bộ phận nhỏ.
7. Đầu dò
- Convex: ≤ 1 - ≥ 6 MHz, góc quét ≥ 108°.
- Linear: ≤ 5.0 - ≥ 12 MHz, trường nhìn ≥ 38 mm.
- Tim: ≤ 1 - ≥ 5 MHz, góc quét ≥ 90°.
8. Máy tính & phần mềm trả kết quả
- CPU Intel, RAM ≥ 8 GB, ổ cứng ≥ 500 GB, màn hình ≥ 17 inch.
- Máy in màu trả kết quả siêu âm.
IV. Yêu cầu khác
- Giao hàng, lắp đặt, chạy thử tại nơi sử dụng.
- Bảo trì định kỳ ít nhất 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
- Đào tạo vận hành & bảo dưỡng cơ bản.
9 | PP2500410749 | BĂNG CA CẤP CỨU CHO BỆNH NHÂN NỘI SOI | I. Yêu cầu chung | Cái | 10 | 22000000 | 220000000
1. Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng.
2. Năm sản xuất: 2024 trở về sau.
3. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương
4. Nguồn điện hoạt động (nếu có): 100–240V, 50/60Hz
5. Bảo hành: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao
6. Nhà thầu phải cung cấp :
- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ)
II. Cấu hình thiết bị
1. Băng ca chính: 01 cái.
2. Phụ kiện tiêu chuẩn:
- Cây truyền dịch: 01 cái
- Tấm trải giường: 01 cái
- Đệm: 01 cái
III. Tiêu chí kỹ thuật chi tiết
1. Khung và mặt băng ca
- Khung: Thép sơn tĩnh điện, thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm y tế.
- Bề mặt: Nhựa ABS, PP hoặc composite y tế chịu lực, chống bám khuẩn.
2. Điều chỉnh chiều cao và tư thế
- Cơ chế: Tay quay inox, cơ cấu thủy lực hoặc điện (tùy phiên bản).
- Chiều cao điều chỉnh: 570mm ~ 860mm (±20mm)
- Góc nâng phần lưng: 0° – 65° (sai số ±5°).
- Có thước đo góc cơ học hoặc điện tử, gắn 2 bên phần tựa lưng.
3. Thanh chắn an toàn
- 02 bên, cơ chế hạ tự động, gập trượt hoặc song song.
- Thiết kế khe chữ T hoặc khe tương đương để luồn dây, ống y tế.
- Kích thước: Dài 1120 mm ±10 mm, Cao 275 mm ±10 mm.
4. Hệ thống bánh xe
- 04 bánh chịu lực, đường kính ≥ 125 mm (khuyến nghị ≥ 150 mm).
- 03 chế độ: Tự do – Định hướng – Khóa trung tâm.
- Bánh thứ 5 dưới khung để định hướng dễ dàng (nếu có).
- Vật liệu bánh: PU hoặc cao su y tế, chống mài mòn, không để lại vết.
5. Kích thước tổng thể
- Dài: 2000–2100 mm.
- Rộng: 650–720 mm.
- Cao: 550–900 mm.
- Kích thước tấm băng ca tương thích khung.
IV. Yêu cầu khác
1. Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng.
2. Bảo trì định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
3. Có chương trình hướng dẫn sử dụng và bảo quản cho đơn vị sử dụng.
4. Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản, sửa chữa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.