# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ bảo trì máy chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt/vòng quay

- Nguồn vốn: Thuộc dự toán mua sắm từ nguồn kinh phí tự chủ chi thường xuyên Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2025 - 2026

- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng

2. Mục tiêu công việc:

| STT | Nội dung công việc | Mục tiêu công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ bảo trì máy chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt/vòng quay | Tìm đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật để bảo dưỡng bảo trì thiết bị |

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Nội dung dịch vụ bảo trì | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ bảo trì Máy chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt/vòng quay | Gói | 01 | - Dịch vụ bảo trì trọn gói bao gồm toàn bộ chi phí nhân công sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế bóng phát tia X khi cần thiết, máy hỏng và bảo dưỡng định kỳ. - Chịu trách nhiệm sửa chữa mọi hư hỏng, cung cấp phụ kiện thay thế khi có hư hỏng hoặc có cảnh báo từ hệ thống. - Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất - Thời gian thực hiện: 06 tháng - Trong trường hợp hệ thống bị gián đoạn hoặc ngừng hoạt động do hư hỏng trong thời gian thực hiện gói dịch vụ bảo trì, thì khoảng thời gian gián đoạn này sẽ được cộng dồn vào thời hạn của hợp đồng, nhằm đảm bảo bệnh viện được hưởng trọn vẹn 06 tháng dịch vụ bảo trì theo đúng cam kết. - Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà cung cấp phải thực hiện tối thiểu 4 đợt bảo trì định kỳ, đồng thời kiểm tra tổng thể và đánh giá tình trạng vận hành của hệ thống CT. - Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu thiết bị gặp sự cố hỏng hóc mà không thể sửa chữa hoặc không có linh kiện, phụ kiện thay thế dẫn đến không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ, thì hợp đồng sẽ được kết thúc trước thời hạn. Trong trường hợp này, chi phí dịch vụ sẽ được tính dựa trên số ngày thiết bị hoạt động thực tế (với đơn giá tính theo ngày = tổng giá trị hợp đồng/tổng số ngày thực hiện hợp đồng) |
| YÊU CẦU CHI TIẾT |  |  |  |  |
| Thông tin thiết bị |  |  |  |  |
| Hệ thống CT-Scanner 32 lát cắt/vòng quay (Máy chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt/vòng quay) Serial: 345025 Model: Ingenuity Flex32 Hãng sản xuất: PHILLIPS HEALTHCARE Nước sản xuất: Trung Quốc |  |  |  |  |
| VỀ SỬA CHỮA VÀ CUNG CẤP PHỤ KIỆN THAY THẾ |  |  |  |  |
| Cung cấp dịch kỹ thuật |  |  |  |  |
| - Sửa chữa mọi hư hỏng của thiết bị khi có sự cố, hoặc cảnh báo từ hệ thống, bao gồm: Bóng phát tia X, các bộ phận giao tiếp khác của hệ thống. - Đảm bảo mọi chức năng được thiết kế ban đầu của hệ thống hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân. - Đảm bảo bản quyền phần mềm, cài đặt lại khi có hư hỏng phần cứng. - Có mặt trong vòng ≤ 48h khi nhận được thông báo sự cố từ Bệnh viện. Thời gian giải quyết sự cố tối đa trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |  |  |  |  |
| Nội dung về cung cấp phụ kiện thay thế |  |  |  |  |
| - Sửa chữa, thay thế bóng phát tia X, các bộ phận giao tiếp khác của hệ thống nếu có hư hỏng, không giới hạn số lượng (không bao gồm thiết bị ngoại vi như UPS, Máy theo dõi bệnh nhân, bơm tiêm cản quang, điều hòa). - Phụ kiện, vật tư thay thế đảm bảo chất lượng và tương thích hoàn toàn với hệ thống. |  |  |  |  |
| CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ |  |  |  |  |
| Hệ thống trạm làm việc |  |  |  |  |
| Kiểm tra chất lượng hình ảnh bằng phantom và các ảnh đã chụp Kiểm tra các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng trong logfile Làm sạch hệ thống lọc gió cho quạt của hệ máy tính Làm sạch hệ thống bo mạch của hệ máy tính Hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật và hình ảnh Kiểm tra và hiệu chỉnh lại các thông số tương phản của màn hình |  |  |  |  |
| Hệ thống điều khiển Gantry |  |  |  |  |
| Làm sạch khối điều khiển Gantry Làm sạch hệ thống bo mạch cho máy chủ và máy tái tạo hình ảnh Bảo trì vòng trượt Bảo trì làm sạch các khối chổi quét Kiểm tra và điểu chỉnh hệ thống Laser định vị Vệ sinh lọc gió cho các quạt giải nhiệt Gantry Kiểm tra các kết nối cao áp của bóng x quang và khối cao áp Kiểm tra và bảo trì hệ thống trao đổi nhiệt cho bóng X-Ray Kiểm tra các dò rỉ dầu cao áp Kiểm tra hệ dẫn động nghiêng của Gantry Ghi lại các thông số sử dụng của bóng X quang Kiểm tra và làm sạch tấm lọc bụi của các quạt trao đổi nhiệt cho Detector |  |  |  |  |
| Hệ thống bàn bệnh nhân |  |  |  |  |
| Kiểm tra vỏ hệ thống tiếp đất Kiểm tra và tra mỡ chuyên dụng cho trục theo chiều dọc của bàn Làm sạch các bảng mạch điều khiển Bảo trì lại hệ thống phanh Làm sạch toàn bộ vỏ của bàn |  |  |  |  |

4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm dịch vụ được thực hiện theo các quy định sau:

Thời gian: Trong khi thực hiện dịch vụ.

Địa điểm: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ.

4.1. Cách thức tiến hành:

Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm dịch vụ dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh dịch vụ nhà thầu cung cấp phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm dịch vụ đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

4.2. Cách thức xử lý đối với dịch vụ không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Bất cứ công việc dịch vụ nào của nhà thầu không đáp ứng, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thực hiện một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp nhà thầu không có khả năng đáp ứng dịch vụ yêu cầu hoặc dịch vụ không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.