PHỤ LỤC 1: ĐẶC TÍNH, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Điện áp phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 45°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 95% |
| 5 | Xuất xứ máy chính: Thuộc một trong các nước thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy phá rung tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 Cái |
| 2 | Bộ điện cực ECG: 01 Bộ |
| 3 | Điện cực ngoài cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 01 Bộ |
| 4 | Điện cực ngoài cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 01 Bộ |
| 5 | Điện cực dán dùng 01 lần: 01 Bộ |
| 6 | Ắc qui: 01 Cái |
| 7 | Gel điện cực: 01 Tuýp |
| 8 | Máy in: 01 Cái |
| 9 | Giấy in: 01 Tệp |
| 10 | Xe đẩy: 01 Cái |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Chức năng sốc tim: |
|  | Dạng xung: hai pha |
|  | Chế độ sốc tim: bằng tay, đồng bộ và tự động sốc ngoài (AED); |
|  | Năng lượng tối đa: ≥ 200J |
|  | Độ chính xác năng lượng: ≤ ± 15% |
|  | Thời gian nạp: ≤ 5 giây |
|  | Hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình: Có |
|  | Thời gian trễ khi phóng năng lượng: ≤ 60ms |
|  | Chức năng ghi sóng điện tim: |
|  | Đạo trình: I, II, III, aVR, aVL, aVF |
|  | Độ nhạy: 1/2x, 1x, 2x, 4x |
|  | Dải tần: từ ≤ 0.5 – ≥ 150Hz |
|  | Hệ số CMRR: ≥ 100dB |
|  | Lọc 50/60Hz: có |
|  | Dải đếm nhịp tim: ≤ 30 - ≥ 300 nhịp/phút |
|  | Thời gian khôi phục tín hiệu ECG sau sốc: ≤ 5 giây |
|  | Chức năng tạo nhịp: |
|  | Tốc độ phát xung tạo nhịp: ≤ 30 – ≥180 xung/phút, bước điều chỉnh ≤10 xung/phút |
|  | Độ rộng xung tạo nhịp: 40ms ± 10% |
|  | Dòng điện đầu ra: từ ≤ 10 – ≥ 200 mA, bước điều chỉnh ≤ 5mA |
|  | Chế độ tạo nhịp: cố định, theo yêu cầu. |
|  | Trở kháng tải (trở kháng bệnh nhân) tối đa: ≥ 300Ω |
| 2 | Màn hình: |
|  | Loại màn hình: màu LCD/TFT hoặc tương đương |
|  | Kích thước: ≥ 5 inch |
|  | Tốc độ quét: ≥ 25 mm/giây |
|  | Số kênh: ≥ 2 kênh |
|  | Hiển thị tham số: nhịp tim, dạng sóng phá rung, tín hiệu ECG, các cảnh báo, trạng thái hoạt động của máy, các thông số cài đặt... |
| 3 | Cảnh báo: |
|  | Cảnh báo bằng âm thanh: Có |
| 4 | Máy in: loại in nhiệt |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

Ghi chú: Thiết bị đảm bảo các tính năng nêu trên, tương đương hoặc cao hơn.