CHƯƠNG V

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

- Dự án: Trang bị 01 thiết bị kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện và phương tiện đo điện trở tiếp đất.

- Gói thầu số 76/2025 “Trang bị 01 thiết bị kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện và phương tiện đo điện trở tiếp đất”

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu như sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp của bên mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện và phương tiện đo điện trở tiếp đất (Đã bao gồm các chi phí vận chuyển, lắp đặt và đào tạo) | 01 | Máy | Kho Công ty Thí nghiệm điện lực Tp.HCM, địa chỉ: B84A Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM | 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Yêu cầu kỹ thuật này được áp dụng cho thiết bị kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện và phương tiện điện trở tiếp đất.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác (*).

Ghi chú: (*) Hiện nay, theo kết quả khảo sát catalog và thông tin trên trang chủ của các nhà sản xuất, một số nhà sản xuất không công bố tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm của thiết bị. Vì vậy đề nghị nhà thầu cung cấp các thông tin trên trong HSDT.

- MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Yêu cầu chung:

- Thiết bị đo điện trở cách điện và điện trở tiếp đất để phục vụ công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo điện trở cách điện và điện trở tiếp đất tại phòng kiểm định theo quy định tại văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam số ĐLVN 142:2019 và ĐLVN 143:2019.

- Thiết bị có khả năng tạo ra điện trở chuẩn để kiểm định phương tiện đo điện trở đất và phương tiện đo điện trở cách điện có điện áp đến 10kV.

- Thông số kỹ thuật cơ bản:

- Chức năng tạo điện trở chuẩn để kiểm định phương tiện đo điện trở đất.

- Dải điện trở: 10 mΩ đến 1,2 MΩ.

- Cấp chính xác: ± (20 ppm + 0,5 mΩ) hoặc tốt hơn tại 230C, độ ẩm từ 30-70%RH.

- Độ phân giải: 20 µΩ.

- Bước điện trở nhỏ nhất: 100 µΩ.

- Dòng điện đặt lớn nhất: ≤ 2A.

- Độ ổn định tốt nhất: ≤ (20 ppm + 0,5 mΩ) /năm.

- Công suất đặt lớn nhất: ≤ 5W.

- Số lượng điện trở thập phân: ≥ 6.

- Chức năng tạo điện trở chuẩn để kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện đến 10kV:

- Dải điện trở: 10kΩ đến 1TΩ (biên độ điều chỉnh là 1kΩ).

- Cấp chính xác tốt nhất: ± (0,01% + 2 mΩ) hoặc tốt hơn tại 230C, độ ẩm từ 30-70%RH.

- Độ ổn định: ≤ 500 ppm/năm.

- Bước điện trở nhỏ nhất: 1kΩ.

- Độ phân giải: 1kΩ.

- Mức điện áp: 0V đến 10kV.

- Số lượng điện trở thập phân: ≥ 9.

- Điều kiện môi trường:

- Điều kiện vận hành: từ 100C đến 400C; ≤ 70% không đọng sương.

- Điều kiện bảo quản: từ - 400C đến 700C; ≤ 70% không đọng sương.

- Phụ kiện và dịch vụ:

Phụ kiện cơ bản đi kèm theo thiết bị do nhà sản xuất công bố trong catalog, dây nguồn, dây đo, dây tiếp địa.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bảng dịch tiếng Việt tương ứng.

- BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: - Thiết bị chào thầu được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác. - Nhà thầu phải phát biểu tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm thiết bị, nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất, tối thiểu có ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn khác được công nhận | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng phải độc lập với đơn vị được chứng nhận | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện sau: - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của bên mua hàng. - Lắp đặt, vận hành thiết bị và huấn luyện cho nhân viên vận hành thiết bị của Chủ đầu tư theo yêu cầu sau: - Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị. - Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt. - Lắp đặt, chạy thử và hiệu chuẩn thiết bị do cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo đảm nhiệm. - Chuyên gia của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo thực hiện đào tạo sử dụng thiết bị cho các nhân viên của bên mua. | Đáp ứng |
|  | Yêu cầu chung: - Thiết bị đo điện trở cách điện và điện trở tiếp đất để phục vụ công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo điện trở cách điện và điện trở tiếp đất tại phòng kiểm định theo quy định tại văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam số ĐLVN 142:2019 và ĐLVN 143:2019. - Thiết bị có khả năng tạo ra điện trở chuẩn để kiểm định phương tiện đo điện trở đất và phương tiện đo điện trở cách điện có điện áp đến 10kV. | Đáp ứng |
| # 9 | Các phụ kiện kết nối với lưới điện hạ thế có cấp bảo vệ CAT IV 300V / CAT III 600V định mức hoặc tốt hơn. | Đáp ứng |
| # 9.1 | Dải điện trở: 10 mΩ đến 1,2 MΩ | Đáp ứng |
| # 9.2 | Cấp chính xác: ± (20 ppm + 0,5 mΩ) hoặc tốt hơn tại 230C, độ ẩm từ 30-70%RH | Đáp ứng |
| # 9.3 | Độ phân giải: 20 µΩ | Đáp ứng |
| # 9.4 | Bước điện trở nhỏ nhất: 100 µΩ | Đáp ứng |
| # 9.5 | Dòng điện đặt lớn nhất: ≤ 2A | Đáp ứng |
| # 9.6 | Độ ổn định tốt nhất: ≤ (20ppm + 0,5mΩ) /năm | Đáp ứng |
| # 9.7 | Công suất đặt lớn nhất: ≤ 5W |  |
| # 9.8 | Số lượng điện trở thập phân: ≥ 6 |  |
| # 10 | Chức năng tạo điện trở chuẩn để kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện đến 10kV | Đáp ứng |
| # 10.1 | - Dải điện trở: 10kΩ đến 1TΩ (biên độ điều chỉnh là 1kΩ) | Đáp ứng |
| # 10.2 | Cấp chính xác tốt nhất: ± (0,01% + 2mΩ) hoặc tốt hơn tại 230C, độ ẩm từ 30-70%RH | Đáp ứng |
| # 10.3 | Độ ổn định: ≤ 500 ppm/năm | Đáp ứng |
| # 10.4 | Bước điện trở tốt nhất: 1kΩ | Đáp ứng |
| # 10.5 | Độ phân giải: 1kΩ | Đáp ứng |
| # 10.6 | Mức điện áp: 0V đến 10kV | Đáp ứng |
| # 10.7 | Số lượng điện trở thập phân: ≥ 9 | Đáp ứng |
| # 11 | Điều kiện môi trường: | Đáp ứng |
| # 11.1 | Điều kiện vận hành: từ 100C đến 400C; ≤ 70% không đọng sương. | Đáp ứng |
| # 11.2 | Điều kiện bảo quản: từ - 400C đến 700C; ≤ 70% không đọng sương. | Đáp ứng |

- CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

- Bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu qui định ở Quy cách kỹ thuật nêu trên.

- Bản sao Catalog của thiết bị chào thầu.

- Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Cung cấp hoặc cam kết cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (*).

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) hoặc giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng / kiểm định / hiệu chuẩn phải đáp ứng điều kiện: Mẫu thử nghiệm phải cùng hiệu với thiết bị chào thầu và kiểu của mẫu thử có các tính năng chính tương tự với thiết bị chào thầu.

- Văn bản xác nhận vận hành thành công (có đầy đủ thông tin chính thức của đơn vị, cơ quan xác nhận: số điện thoại, email, người liên hệ v.v…) chứng minh thiết bị chào thầu (cùng mã hiệu và tính năng) đã được sử dụng thành công ở Việt Nam hoặc trên thế giới (với thời gian vận hành ít nhất 01 năm).

- Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 36 tháng kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ghi chú: (*) Theo tiêu chí đánh giá số 5 – Chương III – Đánh giá về kỹ thuật.

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày):

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng). Các hạng mục và số liệu trong biên bản phải được thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị.

- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng và số lượng cho hàng hóa trong hợp đồng.

- Bản sao của catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng:

- Bản chính biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) như đã nêu tại mục II.

- Bản chính giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của loại thiết bị giao hàng hoặc bản sao y được nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xác nhận.

- Bản chính catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản chính giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Yêu cầu về dịch vụ kèm theo, lắp đặt, chạy thử, huấn luyện đào tạo và nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp bản chính biên bản thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho chính thiết bị giao hàng do đơn vị độc lập, hợp pháp tại Việt Nam ban hành, tối thiểu bao gồm hạng mục đo góc pha từ 0° đến 359° tại điện áp 220V.

- Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

- Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt.

- Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên của Chủ đầu tư sử dụng thành thạo thiết bị.

- Mọi chi phí trong quá trình nghiệm thu, vận hành chạy thử, huấn luyện, đào tạo do nhà thầu chi trả.

- Dịch vụ kỹ thuật:

- Cung cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện theo ĐLVN 142:2019 và kiểm định phương tiện đo điện trở tiếp đất theo ĐLVN 143:2019 do Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức đào tạo cho ít nhất 05 nhân viên của đơn vị thụ hưởng tham gia huấn luyện đào tạo.

- Hoàn tất hồ sơ đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường của thiết bị kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện và phương tiện đo điện trở tiếp đất; hồ sơ đề nghị chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường nộp Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC TP.HCM và được Ủy ban Nhân dân TP.HCM chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường và giấy chứng nhận chuẩn đo lường.

- Yêu cầu về bảo hành thiết bị:

- Thời gian bảo hành: 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/24h và 7 ngày/tuần.

- Khi có phát sinh các lỗi của thiết bị, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng và xử lý.

- Nhà thầu phải bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 06 tháng/ lần.

- Sau thời hạn bảo hành, nhà thầu cần đáp ứng yêu cầu sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.