## Sheet1
PHỤ LỤC CHƯƠNG V
Tủ an toàn sinh học cấp II (BSC class II)
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Tủ an toàn sinh học cấp II, tối thiểu bao gồm:
+ Thân tủ chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
+ Đèn UV: 01 cái
+ Ổ cắm điện: 01 cái
+ Chân đỡ tủ: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Kích thước cơ bản ≥ 1.2m với ≥3 chức năng bảo vệ sản phẩm/ vật mẫu, người sử dụng và môi trường.
- Kích thước ngoài (WxDxH): 1340 x 810 x 1400mm (≤± 10%) (D= 753mm (≤± 10%) khi bỏ thanh đỡ tay)
- Kích thước trong (WxDxH): ≥ 1220 x 580 x 660mm
- Diện tích buồng thao tác: ≥ 0.56m2
- Chiều cao mở cửa khi kiểm tra: ≥ 175mm
- Chiều cao cửa mở khi hoạt động: ≥ 190mm
- Tốc độ dòng: Dòng khí vào: ≥ 0.45m/s; Dòng khí đi xuống: ≥ 0.30m/s.
- Thể tích khí: Dòng khí vào: ≥ 346m3/h; Dòng khí đi xuống: ≥738m3/h, Dòng khí ra: ≥ 346m3/h
- Tối thiểu ≥ 02 màng lọc chính ULPA hoặc HEPA hoặc tương đương hiệu quả lọc ≥ 99.995% đối với các hạt có kích thước ≤ 0.3mm và ≥ 99.995% đối với hạt thường gặp – MPPS.
- Độ ồn: ≤ 54 dBA theo EN12469
- Đèn huỳnh quang với độ sáng ≥ 1000 Lux.
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO, tờ khai hải quan không xóa giá khi bàn giao máy.
MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
Xuất xứ: Máy chính có xuất xứ thuộc nhóm nước G7
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
- Máy tính: 01 bộ
- Máy in: 01 chiếc
- Bộ lưu điện: 01 bộ
- Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Hệ thống máy phân tích miễn dịch hoàn toàn tự động.
- Tốc độ xử lý mẫu: ≥100 XN/giờ.
- Phương pháp miễn dịch hóa phát quang hoặc tương đương
- Thời gian phản ứng tất cả xét nghiệm: cho hầu hết các xét nghiệm: ≤ 30 phút.
- Thể tích hút mẫu:
+ Tối thiểu: ≤ 5 µL
+ Tối đa: ≤ 210 µL
+ Có chức năng pha loãng
- Khả năng nạp mẫu: ≥ 30 mẫu
- Chức năng phân phối mẫu:
+ Có công nghệ tránh nhiễm chéo giữa các mẫu
+ Có chức năng phát hiện mực chất lỏng hoặc cảm biến áp suất để giám sát bề mặt chất lỏng và giám sát lỗi hút
+ Có khả năng phát hiện tắc hoặc cảm biến phát hiện va chạm
+ Nhiệt độ buồng ủ: 37.0 ± 5 độ C
- Chức năng quản lý thuốc thử
+ 24 vị trí bộ thuốc thử được bảo quản lạnh
+ Nhiệt độ bảo quản hóa chất tối đa:≤ 15 độ C
+ Chức năng đóng/mở nắp tự động hoặc Kit thuốc thử có nắp tự đóng lại sau khi sử dụng;
- Quản lý thuốc thử bằng công nghệ mã vạch hoặc công nghệ RFID (đối với thuốc thử R1, R2, R3, R4, R5)
- Quản lý hóa chất rửa bằng công nghệ mã vạch
- Nạp cuvette phản ứng: tối đa ≥ 250 cái
- Chức năng cảnh báo bất thường:
+ Giám sát lượng vật tư tiêu hao còn lại
+ Giám sát lượng thuốc thử còn lại
+ Giám sát thể tích chất thải lỏng
- Chế độ phân tích:
+ Nhập chỉ định thủ công
+ Nhập trực tuyến qua máy chủ
+ Cài đặt phân tích mặc định
+ Tạo chỉ định chạy lặp lại.
+ Phân tích mẫu, bao gồm phân tích mẫu khẩn cấp STAT
+ Phân tích pha loãng
- Lưu trữ kết quả bệnh nhân: ≥ 50.000 kết quả.
Quản lý chất lượng: Biểu đồ L-J hoặc biểu đồ X-Bar. Phân tích đồng thời: 24 thông số.
Có khả năng nạp thuốc thử và hầu hết các vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành
Sử dụng các loại mẫu: tối thiểu gồm huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch ối, máu toàn phần
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO, tờ khai hải quan không xóa giá khi bàn giao máy.
Tủ lạnh chuyên dụng
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động: sử dụng với môi trường tại Việt Nam
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 cái
Khay lưới: ≥ 04 cái
Cáp nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Dung tích tổng: ≥ 306 lít
- Dung tích sử dụng: ≥ 280 lít
- Dải nhiệt độ khoảng từ: ≤ +2 đến ≥+8 ˚C
- Tác nhân làm lạnh: R600A hoặc hydrocacbon (HC) hoặc tương đương
- Kích thước (mm)( CxRxS ): ≥ 1560 x ≥ 600 x ≥595
- Tổng trọng lượng (Kg): ≤ 82
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Máy ly tâm lạnh
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 cái
Rotor văng loại ≥ 4 vị trí cho ống ly tâm tối thiểu 1000ml và 500ml : 01 bộ
Round Bucket cho ống ≥ 1000 ml : 04 cái
Adapter cho ống ≥ 500 ml : 04 cái
Ống ly tâm 1000 ml: 04 cái (01 hộp)
Ống ly tâm 500 ml: 04 cái (01 hộp)
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 10,500 vòng/phút
- Lực ly tâm tối đa: ≥ 16,000 xg
- Thể tích lý tâm tối đa: ≥ 4 x 1000 ml
- Khoảng tốc độ: ≤200 – ≥ 10,500 vòng/phút
- Thời gian cài đặt: ≤ 10 giây đến ≥ 99 giờ 59 phút
- Nhiệt độ: ≤ -20° đến ≥ 40°C, bước tăng 1°C
- Tốc độ tối đa: ≥ 4.600 vòng/ phút
- Lực ly tâm RCF: ≥ 5,200 x g
- Bán kính tối đa: ≥22 cm
- Công suất: ≤ 2,5 kW
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO, tờ khai hải quan không xóa giá khi bàn giao máy.
Máy ly tâm tốc độ cao
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: 230V, 50 - 60Hz
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 cái
Rotor góc: 01 cái
Ống ly tâm Falcon 50 ml: 100 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Tốc độ ly tâm tối đa: ≥18000 vòng/phút.
- RCF tối đa: ≥ 23542 xg
- Phạm vi tốc độ : ≤ 200 – ≥18000 vòng/phút.
- Thể tích tối đa: ≥ 4 x ≥ 200 ml.
- Thời gian chạy : ≤ 10 giây đến ≥ 99 giờ 59 phút
- Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 40 x 36 x 48 cm (± ≤ 10%)
- Trọng lượng: ≤ 45 kg
- Công suất đầu vào: ≤ 460 W
Rotor văng 90 độ
+ Thể tích ly tâm: 4*200 ml
+ Tốc độ tối đa: ≥5000 vòng/phút
+ Lực ly tâm tối đa: ≥ 4136 xg
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Bồn rửa tay vô trùng tự động
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Bồn rửa chính: 01 chiếc.
- Vòi nước hình cổ vịt: 02 chiếc.
- Bộ khung gắn : 01 chiếc.
- Cảm biến hồng ngoại tích hợp vào bồn rửa: 02 chiếc.
- Valve điện tử trong hộp điều khiển: 02 chiếc
- Vòi kết nối nước : 02 chiếc.
- Siphon đường kính 40mm: 01 chiếc.
- Bộ tiền lọc và lõi lọc: 01 bộ.
- Bộ xử lý nước : 01 bộ.
- Bộ lọc cuối (lắp ở vòi nước, dùng để lọc vi sinh vật, vi khuẩn trong nước): 01 bộ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Bộ khung gắn bằng thép không rỉ hoặc tốt hơn
Vòi kết nối nước bằng vật liệu HDPE (chống chlorine) hoặc tốt hơn
Bộ xử lý nước bằng tia cực tím
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO, tờ khai hải quan không xóa giá khi bàn giao máy.
Máy lọc và khử khuẩn không khí
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máychính: 01 cái
Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Công suất làm sạch: tối đa ≥ 500 m3/h
- Kích thước hạt khuẩn có thể hút giữ: ≤ 0.3 µm
- Hiệu suất khử khuẩn: ≥ 99.5%
- Hấp thụ khí bằng lọc carbon loại ≥ 1000g
- Mức độ âm thanh tối thiểu: ≤ 70 dBa
- Có tính di động
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO, tờ khai hải quan không xóa giá khi bàn giao máy.
Máy li tâm rotor văng
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Rotor văng 4 vị trí cho ống ly tâm 250 ml; 50 ml và 15 ml: 01 cái
Adapte cho ống 250ml : 01 cái.
Adapte cho ống 50ml : 01 cái
Adapte cho ống 15ml : 01 cái
Ống ly tâm Falcon 15 ml: 150 cái
Ống ly tâm 250ml : 4 cái
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Tốc độ ly tâm tối đa: 15.000 vòng/phút
- Lực ly tâm tối đa: 21.379 x g
- Thể tích ly tâm tối đa: 6 x 250 ml
- Thời gian cài đặt: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút
- Rotor văng ≥ 4 nhánh, có thông số:
+ Tốc độ ly tâm: ≥ 4500 vòng/phút.
+ Lực ly tâm: ≥ 3735 xg.
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Tủ ấm CO2
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Khay kèm theo: 03 khay
Bình chứa CO2: 01 cái
Van điều áp : 01 cái.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Dung tích: ≥ 255 lít.
- Khoảng nhiệt độ : Từ ≤5°C trên nhiệt độ môi trường đến ≥ 50°C
- Độ chính xác: ≤±0.3 độ C
- Đầu dò nhiệt độ: RTD hoặc tương đương
- Khoảng độ ẩm: ≥ 93% tại 37°C
- Khoảng CO2:≤ 1 - ≥ 20%
- Độ chính xác CO2: ≤ ±0.1%
- Đầu dò CO2: Hồng ngoại hoặc tốt hơn
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Tủ ấm thường
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Dây nguồn: 01 cái
Khay đựng : 01 cái.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Dung tích buồng sấy: ≥108 lít.
- Hoạt động của máy được điều khiển bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiểncài đặt sẵn có thuật toán điều khiển P.I.D có độ chính xác cao.
- Dải nhiệt độ làm ấm cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +5°C đến ≥ 70°C, bước cài đặt ≤ 1°C.
- Độ đồng đều nhiệt độ: ≤ ± 0,2°C tại 37°C.
- Độ nhậy điều khiển: ≤ 0,01°C.
- Nhiệt độ bảo vệ cài đặt: Nhiệt độ làm ấm cài đặt + (1°C đến 5°C).
- Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực: tháng, ngày, giờ, phút.
- Thời gian làm ấm: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút, bước đặt 1 phút hoặc liên tục.
- Có khả năng bảo vệ quá nhiệt điện tử kỹ thuật số hoặc tương đương
- Có bộ cảm biến dò nhiệt..
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Tủ lạnh thường 4°C
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Dung tích:≥ 420 lít (Ngăn lạnh ≥308 lít/Ngăn đông ≥112 lít).
- Công nghệ Inverter hoặc tương đương
- Số cửa: tối thiểu 2 cửa.
- Có ngăn đông mềm: ≤ -1°C
- Có bảng điều khiển bên ngoài của tủ loại cảm ứng tĩnh điện hoặc tốt hơn
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Tủ lạnh âm sâu -86°C
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Dung tích hiệu dụng: ≥ 382 lít;
- Hiệu suất làm mát tối thiểu: -86°C
- Khoảng nhiệt độ cài đặt tối thiểu: -40°C đến -86°C
- Hệ thống làm mát bằng không khí, làm lạnh 2 giai đoạn.
- Hệ thống làm mát kiểu tĩnh
- Chất làm lạnh: R290/ R170 hoặc tương đương
- Bên ngoài tủ: thép sơn phủ hoặc tốt hơn
- Chất liệu cửa: thép hoặc tốt hơn;
- Vật liệu bên trong tủ: thép hoặc tốt hơn
- Bộ điều khiển LED hoặc tốt hơn
- Có cảnh báo mất điện
- Giao diện tối thiểu: LAN (ethernet) hoặc tương đương
- Bộ ghi dữ liệu: tích hợp, giao diện USB
- Số lượng kệ có thể điều chỉnh: ≥ 3, vật liệu kệ: thép không gỉ hoặc tốt hơn
- Có tối thiểu 4 bánh xe.
- Có trang bị khóa
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO, tờ khai hải quan không xóa giá khi bàn giao máy.
Bình nitơ lỏng
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Bình chứa: 01 chiếc.
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Vật liệu: Hợp kim nhôm hoặc tốt hơn
- Có thể lắp đặt thêm cảnh báo nhiệt độ
- Dung tích chứa : ≥ 43 lit;
- Tỷ lệ bay hơi: ≤0,36 lít/ngày.
- Đường kính cổ ≥120 mm
- Thời gian lưu trữ ổn định tối đa: ≥ 139 ngày
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Tủ lạnh sâu -30°C
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Dung tích: ≥504 lít
- Trọng lượng khoảng ≤ 143 kg.
- Hiệu suất làm mát: -30˚C
- Phạm vi cài đặt nhiệt độ: ≤ -18 - ≥ -35˚C
- Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: ≤ -20 - ≥ -30˚C
- Chất làm lạnh: HFC hoặc tương đương
- Cửa ngoài: ≥ 2 cửa
- Màn hình: Led hoặc tốt hơn
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Môi trường hoạt động: sử dụng với môi trường tại Việt Nam
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Tủ chính: 01 chiếc.
Dây nguồn: 01 cái
Khóa: 01 cái
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Kích thước khoảng: W1000 x D450 x H1830 mm (± 5%)
- Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện hoặc tốt hơn, cánh kính.
- Kiểu dáng tối thiểu: ≥ 2 khoang cánh kính mở riêng khóa, mỗi khoang có ≥ 3 đợt di động
- Màu sắc: Ghi sáng
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Bơm hút chân không dùng cho nuôi cấy tế bào
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Đầu nối chữ Y 8 mm: 01 cái
Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Tốc độ bơm tối đa (50/60Hz): ≥ 1.5 m³/h (25 l/min)
- Áp suất chân không: ≤ 8 mbar
- Số mức: ≥2 mức.
- Xi lanh: ≥ 2
- Đường kính đầu hút: ≥8 mm.
- Đầu nối đường kính áp lực bên: ≥ 8 mm.
- Áp suất đầu vào: ≤ 10 - ≥ 1000 mbar.
- Dải tốc độ: ≥ 1380 rpm (50Hz) và ≥ 1680 rpm (60Hz)
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Bể ổn nhiệt
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Thể tích bể (Lít): ≥ 21
- Thể tích sử dụng (Lít): ≥15
- Khoảng nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường + 5°C / 99,9°C
- Cảm biến nhiệt độ: Fe-Const hoặc tương đương
- Hệ thống điều khiển: Bộ vi xử lý lập trình N-Prime TM hoặc tương đương
- Cài đặt nhiệt độ và độ nhạy màn hình: 0,1°C
- Biến động nhiệt độ @37°C: ± 0,1°C (hoặc 0,1K) (Ở khoảng nhiệt độ môi trường 22 ° C với nắp đóng).
- Biến đổi nhiệt động @37°C: ± 0,1°C (hoặc 0,1K) (Ở khoảng nhiệt độ môi trường 22 ° C với nắp đóng)
- Lập trình giới hạn báo động: ± 0,5°C / 5°C.
- Hẹn giờ: ≤ 1 phút - ≥ 99 giờ + Giữ vị trí.
- Hẹn giờ khởi động trễ: ≤ 1 phút - ≥ 99 giờ.
- Tần suất ghi có thể lựa chọn trên thẻ nhớ: 10 hoặc 30 giây, 1, 5, 30 hoặc 60 phút.
- Vật liệu bên trong: Thép không gỉ hoặc tốt hơn.
- Vật liệu bên ngoài: Thép sơn tĩnh điện Epoxy - Polyester hoặc tốt hơn.
- Công suất tiêu thụ: ≤1600 W.
- Kích thước bên trong (WxDxH) mm: 505x300x145 (±5%)
- Kích thước bên ngoài (WxDxH) mm: 590x405x275 (±5%)
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Máy lắc để bàn
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Khay lắc bập bênh: 01 cái
Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Máy lắc với chuyển động bập bênh xoay tròn trộn ba chiều và tốc độ được cố định cho trộn đều.
- Được sử dụng cho trộn đồng nhất trong bình tam giác, bình nuôi cấy, đĩa petri, ống nghiệm.
- Sử dụng cho việc nuôi cấy tế bào, chiết xuất DANN, phân bố tế bào.Ngay cả khi tải và điện áp dao động, tốc độ lắc vẫn không đổi.
- Góc nghiêng có thể điều chỉnh đảm bảo thích ứng tối đa với các điều kiện thí nghiệm cụ thể.
- Hẹn giờ: đếm ngược, điều chỉnh từ ≤ 1s đến ≥ 99 giờ 59 phút
- Bộ đếm: hiển thị thời gian lắc.
- Hiển thị mã lỗi.
- Có thể sử dụng trong tủ ủ ở nhiệt độ từ ≤ 4 đến ≥ 50°C.
- Sử dụng bàn phím cảm ứng.
- Có tấm cao su chống trượt
- Đường kính lắc: 0 - ≥15°
- Thang tốc độ: ≤ 5- ≥ 80 rpm.
- Kiểu chuyển động: lắc bập bênh xoay tròn.
- Khối lượng lắc cho phép (bao gồm phụ kiện): ≥ 2 kg.
- Thời gian hoạt động cho phép: 100%.
- Tốc độ tối thiểu (điều chỉnh được): ≤ 5 rpm.
- Thang tốc độ: 0 - ≥ 80 rpm.
- Hiển thị tốc độ: LED hoặc tốt hơn
- Điều khiển tốc độ: mỗi bước tối thiểu 1 rpm.
- Hẹn giờ: có.
- Hiển thị hẹn giờ: LED hoặc tốt hơn.
- Thời gian cài đặt min: ≤ 1s - ≥ 99 giờ 59 phút.
- Chế độ vận hành: liên tục/hẹn giờ.
- Góc bập bênh điều chỉnh được nhỏ nhất: 0°.
- Góc bập bênh điều chỉnh được lớn nhất: ≥ 1.
- Độ cao khi giá đỡ chồng lên: ≥ 30 mm
- Kích thước (W x H x D): 280 x 185 x 330 mm (±5%)
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Máy Vortex
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Dây nguồn: 01 cái
Phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Kiểu chuyển động: quay tròn.
- Đường kính vị trí lắc: ≥4.5 mm.
- Khối lượng lắc cho phép (bao gồm mẫu lắc):≥ 0.5 kg.
- Công suất đầu vào động cơ: ≥10 W.
- Công suất đầu ra động cơ: ≥8 W.
- Thời gian hoạt động cho phép: 100 %.
- Tốc độ tối thiểu (có thể điều chỉnh):≥ 200 rpm.
- Phạm vi tốc độ: 0 - ≥ 3000 rpm.
- Hiển thị tốc độ: Chia cấp.
- Chức năng cảm ứng: Có
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Bơm nhu động
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Đầu bơm: 01 cái
Cuộn dây silicon 20m, Ø6,4mm: 01 cuộn
Dây nguồn: 01 cái
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Số kênh tối đa: ≥2
- Tốc độ dòng chảy:≤ 0,7 đến ≥6000 mL / phút.
- Tốc độ: ≤10 đến ≥600 vòng / phút, CW / CCW.
- Thể tích pha chế : ≤ 0,1ml- ≥99.9L
- Màn hình: LCD hoặc tương đương, hiển thị các thông số và trạng thái chạy
- Số lần lặp (Copy number / Cycles) ≤ 1 ‑ ≥ 999; có chu trình không giới hạn
- Có chức năng hút ngược
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Máy khuấy từ
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Thanh khuấy tư: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Dung tích tối đa (H2O): ≥ 20 lít
- Giá trị cài đặt hiển thị tốc độ: Màn hình LCD hoặc tương đương
- Tốc độ hiển thị giá trị thực tế: Màn hình LCD hoặc tương đương
- Kiểm soát phạm vi tốc độ: Núm xoay hoặc tương đương
- Phạm vi mô-men xoắn: ≤50-≥1500 vòng/phút
- Đặt độ chính xác tốc độ: ≥10 vòng/phút
- Chiều dài thanh trộn: ≤20-≥80 mm
- Phạm vi cài đặt nhiệt độ tối đa: ≥ 310°C
- Vật liệu tấm thiết lập: Hợp kim nhôm hoặc ceramic hoặc tương đương
- Kích thước tấm thiết lập: Ø ≥ 135 mm
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Máy đo pH
I | YÊU CẦU CHUNG
1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
3 | Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
4 | Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 chiếc.
Giá đỡ điện cực: 01 cái
Điện cực pH: 01 cái
Dung dịch pH, dung dịch bảo dưỡng điện cực: 01 bộ
Dây nguồn: 01 cái
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Thang đo:≤ 0.00 đến ≥14.00 pH; ±1999 mV.
- Độ phân giải: + 0.01 pH; + 1 mV
- Độ chính xác: ≤ ± 0.01 pH; ≤ ±1 mV
- Hiệu chuẩn pH: Bằng tay, 1 hoặc 2 điểm hoặc tốt hơn
- Bù nhiệt độ pH: Bằng tay từ 0 đến 100°C (32 đến 212°F) hoặc tốt hơn
- Điện cực: pH hoặc tốt hơn với cổng BNC và cáp ≥ 1m (đi kèm)
- Màn hình: thuộc loại màn hình màu cảm ứng
- Trọng lượng: ≤ 1,5 kg
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
1 | Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
2 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
3 | Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
6 | Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Kính hiển vi soi ngược
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Máy chính: 01 chiếc.
- Mâm kính : 01 cái.
- Vật kính phẳng tiêu sắc 4X: 01 cái.
- Vật kính phản pha 10X: 01 cái.
- Vật kính phản pha 20X: 01 cái.
- Vật kính phản pha 40X: 01 cái.
- Túi đậy kính : 01 cái
- Bàn để mẫu cơ học: 01 cái.
- Ống kính quan sát, góc nhìn ≥ 45°, có cổng gắn camera: 01 cái.
- Thị kính 10X, đường kính vi trường quan sát ≥20 mm: 02 cái
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Hệ thống quang học vô cực hoặc tương đương
- Bàn để mẫu cơ học được phủ lớp chống xước hoặc tốt hơn.
- Nguồn đèn LED
- Có núm vặn lấy tiêu cự với núm vặn chỉnh tinh và chỉnh thô
- Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai mắt
- Bộ phận giữ đĩa Petri.
- Bộ phận điều chỉnh mẫu theo 2 trục X Y, điều khiển bên phải, có thể giữ các mẫu là đĩa nuôi cấy.
- Thị kính 10X, đường kính vi trường ≥20 mm.
- Mâm kính có thể gắn ≥ 04 vật kính. Vật kính phẳng, tiêu sắc, phản pha các cỡ:
+ Vật kính ≥ 4X, góc mở ≥ 0,1, khoảng cách làm việc ≥18,5 mm
+ Vật kính ≥10X, góc mở ≥0,25, khoảng cách làm việc ≥ 8,5 mm
+ Vật kính ≥20X, góc mở ≥0,4, có khoảng cách làm việc dài ≥ 2,6 mm
+ Vật kính ≥ 40X, góc mở ≥ 0,55, có khoảng cách làm việc dài ≥ 1,2 mm
- Khoảng cách điều chỉnh đồng tử khoảng: ≤ 50 - ≥ 75 mm.
- Hộp tụ quang có độ mở ≥0,3, dùng cho kỹ thuật trường sáng và phản pha.
- Nguồn sáng đèn LED
- Có thể giữ các mẫu là bình nuôi cấy một hoặc nhiều lớp
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Kính hiển vi thường
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Máy chính: 01 chiếc.
- Thị kính 10X, quang trường ≥ 20 mm: 02 cái
- Vật kính phẳng chống mốc 4X: 01 cái
- Vật kính phẳng chống mốc 10X: 01 cái
- Vật kính phẳng chống mốc 40X: 01 cái
- Vật kính phẳng chống mốc 100XOil: 01 cái
- Bàn sa trượt: 01 cái
- Dầu soi ≥ 8cc: 01 lọ
- Bao máy: 01 cái
- Dây điện nguồn: 01 cái
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Hệ thống quang học vô cực hoặc tương đương
- Đầu quan sát hai thị kính.
- Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai mắt
- Thị kính 10X, đường kính vi trường ≥20 mm.
- Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360°, có ≥ 4 vị trí lắp vật kính.
+ Vật kính ≥ 4X, góc mở ≥ 0.1, khoảng cách làm việc ≥18.5 mm
+ Vật kính ≥10X, góc mở ≥0.25, khoảng cách làm việc ≥ 8 mm
+ Vật kính ≥40X, góc mở ≥0.5, có khoảng cách làm việc dài ≥ 0.6 mm
+ Vật kính ≥ 100X, góc mở ≥ 1.25, có khoảng cách làm việc dài ≥ 0.1 mm
- Độ phóng đại ≥1000 lần
- Bàn để mẫu kèm bộ phận giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều X-Y
- Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải
- Hộp tụ quang dùng cho kỹ thuật trường sáng
- Nguồn sáng đèn LED
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Nồi hấp (Autoclave_Máy hấp tiệt trùng)
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Máy chính: 01 chiếc.
- Giỏ hấp bằng thép không gỉ: 02 cái
- Dây điện nguồn: 01 cái
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Thể tích buồng:≥ 97 lít.
- Nhiệt độ khử trùng tối đa: ≤100 - ≥135°C (0.240Mpa)
- Thời gian khử trùng: 0 phút đến ≥ 48 giờ
- Nhiệt độ hòa tan: ≤40°C - ≥99°C thời gian 0 phút đến ≥ 48 giờ
- Nhiệt độ nóng lên: ≤40°C - ≥60°C thời gian 0 phút đến ≥ 48 giờ
- Chức năng an toàn: Khóa liên động nắp. Chống thiếu nước, chống quá nhiệt, Chống quá áp, phát hiện hỏng cảm biến, sao lưu bộ nhớ, Cầu dao chống rò, Van an toàn áp suất
- Kích thước (rộng x sâu x cao): ≥ 620 x 720 x 1000 mm
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Có cam kết thực hiện kiểm định và cung cấp giấy kiểm định của cơ quan chức năng cấp tại thời điểm bàn giao hàng hóa, trước khi đưa vào sử dụng
Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Máy chính: 01 chiếc.
- Khay/giỏ hấp bằng thép không gỉ : 01 cái.
- Ống thăm bằng thủy tinh: 02 ống
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Kích thước buồng hấp: đường kính ≥ Ø 450 x sâu 900 mm.
- Kích thước ngoài (rộng x cao x sâu): ≥ 800 x 1800 x 1250mm
- Dung tích: ≥143 lít.
- Kiểu nồi hấp 2 cửa.
- Cấu trúc vỏ, khung, cửa, buồng hấp bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc tốt hơn
- Công suất gia nhiệt: ≥ 9kW.
- Công suất tiêu thụ tổng: ≤ 13kW.
- Nhiệt độ thiết kế: chịu được tối đa ≥ 142°C.
- Áp suất thiết kế: chịu được tối đa ≥ 2 bar (kgf/cm2).
- Nhiệt độ làm việc: ≤105°C – ≥135°C.
- Chức năng bảo vệ:
+ Quá nhiệt
+ Khóa cửa tự động theo áp lực
+ Kiểm soát mực nước
- Hiển thị áp suất: hiển thị bằng đồng hồ cơ (áp suất/chân không)
- Điều khiển: màn hình cảm ứng màu ≥ 7 inch.
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Cam kết phần mềm đi theo máy chính được cung cấp bản quyền trọn đời (nếu có)
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO, tờ khai hải quan không xóa giá khi bàn giao máy.
Có cam kết thực hiện kiểm định và cung cấp giấy kiểm định của cơ quan chức năng cấp tại thời điểm bàn giao hàng hóa, trước khi đưa vào sử dụng
Tủ sấy
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Máy chính: 01 chiếc.
- Khay sấy : 02 cái.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Thể tích:≥ 108 lít
- Số khay để tối đa: 5
- Khoảng nhiệt độ hoạt động: Ít nhất 5°C trên nhiệt độ môi trường đến ≥ 300°C
- Độ cài đặt: lên đến 99.9°C: 0.1°C, từ 100°C: 0.5°C
- Đối lưu không khí tự nhiên.
- Bộ đếm ngược cho thời gian cài đặt có thể điều chỉnh từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 ngày.
- Tự chẩn đoán để phân tích lỗi.
- Cửa: cửa bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn cách nhiệt hoàn toàn với 2 điểm khóa.
- Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn, phía sau bằng thép mạ kẽm hoặc tốt hơn.
- Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất ≥ 10 năm.
- Đạt 100% độ an toàn cho không khí hoặc tương đương
- Công suất tiêu thụ: ≤ 2800W.
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Là nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Hàng hóa phải có giấy hiệu chuẩn hoặc báo cáo kiểm chuẩn của nhà sản xuất đính kèm và được bàn giao tại thời điểm bàn giao hàng hóa
Bộ Micropipette
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Bộ Micropipette: 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Bộ Micropipette tối thiểu gồm kích thước:
- Từ 0,5 đến 10μl
- Từ 2,0 đến 20μl
- Từ 10 đến 100μl
- Từ 20 đến 200μl
- Từ 100 đến 1000μl
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Máy đông khô
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Máy chính: 01 chiếc.
- Cảm biến chân không: 01 cái
- Van điều áp bằng điện: 01 cái
- Đế cho kệ chứa mẫu tối thiểu Ø300 mm: 01 cái
- Kệ 3 khay tối thiểu Ø 265 mm: 01 cái
- Buồng acrylic, kích thước: ØxH: ≥300 x 295 mm: 01 buồng
- Bơm chân không: 01 cái
- Ống dẫn chân không: 12 cái
- Bình đáy tròn 100 ml: 12 cái
- Bình đáy tròn 250 ml: 12 cái
- Bình đáy tròn 500 ml: 12 cái
- Van cao su: 12 cái
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Kiểu buồng ngưng tụ hoặc tương đương
- Số khay đi kèm tối thiểu: ≥ 3 khay
- Diện tích làm lạnh: ≥0.12 m²
- Khoảng cách giữa các khay: ≥ 60mm.
- Nhiệt độ bẫy lạnh: ≤-55℃
- Dung tích bẫy lạnh: ≥ 6 lít.
- Thể tích buồng đông: ≥ 10 lít
- Đường kính khay: ≥200 mm
- Số cổng kết nối bình treo: ≥ 08
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO, tờ khai hải quan không xóa giá khi bàn giao máy.
Máy lăn chai nuôi tế bào (CELLroll)
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: sử dụng phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Hệ thống nuôi cấy tế bào bám dính cho 2 chai lăn: 01 hệ thống
- Bộ phận quay gồm cáp nối và bộ điều khiển: 01 bộ
- Module chưa tối thiểu 2 chai nuôi cấy: 01 cái
- Bộ điều khiển với nguồn cấp điện: 01 Bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Dải tốc độ hoạt động của bộ phận truyền động chuẩn trong khoảng từ ≤ 0.1 đến ≥ 2 rpm với bước điều chỉnh: ≤ 0.1 rpm.
- Có thể lựa chọn bộ phận truyền động nhanh hơn với dải tốc độ hoạt động là ≤ 2 đến ≥ 6rpm với bước điều chỉnh là: ≤ 0.5rpm.
- Kiểu thiết kệ dạng module cho phép tăng dung lượng chai nuôi cấy từ 4 đến ≥ 16 chai.
- Hệ thống có thể được đặt trong Tủ ấm CO2.
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Bồn rửa mắt khẩn cấp
I | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
II | YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Bồn rửa: 01 cái
- Vòi phun : 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Vật liệu: INOX SUS304 hoặc tốt hơn
+ Ống dẫn Inox SUS304 hoặc tốt hơn
+ Vòi phun Inox 304 hoặc tốt hơn
+ Đầu phun Inox hoặc tốt hơn, có nắp đậy vòi phun, có lưới tạo bọt làm mềm nước (SOFTSTREAM) giúp duy trì áp lực điều.
+ Vòi hoa sen: Thép không gỉ (Inox 304) hoặc tốt hơn
+ Đường kính chậu, vòi sen: ≥ 26cm.
+ Đường kính ống: ≥42mm.
+ Ống cấp, ống thoát ≥ 42mm.
+ Chiều cao: ≥248 cm.
+ Áp suất danh nghĩa: ≤ 0.2– ≥ 0.8MPA
- Tiêu chuẩn USA: ANSI Z358.1-2009
+ Lưu lượng vòi tắm: ≥ 75.5L/Min
+ Lưu lượng vòi rửa mắt: ≥ 11L/Min
IV | YÊU CẦU KHÁC
Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng tại nơi sử dụng
Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤48 giờ.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.