PHỤ LỤC I

YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Đính kèm Chương V E-HSMT)

* CÔNG DỤNG: Vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân không có khả năng di chuyển phải ngồi xe lăn hoặc bệnh nhân nặng.

A. XE Ô TÔ

| STT | Nội dung yêu cầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị | Ghi chú |
| - | Năm sản xuất | - | Không trước 2025 |  |
| - | Xuất xứ | - | Châu Âu |  |
| - | Tiêu chuẩn xe cơ sở | - | An toàn 5 sao của EURO NCAP hoặc tương đương |  |
| 1 | Kích thước xe |  |  |  |
| - | Dài | mm | 5 370 ± 50 |  |
| - | Rộng | mm | 1 928 ± 50 |  |
| - | Cao | mm | 1 909 ± 50 |  |
| - | Chiều dài cơ sở | mm | 3 430 ± 50 |  |
| - | Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 ± 50 |  |
| - | Trọng lượng toàn tải | kg | Không lớn hơn 3 100 |  |
| - | Góc vượt trước | độ | Không nhỏ hơn 10 |  |
| - | Góc thoát sau | độ | Không nhỏ hơn 11 |  |
| - | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 5 900 ± 50 |  |
| - | Khả năng vượt dốc | độ | Không nhỏ hơn 10 |  |
| - | Vận tốc tối đa | Km/h | Không nhỏ hơn 190 |  |
| - | Số người cho phép chở | Người | Không quá 06 người (kể cả người lái) |  |
| 2 | Động cơ |  |  |  |
| - | Dung tích xilanh động cơ | CC | Không nhỏ hơn 1 990 |  |
| - | Số xilanh | - | Không nhỏ hơn 04 (có tăng áp) |  |
| - | Loại động cơ | - | Xăng |  |
| - | Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 5 trở lên |  |
| - | Công suất cực đại tại 5.500 vòng/phút | kW (hp) | Không nhỏ hơn 145 (194) |  |
| - | Mô men xoắn cực đại tại 1.200 đến 4.000 vòng/phút | Nm | Không nhỏ hơn 300 |  |
| - | Khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | s | Không lớn hơn 9,5 |  |
| - | Dung tích bình nhiên liệu | lít | 75±5 |  |
| 3 | Hệ thống truyền động |  |  |  |
| - | Công thức bánh xe | - | 4x2 (Dẫn động cầu sau) |  |
| - | Thông số lốp | - | 225/55R17 |  |
| - | Hộp số tự động | - | Không nhỏ hơn 9 cấp |  |
| 4 | Hệ thống lái | - | Trợ lực điện |  |
| 5 | Hệ thống treo |  |  |  |
| - | Trước | - | Độc lập |  |
| - | Sau | - | Liên kết |  |
| 6 | Hệ thống phanh |  |  |  |
| - | Phanh trước | - | Phanh đĩa, có ABS |  |
| - | Phanh sau | - | Phanh đĩa, có ABS |  |
| - | Phanh phụ | - | Phanh điện tử hoặc cơ khí |  |
| - | Hệ thống cân bằng điện tử | - | Có |  |
| - | Hệ thống khởi hành ngang dốc | - | Có |  |
| 7 | Trang bị nội, ngoại thất và tiện nghi |  |  |  |
| - | Màu ngoại thất | - | Màu trắng |  |
| - | Hệ thống camera 3600, Camera lùi | Bộ | 01 |  |
| - | Cảm biến lùi | Bộ | 01 |  |
| - | Tổng số túi khí | Cái | Không nhỏ hơn 4 |  |
| - | Cốp mở điện | Bộ | 01 |  |
| - | Đèn ưu tiên nóc xe | - | Có (Có thể tháo lắp) |  |
| - | Đèn nháy phía trước | - | Không ít hơn 4 đèn (đồng bộ, lắp trước đầu xe) |  |
| - | Hệ thống còi ưu tiên | Bộ | 01 |  |
| 8 | Trang bị khoang bệnh nhân |  |  |  |
| a) | Xe lăn |  |  |  |
| - | Tải trọng tối thiểu | kg | Không nhỏ hơn 150 |  |
| - | Độ ồn khi hoạt động | db | Không lớn hơn 70 |  |
| - | Cơ cấu chuyển động | - | Xoay 360°, điều chỉnh được tốc độ |  |
| - | Bánh xe | Cái | 04 (ma sát tốt, nhẹ, bền) |  |
| - | Khung bánh xe | - | Vật liệu hợp kim nhôm |  |
| - | Tay vịn | - | Điều chỉnh lên xuống |  |
| - | Tựa lưng | - | Điều chỉnh 2 chiều |  |
| - | Bậc chân | - | Điều chỉnh lên xuống |  |
| - | Tốc độ tối đa | km/h | Không vượt quá 6 |  |
| - | Chế độ đẩy tay | - | Có |  |
| - | Chế độ điều khiển điện | - | - Điều khiển gắn tại ghế - Điều khiển rời |  |
| - | Thời gian sử dụng của động cơ điện | giờ | Không nhỏ hơn 2 |  |
| - | Điện áp sử dụng | V (DC) | 12 |  |
| - | Cáp sạc điện ngoài | V (AC) | 220 |  |
| - | Pin sử dụng cho xe lăn | - | Đồng bộ theo nhà sản xuất |  |
| - | Hệ thống bảo vệ an toàn cho người | - | Có, đảm bảo đồng bộ |  |
| b) | Bộ nâng - hạ xe lăn |  |  |  |
| - | Chiều dài với chỗ để chân gấp lại | mm | 703 ± 50 |  |
| - | Chiều rộng | mm | 542 ± 50 |  |
| - | Chiều cao lắp đặt lên đến chỗ gắn ghế | mm | 163 ± 50 |  |
| - | Chiều cao nâng | mm | 390 ± 50 |  |
| - | Trọng lượng tối đa | kg | Không lớn hơn 180 |  |
| - | Điện áp | V | 12 |  |
| - | Điều khiển | - | Có điều khiển cầm tay |  |
| c) | Trang bị khác bảo đảm cho các Thiết bị y tế |  |  |  |
| - | Sàn khoang bệnh nhân | - | Vật liệu bằng Inox |  |
| - | Invertor công suất 2000 W | Bộ | 01 |  |
| - | Bộ chuyển đổi điện từ 12VDC lên 220VAC | Bộ | 01 |  |
| - | Ắc quy 12V-120Ah (sử dụng để chuyển đổi nguồn điện cho khoang bệnh nhân) | Bộ | 01 | Độc lập với ắc quy xe cơ sở |
| - | Bảng điều khiển hệ thống điện cho khoang bệnh nhân | Bộ | 01 |  |
| - | Ổ cắm cung cấp điện 12V/DC | Bộ | 05 |  |
| - | Ổ cắm cung cấp điện 220V/AC | Bộ | 05 |  |

B. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

I. CẤU HÌNH

| STT | Nội dung yêu cầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Máy monitor kèm sốc và phản hồi ép tim | cái | 01 |  |
| 2 | Máy hút dịch di động | cái | 01 |  |
| 3 | Đèn đặt nội khí quản có camera | cái | 01 |  |
| 4 | Máy thở di động | cái | 01 |  |
| 5 | Máy ép tim tự động | cái | 01 |  |
| 6 | Bơm tiêm điện | cái | 02 |  |
| 7 | Cáng cứu thương | cái | 01 |  |
| 8 | Túi cấp cứu | cái | 01 |  |
| 9 | Bình oxy dự phòng | bình | 02 |  |
| 10 | Túi đựng thuốc cấp cứu | cái | 01 |  |

II. CHỈ TIÊU, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN

| STT | Nội dung yêu cầu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1 | Monitor kèm sốc và phản hồi ép tim |  |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Năm sản xuất |  |  | Không trước 2025 |  |
| - | Tiêu chuẩn |  |  | ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| II | Cấu hình đồng bộ |  |  |  |  |
| TT | Danh mục | ĐVT |  | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Máy chính | cái |  | 01 |  |
| 2 | Các thiết bị phụ trợ, gồm: |  |  |  |  |
| + | Pin sạc | cái |  | 01 |  |
| + | Điện cực dán | cái |  | 01 |  |
| + | Dây cáp đa chức năng | cái |  | 01 |  |
| + | Đầu chuyển đổi miếng dán sốc kèm CPR | cái |  | 01 |  |
| + | Dây cáp theo dõi bóp bóng | cái |  | 05 |  |
| + | Cảm biến theo dõi bóp bóng | cái |  | 01 |  |
| + | Bộ cáp và điện cực điện tim 12 đạo trình | Bộ |  | 01 |  |
| + | Cáp đo EtCO2 | cái |  | 01 |  |
| + | Bộ cáp và cảm biến đo SpO2 | Bộ |  | 01 |  |
| + | Bộ đo huyết áp không xâm lấn | Bộ |  | 01 |  |
| III | Tính năng kỹ thuật |  |  |  |  |
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị |  | Giá trị | Ghi chú |
| 1 | Tính năng tối thiểu |  |  |  |  |
| - | Sốc ngoài, sốc chuyển nhịp, tạo nhịp ngoài, tính năng phản hồi ép tim, lọc nhiễu | - |  | Có |  |
| - | Phản hồi bóp bóng, theo dõi thể tích thông khí mỗi lần bóp bóng | - |  | Có |  |
| - | Tổng hợp và hiển thị dữ liệu ca bệnh | - |  | Có |  |
| 2 | Tính năng chi tiết: |  |  |  |  |
| - | Sốc và sốc chuyển nhịp |  |  |  |  |
| + | Dạng sóng | pha |  | 2 |  |
| + | Mức năng lượng lựa chọn | mức |  | Từ 1 đến 200 |  |
| - | Tạo nhịp |  |  |  |  |
| + | Chế độ đặt loại tạo nhịp | chế độ |  | 2 |  |
| + | Xung tạo nhịp | ms |  | 40 |  |
| + | Cường độ dòng ra | mA |  | Từ 0 đến 140 |  |
| + | Tốc độ tạo nhịp | ppm |  | Từ 30 đến 180 |  |
| - | Phản hồi ép tim |  |  |  |  |
| + | Độ sâu ép tim phát hiện | cm |  | Từ 2 đến 7 |  |
| + | Tốc độ ép phát hiện | nhịp/ phút |  | Từ 50 đến 150 |  |
| - | Theo dõi bóp bóng thời gian thực |  |  |  |  |
| + | Hiển thị thể tích lần bóp và tần số bóp bóng | + |  | Có |  |
| + | Có cảnh báo khi thể tích bóp bóng, tần số bóp nằm ngoài giới hạn cho phép. | + |  | Có |  |
| + | Có thể cài đặt các thể tích, tần số bóp bóng | + |  | Có |  |
| - | Chức năng theo dõi bệnh nhân |  |  |  |  |
| + | ECG | + |  | Có |  |
| + | SpO2 | + |  | Có |  |
| + | EtCO2 | + |  | Có |  |
| + | NIBP | + |  | Có |  |
| + | Chức năng phân tích điện tim 12 đạo trình | + |  | Có |  |
| + | Chức năng xem từ xa các dữ liệu bệnh nhân theo thời gian thực thông qua kết nối di động hoặc Internet. | + |  | Có |  |
| 3 | Thông tin kỹ thuật khác: |  |  |  |  |
|  | Pin |  |  |  |  |
| + | Pin sạc được | + |  | Lithium hoặc tương đương |  |
| + | Có đèn chỉ thị | + |  | Mức năng lượng của pin, đèn cảnh báo lỗi pin. |  |
| - | Màn hình |  |  |  |  |
| + | Loại màn hình | + |  | LCD màu hoặc tương đương |  |
| + | Độ phân giải | pixels |  | Không nhỏ hơn (640 x 480) |  |
| - | Loại máy in | - |  | Máy in nhiệt hoặc tương đương |  |
| - | Đáp ứng các tiêu chuẩn |  |  |  |  |
| + | Chống bụi, chống nước | + |  | IP55 hoặc cao hơn |  |
| + | Tiêu chuẩn rung lắc EN | + |  | ISO 9919 hoặc tương đương |  |
| + | Đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn | + |  | Sử dụng trên xe cứu thương EN 1789, sử dụng trên máy bay RTCA DO 160G, chống sốc/ rung MIL-STD 810G |  |
| - | Chỉ thị và cảnh báo | - |  | Nhịp tim, các tham số NIBP, SPO2, RESP, ETCO2, nhiệt độ |  |
| II.2 | Máy hút dịch di động |  |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Năm sản xuất |  |  | Không trước 2025 |  |
| - | Tiêu chuẩn |  |  | ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| II | Cấu hình đồng bộ |  |  |  |  |
| TT | Danh mục | ĐVT |  | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Máy chính | cái |  | 01 |  |
| 2 | Bao đựng máy | cái |  | 01 |  |
| 3 | Hộp chứa dịch | cái |  | 12 |  |
| 4 | Giá đỡ hộp chứa dịch | cái |  | 01 |  |
| 5 | Bộ ống trung gian | cái |  | 01 |  |
| 6 | Ống hút dịch tiệt trùng | cái |  | 01 |  |
| III | Tính năng kỹ thuật |  |  |  |  |
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị |  | Giá trị | Ghi chú |
| - | Hướng dẫn vận hành thông qua các lệnh trên màn hình khi có cảnh báo | - |  | Có |  |
| - | Sử dụng được trên máy bay quân sự | - |  | Có |  |
| - | Màn hình | - |  | LCD hoặc tương đương, có thể điều chỉnh độ tương phản |  |
| - | Chuyển được sang chế độ yên lặng và chế độ ban đêm | - |  | Có |  |
| - | Hướng dẫn vận hành thông qua các lệnh trên màn hình khi có cảnh báo | - |  | Có |  |
| - | Hút liên tục | - |  | Có |  |
| - | Hút gián đoạn | - |  | Có |  |
| - | Màn hình hiển thị ít nhất các thông tin | - |  | - Nguồn điện: Bên ngoài hoặc dùng pin. - Trạng thái sạc pin: Bật/tắt âm thanh cảnh báo, cảnh báo ưu tiên |  |
| - | Hiển thị mức pin/ắc quy còn lại | - |  | Có |  |
| - | Có các báo động ưu tiên sau | - |  | Cao, trung bình, thấp |  |
| - | Pin | - |  | Lithium ion sạc được |  |
| - | Thời gian hoạt động tối đa của Pin | giờ |  | Không nhỏ hơn 8 |  |
| II.3 | Bộ đèn đặt nội khí quản có kèm camera |  |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Năm sản xuất |  |  | Không trước 2025 |  |
| - | Tiêu chuẩn |  |  | ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| II | Cấu hình đồng bộ |  |  |  |  |
| TT | Danh mục | ĐVT |  | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Tay cầm gắn màn hình | cái |  | 01 |  |
| 2 | Bộ lưỡi đặt | cái |  | 04 |  |
| 3 | Bộ sạc điện | bộ |  | 01 |  |
| 4 | Hộp đựng | cái |  | 01 |  |
| III | Tính năng kỹ thuật |  |  |  |  |
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị |  | Giá trị | Ghi chú |
| - | Chức năng chụp ảnh và quay video | - |  | Có |  |
| - | Bộ nhớ dữ liệu: | GB |  | Không nhỏ hơn 4GB |  |
| - | Màn hình: |  |  |  |  |
| + | Loại màn hình | + |  | LCD hoặc tương tương |  |
| + | Kích thước | inch |  | Không nhỏ hơn 3,5 |  |
| + | Độ phân giải | điểm ảnh |  | Không nhỏ hơn 640 x 480 RGB điểm ảnh hoặc tương đương |  |
| - | Nguồn sáng | - |  | Sử dụng nguồn sáng LED trắng hoặc tương đương |  |
| - | Lưỡi đèn: |  |  |  |  |
| + | Lưỡi đèn tích hợp camera, độ phân giải | Megapixel |  | Không nhỏ hơn 2 |  |
| + | Lưỡi camera | + |  | Có cơ chế chống mờ hơi nước |  |
| + | Độ cong lưỡi | độ |  | Không nhỏ hơn 65 |  |
| + | Độ rọi sáng | lux |  | Không nhỏ hơn 800 |  |
| + | Bộ lưỡi đặt gồm | lưỡi |  | Không nhỏ hơn 4 lưỡi các loại |  |
| - | Pin và bộ sạc | - |  | Có |  |
| + | Loại pin | + |  | Lithium hoặc tương đương |  |
| + | Dung lượng | mAh |  | Không nhỏ hơn 3 000 |  |
| + | Thời gian sạc pin | giờ |  | Không lớn hơn 6 |  |
| + | Tuổi thọ của pin | lần sạc |  | Không nhỏ hơn 300 |  |
| II.4 | Máy thở di động |  |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Năm sản xuất |  |  | Không trước 2025 |  |
| - | Tiêu chuẩn |  |  | ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| II | Cấu hình đồng bộ |  |  |  |  |
| TT | Danh mục | ĐVT |  | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Máy chính | cái |  | 01 |  |
| 2 | Bộ dây thở cho người lớn | cái |  | 10 |  |
| 3 | Bộ lọc khí vào | cái |  | 01 |  |
| 4 | Túi đeo máy | cái |  | 01 |  |
| 5 | Phổi giả kiểm tra máy | cái |  | 01 |  |
| 6 | Dây cung cấp khí Ôxy | cái |  | 01 |  |
| III | Tính năng kỹ thuật |  |  |  |  |
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị |  | Giá trị | Ghi chú |
| 1 | Chức năng tối thiểu: |  |  |  |  |
| - | Hỗ trợ thở cho bệnh nhân trong khi vận chuyển; chống bụi, bẩn, tia nước và các yếu tố thời tiết khắc nghiệt. | - |  | Có |  |
| - | Hướng dẫn xử lý các sự cố bằng các gợi ý hiển thị trên màn hình | - |  | Có |  |
| - | Bù rò rỉ khi sử dụng chế độ thở mask | - |  | Có |  |
| - | Dự phòng ngưng thở | - |  | Có |  |
| 2 | Các chế độ thở tối thiểu: |  |  |  |  |
| - | Thông khí kiểm soát | - |  | Hỗ trợ thể tích, Hỗ trợ áp lực |  |
| - | Thông khí không xâm nhập | - |  | Áp lực dương |  |
| - | Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì | - |  | Có |  |
| - | Thông khí tự nhiên | chế độ |  | 2 |  |
| 3 | Cài đặt được tối thiểu các thông số sau: |  |  |  |  |
| - | Lưu lượng dòng | lít/phút |  | Từ 0 đến 98 |  |
| - | Tần số thở | lần/phút |  | Từ 0 đến 75 |  |
| - | Thể tích khí lưu thông | ml |  | Từ 50 đến 2000 |  |
| - | Thời gian hít vào | giây |  | Từ 0,1 đến 5 |  |
| - | Nồng độ oxy điều chỉnh được | % |  | Từ 21 đến 100 |  |
| - | Áp lực dương cuối kỳ thở ra (PEEP) | cm H2O |  | Từ 0 đến 25 |  |
| - | Áp lực đỉnh đường thở vào (PIP) | cm H2O |  | Từ 10 đến 78 |  |
| 4 | Pin |  |  |  |  |
| - | Loại pin | - |  | Lithium ion hoặc tương đương |  |
| - | Thời gian hoạt động liên tục | giờ |  | Không nhỏ hơn 9 giờ |  |
| 5 | Các tiêu chuẩn tối thiểu phải có: |  |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước | - |  | IP54 hoặc cao hơn |  |
| - | Môi trường sử dụng | - |  | Trên xe cứu thương, máy bay |  |
| II.5 | Máy ép tim tự động |  |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Năm sản xuất |  | Không trước 2025 |  |  |
| - | Tiêu chuẩn |  | ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
| II | Cấu hình đồng bộ |  |  |  |  |
| TT | Danh mục | ĐVT | Số lượng |  | Ghi chú |
| 1 | Máy chính | cái | 01 |  |  |
| 2 | Dây chống trượt | cái | 01 |  |  |
| 3 | Bộ sạc pin | cái | 01 |  |  |
| 4 | Pin | cái | 03 |  |  |
| 5 | Đai ép tim | cái | 03 |  |  |
| 6 | Cáng mềm vận chuyển bệnh nhân | cái | 01 |  |  |
| III | Tính năng kỹ thuật |  |  |  |  |
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |  | Ghi chú |
| 1 | Máy chính: |  |  |  |  |
| - | Tự động tính toán kích cỡ ngực của bệnh nhân để đưa ra lực ép phù hợp | - | Có |  |  |
| - | Độ sâu | % | Không nhỏ hơn 20% độ dày lồng ngực |  |  |
| - | Tần số | lần/phút | Không nhỏ hơn 80 |  |  |
| - | Có tối thiểu các chế độ ép | - | 30:2, liên tục |  |  |
| - | Có thể dùng trong phòng can thiệp tim mạch (Cathlab) | - | Có |  |  |
| - | Tỷ lệ thông khí | - | Có |  |  |
| + | Thời gian dừng ép tim để thông khí | giây | Không lớn hơn 3 giây |  |  |
| 2 | Loại Pin | - | Li-Ion hoặc tương đương, sạc được |  |  |
| 3 | Đáp ứng các tiêu chuẩn |  |  |  |  |
| - | Có khả năng chống nước | - | IP X4 hoặc tốt hơn |  |  |
| - | Khả năng chống rung | - | Đáp ứng tiêu chuẩn IFC 60068-2-64, IEC 60068-2-6 |  |  |
| - | Khả năng chống sốc | - | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60068-2-27 |  |  |
| - | Có khả năng chống rơi | - | Theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-31 hoặc tương đương |  |  |
| II.6 | BƠM TIÊM ĐIỆN |  |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Năm sản xuất |  |  | Năm 2025 trở về sau |  |
| - | Tiêu chuẩn |  |  | ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| II | Cấu hình thiết bị |  |  |  |  |
| TT | Danh mục | ĐVT |  | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Máy chính | cái |  | 01 |  |
| 2 | Kẹp cọc truyền | cái |  | 01 |  |
| III | Tính năng kỹ thuật |  |  |  |  |
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị |  | Giá trị | Ghi chú |
| - | Màn hình | inch |  | Loại LCD màu, kích thước không nhỏ hơn 2 |  |
| - | Nguồn điện DC | - |  | Pin Lithium ion, loại sạc được, thời gian hoạt động liên tục không nhỏ hơn 10 tiếng |  |
| - | Khả năng kết nối mạng | - |  | Có |  |
| - | Sử dụng được các loại bơm tiêm | mL |  | 5 , 10, 20, 30, 50/60 |  |
| - | Ngưỡng áp lực báo tắc | Mức |  | Không nhỏ hơn 9 |  |
| II.7 | Cáng cứu thương |  |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | Năm sản xuất |  |  | Không trước 2025 |  |
| II | Tính năng kỹ thuật |  |  |  |  |
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị |  | Giá trị | Ghi chú |
| - | Dài | mm |  | Không nhỏ hơn 2010 |  |
| - | Rộng | mm |  | Không lớn hơn 650 |  |
| - | Cấu trúc khung | - |  | Kim loại |  |
| - | Bánh xe | - |  | Xoay được |  |
| - | Phần tựa lưng | Độ |  | Điều chỉnh được trong khoảng từ 0 đến 85 |  |
| - | Đạt tiêu chuẩn sử dụng trên xe cứu thương | - |  | EN 1789 hoặc BS EN 1789 |  |
| - | Đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước | - |  | IP56 |  |
| II.8 | Túi cấp cứu |  |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Năm sản xuất |  |  | Không trước 2025 |  |
| - | Xuất xứ |  |  | Châu Âu hoặc G7 |  |
| II | Cấu hình đồng bộ |  |  |  |  |
| - | Bộ dây truyền dịch | Cái |  | 01 |  |
| - | Kim luồn tĩnh mạch có cánh | Cái |  | 01 |  |
| - | Bộ dây truyền dịch kèm kim luồn tĩnh mạch có cánh | Cái |  | 01 |  |
| - | Pin cỡ C | Cái |  | 01 |  |
| - | Pin cỡ AA | Cái |  | 01 |  |
| - | Gạc tẩm cồn | Cái |  | 01 |  |
| - | Canuyn miệng hầu (canuyn Guedel) đóng trong túi | Cái |  | 01 |  |
| - | Băng dính y tế 2.5cm x 5m | Cái |  | 01 |  |
| - | Băng cầm máu | Cái |  | 01 |  |
| - | Găng tay vô trùng, size L | Cái |  | 01 |  |
| - | Găng tay vô trùng, size M | Cái |  | 01 |  |
| - | Bơm tiêm 5ml | Cái |  | 01 |  |
| - | Bơm tiêm 10ml | Cái |  | 01 |  |
| - | Kim tiêm | Cái |  | 01 |  |
| - | Hộp đựng vật sắc nhọn (hộp kháng thủng) | Cái |  | 01 |  |
| - | Mặt nạ oxy người lớn | Cái |  | 01 |  |
| - | Ca-nuyn mũi | Cái |  | 01 |  |
| - | Mặt nạ van 1 chiều | Cái |  | 01 |  |
| - | Bóng bóp (bóng am-bu) cho người lớn kèm túi làm giàu oxy | Cái |  | 01 |  |
| - | Bộ đèn đặt nội khí quản cho người lớn | Cái |  | 01 |  |
| - | Ống nội khí quản các kích cỡ | Bộ |  | 01 |  |
| - | Cây thông nòng ống NKQ | Bộ |  | 01 |  |
| - | Canuyn miệng- hầu | Cái |  | 01 |  |
| - | Bộ đo huyết áp cầm tay | Cái |  | 01 |  |
| - | Ống nghe | Cái |  | 01 |  |
| - | Máy đo Spo2 | Cái |  | 01 |  |
| II.9 | Bình oxy dự phòng lưu động |  |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | Năm sản xuất |  |  | Không trước 2025 |  |
| II | Tính năng kỹ thuật |  |  |  |  |
| - | Thể tích | lít |  | Không nhỏ hơn 2 |  |
| - | Áp suất chịu tải tối đa | bar |  | Không nhỏ hơn 340 |  |
| II.10 | Túi đựng thuốc cấp cứu |  |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | Năm sản xuất |  |  | Không trước 2025 |  |
| II | Tính năng kỹ thuật |  |  |  |  |
| - | Kích thước | - |  | 229 x 90 x 22 cm |  |
| - | Thẻ thuốc có thể tháo rời | Thẻ |  | Không nhỏ hơn 8 |  |