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1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Bảo dưỡng máy chụp cộng hưởng từ 1.5T  của Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều năm 2025.
- Giá gói thầu (đã bao gồm cả thuế VAT): 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước , qua mạng..
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III và IV/2025.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực..
2. Mục tiêu công việc:
- Bảo dưỡng máy chụp cộng hưởng từ 1.5T  của Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều năm 2025.
- Tần suất 3 tháng 1 lần. 1 năm thực hiện 4 lần.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
	STT
	Danh mục dịch vụ và yêu cầu chi tiết

	
	[bookmark: _GoBack]Bảo dưỡng máy chụp cộng hưởng từ 1.5T  của Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều (Model: SIGNA CREATOR, hãng sản xuất: GE).
Nội dung kiểm tra độ an toàn, hoạt động toàn máy và vệ sinh, căn chỉnh toàn máy cụ thể như sau:

	1
	Kiểm tra phần mềm

	
	Kiểm tra, đảm bảo phiên bản phần mềm mới nhất

	2
	Kiểm tra chất lượng hình ảnh

	
	Kiểm tra hiệu năng toàn hệ thống

	
	Kiểm tra nhiễu phòng chụp

	
	Kiểm tra đồng nhất từ trường

	
	Kiểm tra toàn bộ chức năng hoạt động của máy

	3
	Phòng từ trường

	
	Kiểm tra vệ sinh tấm lọc của máy làm mát bệnh nhân và cuộn phát thu sóng cao tần

	
	Kiểm tra chức năng bộ theo dõi nồng độ oxy trong không khí trong phòng bệnh nhân nằm

	
	Kiểm tra chức năng làm mát cuộn Body coil

	
	Kiểm tra ống thoát khí Heli

	
	Kiểm tra hệ thống báo động bệnh nhân

	
	Kiểm tra căn chỉnh bàn bệnh nhân

	
	Kiểm tra chức năng di chuyển mặt bàn bệnh nhân

	
	Kiểm tra xung quanh khối từ

	
	Kiểm tra dòng rò rỉ PAC

	
	Kiểm tra chức năng cáp điện tim

	
	Kiểm tra chức năng hệ thống xả khẩn cấp MRU

	
	Làm sạch bộ lọc khí thổi Bệnh nhân

	4
	Kiểm tra tủ hệ thống

	5
	Kiểm tra bàn bệnh nhân

	6
	Hệ thống làm mát

	
	Kiểm tra nước làm mát và đổ thêm vào máy giải nhiệt BRM cho các cuộn định hướng gradient và máy giải nhiệt MSC cho tủ điện chính SC và vệ sinh các máy giải nhiệt

	
	Vệ sinh máy lạnh / bơm lọc của máy giải nhiệt cho tủ điện chính LCS 4 KW

	
	Lọc và khử Ion nước làm mát cho hệ thống Gradient

	
	Lọc và khử Ion nước làm mát cho tủ điều khiển

	
	Kiểm tra bộ tách dầu máy nén Heli

	
	Kiểm tra độ ồn và mức rò rỉ

	7
	Máy tính

	
	Kiểm tra Nhật ký lưu trữ

	
	Kiểm tra chức năng Lưu thông tin

	8
	Từ trường

	
	Kiểm tra hệ thống làm lạnh

	
	Thực hiện kiểm tra chức năng xả từ và kiểm tra ắc quy bên trong nó cho bộ xả từ khẩn cấp MRU

	
	Kiểm tra trực quan cáp kết nối giữa MRU điều khiển từ xa và MRU chính

	9
	Thực hiện các file nâng cấp (FMI) theo yêu cầu (nếu có)

	10
	Phát hiện lỗi hỏng (nếu có)


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.



