## Mẫu số 01B
YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT
STT | Mã phần (lô) | Tên phần lô | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết | Xuất xứ
1 | PP2500464028 | Khớp gối toàn phần có xi măng loại cố định, góc gập gối 155 độ | Bộ | 1. Lồi cầu đùi: vật liệu Cobalt Chrome hoặc tương đương. Có ≥ 6 cỡ lồi cầu đùi phải. Có ≥ 6 cỡ lồi cầu đùi trái. Tương ứng với các kích thước: trước sau (Overall A/P): 48.5, 53.5, 57.5, 61.5, 65.5, 70.5; trong ngoài (Overall M/L): 58, 60, 64, 68, 72, 76.5 2. Mâm chày: vật liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương. Có ≥ 8 kích cỡ (size) mâm chày từ cỡ số 1 đến cỡ số ≥ 8, bước tăng 1 3. Lớp lót mâm chày: vật liệu Polyethylene cao phân tử liên kết chéo hoặc tương đương. Có ≥ 20 loại lót mâm chày phù hợp với các cỡ lồi cầu và mâm chày khác nhau 4. Xi măng xương: gồm 2 phần: phần bột xi măng và dung dịch pha xi măng, được chỉ định sử dụng cho phẫu thuật thay khớp. Phần bột xi măng có thành phần: Poly(methyl methacrylate/styrene) ≥ 58.75%, Poly(methyl acrylate/methyl methacrylate) ≥ 28.15%, Zirconium dioxide ≥ 12.24%, Benzoyl peroxide ≥ 0.86%. Phần dung dịch pha có các thành phần: Methyl methacrylate ≥ 99.35%, N,N-dimethyl-p-toluidine ≥ 0.65%
2 | PP2500464029 | Khớp gối toàn phần di động có xi măng, góc duỗi ≥ 130 độ | Bộ | 1. Khớp gối toàn phần có xi măng có tâm chuyển động ở phía sau là đơn trục, góc duỗi ≥ 130 độ. Bề mặt tiếp xúc của lồi cầu đùi và lớp lót ≥ 800mm2. 2. Lồi cầu đùi: vật liệu hợp kim chromium cobalt molybdenum hoặc tương đương. Có ≥ 5 kích cỡ mỗi bên 3. Mâm chày: vật liệu hợp kim chromium cobalt molybdenum hoặc tương đương. Có ≥ 6 kích cỡ 4. Lớp đệm di động: vật liệu Polyethylene hoặc tương đương. Biên độ chuyển động ≥ 5°. Chiều cao từ 9 - ≥ 15mm, mỗi chiều cao có ≥ 5 kích cỡ 5. Xương bánh chè: vật liệu Polyethylene hoặc tương đương. Đường kính từ 31- ≥ 37mm 6. Xi măng cùng hãng sản xuất
3 | PP2500464030 | Khớp gối nhân tạo có xi măng | Bộ | 1. Lồi cầu đùi: Chất liệu hợp kim CoCr hoặc tương đương, loại lồi cầu đùi trái/ phải với 15 size, 10 kiểu chuẩn (PS) và 5 kiểu mở rộng (PS+) . 2. Mâm chày: Chất liệu Ti-6Al-4V hoặc tương đương với 9 kích cỡ sử dụng. Chiều ngang: từ 58, 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80 và 85mm. Chiều sâu (trước sau): 38, 40, 42, 44, 46, 49, 52, 55 và 59mm 3. Lớp đệm mâm chày: thiết kể kiểu PS chất liệu Vitamin E highly crosslinked hoặc tương đương, kích thước từ 9 -25mm với 8 độ dày khác nhau 4. Bánh chè: Chất liệu UHMWPE Vitamin E hoặc tương đương gồm 6 kích cỡ: size 27 (độ dày 7.5mm); size 29 (độ dày 7.5mm); size 32 (độ dày 8.5mm); size 35 (độ dày 9mm); size 38 (độ dày 9.5mm); size 41mm (độ dày 10mm) 5. Xi măng: một ống chất lỏng monomer 14.4g và 16.4g vô trùng và một gói bột polymer 40g
4 | PP2500464031 | Khớp háng bán phần không xi măng, góc cổ thân chuôi 130 độ | Bộ | 01. Cuống xương đùi LCU (Ti6Al4V hoặc tương đương): bên ngoài phủ toàn thân chuôi lớp HX ® (điện hóa calcium phosphate phủ ngoài dày 15µm). Rãnh chống lún, xoay. Chuôi dạng thẳng, tiết diện hình chữ nhật/hình thang. Hệ thống chuôi tương thích giải phẫu học có 11 kích cỡ. Góc cổ thân chuôi CCD 130 độ, đầu chuôi dạng taper 12/14. 02. Đầu xương đùi CoCrMo hoặc tương đương: Đường kính 22 (-3.5,0); 24 (-3.5,0)mm với bipolar cup 40 - 42mm. Đường kính 28 (-3.5,0,+3.5)mm với bipolar cup 44 - 64mm. 03. Đầu bipolar VarioCup CoCrMo hoặc tương đương: bên trong là Polyethylene cao phân tử (UHMWPE), Vòng khóa an toàn Safety Ring bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE), 13 size 40 - 64mm
5 | PP2500464032 | Khớp háng bán phần không xi măng | Bộ | 1. Chuôi khớp háng: Vật liệu Ti-6Al-4v hoặc tương đương, toàn bộ bề mặt được phủ lớp Porous Plasma Spray + HA có độ xốp; Thân xương đùi thiết kế gắn với chỏm B-One TM 12/14. Kích cỡ: từ 1 đến 11 cỡ với cổ 127 độ và 132 độ, chiều dài cổ 27mm - 40mm; Kích thước thân 96mm, 99mm, 102mm, 105mm, 108mm, 111mm, 114mm, 117mm, 120mm, 123mm, 126mm. 2. Đầu xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome hoặc tương đương. Đường kính 22mm, 28mm, 32mm, 36mm 3. Ổ cối bán phần: Chất liệu CoCrMo hoặc tương đương, bên trong là lớp đệm UHMWPE, kích thước 40mm - 54mm (trong đó kích thước 40mm-46mm bước tăng 1mm từ 46-54 bước tăng 2mm), có kèm khoá chống trật.
6 | PP2500464033 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi 131 độ | Bộ | 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V hoặc tương đương, chiều dài 120/135/140/150/155/160/165/170/175/180 mm, góc cổ chuôi 131 độ. Chuôi thuôn 3 độ từ đầu gần tới đầu xa. Mặt cắt hình nón rộng từ 8mm-18mm. Bề rộng trong ngoài từ 27mm-38mm, bề rộng trước sau từ 12mm đến 23mm. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium ASTM F 799 hoặc tương đương, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8). 3. Chỏm lưỡng cực có lót đường kính trong 22 và 28mm, đường kính ngoài từ 38 đến 55 mm (bước tăng 1), chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE hoặc tương đương. Độ dày lớp polyethylene tối thiểu 5mm. Phạm vi chuyển động 82 độ với cổ +0 và 88 độ với cổ -3.
7 | PP2500464034 | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi phủ HA, góc cổ chuôi 135 độ | Bộ | 1. Chuôi khớp háng: vật liệu Ti-6Al-4v hoặc tương đương, toàn bộ bề mặt được phủ lớp Porous Plasma Spray + HA có độ xốp tối ưu; Thân xương đùi thiết kế gắn với chỏm B-One TM 12/14. Kích cỡ: từ 1 đến 11 cỡ với cổ 127 độ và 132 độ, chiều dài cổ 27mm - 40mm; Kích thước thân 96mm, 99mm, 102mm, 105mm, 108mm, 111mm, 114mm, 117mm, 120mm, 123mm, 126mm. 2. Đầu xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome hoặc tương đương. Đường kính 22mm, 28mm, 32mm, 36mm 3. Ổ cối bán phần: Chất liệu CoCrMo hoặc tương đương, bên trong là lớp đệm UHMWPE, kích thước 40mm - 54mm (trong đó kích thước 40mm-46mm bước tăng 1mm từ 46-54 bước tăng 2mm), có kèm khoá chống trật
8 | PP2500464035 | Khớp háng toàn phần không xi măng, góc cổ thân chuôi 130 độ, chuôi phủ calcium phosphate kim loại | Bộ | 1. Cuống xương đùi: Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti6AL4V) hoặc tương đương, phủ bên ngoài Titanium-Plasma rỗ tổ ong. Độ dày của lớp phủ 195 - 255 µm. Có 2 loại cổ chuôi Standard và Hight Offset, góc cổ chuôi 132°, Cổ côn (Taper) 12/14mm được đánh bóng gương. Có 13 size: từ 0 - 12, chiều dài chuôi từ 128mm, 130mm, 133mm, 136mm, 138mm, 140mm, 143mm, 145mm, 148mm, 151mm, 153mm, 158mm, 163mm. Độ bền kéo > 22 MPA, độ bền cắt > 22 MPA. Thân khớp hình thon, có rãnh dọc chống xoay. 2. Đầu xương đùi: Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) hoặc tương đương. Kích cỡ: 22mm; 28mm; 32mm; 36mm, 40mm có các size (S, M, L, XL) 3. Ổ cối: Vật liệu: Titanium hoặc tương đương, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. có 2, 3 lỗ hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. Thiết kế 12 gờ tự định vị, tự khóa và chống xoay Liner trong viền ổ cối. Đáy ổ cối có vít chống thấm dịch. Kích cỡ từ 44-70 với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm: Vật liệu: UHMWPE crosslinked hoặc tương đương, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5, tiệt trùng ETO. Thiết kế kiểu nghiêng 0°, 10°, 20° để chống trật. Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối: Vật liệu: Bằng Titanium hoặc tương đương. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15-70 mm.
9 | PP2500464036 | Khớp háng toàn phần không xi măng, góc cổ thân chuôi 130 độ, chuôi phủ calcium phosphate gốm | Bộ | 01. Cuống xương đùi LCU hợp kim Titanium (Ti6Al4V) hoặc tương đương. Bên ngoài phủ toàn thân chuôi lớp HX ® (điện hóa calcium phosphate phủ ngoài dày 15µm). Rãnh chống lún, xoay. Chuôi dạng thẳng, tiết diện hình chữ nhật/hình thang. Hệ thống chuôi tương thích giải phẫu học có 11 kích cỡ. Góc cổ thân chuôi CCD 130 độ, đầu chuôi dạng taper 12/14. 02. Đầu xương đùi gốm (ceramic) hoặc tương đương. Kích cỡ: 28(-3.5,0,+3.5)mm,32(-4,0,+4)mm, 36 (-4,0,+4)mm. 03. Lớp đệm X-LINKed nhựa cao phân tử (crosslink UHMWPE) hoặc tương đương. Có 6 cỡ tương ứng đường kính trong 28mm (ổ cối 42 - 44mm), đường kính trong 32mm (ổ cối 46 - 48mm), đường kính trong 36mm (ổ cối 50 - 52mm), đường kính trong 36mm (ổ cối 54 - 56mm), đường kính trong 36mm (ổ cối 58 - 60mm), đường kính trong 36mm (ổ cối 62 - 72mm). Có gờ chống trật 5mm, Có các chốt cố định vị trí. 04.Ổ cối MobileLink loại press fit chất liệu hợp kim titanium (Ti6Al4V) phủ ngoài lớp Plasma (công nghệ phun Plasma tinh khiết) hoặc phủ Calcium phosphate (TiCaP). Có 3 lỗ bắt vít hỗ trợ hoặc nhiều lỗ bắt vít hỗ trợ dành cho các ca thay lại. Tương thích với cả lớp đệm loại chuyển động đôi, lớp đệm tăng offset để chuyển đổi trong phẫu thuật. Có 16 cỡ từ 42-72mm mỗi bước tăng 2mm. 05. Vít ổ cối có đường kính 6.5mm dài từ 15-80mm Cam kết hỗ trợ bộ dụng cụ mổ lối trước
10 | PP2500464037 | Khớp háng toàn phần không xi măng, góc cổ thân chuôi 130 độ, chuôi phủ calcium phosphate gốm trong gốm | Bộ | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium hoặc tương đương phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít, 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46-76mm, bước tăng 2mm 2. Lớp lót bằng Rim-Lock Ceramic hoặc tương đương, có bờ chống trật 0 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định Rim-Lock. Đường kính 42-68mm 3. Đầu xương đùi làm bằng Biolox Delta hoặc tương đương đường kính các cỡ 28, 32, 36, 40mm. Lõi điều chỉnh được (+0mm, ±3,5mm,±4mm) 4. Cuống xương đùi chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy hoặc tương đương, Góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (35- 42mm), cổ trung (37-44mm), cổ dài (42 - 49mm).Góc cổ Varus cổ điển 8 ° là 127 độ với độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (38- 45mm), cổ trung (43-50mm), cổ dài (46 - 53mm). Thân chuôi Titanium Alloy, phun lớp Plasma (0.5mm) hoặc phủ lớp Hydroxyapatite. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175mm. M/L With 27-36mm; A/P Thick 12-19mm. Cổ côn 12/14 5. Vít bắt ổ cối Titanium hoặc tương đương có chiều dài từ 15-50mm.
11 | PP2500464038 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ HA, ổ cối thường | Bộ | 1. Cuống khớp không xi măng phủ HA: chất liệu hợp kim titanium 6Al-4V hoặc tương đương tiêu chuẩn ISO5832, phủ Ti-plasma 180 micron, lớp ngoài phủ HA dày 50µm, dài từ 119/125/132/136/139/143/147/151/155/159/163/167/171 mm, góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ hoặc 145 độ. Bề rộng chuôi 29mm-44mm. Hai loại có hoặc không có viền cổ. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium ASTM F 799 hoặc tương đương, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8). 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V hoặc tương đương, đường kính ngoài từ 40 đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt. 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene 10 Mrad hoặc tương đương, có hai loại nghiêng 0 và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. 5. Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15 đến 70 mm (15,20,25,30,35,40,45,50,60,70)
12 | PP2500464039 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi 131 độ, chỏm cocr, ổ cối hợp kim titanium | Bộ | 1. Cuống xương đùi: vật liệu Hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ bên ngoài Titanium-Plasma rỗ tổ ong. Độ dày của lớp phủ 195 - 255 µm. Có 2 loại cổ chuôi Standard và Hight Offset, góc cổ chuôi 132°, Cổ côn (Taper) 12/14mm được đánh bóng gương. Có 13 size: từ 0 - 12, chiều dài chuôi từ 128mm, 130mm, 133mm, 136mm, 138mm, 140mm, 143mm, 145mm, 148mm, 151mm, 153mm, 158mm, 163mm. Độ bền kéo > 22 MPA, độ bền cắt > 22 MPA. Thân khớp hình thon, có rãnh dọc chống xoay. 2. Đầu xương đùi: vật liệu Cobalt-Chrome (CoCr). Kích cỡ: 22mm; 28mm; 32mm; 36mm, 40mm có các size (S, M, L, XL) 3. Ổ cối: vật liệu Titanium, bên ngoài được phủ một lớp Hidroxy apatite (HA) trên nền Titanium lỗ tổ ong độ dày 100 micron. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ nhám lớp phủ HA 40 micron. có 2, 3 lỗ hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. Thiết kế 12 gờ tự định vị, tự khóa và chống xoay Liner trong viền ổ cối. Đáy ổ cối có vít chống thấm dịch. Kích cỡ từ 44-70 với mỗi bước tăng 2mm 4. Lớp đệm: vật liệu UHMWPE crosslinked, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5, tiệt trùng ETO. Thiết kế kiểu nghiêng 0°, 10°, 20° để chống trật. Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối: vật liệu Titanium hoặc tương đương. Đường kính 6.5 mm, chiều dài từ 15-70 mm.
13 | PP2500464040 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ HA, ổ cối phủ HA | Bộ | 1. Cuống khớp không xi măng phủ HA: chất liệu hợp kim titanium 6Al-4V hoặc tương đương tiêu chuẩn ISO5832, phủ Ti-plasma 180 micron, lớp ngoài phủ HA dày 50µm, dài từ 119/125/132/136/139/143/147/151/155/159/163/167/171 mm, góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ hoặc 145 độ. Bề rộng chuôi 29mm-44mm. Hai loại có hoặc không có viền cổ. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium ASTM F 799 hoặc tương đương, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8). 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V hoặc tương đương phủ HA, đường kính ngoài từ 40 đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt. 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene 10 Mrad hoặc tương đương, có hai loại nghiêng 0 và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. 5. Vít ổ cối chất liệu titan hoặc tương đương dài từ 15 đến 70 mm (15,20,25,30,35,40,45,50,60,70)
14 | PP2500464041 | Khớp háng toàn phần không xi măng | Bộ | 1.Chuôi xương đùi (cuống xương đùi): loại tự khóa. Vật liệu: Hợp kim Titanium aluminum vanadium hoặc tương đương. Phủ 2 lớp: Titanium và Hydroxyapatite hoặc tương đương. Góc cổ chuôi 135°, cổ côn 12/14. Cổ chuôi hình elip. Kích cỡ: 8-16, chiều dài 87-170mm 2. Ổ cối (cup): vật liệu hợp kim Titanium aluminum vanadium hoặc tương đương.Phủ 2 lớp: Titanium và Hydroxyapatite. Quanh viền có đinh nhọn cố định chống xoay, đỉnh có đinh nhọn hoặc lỗ bắt vít chống lật. Kích cỡ: 46-62 3. Lớp đệm: vật liệu ceramic (alunima) hoặc tương đương. Kích cỡ 36-48 4. Đầu xương đùi (chỏm): Vật liệu: ceramic (alumina) hoặc tương đương. Đường kính 28mm (-3.5, 0, +3.5), đường kính 32mm (-4, 0, +4) 5. Vít ổ cối: vật liệu hợp kim Titanium aluminum vanadium hoặc tương đương. Đường kính 5.5mm, chiều dài 20-45mm
15 | PP2500464042 | Khớp háng bán phần có xi măng | Bộ | 1. Cuống khớp có xi măng: Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn ISO 5832-9 cổ côn 12/14 hoặc tương đương. Chiều dài: 125/132/136/139/143/147/151/155/159 mm, góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ. Bề dày trong ngoài từ 29-40mm. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium ASTM F 799 hoặc tương đương, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8). 3. Chỏm lưỡng cực có lót đường kính trong 22 và 28mm, đường kính ngoài từ 38 đến 55 mm (bước tăng 1), chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE hoặc tương đương. Độ dày lớp polyethylene tối thiểu 5mm. Phạm vi chuyển động 82 độ với cổ +0 và 88 độ với cổ -3. 4. Xi măng xương không kháng sinh. Bột xi măng một gói 44.0g bột có chứa 38.3g Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), 5.3g zirconium dioxide, 0.4g hydrous benzoyl peroxide và chlorophyll VIII. Dung dịch pha 20ml một ống chứa: 18.4g Methyl methacrylate, 0.4g N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chlorophyll VIII. Chất tạo màu chlorophyll (E141) đánh dấu vị trí của xi măng trong phẫu trường. 5. Dụng cụ bơm xi măng là bộ trộn và phân phối xi măng. Có màng lọc than hoạt tính. Phễu có màng giữ ngăn vụn thuỷ tinh. Nút chặn xi măng cỡ 18.5mm và 25mm, dụng cụ làm sạch, ống tủy bàn chải làm khô ống tủy, dụng cụ tạo áp lực và cạo xi măng.
16 | PP2500464043 | Xi măng ngoại khoa không kháng sinh | Gói | Xi măng xương không kháng sinh. Bột xi măng một gói 44.0g bột có chứa 38.3g Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), 5.3g zirconium dioxide, 0.4g hydrous benzoyl peroxide và chlorophyll VIII. Dung dịch pha 20ml một ống chứa: 18.4g Methyl methacrylate, 0.4g N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chlorophyll VIII. Chất tạo màu chlorophyll (E141) đánh dấu vị trí của xi măng trong phẫu trường.
17 | PP2500464044 | Xi măng ngoại khoa có kháng sinh | Gói | Xi măng xương có kháng sinh gentamicin. Trọng lượng 44.9g. Bột xi măng chất liệu Gentamicin (dưới dạng gentamicin sulphate), Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), zirconium dioxide, benzoyl peroxide và chất tạo màu chlorophyll E141. Thời gian thao tác ≥ 6 phút. Dung dịch pha chứa: Methyl methacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chất tạo màu E141. Chứa chất tạo màu chlorophyll (E141).
18 | PP2500464045 | Dây dẫn nước trong phẫu thuật nội soi khớp | Cái | Chất liệu: plastic hoặc tương đương. Lưu lượng nước lên tới 2.5l/phút, có hộp điều khiển. Có đường nước vào và ra. Tổng chiều dài 2 dây: 5.3m
19 | PP2500464046 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Cái | Bộ dây dẫn bơm tưới hoạt dịch trường mổ ổ khớp, đóng gói tiệt trùng. Chiều dài dây nước tính từ máy là 16ft (khoảng 4.8 m). Có 3 khóa dạng kẹp trên thân để điều chỉnh lưu lượng. Có 2 khóa LuerLock tại đường nước vào và 1 khóa LuerLock tại đường nước ra. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 | G7
20 | PP2500464047 | Bộ kim và kẹp thu chỉ cho súng khâu chóp xoay | Cái | Bộ kim và kẹp thu chỉ dùng cho súng khâu chóp xoay. Kim tròn, uốn cong sẵn chất liệu nitinol. Mũi kim có rãnh để mang và bảo vệ chỉ.
21 | PP2500464048 | Chỉ bện không tiêu dùng trong phẫu thuật nội soi | Cái | Chỉ không tiêu số 2 kèm kim, kim có hình dạng bán nguyệt. Chất liệu: Polyethylene khối lượng phân tử siêu cao - (UHMW) polyethylene và polypropylene hoặc tương đương. Dài 38 Inch. Màu sắc: trắng và trắng bện xanh. Đã tiệt trùng. Sức căng 227N (51lb), độ bền kéo 138N (31lb).
22 | PP2500464049 | Chỉ dẹt siêu bền | Cái | Chỉ siêu bền đa sợi có lõi làm bằng chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) và được bọc ngoài bằng lớp bện của Polyester và UHMWPE hoặc tương đương. Chỉ dẹt 2mm và được bện 2 đầu bằng chỉ tròn Fiberwire. Chỉ có 2 màu xanh hoặc trắng đen giúp dễ dàng phân biệt. Chiều dài sử dụng khoảng 91 cm (36 inch)
23 | PP2500464050 | Chỉ siêu bền | Cái | Vật liệu: chỉ siêu bền đa sợi có lõi làm bằng chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) hoặc tương đương và được bọc ngoài bằng lớp bện của Polyester và UHMWPE. Lõi chỉ được thiết kế riêng cho khả năng thao tác và chịu lực vượt trội. Thân chỉ màu xanh dễ quan sát. Chỉ dài 38inches liền kim 26,5mm hình dạng 1/2 vòng tròn. Lực tải tại mức dịch chuyển 3mm là 46 lbf (tải trọng động). Lực tải tối đa đạt 88Ib. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 | G7
24 | PP2500464051 | Chỉ khâu sụn viền | Cái | Chất liệu: lõi bằng UHMWPE hoặc tương đương, lớp ngoài bằng poly ethylene. Kích thước: bản rộng 1.3mm, dài 91.4 cm, kèm kim. Màu sắc: trắng xanh
25 | PP2500464052 | Đầu đốt bằng sóng Radio frequence (dao RF), các cỡ | Cái | Vật liệu: Thân đầu đốt được làm bằng thép không rỉ 304 hoặc tương đương, điện cực được làm bằng thép không rỉ 316L, vỏ đầu đốt làm bằng Polymer HIPS PH88 và phần hút bọt phẫu thuật được làm bằng Ceramic. Đầu đốt 90 độ. Có 6 cổng hút. Chiều dài 160mm, đường kính 3.75mm. Có chế độ tự ngắt khi phát hiện gần ống soi hoặc dụng cụ bằng kim loại. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 | G7
26 | PP2500464053 | Đầu đốt lưỡng cực bằng sóng radio cao tần | Cái | Đầu đốt dùng công nghệ Coblation, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. Phần cách nhiệt được phủ vật liệu PET (polyethylene terephthalate). Tạo plasma dày 100-200µm. Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại. Có đường hút nước. Đường kính mũi 5.25mm. Đường kính phần thân 3.75mm. Chiều dài làm việc: 5.4 inch (tương đương với 13.7cm). Đầu mũi nghiêng 90°. Có chế độ tự ngắt. Có nhiều cổng
27 | PP2500464054 | Lưỡi bào khớp đóng gói tiệt trùng, các cỡ | Cái | Lưỡi bào cắt lọc mô dùng trong nội soi khớp. Thiết kế răng vát ở cả hai mặt. Có các loại đường kính 2.0mm, 2.9mm, 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm. Loại cong: phần cong dài 17mm. Đường kính 4.5mm. Loại thẳng: chiều dài làm việc 13.3cm, đường kính 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm. Loại dài: chiều dài làm việc 18cm, đường kính 4.5mm. Loại ngắn: chiều dài làm việc 7cm, đường kính 2.0mm, 2.9mm, 3.5mm. Tương thích máy bào Dyonics II. Có tính năng khóa cửa sổ hút. Có hai chế độ cắt dao động.
28 | PP2500464055 | Lưỡi bào khớp, các cỡ | Cái | Vật liệu: Đầu lưỡi bào bằng hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Sử dụng cho mô mềm diện rộng, sụn chêm, cắt bỏ hoạt dịch khớp gối, chóp xoay khớp vai. Đường kính 4mm, 5mm, 5.5mm, chiều dài 13cm. Có đánh dấu bằng laser độ sâu trên thân lưỡi bào, mỗi vạch cách nhau 5mm, độ sâu tối đa đo được là 35mm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 | G7
29 | PP2500464056 | Lưỡi mài khớp, các cỡ | Cái | Đầu mài dạng Oval. Đầu lưỡi mài bằng hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Có các loại đường kính 4 mm và 5mm với 8 rãnh răng, 5.5mm với 12 rãnh răng, chiều dài làm việc 130mm. Có đánh dấu bằng laser độ sâu trên thân lưỡi bào, mỗi vạch cách nhau 5mm, độ sâu tối đa đo được là 35mm
30 | PP2500464057 | Lưỡi bào xương ngược | Cái | Lưỡi khoan nhiều chức năng trong một, vừa có chức năng dẫn đường, vừa có chức năng khoan tạo đường hầm. Ở trạng thái thẳng, lưỡi khoan đựơc dùng để tạo lỗ khoan dẫn đường 3.5mm. Ở trạng thái mở lưỡi, lưỡi khoan được khoá lại và tạo đường hầm trong xương. Chất liệu: thép y tế và nhựa ABS hoặc tương đương. Có các loại đường kính 5, 5.5, 6, 6.5 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm. Chiều dài: 35cm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 | G7
31 | PP2500464058 | Lưỡi mài xương đóng gói tiệt trùng, các cỡ | Cái | Lưỡi bào xương thẳng sử dụng trong nội soi khớp, có vạch màu chốt, mã màu theo cỡ để nhận diện, đã tiệt trùng. Đường kính: 4.0mm, 5.5mm. Chiều dài làm việc: 13 cm. Tốc độ tối đa 8000 - 10000 vòng/phút.
32 | PP2500464059 | Mũi khoan ngược rỗng nòng | Cái | Mũi khoan ngược sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo All-inside. Một hộp bao gồm mũi khoan ngược, mũi khoan dẫn đường 2.4mm và cây rút chỉ. Khoan tiến tạo đường hầm đường kính 4.9mm. Lưỡi cắt có thể thu vào, bào ngược tạo đường hầm đường kính 5.5mm - 12mm, bước tăng 0.5mm. Có ống đo chiều dài cầu xương.
33 | PP2500464060 | Vít chỉ tự tiêu khâu chóp xoay khớp vai, các cỡ | Cái | Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp vai. Chất liệu PLLA - HA tự tiêu hoặc tương đương. Đường kính 4.5mm (kèm hai sợi chỉ Ultrabraid số 2); đường kính 5.5mm và 6.5mm (Kèm hai hoặc ba sợi chỉ Ultrabraid số 2). Đường kính 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm tương ứng chiều dài 18.7mm,19.2mm, 19.2mm
34 | PP2500464061 | Vít chỉ tự tiêu khâu sụn viền kèm hai sợi chỉ siêu bền | Cái | Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp. Vít được kết nối sẵn với tay đóng. Chất liệu tự tiêu PLLA hoặc tương đương kết hợp HA, đã tiệt trùng. Kèm hai sợi chỉ siêu bền Ultrabraid số 2, Đường kính 2.9 mm. Đường kính ngoài 3.7 mm, dài 11.5mm
35 | PP2500464062 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu sinh học các cỡ | Cái | Vật liệu: 30% biphasic calcium phosphate và 70% PLDLA hoặc tương đương. Vít neo sử dụng 2 vật liệu BCP và PLDLA. Kích thước: độ dài 28mm, đường kính tuỳ chọn các kích cỡ từ 7-12mm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 | G7
36 | PP2500464063 | Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu, sử dụng cho kỹ thuật hai đường hầm, các cỡ | Cái | Sử dụng trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo khớp gối. Có vít ren ngược phù hợp với gối phải. Đường kính: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. Chiều dài: 20, 25, 30, 35 mm. Chất liệu: sinh học tự tiêu poly-L-lactic acid PLLA kết hợp với Hydroxyapatite (HA)
37 | PP2500464064 | Vít neo 4.75mm | Cái | Vít neo sử dụng chất liệu tự tiêu tương thích sinh học (BioComposite) hoặc tương đương. Kích thước: vít neo 4.75 x 19.1mm. Đầu neo có thể giữ được tối đa 2 sợi chỉ dẹt siêu bền 2mm hoặc 4 sợi chỉ FiberWire cỡ số 2. Thân vít neo được thiết kế rỗng nòng và có 7 lỗ trên thân giúp lưu thông máu, kích thích mọc xương
38 | PP2500464065 | Vít neo cố định dây chằng chéo sử dụng trong kỹ thuật All in Size, các cỡ, các loại | Cái | Vít chốt cố định dây chằng. Chất liệu Titanium hoặc tương đương. Tương thích với chốt neo Ultra button. Thiết kế hình tròn hoặc oval. Ba cỡ: Small, Medium, Large, tương ứng với đường hầm 4-7mm, 7.5-9.5mm, 10mm trở lên. Cỡ Medium và Large có phần chốt dài 3mm nằm trong đường hầm. Kích thước cỡ Small: đường kính 15mm, bề dày 2.78mm. Kích thước cỡ Medium: đường kính 17mm, bề dày tổng cộng 4.78mm, bề dầy vành 1.78mm. Kích thước cỡ Large: đường kính 21 mm, bề dày tổng cộng 4.78mm, bề dầy vành 1.78mm.
39 | PP2500464066 | Vít neo cố đinh dây chằng chéo, các cỡ | Cái | Thiết kế chốt: 4 lỗ, Chiều dài chốt: 12mm, chiều rộng chốt 4mm, dày 2mm. Chỉ kéo màu trắng số 5, chỉ lật màu xanh số 5. Chiều dài vòng treo gân: 10, 15, 20, 25, 30, 35 mm. Chất liệu: Chốt làm bằng titanium màu vàng hoặc tương đương, Vòng treo gân được tạo bởi vật liệu Continuous Polyester hoặc tương đương đường kính 5mm. Độ di lệch < 1mm. Sức căng tối đa >1300N
40 | PP2500464067 | Vít neo cố định dây chằng chéo, có thể điều chỉnh độ dài ngắn | Cái | Kích thước: dài 12mm, rộng 4mm dày 2mm; 8 lỗ. Chất liệu chốt: titanium màu xanh dương hoặc tương đương. Chất liệu vòng treo: Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) hoặc tương đương. Điều chỉnh được chiều dài vòng treo từ 10 – 105 mm. Đường kính chỉ vòng loop: 1.5 mm. Vòng treo có thiết kế bảo vệ gân. Có vòng chỉ thắt giúp thắt chỉ bằng một tay. Sức căng tối đa >1500N, độ di lệch < 2mm
41 | PP2500464068 | Vít neo kèm chỉ siêu bền dùng cho kỹ thuật khâu sụn viền có nút thắt | Cái | Vít sử dụng vật liệu Biocomposite hoặc tương đương kèm 2 sợi chỉ siêu bền chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE). Kích thước vít: 3 mm × 14.5 mm. Thân chỉ màu trắng xanh dễ quan sát. Lực tải của chỉ tại mức dịch chuyển 3mm là 46 lbf (tải trọng động). Lực tải của chỉ tối đa đạt 88Ib
42 | PP2500464069 | Vít neo sử dụng trong khâu hàng ngoài chóp xoay khớp vai | Cái | Chất liệu: PEEK - OPTIMA hoặc tương đương, đã tiệt trùng. Sử dụng trong khâu hàng ngoài chóp xoay khớp vai. Tay vặn giới hạn mô men xoắn, đảm bảo chốt bên trong khoá chỉ vào thân neo. Thiết kế neo đóng với ren hình ngạnh mọc ngang giúp chống bật neo và dễ đóng neo. Kích thước neo: 4.5mm và 5.5mm tương ứng đường kính 5.8mm và 6.7mm. Chiều dài bung tương ứng 20.4mm và 20.8mm
43 | PP2500464070 | Vít neo tự tiêu 2.9mm dùng cho kỹ thuật khâu sụn viền không nút thắt | Cái | Chất liệu BioComposite hoặc tương đương, kích thước 2.9 mm x 12.5 mm.
44 | PP2500464071 | Vít neo tự tiêu 4.75mm kèm chỉ dẹt siêu bền | Cái | Vật liệu: Vít neo sử dụng chất liệu tự tiêu tương thích sinh học (BioComposite) hoặc tương đương. Kèm vòng chỉ dẹt trắng xanh hoặc trắng đen 2.0mm siêu bền, sử dụng cấu trúc chuỗi polyethylene dài, được gắn sẵn trên vít neo swivelock để khâu các mô mềm, gân, dây chằng. Chỉ dẹt siêu bền có khả năng chống đào thải mô tốt hơn 27% so với các loại chỉ khác. Kích thước: vít neo 4.75 x 19.1mm. Đầu neo có thể giữ được tối đa 2 sợi chỉ dẹt siêu bền 2mm hoặc 4 sợi chỉ FiberWire cỡ số 2. Thân vít neo được thiết kế rỗng nòng và có 7 lỗ trên thân giúp lưu thông máu, kích thích mọc xương. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 | G7
45 | PP2500464072 | Vít treo có kèm vòng chỉ siêu bền 4 điểm khoá | Cái | Vật liệu: vít treo bằng Titanium hoặc tương đương, vòng treo bằng chỉ siêu bền (UHMWPE). Kích thước: vít treo (dài x rộng x cao): 13mm x 3.4mm x 1.5mm, khoảng cách giữa 2 lỗ luồn chỉ: 3.48mm, vòng treo: 11mm tới hơn 60mm (điều chỉnh được chiều dài). Sử dụng được cho mảnh ghép gân chân ngỗng (hamstring) và mảnh ghép gân bánh chè (BTB). Khả năng chịu lực tối đa lên tới 980N. Vít treo có 4 điểm khoá không thắt nút tích hợp sẵn. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 | G7
46 | PP2500464073 | Vít treo có kèm vòng chỉ siêu bền 4 điểm khoá, có dây điều chỉnh hướng | Cái | Vật liệu: vít treo bằng Titanium hoặc tương đương, vòng treo bằng chỉ siêu bền (UHMWPE). Kích thước: vít treo (dài x rộng x cao): 13mm x 3.4mm x 1.5mm, khoảng cách giữa 2 lỗ luồn chỉ: 3.48mm, vòng treo: 11mm tới hơn 60mm (điều chỉnh được chiều dài). Sử dụng được cho mảnh ghép gân chân ngỗng (hamstring) và mảnh ghép gân bánh chè (BTB). Khả năng chịu lực tối đa lên tới 980N. Vít treo có 4 điểm khoá không thắt nút tích hợp sẵn. Có 1 dây điều chỉnh hướng của vít treo giúp đưa gân vào đường hầm xương dễ dàng. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 | G7