PHỤ LỤC: ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Đính kèm Chương V E-HSMT Gói thầu MS-01: Mua sắm trang bị y tế khu Cấp cứu - Hồi sức)

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Đặc tính, thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 01 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | #### I. Thông tin chung - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp làm việc: 100 - 240V, 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 40°C + Độ ẩm tương đối: 15% đến 95% #### II. Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 1 máy) - Máy chính - 1 dây điện cực ECG 3 chuyển đạo - 1 dây nối đầu dò SpO2 - 1 đầu dò SpO2 người lớn và trẻ em - 1 ống hơi đo huyết áp - 1 túi hơi huyết áp người lớn - 1 túi hơi huyết áp trẻ em - 1 đầu dò nhiệt độ - 1 pin sạc - 1 xe đẩy máy (không yêu cầu chính hãng) III. Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật - Các thông số đo: ECG, nhịp thở , SpO2, NIBP , nhiệt độ - Các thông số theo dõi được lưu đến 120 giờ , thời gian được đồng bộ trên tất cả các thông số cho phép xác định các thời điểm khác nhau, mang lại cái nhìn toàn diện trong quá trình theo dõi. - Tính năng hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên màn hình monitor giúp người sử dụng thao tác dễ dàng ngay cả lần đầu sử dụng. - Màn hình màu cảm ứng TFT, độ phân giải cao với góc nhìn rộng 10.4 inch , hiển thị tối đa 6 sóng . - Màn hình phóng to hiển thị các thông số với kích thước lớn để quan sát từ khoảng cách xa. - Có đèn báo động ở đầu máy monitor giúp nhìn thấy rõ từ khoảng cách xa và mọi góc nhìn. Hiển thị mức báo động theo chỉ thị màu đỏ hoặc vàng tuỳ theo tình trạng báo động. Đèn màu xanh nhấp nháy đồng bộ với phức hợp QRS. - Phát hiện các rối loạn nhịp theo chương trình phần mềm EC1 với phương pháp so sánh đa mẫu giúp giảm thiểu báo động sai và đảm bảo việc phát hiện loạn nhịp chính xác. - Lưu 120 giờ dữ liệu theo dõi loạn nhịp. - Xem lịch sử báo động : Xem lại đến 120 giờ các thông số báo động. Xem lại sóng điện tim liên tục từ bảng lịch sử báo động. - Xem lại 120 giờ sóng ECG liên tục : Dạng sóng liên tục giúp dễ dàng chọn thời điểm xem. - Danh sách Trendgraph/trend : Lưu đến 120 giờ các thông số dạng số, biểu đồ hướng và NIBP. - Thời gian sử dụng pin lên đến 6 giờ Màn hình : - Kích thước hiển thị : 10.4 inch - Màn hình cảm ứng - Kiểu hiển thị sóng: cố định - Vùng quan sát: 211.2 x 158.4 mm - Độ phân giải: 800 x 600 - Số dạng sóng tối đa: 6 - Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25 hoặc 50 mm/s - Thời gian quét (ở tốc độ quét 25 mm/s): 4.8 giây - Màu dạng sóng: 12, có thể lựa chọn - Màu dữ liệu số: 12, có thể lựa chọn - Hiển thị sóng: ECG (tối đa 7 kênh), nhịp thở, SpO2, - Hiển thị số: nhịp tim, VPC, ST, nhịp thở, NIBP (systolic, diastolic, MAP), SpO2 - Đánh dấu đồng bộ: Dấu đồng bộ nhịp tim, nhịp mạch - Giá trị khởi động báo động: trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn Âm thanh - Loại âm thanh: báo động, đồng bộ , click, hoàn tất đo NIBP - Âm báo động: 4 loại (pip, bing bong, bong, bing 3 lần) - Âm đồng bộ: nhịp biến đổi theo SpO2 Báo động - Các mục báo động: sinh tồn, loạn nhịp, kỹ thuật. - Ký hiệu báo động: nhịp tim, nhịp mạch, ST, nhịp thở, ngưng thở , SpO2, NIBP, - Báo động loạn nhịp: ASYSTOLE, VF, VT, VPC RUN, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC. - Mức báo động: nguy kịch (đỏ nhấp nháy), cảnh báo (vàng nhấp nháy), Thông báo (vàng sáng), Tin nhắn. - Chỉ thị báo động: đèn báo động, tô đậm thông tin, âm báo - Tạm ngưng âm thanh báo động: 1, 2, 3 phút hoặc Tắt - Nếu kết nối máy trung tâm, thiết lập báo động thay đổi theo máy trung tâm. Đồ thị diễn tiến: - Các thông số diễn tiến: nhịp tim, nhịp mạch, VPC, nhịp thở, mức ST, NIBP, SpO2 - Khả năng lưu trữ: 120 giờ - Chọn đến 3 thông số hiển thị ở 2 cửa sổ riêng biệt. Danh sách thông số sinh tồn: - Thông số: nhịp tim, nhịp mạch, VPC, nhịp thở, mức ST, NIBP , SpO2 - Khả năng lưu trữ: 120 giờ - Danh sách đo theo chu kỳ: 1, 5, 15, 30 hoặc 60 phút. - Danh sách khoảng cách đo NIBP: mỗi lần đo NIBP Ghi lại loạn nhịp Recall: - Mục: loạn nhịp - Khả năng lưu trữ: 120 giờ - Danh mục loạn nhịp: ASYSTOLE, VF, VT, VPC RUN, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, VPC Lịch sử báo động: - Mục báo động: báo động sinh tồn, báo động loạn nhịp, báo động kỹ thuật và báo động vận hành - Khả năng lưu trữ: 120 giờ Sóng điện tim liên tục Full Disclosure: - Khả năng lưu trữ: 120 giờ - Số thông số lưu: 1 - Thời gian sóng: 60 giây, lên đến 4 kênh (1 thông số) - Hiển thị dạng sóng kích thước thực: có Thông số ECG Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60601-2-27 2nd : 2011 - Cáp đo : 3 điện cực: I, II, III ( tiêu chuẩn) - Trở kháng đầu vào: ≥ 5MΩ (ở 10Hz), ≥ 2.5MΩ (ở 0.67 - 40Hz) - Độ nhạy ghi: 10 mm/mV ± 5% - Báo động nhịp tim: + Giới hạn trên: 16 đến 300 nhịp/phút (mỗi bước 1 nhịp/phút), OFF + Giới hạn dưới: OFF, 15 đến 299 nhịp/phút (mỗi bước 1 nhịp/phút) + Mục báo động: TACHYCARDIA, BRADYCARDIA, Không thể phân tích - Phân tích loạn nhịp: + Phương pháp phân tích: kết nối đa mẫu + Số kênh: 1 + Dò QRS: người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh + Tốc độ đếm VPC: 0 – 99 VPCs/phút + Thông báo loạn nhịp: ASYSTOLE, VF, VT, VPC RUN, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, VPC + Thông báo khác: NOISE, CHECK ELECTRODES, LEARNING + Giới hạn báo động: ngưỡng trên: OFF, 1 – 99 VPC/phút + Các file xem lại: 120 giờ + Thời gian lưu trữ mỗi file: 10 giây - Đo mức ST: + Số kênh đo ST: 3 điện cực: 1 kênh - điện cực: 2 kênh + Tầm đo ST: ± 2.5 mV + Điểm đo: tự động, điều chỉnh bằng tay + Báo động mức ST: Giới hạn trên: -1.99 đến 2.00 mV mỗi bước 0.01 mV, OFF Giới hạn dưới: OFF, -2.00 đến 1.99 mV mỗi bước 0.01 mV. Thông số nhịp thở RR: - Phương pháp đo: trở kháng ngực - Trở kháng đo: 220Ω - 4kΩ - Nhiễu trong: ≤ 0.2Ω - Dãy đếm nhịp thở: 0 – 150 nhịp/phút - Độ chính xác: ±2 nhịp/phút - Báo động: + Giới hạn trên: 2 – 150 nhịp/phút, mỗi bước 2 nhịp/phút, OFF + Giới hạn dưới: OFF, 0 – 148 nhịp/phút, mỗi bước 2 nhịp/phút + Báo động ngưng thở: OFF, 5 – 40 giây, mỗi bước 5 giây + Hiển thị thông báo: APNEA Thông số SpO2 - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 80601-2-61:2011 - Hiển thị: + Chu kỳ cập nhật: mỗi 3 giây hoặc khi có báo động + Âm đồng bộ: thay đổi theo giá trị SpO2 + Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s + Độ nhạy sóng: x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8, AUTO - SpO2: + Phương pháp: hấp thu hai bước sóng + Bước sóng: 650/950 nm + Dãy hiển thị: 0 – 100% SpO2 + Độ chính xác: * 70% SpO2 ≤ % SpO2 ≤ 80% SpO2 ± 3% SpO2 * 80% SpO2 ≤ % SpO2 ≤ 100% SpO2 ± 2% SpO2 + Giới hạn báo động SpO2: * Giới hạn trên: 51 – 100% SpO2 mỗi bước 1% SpO2, OFF * Giới hạn dưới: OFF, 50 – 99% SpO2 mỗi bước 1% SpO2 + Dãy hiển thị: 30 – 300 nhịp/phút + Thời gian trì hoãn báo động: 10 giây - Nhịp mạch: 30 – 300 nhịp/phút + Báo động nhịp mạch: * Ngưỡng trên: 16 – 300 nhịp/phút mỗi bước1 nhịp/phút, OFF * Ngưỡng dưới: OFF, 15 – 299 nhịp/phút mỗi bước 1 nhịp/phút + Báo động liên hồi: SpO2 giảm, kiểm tra đầu dò SpO2, giá trị SpO2 đầu. + Thời gian đáp ứng: SLOW, NORMAL, FAST Thông số huyết áp không xâm nhập NIBP: - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60601-2-30:2009 - Phương pháp đo: dao động ký - Dãy đo: 0 – 300 mmHg - Dãy bơm bao đo: 0 -300 mmHg - Độ chính xác: ±3 mmHg - Thời gian xả: + Người lớn/trẻ em: ≤ 11 giây (700cc), 0 – 200 mmHg + Trẻ sơ sinh: ≤ 5 giây (70cc), 0 – 200 mmHg - Thời gian đo tối đa: + Người lớn/trẻ em: ≤ 160 giây + Trẻ sơ sinh: ≤ 80 giây - Chế độ đo: Bằng tay, liên tục (≤ 15 phút), chu kỳ, SIM - Tự động đo lại: 1 lần - Rỉ khí: ≤ 3 mmHg/min - Dãy đo tâm thu: + Người lớn: 40 – 280 mmHg + Trẻ em: 40 – 280 mmHg + Trẻ sơ sinh: 30 – 140 mmHg - Dãy đo tâm trương: + Người lớn: 10 – 235 mmHg + Trẻ em: 10 – 235 mmHg + Trẻ sơ sinh: 10 – 110 mmHg - Dãy trung bình: + Người lớn: 20 – 255 mmHg + Trẻ em: 20 – 255 mmHg + Trẻ sơ sinh: 15 – 125 mmHg - Áp suất khởi phát bơm: + Người lớn: 180 mmHg + Trẻ em: 140 mmHg + Trẻ sơ sinh: 100 mmHg - Áp suất bơm tối đa: + Người lớn/trẻ em: 300 mmHg + Trẻ sơ sinh: 150 mmHg - Báo động: + Ngưỡng trên: 15 – 260 mmHg mỗi bước 5 mmHg, OFF + Ngưỡng dưới: OFF, 10 – 255 mmHg mỗi bước 5 mmHg Thông số nhiệt độ - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO80601-2-56:2009 - Tên thông số: TEMP1, TEMP2 - Loại đầu dò: 400 series (YSI) - Số kênh đo: 2 kênh - Dãy đo: 0 đến 45oC, 32 đến 113oF - Độ chính xác: ±0.2oC (25oC ≤ TEMP ≤ 45oC), ±0.3oC (0oC ≤ TEMP ≤ 25oC) - Dãy hiển thị: 0 đến 45oC - Thời gian cập nhật: mỗi 3 giây hoặc khi có báo động - Thiết lập báo động: + Ngưỡng trên: 0.1 đến 45oC, mỗi bước 0.1oC, OFF + Ngưỡng dưới: OFF, 0.0 đến 44.9oC, mỗi bước 0.1oC Pin sạc - Loại pin: Li-ion có thể sạc - Số lượng: 1 - Tuổi thọ: 1 năm - Thời gian hoạt động: 6 giờ (pin mới, sạc đầy, không sử dụng các tuỳ chọn, vận hành ở nhiệt độ bình thường) - DC voltage: 7.2 V - Dòng điện sạc: 2240 mA - Thời gian sạc: 90% : 3 giờ, Đầy: 4 giờ - Đèn chỉ thị pin: đèn báo ở mặt trước, thông báo màu xanh và âm báo động, chỉ thị báo động IV. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. - Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần; - Nhà thầu lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt khi bàn giao thiết bị; - Cung cấp CO, CQ, Bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa; - Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ít nhất 07 năm sau khi hết hạn bảo hành. - Cung cấp báo giá bảo trì thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành. - Cung cấp báo giá phụ tùng, vật tư thay thế. |
| 02 | Xe tiêm nhiều tầng | I. YÊU CẦU CHUNG - Mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2024 trở về sau. - Đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH - 01 cái giá máy khử rung tim - 01 cái giá trượt - 01 hộp đựng vật sắc nhọn ( hủy bơm tiêm) - 01 thùng rác - 01 cây truyền dịch - 01 tấm CPR - 01 giá kẹp bình oxy - 01 dây nguồn - 01 hộp đựng - 01 khóa trung tâm III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1.Thành phần: Nhôm, thép và nhựa kỹ thuật ABS. Bốn trụ là hợp kim nhôm chịu lực. 2. Phần trên: Mặt xe tiêm rộng, có gờ chắn ABS, giúp vật không bị rơi xuống. Độ cao của thanh chắn là 70mm, bề mặt bàn được trang bị kính mềm trong suốt, tay vịn và thanh chắn được thiết kế tích hợp. 3. Mặt trước xe tiêm: Có khóa trung tâm, được trang bị 5 ngăn kéo: + Ngăn thứ nhất và thứ hai nhỏ: cao 80mm, khoang trong: 508*358*68mm + Hai ngăn giữa: cao 120 mm, khoang trong: 508*358*110mm + Ngăn cuối lớn: cao 240 mm, khoang trong: 508*358*220mm + Có ngăn chia 3*3 ở trong ngăn kéo, có thể tháo rời tự do. Có tấm chống trộm, ngăn chất lỏng và bụi xâm nhập. Tay cầm dày dặn và thiết kế nghiêng tiện dụng. Có rãnh dốc lên để dễ quan sát. 4. Mặt trái: Bệ máy khử rung tim có thể được thay thế bằng cây truyền dịch, mặt làm việc và hộp chứa. 5. Mặt phải: Cây truyền dịch. Cây truyền dịch và bệ máy khử rung tim có thể hoán đổi trái và phải, hai thùng rác nhựa ABS sử dụng để phân loại rác. 6. Mặt sau: tấm cứu hộ, giá đỡ bình oxy dạng ống lồng được giấu kín không chiếm không gian, ổ cắm điện có thể di chuyển giúp dễ dàng thay thế nguồn điện 7. Mặt dưới xe tiêm: Bánh xe đa năng thiết kế sang trọng, không gây ồn. Hai trong bốn bánh có trang bị chức năng phanh. IV. THÔNG TIN KHÁC - Thời gian bảo hành là 12 tháng |
| 03 | Bơm tiêm điện | I. YÊU CẦU CHUNG : - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp làm việc: 100 - 240V , 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 35°C + Độ ẩm tương đối: 20% đến 80% II. CẤU HÌNH THIẾT BỊ Cấu hình chính: + 01 máy chính Phụ tùng: + 01 dây nguồn + 01 kẹp cọc truyền + 01 bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh III. ĐẶC ĐIỂM CHUNG: - Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng. - Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo. - Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng. - Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và pin bên trong máy. IV. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Có thể sử dụng các loại bơm tiêm: 5mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50/60mL của nhiều hãng khác nhau Chế độ liều dùng: - Chế độ ml/h - Chế độ µg/kg/phút - Chế độ mg/kg/h Tốc độ tiêm: - 0,01 đến 1200,00 mL/h + 0,01 đến 150,00 mL/h (sử dụng bơm tiêm 5mL) + 0,01 đến 300,00 mL/h (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL) + 0,01 đến 1200,00 mL/h (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL) Bước đặt: + 0,01 mL/h (tốc độ từ 0,01 đến 10,00 mL/h) + 0,10 mL/h (tốc độ từ 10,00 đến 100,00 mL/h) + 1,00 mL/h (tốc độ từ 100,00 đến 1200,00 mL/h) Cài đặt tốc độ bằng núm xoay Thể tích dịch định tiêm: + 0,10 đến 100,00 mL (bước đặt 0,10 mL) + 100,00 đến 9999,00 mL (bước đặt 1,00 mL) Không giới hạn dịch tiêm Cài đặt thời gian tiêm:1 phút đến 99 giờ 59 phút (bước đặt 1 phút). Không giới hạn thời gian Tốc độ tiêm nhanh (Bolus) khi ấn và giữ phím: + 100,00 mL/h (sử dụng bơm tiêm 5 mL/h) + 100,00 đến 300,00 mL/h (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 Ml) + 100,00 đến 1200,00 mL/h (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL) (bước đặt 100,00 mL/h) Thể tích dịch tiêm nhanh khi không cần ấn và giữ phím: + 0,01 đến 10,00 mL (bước đặt 0,01) + 10,00 đến 100,00 mL (bước đặt 0,10) + 100,00 đến 999,00 mL (bước đặt 1,00) Thời gian tiêm nhanh (khi không cần ấn và giữ phím): 1 giây đến 60 phút 00 giây (bước đặt 1 giây) Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: + 0,00 đến 10,00 mL (bước đặt 0,01 mL) + 10,00 đến 100,00 mL (bước đặt 0,10 mL) + 100,00 đến 9999,00 mL (bước đặt 1,00 mL) Độ chính xác: ±1% Với dòng chảy >1.00 mL/h Áp lực báo tắc đường truyền: 10 đến 120 kPa (Có 10 mức để cài đặt) Tốc độ Purge: + Khoảng 150 mL/h (sử dụng bơm tiêm 5 mL) + Khoảng 300 mL/h (sử dụng bơm tiêm 10 mL) + Khoảng 400 mL/h (sử dụng bơm tiêm 20 mL) + Khoảng 500 mL/h (sử dụng bơm tiêm 30 mL) + Khoảng 1200 mL/h (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL) Báo động trong các trường hợp: + Tắc đường tiêm truyền + Gần hết dịch + Đuôi của bơm tiêm lắp không đúng + Thân của bơm tiêm lắp không đúng + Pin yếu + Báo động lại + Nhắc ấn phím START + Chưa cài đặt tốc độ truyền + Chưa cài đặt thể tích dịch định truyền + Tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền + Hoàn thành thể dịch đặt trước Các chức năng an toàn: + Cài đặt báo động gần hết dịch bằng thời gian + Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở 10 mức + Chức năng giảm bolus + Chức năng khóa bàn phím Các chức năng khác: + Hiển thị hướng dẫn lắp bơm tiêm trên màn hình LCD + Hiển thị nhãn và cỡ bơm tiêm trên màn hình LCD + Chức năng tự nhận biết loại ống tiêm và hiển thị trên màn hình LCD + Cài đặt thể tích dịch định tiêm + Cài đặt thời gian định tiêm + Điều chỉnh âm lượng chuông báo động + Điều chỉnh âm lượng bàn phím + Có âm báo ở chế độ Purge/Bolus + Xóa thể tích dịch đã tiêm + Cài đặt thời gian chờ theo yêu cầu: lên tới 24 giờ + Có âm báo khi ấn phím STOP + Điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD + Duy trì đường ven mở + Xóa thể tích dịch đã tiêm khi máy đang hoạt động + Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động + Đặt bước cài đặt 100 lần để rút ngắn thời gian cài đặt + Tiêm nhanh (Bolus) bằng cách ấn và giữ phím + Tiêm nhanh (Bolus) không cần ấn và ấn phím + Có âm báo khi tắt nguồn Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ: 5 đến 400C + Độ ẩm: 20 đến 90% (Không ngưng tụ) + Áp suất khí quyển 70 đến 106 kPa Điện áp: + 100 đến 240VAC, 50-60Hz + Pin Lithium ion gắn trong máy + Hoạt động liên tục khoảng 12 tiếng (pin mới, nạp đầy, tốc độ 5 mL/h, nhiệt độ xung quanh 25 oC) + Thời gian nạp pin ≥ 8h Công suất tiêu thụ: 24VA Phân loại: Class 1, có nguồn trong, kiểu CF, hoạt động liên tục, IP24 Kích thước: 381mm (rộng) x 120mm (cao) x 112mm (sâu) Trọng lượng: Khoảng 2.0 kg V. YÊU CẦU KHÁC - Giao hàng trong thời gian: 90 ngày tại đơn vị sử dụng - Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. - Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần; - Nhà thầu lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt khi bàn giao thiết bị; - Cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa; - Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ít nhất 07 năm sau khi hết hạn bảo hành. - Cung cấp báo giá bảo trì thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành. |
| 04 | Máy truyền dịch | I. YÊU CẦU CHUNG : - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp làm việc: 100 - 240V , 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 35°C + Độ ẩm tương đối: 20% đến 80% II. CẤU HÌNH THIẾT BỊ Cấu hình chính: + 01 máy chính Phụ tùng: + 01 dây nguồn + 01 bộ sensor đếm giọt + 01 kẹp cọc truyền + 01 bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh III. ĐẶC ĐIỂM CHUNG: - Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng. - Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và pin bên trong máy. - Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng. - Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo. IV. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Loại dây truyền dịch: Sử dụng được với các loại dây truyền dịch thông thường của nhiều hãng khác nhau Tốc độ truyền: + 3,00 đến 300,00 mL/h (đối với dây truyền 20 giọt/mL) + 1,00 đến 100,00 mL/h (đối với dây truyền 60 giọt/mL) Bước đặt: 1mL/h Cài đặt tốc độ bằng núm xoay Giới hạn thể tích dịch truyền: + 0,10 đến 100,00 mL (bước đặt 0,10 mL) + 100,00 đến 9999,00 mL (bước đặt 1,00 mL) + Không giới hạn thể tích dịch truyền Giới hạn thời gian truyền: 1 phút đến 99 giờ 59 phút (bước đặt 1 phút) Không giới hạn thời gian truyền Đặt tốc độ truyền nhanh (Bolus) khi ấn và giữ phím: + 100,00 đến 300,00 mL/h (đối với dây truyền 20 giọt/mL) + 100,00 mL/h (đối với dây truyền 60 giọt/mL) + Bước đặt 100,00 mL Đặt thể tích dịch truyền nhanh khi không cần ấn và giữ phím: + 0,01 đến 10,00 mL (bước đặt 0,01) + 10,00 đến 100,00 mL (bước đặt 0,10 mL) + 100,00 đến 999,00 mL (bước đặt 1,00 mL) Đặt thời gian truyền nhanh khi không cần ấn và giữ phím: 1 giây đến 60 phút 00 giây (bước đặt 1 giây) Dải hiển thị thể tích dịch đã truyền: + 0,00 đến 10,00 mL (bước đặt 0,01 mL) + 10,00 đến 100,00 mL (bước đặt 0,10 mL) + 100,00 đến 9999,00 mL (bước đặt 1,00 mL) Độ chính xác: ±10% Ngưỡng áp lực báo tắc đường truyền: + Ngưỡng áp lực báo tắc trên: -100 đến -30 kPa + Ngưỡng áp lực báo tắc dưới: 30 đến 120 kPa Tốc độ truyền nhanh: Khoảng 300 mL/h hoặc hơn (tùy thuộc vào loại dây truyền) Báo động trong các trường hợp + Tắc đường truyền trên + Tắc đường truyền dưới + Có khí trong dây truyền + Cửa bơm mở + Tốc độ truyền bất thường + Dòng chảy tự do + Truyền hết chai dịch + Ắc quy yếu + Báo động lại + Nhắc ấn phím START + Chưa cài đặt tốc độ truyền + Chưa cài đặt thể tích dịch định truyền + Tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền + Hoàn thành thể dịch đặt trước Các chức năng an toàn: + Chọn áp lực báo tắc đường truyền ở 10 mức + Chọn độ nhạy báo động có khí trong dây truyền ở 2 mức + Kẹp ống khi cửa bơm mở + Giảm bolus + Khóa bàn phím Các chức năng khác: + Hiển thị hướng dẫn lắp dây truyền trên màn hình LCD + Hiển thị loại dây truyền đang sử dụng trên màn hình LCD+ Chọn và hiển thị loại dây truyền dịch màn hình LCD + Chọn thể tích giọt truyền + Cài đặt thể tích dịch định truyền + Cài đặt thời gian định truyền + Có âm báo ở chế độ truyền nhanh Purge/Bolus + Xóa thể tích dịch đã truyền + Chế độ chờ Standby + Điều chỉnh âm lượng chuông báo động + Điều chỉnh âm lượng bàn phím + Có âm báo khi ấn nút STOP + Duy trì đường tiêm mở + Xóa dịch đã truyền khi máy vẫn đang hoạt động + Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động + Truyền nhanh bằng cách ấn và giữ phím + Chế độ truyền nhanh không cần ấn và giữ phím + Có âm báo khi tắt nguồn Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ: 5 đến 400C + Độ ẩm: 20 đến 90% (Không ngưng tụ) + Áp suất khí quyển 70 đến 106 kPa Điện áp: + 100 đến 240VAC, 50-60Hz + Pin Lithium ion gắn trong máy + Hoạt động liên tục khoảng 5 tiếng (pin mới, nạp đầy, tốc độ 25 mL/h và ở nhiệt độ 25 oC) + Thời gian nạp pin ≥ 8h Mức tiêu thụ điện năng 28VA Phân loại : Class 1, có nguồn trong, kiểu CF, hoạt động liên tục, IP22 Kích thước: 253mm (rộng) x 120mm (cao) x 102mm (sâu) Trọng lượng : Khoảng 2.0 Kg V. YÊU CẦU KHÁC - Giao hàng trong thời gian: 90 ngày tại đơn vị sử dụng - Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. - Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần; - Nhà thầu lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt khi bàn giao thiết bị; - Cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa; - Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ít nhất 07 năm sau khi hết hạn bảo hành. - Cung cấp báo giá bảo trì thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành. |
| 05 | Máy Spo2 Cầm Tay | I. YÊU CẦU CHUNG: - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: 40Oc + Độ ẩm tối đa: 95% không ngưng tụ II. CẤU HÌNH (CHO 01 CÁI) - Máy chính: 01 chiếc - Cảm biến đo SpO¬2 loại kẹp ngón tay dùng nhiều lần cho người lớn: 01 cái (mã DS100A) - Pin AA: 04 quả - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT -Máy đo độ bão hòa oxy trong máu loại cầm tay Nellcor™ được chỉ định để chỉ sử dụng theo đơn để kiểm tra tại chỗ hoặc thực hiện quá trình theo dõi liên tục, không xâm lấn với độ bão hòa oxy chức năng trong hemoglobin động mạch (SpO2) và nhịp mạch. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng với những bệnh nhân là trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn, trong tình trạng chuyển động và không chuyển động, và cho những bệnh nhân tưới máu tốt hoặc kém, tại bệnh viện, các cơ sở y tế, và trong các môi trường di động và tại nhà. - Sử dụng công nghệ Oximax. Trên sensor có tích hợp chip - Màn hình hiển thị: TFT LCD kích thước 3.5 inch, góc nhìn 60 độ - Độ phân giải: 320 x 480 pixels - Thông tin hiển thị: SpO2, nhịp mạch, đồ thị sóng Pleth, biên độ nhịp mạch, trạng thái của pin, giới hạn báo động SpO2, nhịp mạch đã cài đặt, chỉ thị nhiễu, thời gian, thông báo cảnh báo, chỉ báo lỗi, chế độ bệnh nhân (người lớn/trẻ em/trẻ sơ sinh), trạng thái âm báo động - Lưu (trending) dữ liệu trong 80 giờ liên tục dạng Tabular. Cho phép xem dữ liệu lưu trữ liên tục ở những khoảng 1, 5, 100 hoặc 500. - Hệ thống theo dõi hỗ trợ việc tải dữ liệu bằng cổng mini-USB kết nối với máy tính. - Chế độ theo dõi bệnh nhân (Change Patient Mode): (1) Người lớn / Trẻ sơ sinh (Adult/Neonatal): Theo dõi được từ sơ sinh đến người lớn. Máy tự động cài đặt các giá trị giới hạn cảnh báo phù hợp với bệnh nhân. (2) Chế độ theo dõi nhanh / bình thường (Response Fast / Normal mode): Normal: Đáp ứng trong vòng 5 - 7 giây khi độ bão hoà oxy thay đổi; FAST: Đáp ứng trong vòng 2 - 4 giây khi độ bão hoà oxy thay đổi. (3) Chế độ theo dõi tại nhà (Homecare mode): Cài đặt hệ thống theo dõi thành Chế độ Homecare khi bệnh nhân sử dụng hệ thống theo dõi ngoài bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc chuyên nghiệp khác. Chế độ Homecare cung cấp chức năng giới hạn trong vận hành đơn giản. (4) Chế độ theo dõi trong lúc ngủ (Sleep Study mode): Màn hình sẽ mờ hiển thị và tắt các báo động, tránh đánh thức bệnh nhân. - Dải đo của các thông số + SpO2: Khoảng từ 1-100% + Nhịp mạch: Khoảng từ 20-250 nhịp/phút + Chỉ số tưới máu: 0.03% - 20% - Độ chính xác: + Độ bão hòa (%SpO2) * Người lớn: 70% - 100% Trong khoảng ± 2 digits * Trẻ em: 70% - 100% Trong khoảng ± 2 digits * Khi chỉ số tưới máu thấp: 70% - 100% Trong khoảng ± 2 digits * Người lớn và trẻ em khi độ bão hoà thấp (LoSat): 60% - 80% Trong khoảng ± 3 digits * Người lớn và trẻ em khi di chuyển: 70% - 100% Trong khoảng ± 3 digits + Nhịp tim * Người lớn và trẻ em: 20 – 250 bpm Trong khoảng ± 3 digits * Khi chỉ số tưới máu thấp: 20 – 250 bpm Trong khoảng ± 3 digits * Người lớn và trẻ em khi di chuyển: 20 – 250 bpm Trong khoảng ± 5 digits - Điều chỉnh cảnh báo (Alarms): + Giới hạn SpO2 cao/thấp + Giới hạn Nhịp tim cao/thấp + Mức âm thanh Biên độ nhịp tim + Mức âm thanh báo động * Báo động: Báo động bằng âm thanh và hình ảnh tình trạng bệnh nhân và tình trạng hệ thống + Báo động khi: nồng độ bão hòa oxy cao/thấp; nhịp mạch cao/thấp; cảm biến không kết nối với máy/ kết nối với bệnh nhân/bị hỏng; pin yếu + Có phân cấp báo động: mức cao, mức trung bình, mức thấp. Có chỉ thị bằng màu sắc, thông báo, âm thanh báo động khác nhau cho từng cấp độ báo động + Thời gian tạm ngưng báo động có thể lựa chọn: 30, 60, 90, 120 giây * Có hệ thống báo động SatSeconds™ dựa trên mức độ và khoảng thời gian của sự thiếu độ bão hòa * Mức âm lượng báo động: 45 – 80 dB * Tốc độ quét hiển thị: 6.25 mm/ giây * Pin: sử dụng 4 pin AA * Thời gian sử dụng pin: 20 giờ cho sử dụng liên tục với pin mới IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu thiết bị - Thời gian giao hàng: trong vòng 8 – 10 tuần kể từ ngày ký hợp đồng - Bảo trì: 03 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành. - Có chứng chỉ chất lượng (CQ) và chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (CO) khi giao hàng - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng - Nhà cung cấp phải có giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc giấy uỷ quyền bán hàngcủa đại lý phân phối tại Việt Nam - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 05 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị - Cung cấp dịch vụ bảo trì trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của người sử dụng và/hoặc bên mua |
| 06 | Máy khí dung | I. YÊU CẦU CHUNG - Mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2024 trở về sau - Đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: Nguồn điện: 220-240 VAC, ~50/60 Hz - Công suất tiêu thụ điện: Khoảng 85 VA - Cầu chì: T1.25A L250V II. YÊU CẦU CẤU HÌNH 1. Máy chính: 01 cái 2. Cốc nước có thể tháo lắp : 01 cái 3. Nắp cốc thuốc : 01 cái 4. Cốc thuốc : 02 cái 5. Vòi xông cỡ M : 01 cái 6. Ống ngậm : 01 cái 7. Dây điện : 01 cái 8. Hướng dẫn sử dụng : 01 quyển III. YÊU CẦU KỸ THUẬT Thông số kỹ thuật - Tần số siêu âm: Khoảng 1,63 MHz - Kích thước hạt : MMAD = 4,6 micromet - Thể tích nước làm mát: Khoảng 450 ml - Dung tích cốc thuốc: Khoảng 150 ml (tối thiểu 10 ml) - Độ ồn : < 40dB - Tốc độ xông :Khoảng 0,5ml tới 3,0ml (có thể điều chỉnh đến 3,04ml) - Kích thước bên ngoài:Khoảng 295mm (dài) x 219mm (cao) x 196mm (rộng) - Trọng lượng máy: Khoảng 2,5 kg - Phân loại: Loại I (bảo vệ chống sốc điện), loại TF (phần áp dụng) IV. THÔNG TIN KHÁC - Thời gian bảo hành : 12 tháng - Trong thời gian bảo hành nếu máy có sự cố, yêu cầu: + Đơn vị cung cấp phải có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ + Nếu sau 48 giờ không giải quyết được sự cố thì thời gian máy ngừng hoạt động sẽ được tính bù vào thời gian bảo hành. - Đảm bảo linh kiện thay thế và sửa chữa: Đảm bảo tối thiểu 8 năm sau bảo hành. |
| 07 | Máy hút dịch di động | I. YÊU CẦU CHUNG - Mới chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2024 trở về sau - Thiết bị được sản xuất mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. - Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện để hệ thống vận hành tốt sau khi lắp đặt. II. CẤU HÌNH GỒM: - Máy chính + Dây nguồn:1 bộ - Bình hút dịch 3lit có nắp: 2 cái - Bộ lọc chống tràn: 2 cái - Phụ kiện chuẩn: đầu nối +dây silicon III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Dung tích bình chứa: 3L - Áp suất chân không: 0-680/710 mmHg - Ngõ ra: 50 lít/phút - Bộ lọc khí - Mặt điều khiển được thiết kế nghiêng 250 - An toàn thiết bị: + Van nổi + Bộ lọc không thấm nước: - Nắp được đóng kín có thể nhìn rõ bộ lọc, cho phép thay thế nhanh bộ lọc - Bộ lọc cho không khí đi qua nhưng ngăn chặn sự tràn dịch, bảo vệ máy bơm - Có núm vặn chọn bình chứa dịch khi sử dụng - Có rỗ phía sau máy để đựng phụ kiện - Có lọ chứa dung dịch rửa và giá treo 2 dây hút dịch riêng biệt ở mặt bên của máy - Có núm điều chỉnh chân không và đồng hồ 100 mm - Có đèn chỉ thị trạng thái hoạt động - Bơm chân không khô, hoạt động êm - Không cần bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ - Bình chứa bằng Polycarbonat có thể hấp tiệt trùng (ứng dụng cho bình 2,3 lít) - Tốc độ motor: 1400 vòng/phút - Di chuyển với 4 bánh xe, 2 bánh có khóa - Nguồn cung cấp: 230V, 50/60 Hz - Công suất tiêu thụ: 145W - Kích thước: 485 x 650 x 985(mm) - Trọng lượng: 35 kg - Kích thước đóng gói: 630x 630 x 1080 mm IV. YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành: 12 tháng - Đảm bảo linh kiện thay thế và sửa chữa: Đảm bảo tối thiểu 8 năm sau bảo hành. - Cam kết Hướng dẫn đào tạo vận hành thành thạo cho bác sĩ, đào tạo bảo dưỡng, sửa chữa cho cán bộ kỹ thuật. |
| 08 | Máy sốc điện | I. YÊU CẦU CHUNG - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương - Phân loại C - Số lưu hành : 2200341ĐKLH/BYT-HTTB - Điện áp làm việc: 100 - 240V , 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: o Nhiệt độ môi trường: -5°C đến 45°C o Độ ẩm tương đối: 15% đến 95% II. CẤU HÌNH THIẾT BỊ ( CHO 1 MÁY) - Máy chính kèm màn hình màu tích hợp bản sốc cho người lới và trẻ em : 01 cái - Cáp điện tim: 01 cái - Dây điện tim 3 chuyển đạo: 01 cái - Giấy ghi: 01 cuộn - Pin sạc: 01 cái - Gel bôi da đánh sốc: 01 lọ - Bản sốc dán dành cho tạo nhịp: 01 cái - Adaptor cho bản sốc dán: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Máy ghi: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ III. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT - Sử dụng kỹ thuật lưỡng pha Acti Biphasic giúp hạn chế tổn thương trên cơ tim - Nạp điện nhanh , không tới 4 giây để đưa mức năng lượng lên tới 200J ( khi sử dụng điện AC hoặc pin được sạc đầy ) giúp người sử dụng đánh sốc nhanh và cứu người bệnh nhanh hơn khi họ xảy ra rung thất. - Sóng ECG phục hồi trong vòng 3 giây sau khi khử rung tim giúp xác nhận một cách nhanh chóng tình trạng của bệnh nhân sáu đánh sốc . - Trang bị cổng thông minh giúp nâng cấp theo dõi thêm thông số SpO 2 và ETCO 2 - Hỗ trợ sử dụng ngoại viện rất tốt như là thời gian sử dụng pin dài hơn , màn hình LCD với đèn chiếu lưng dễ nhìn ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh , vận hành trong môi trường thay đổi từ -5 đến 45 độ C , khả năng chống nước cao và chống bụi bẩn cao theo tiêu chuẩn IP44. - Chống rung theo tiêu chuẩn MIL-STD-810F 514.5 Category 4 ( cho xe tải ) , EN1789 , MIL- STD-810F 514.5 Category 9 ( cho trực thăng ) - Máy được thiết kế với màn hình màu 6.5-inch Color LCD TFT có thể hiển thị lên đến 4 dạng sóng - Máy có đèn chỉ thị báo độ tiếp xúc bản sốc – thành ngực , giúp hạn chế bỏng da do tiếp xúc kém - Máy có bản sốc cho trẻ em dùng chung với bản sốc người lớn - Máy có hướng dẫn vận hành trên màn hình : Hình ảnh minh họa các báo động đơn giản. Hướng dẫn cách thao tác để đo các thông số. - Tính năng tạo nhịp ngoài : TEC-5631 có thể tạo nhịp ngoài ở hai Mode theo yêu cầu (Demand) và Mode cố định (Fix) và tính năng tạo nhịp rất hiệu quả cho các trường hợp chậm nhịp tim sau khi sốc tim với cường độ thay đổi 1mA mỗi bước. - Các âm thanh xung quanh, âm thanh đồng bộ ECG có thể được ghi âm vào thẻ nhớ ngoài. - Để đảm bảo máy luôn sẵn sàng, máy có chức năng SELF-TEST hàng ngày và hàng tháng, chức năng SELF-TEST hoạt động bất kể máy có bật hay không, có kết nối dây nguồn hay không kết nối. SELF-TEST kiểm tra hạn sử dụng pin và điện áp còn lại, mạch cao áp. Người dùng có thể thấy kết quả ngay lập tức bằng cách quan sát đèn chỉ thị màu xanh hoặc đỏ trên bảng điều khiển. - Máy hoạt động rất ổn định và đáng tin cậy : Bảo vệ khi tụ đánh sốc hỏng bất thường . Tụ điện cao thế được chia ra thành hàng ngàn tụ nhỏ riêng lẻ. Nếu một phần tụ nào bị hỏng bất thường, các tụ còn lại cùng có thể cung cấp năng lượng đầy đủ để đánh sốc. I. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Sốc điện - Kiểu đánh sốc : Bằng tay, đồng bộ, tự động (AED) - Năng lượng đầu ra (trên 50 Ohm) o Pad sốc ngoài : 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270J o Pad sốc trong : 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50J o Pad sốc dán : 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270J o Chế độ AED : Người lớn :150J lần đầu, 200J lần hai, 200J lần ba ( có thể chọn 50, 70, 100, 150, 200 và 270J) . Trẻ em : 50J lần đầu, 70J lần hai, 70J lần ba (có thể chọn 50,70, 100J) - Dạng sóng đầu ra : Lưỡng pha, xén công suất hàm mũ liên tục - Thời gian nạp o Chế độ bằng tay  Sử dụng điện AC : nạp 270J, nhỏ hơn 5s, nạp 200J nhỏ hơn 4s, từ lúc mở máy đến khi nạp 270J trong vòng 10 giây.  Sử dụng pin (pin mới, đã sạc đầy ở môi trường 20oC): nạp 270J nhỏ hơn 5s, nạp 200J nhỏ hơn 4s, từ lúc mở máy đến khi nạp 270J trong vòng 10 giây (sau 15 lần xả năng lượng ở 270J) o Chế độ AED (khi dùng điện AC và Pin)  Từ chế độ chờ đến khi nạp 270J trong vòng 8 đến 15 giây  Từ lúc mở máy đến khi nạp 270J trong vòng 14 đến 23 giây - Hiển thị năng lượng nạp : hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình - Trạng thái nạp năng lượng : phát âm báo đã nạp năng lượng hoàn tất - Đánh sốc đồng bộ: có - Thời gian đánh sốc: trong vòng 60 miligiây từ đỉnh sóng R đến đỉnh sóng đánh sốc - Phân tích rung thất VF o Thời gian phân tích : Phân tích rung thất liên tục được cài đặt ON: phân tích cần đánh sốc: tối thiểu 3 giây, phân tích không đánh sốc: tối thiểu 5 giây o Phân tích rung thất liên tục được cài đặt OFF: phân tích cần đánh sốc: tối thiểu 5 giây, phân tích không đánh sốc: tối thiểu 8 giây o Nhịp có thể đánh sốc sóng VF (biên độ 0.1 mV hoặc hơn, không có QRS, không có phần phẳng hơn 1 giây, không nhiễu), sóng VT (nhịp tim 180 bpm hoặc hơn) - Độ chính xác phân tích VF: Đánh sốc VF: độ nhạy hơn 90% o Đánh sốc VT: độ nhạy hơn 75% o Không đánh sốc: đặc tính hơn 95% - Đèn báo tiếp xúc trên Pad sốc : cho biết trở kháng tiếp xúc bằng 3 màu LED o Xanh : 0 đến 100 Ohm o Vàng : 101 đến 200 Ohm o Cam : 201 Ohm hoặc hơn Màn hình monitor - Kích thước màn hình : 6.5 inch, LCD, màu - Vùng quan sát : 132.48 mm x 99.36 mm - Độ phân giải : 640 x 480 pixels - Độ sáng : 1000 cd/m2 - Độ dài quét : 100.8 mm (khi chức năng &quot;LARGE NUMERICS&quot; đang OFF) - Tốc độ quét : ECG, nhịp mạch, SpO2: 25 hoặc 50 mm/s; CO2: 6.25 hoặc 12.5 mm/s - Hiển thị tham số : nhịp tim, SpO2 (%), nhịp mạch, EtCO2, nhịp thở - Chức năng dừng sóng : có, dừng sóng trong 3 phút sau khi nhấn nút freeze Điện tâm đồ ECG - Độ nhạy hiển thị: o Điện cực: 10 mm/mV +/- 5% (độ nhạy x1) o Paddle : 10 mm/mV +/- 15% (độ nhạy x1) - Cài đặt độ nhạy : 1/4, 1/2, 1, 2, 4 - Tần số đáp ứng o Điện cực: 0.05 đến 150 Hz (-3dB ở 10 Hz, chỉ ghi) o Paddle : 0.5 đến 20 Hz (-3dB ở 10 Hz) - Lọc AC: có, 50/60 Hz, On (-20dB hoặc ít hơn), Off - Điện áp Offset : +/- 4 mm hoặc ít hơn (trên giấy in) - Dải đo nhịp tim: 0, 15 đến 300 bpm +/- 3% +/- 1 bpm (chế độ đánh sốc và theo dõi) 0, 15 đến 220 bpm (chế độ tạo nhịp) - Thời gian hồi phục đường nền: ít hơn 3 giây sau khi đánh sốc mức 270 J - Loại bỏ tạo nhịp : có (on/off) - Phát hiện QRS : giao tiếp đầu vào 0.5 mV hoặc hơn (độ nhạy x1) - Hệ số triệt tín hiệu đồng pha (CMRR): ≥ 100 dB khi bật lọc nguồn AC - Giới hạn báo động: giới hạn trên: 35 - 300 bpm (mỗi bước 1 bpm), off giới hạn dưới: 30 - 295 bpm (mỗi bước 1 bpm), off Tạo nhịp ngoài - Dạng sóng : hình thang - Độ rộng xung : 40 miligiây +/- 10% - Tốc độ tạo nhịp : 30 – 180 ppm , mỗi bước 10 ppm - Độ chính xác tạo nhịp : +/- 10% - Cường độ tạo nhịp : 0 , 8 – 200 mA, mỗi bước 1 mA - Độ chính xác cường độ: +/- 10% hoặc +/- 2 mA tùy thuộc cái nào lớn hơn - Điện trở tải tối đa: 350 ohm (ở 200 mA) - Khoảng duy trì: 350 miligiây (30 đến 90 ppm), 240 miligiây (100 đến 180 ppm) Máy ghi nhiệt : - Tốc độ ghi : 25, 50 mm/s - Độ nhạy : 10 mm/mV +/- 10% - Chiều rộng khổ giấy: 50mm, giấy cuộn - Mật độ in : 8 dots/mm - Ghi bằng tay: o Ghi thời gian thực: dạng sóng từ lúc nhấn nút ghi o Ghi trễ : 4 giây sau khi chọn sóng trễ o Ghi sự kiện : dạng sóng 4 giây trước và 8 giây sau khi nhấn nút EVENT o Biểu đồ hướng:1, 2, 4, 8, hoặc 24 giờ thông số nhịp tim, SpO2, nhịp mạch, CO2, nhịp thở, VPC o Kết quả Self-test o Kết quả kiểm tra cơ bản o Lịch sử vận hành, trạng thái thiết bị - Ghi tự động: o Báo động : bắt đầu ghi sóng khi có báo động (lựa chọn bật/tắt) o Ghi sóng đánh sốc: bắt đầu ghi khi nạp năng lượng o Ghi danh sách định kỳ cho các thông số nhịp tim, SpO2, PR và CO2 mỗi : 1, 5 ,15 ,30 hoặc 60 phút Pin - Loại pin : Ni-MH - Điện áp pin : 12.0 V (9.0 đến 18.0 V) - Dung lượng : 2800 mAh - Thời gian vận hành: với pin mới sạc đầy ở môi trường 20oC o Tối thiểu 100 lần đánh sốc ở 270J o Tối thiểu 180 phút theo dõi liên tục (không tuỳ chọn khác) o Tối thiểu 120 phút tạo nhịp liên tục (TEC-5631 không tuỳ chọn khác) - Với pin mới sạc đầy ở 0oC o Tối thiểu 50 lần đánh sốc ở 270J - Thời gian sạc pin: 3 giờ hoặc ít hơn (nguồn AC, thiết bị đang tắt) IV. YÊU CẦU KHÁC: - Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. - Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần; - Nhà thầu lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt khi bàn giao thiết bị; - Cung cấp CO, CQ, Bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa; - Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ít nhất 07 năm sau khi hết hạn bảo hành. - Cung cấp báo giá bảo trì thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành. - Cung cấp báo giá phụ tùng, vật tư thay thế |
| 09 | Máy điện tim | I. YÊU CẦU CHUNG Máy mới 100% Sản xuất năm 2024 trở về sau Đạt chứng chỉ chất lượng và an toàn: ISO 13485 hoặc tương đương II. CẤU HÌNH: Cấu hình tiêu chuẩn: * Máy chính: 01 bộ * Phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm: 1. Máy in nhiệt (tích hợp trong máy): 01 cái 2. Cáp nguồn : 01 cái 3. Cáp bệnh nhân : 01 cái 4. Điện cực trước ngực : 01 bộ 5. Điện cực chi: 01 bộ 6. Giấy biểu đồ ECG: 01 cái 7. Gel ECG : 01 cái 8. Hướng dẫn nhanh : 01 quyển 9. Hướng dẫn chuẩn đoán ECG 01 quyển. 10. Pin sạc : 01 cái 11. Xe đẩy : 01 cái III. YÊU CẦU KỸ THUẬT: Thông số kỹ thuật : 1. ECG - Mạch vào: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim - Đạo trình điện tim: 12 đạo trình - Độ nhạy: 2.5, 5, 10, 20, Auto (I~aVF: 10, V1~V6 : 5) mm/mV - Tần số đáp ứng : 0.05-200Hz (-3dB) - Trở kháng đầu vào : ≥ 50 MΩ - Dải điện áp đầu vào: ≤ ± 5mV - Độ phân giải : ≥ µV/LSB - Tốc độ lấy mẫu: + Tốc độ lấy mẫu phân tích : 500 Mẫu/s + Tốc độ lấy mẫu kỹ thuật số : 8,000 Mẫu/ s - CMRR : ≥ 105dB - Bộ nhớ ECG : Bộ nhớ trong cho 500 dữ liệu - Đạo trình ECG : Đồng thời 12 kênh ECG và thu nhận dữ liệu - Độ chính xác HR : 30~300 bpm (± 3 bpm) - Loại bản ghi : Biểu đồ 3CH+3RHY, 3CH+1RHY, 6CH+1RHY, 12CH, 6CH+ST1CH thời gian dài ( 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút) và Báo cáo nhịp đặc biệt ( Chữ, hướng dẫn,Vector, Biểu đồ ST) 2. Máy in - Loại máy in : Thermal Print Head, Z-fold Paper - Mật độ chấm : Dọc : 8dot/mm Ngang : 16dot/nm( khoảng cách 0.125mn) -Giấy : Giấy in nhiệt A4 : 210mm x 150mm (nửa A4) Letter : 215mm x 140mm (nửa Letter) - Tốc độ in : 5, 12.5, 25, 50, 100mm/ giây - Độ phân giải in : 203 dpi 3. Cách thức kết nối - Kết nối : LAN, WIFI ( tùy chọn), USB 4. Bộ lọc - AC : 50/60Hz, -20dB hoặc hơn - Cơ : 25~35Hz – 3 dB hoặc hơn - Sự trôi cơ bản : 0.058z, 0.18z, 0.2H, -3 dB hoặc hơn - Bộ lọc thông thấp : tắt, 40 Hz, 100 Hz, 150 8z 5. Màn hình - Loại : Màn hình rộng màu TFT - Độ phân giải : 1,024x600 - Kích thước : 10.1 inch ( Cardio Q70)/ 8 inch (Cardio Q50) - Màn hình ngoài : HDMI ( 1,024 x 600 @60Hz) 6.Pin - Điện áp và Công suất : 10.8V, 6,500mA - Thời gian sạc : Sạc đầy pin trong vòng 03 giờ ( tắt thiết bị khi sạc) - Thời gian hoạt động : 10 giờ sử dụng bình thường hoặc 350 ECG ( định dạng 12 kênh ở 25mm/s và 10mm/mV) hoặc trang Spiro - Loại pin : Pin Litium có thể thay thế và sạc lại. 7. Khác : Loại đầu vào : Màn hình cảm ứng điện dung, Nút chức năng, Bàn phím(Only Q70) Nguồn : - Đầu vào : 100 ~ 240 VAC, 50/608z, 1.5 ~ 0.75A - Đầu ra : 15 VDC, 4.2 A Tuân thủ an toàn : -ECG : Nhóm I, Bộ phận Ứng dụng Loại CF: Điện cực ECG • Hoạt động : - Nhiệt độ : 10 đến 40°C - Độ ẩm tương đối : 30 đến 85% - Áp suất khí quyển : 700 đến 1,060h Pa • Bảo quản và vận chuyển : - Nhiệt độ : -20 đến 60°C - Độ ẩm tương đối : 10 đến 95% - Áp suất khí quyển : 500 đến 1,060h Pa 8 .Kích thước : Máy chính : - 286(rộng) x 350(dài) x 144(cao) mn - Xấp xỉ 4.2kg. IV. YÊU CẦU KHÁC - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. + Nếu máy xảy ra sự cố trong thời gian bảo hành thì đơn vị cung cấp phải có mặt kiểm tra trong ≤24 giờ. + Nếu quá 48 giờ không khắc phục được sự cố thì thời gian máy dừng hoạt động sẽ được tính bù vào thời gian bảo hành - Lắp đặt và hướng dẫn vận hành thành thạo cho người sử dụng - Cung cấp đầy đủ bộ tài liệu kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, bản hướng dẫn các thao tác chính - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp. Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm sau bán hàng. |
| 10 | Băng ca cấp cứu | I. YÊU CẦU CHUNG - Mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2024 trở về sau. - Đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương Cấu hình thiết bị : - Giường cáng đẩy: 01 Cái - Phụ kiện kèm theo gồm: 01 Bộ + Nệm lót có dây ràng bệnh nhân: 01 Cái + Cây treo dịch truyền: 01 Cái + Giá treo chai oxy: 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng/tài liệu kỹ thuật tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có): 01 Bộ Thông số kĩ thuật: -Kích thước: 1920*640*500-840mm -Trọng tải: 250kgs -KT đóng gói: 1950*660*550mm -Kết cấu: Thép phủ Epoxy /ABS -Chức năng: điều chỉnh chiều cao: 500mm-840mm -Góc tựa lưng điều chỉnh 0-75° - Bề mặt nhựa ABS - Thanh ray: 2 thanh, ABS, có thể tháo rời - Đệm có chức năng chống nước: 1 cái - Phần lưng được vận hành bằng lò xo khí - Tay quay đơn để điều chỉnh độ cao - Bánh xe: Bốn bánh xe 125mm với hệ thống khóa trung tâm với bánh xe thứ năm để điều chỉnh hướng - Chất liệu: Thanh chắn PP, mặt giường, khung thép, nâng, giá truyền dịch bằng thép không gỉ, bánh xe điều khiển trung tâm không gây tiếng ồn. IV. YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành là tối thiểu 12 tháng - Trong thời gian bảo hành nếu thiết bị có sự cố, yêu cầu: + Đơn vị cung cấp phải có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ + Nếu sau 48 giờ không giải quyết được sự cố thì thời gian thiết bị ngừng hoạt động sẽ được tính bù vào thời gian bảo hành. - Cam kết Hướng dẫn đào tạo vận hành thành thạo cho bác sĩ, đào tạo bảo dưỡng, sửa chữa cho cán bộ kỹ thuật. - Có Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. |