### CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp 01 Hệ thống sắc ký lỏng đầu dò khối phổ ba tứ cực LC-MS/MS

- Nguyên tắc đánh giá

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật như catalogue, hướng dẫn sử dụng,…của hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng  yêu cầu về kỹ thuật tại khoản 1.2 mục 1 chương V phần 2 của E-HSMT. Trường hợp có sự khác biệt trong tài liệu kỹ thuật tiếng Anh và tiếng Việt thì tài liệu kỹ thuật tiếng Anh được xem xét là cơ sở để đánh giá.

-  Thiết bị chào thầu phải đáp ứng đúng, đầy đủ theo yêu cầu về cấu hình quy định tại điểm B khoản 1.2 mục 1 chương V phần 2 của E-HSMT. Nếu không đáp ứng cấu hình đúng, đầy đủ sẽ xem xét là không đạt yêu cầu kỹ thuật.

-  Các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT được sử dụng theo phương pháp chấm điểm. E-HSDT có mức điểm của từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu và có tổng số điểm (Điểm tổng cộng của các mục I, mục II, mục III, mục IV) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.

- Nội dung đánh giá

| STT | Nội dung đánh giá | Mức điểm quy định trong E-HSMT (với thang điểm 100) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điểm tối đa | Điểm tối thiểu |
| I | Yêu cầu chung | 1,0 | 1,0 |
| 1 | Điện áp sử dụng: 220 - 240 V, 50/60 Hz Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Điều kiện hoạt động của thiết bị: độ ẩm tối đa ≥ 70 % (RH), nhiệt độ tối đa ≥ 28 ºC Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
| II | Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa (A + B+C) | 89,0 | 81,0 |
| A | Các thông số cơ bản | 88,0 | 80,0 |
| 1 | Máy chính | 75,5 | 67,5 |
| 1.1 | Hệ thống cung cấp dung môi | 17,0 | 14,5 |
| 1.1.1 | Bơm dung môi cao áp | 12,0 | 9,5 |
|  | Bơm: thiết kế giảm dao động áp suất, đảm bảo dòng chảy ổn định, sử dụng công nghệ 2 piston song song hoặc tương đương (xấp xỉ 10 µL cho một kỳ) Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Bơm lưu lượng dòng liên tục và bơm áp suất không đổi Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Số kênh dung môi ≥ 4 > 4 kênh dung môi: 1 điểm = 4 kênh dung môi : 0,5 điểm < 4 kênh dung môi: 0 điểm | 1,0 | 0,5 |
|  | Khoảng cài đặt tốc độ dòng: 0,001 đến 10,000 mL/phút Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Áp suất làm việc tối đa: 0,001 – 3,000 mL/phút:≥ 1300 bar hay ≥ 130 MPa 3,001 – 5,000 mL/phút: ≥ 800 bar hay ≥ 80 MPa 5,001 – 10,000 mL/phút: ≥ 220 bar hay ≥ 22 Mpa 0,001 – 3,000 mL/phút:> 1300 bar hay > 130 MPa 3,001 – 5,000 mL/phút: > 800 bar hay > 80 MPa 5,001 – 10,000 mL/phút: > 220 bar hay > 22 Mpa Đáp ứng: 2 điểm 0,001 – 3,000 mL/phút:= 1300 bar hay = 130 MPa 3,001 – 5,000 mL/phút: = 800 bar hay = 80 MPa 5,001 – 10,000 mL/phút: = 220 bar hay = 22 Mpa Đáp ứng: 1 điểm 0,001 – 3,000 mL/phút:< 1300 bar hay < 130 MPa 3,001 – 5,000 mL/phút: < 800 bar hay < 80 MPa 5,001 – 10,000 mL/phút: < 220 bar hay < 22 Mpa Không đáp ứng: 0 điểm | 2,0 | 1,0 |
|  | Độ chính xác tốc độ dòng: ± ≤1% hoặc ± ≤ 2 µL/phút (1mL/phút khi nước được bơm ở áp suất 80 MPa, với nước và nhiệt độ phòng không đổi từ 20 °C đến 30 °C) Độ chính xác tốc độ dòng: ± < 1 % hoặc ± < 2 µL/phút: 1 điểm Độ chính xác tốc độ dòng: ± 1 % hoặc ± 2 µL/phút: 0,5 điểm Độ chính xác tốc độ dòng: ± > 1 % hoặc ± > 2 µL/phút: 0 điểm | 1,0 | 0,5 |
|  | Độ đúng tốc độ dòng: ≤ 0,06 % RSD hoặc ≤ 0,02 min SD Độ đúng tốc độ dòng < 0,06 % RSD, hoặc < 0,02 min SD: 1 điểm Độ đúng tốc độ dòng = 0,06 % RSD, hoặc = 0,02 min SD: 0,5 điểm Độ đúng tốc độ dòng > 0,06 % RSD, hoặc > 0,02 min SD: 0 điểm | 1,0 | 0,5 |
|  | Độ chính xác áp suất: ± 2 % biên độ hoặc < ± 2,4 MPa Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Kiểu gradient: Gradient áp suất cao/ Gradient áp suất thấp Đáp ứng 1 điểm Không đáp ứng 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Khoảng nồng độ dung môi: có thể thiết lập từ 0 - 100 %, bước tăng 0,1 % Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Độ đúng thành phần gradient ± 0,5 % (điều kiện đặc biệt) Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Thang pH: 1 đến 14 Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Chức năng an toàn: Có sensor phát hiện rò rỉ, giới hạn áp suất cao/áp suất thấp Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Cơ chế rửa plunger: Rửa tự động bằng bộ rửa bơm tự động tích hợp sẵn Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Vật liệu các bộ phận tiếp xúc dung môi: SUS316L, Hastelloy C, PEEK, PE, Sapphire, Ruby Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
| 1.1.2 | Bộ trộn dung môi (Mixer MR 20µL) Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
| 1.1.3 | Bộ loại khí dung môi trực tuyến (tích hợp sẵn trong bơm) | 3,5 | 3,5 |
|  | Số kênh đuổi khí: 5 kênh Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Kết nối với bơm cung cấp dung môi cho phép khử tuần tự các khí hòa tan trong HPLC mà không làm thay đổi thành phần pha động, do đó làm tăng độ ổn định và độ lặp lại phân tích Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Tốc độ khử khí: 10 mL/phút/kênh Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Thể tích bên trong 400 µL/kênh Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Sự chịu đựng dưới áp suất: ± 0,1 Mpa Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
| 1.1.4 | Bộ khay chứa đựng chai dung môi Khay chính hãng đồng bộ với các modul của thiết bị và đựng được ≥ 8 chai dung môi 1 lít Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
| 1.2 | Bộ phận tiêm mẫu tự động | 14,0 | 12,0 |
|  | Khay đựng mẫu ≥ 162 vị trí mẫu x 1,5 mL > 162 vị trí mẫu x 1,5 mL: 1điểm = 162 vị trí mẫu x 1,5 mL: 0,5 điểm < 162 vị trí mẫu x 1,5 mL: 0 điểm | 1,0 | 0,5 |
|  | Phương pháp tiêm: tổng thể tích, thể tích có thể thay đổi Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Khoảng đặt của thể tích tiêm mẫu: từ 0,1 µL đến 50 µL, có thể mở rộng thể tích đến ≥ 500 µL Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Độ lặp lại thể tích mẫu tiêm: + RSD ≤ 1,0 % (cho khoảng tiêm 0,5 µL đến 0,9 µL) + RSD ≤ 0,5 % (cho khoảng tiêm 1,0 µL đến 1,9 µL) + RSD ≤ 0,25 % (cho khoảng tiêm 2,0 µL đến 4,9 µL) + RSD ≤ 0,15 % (cho khoảng tiêm ≥ 5,0 µL) + RSD < 1,0 % (cho khoảng tiêm 0,5 µL đến 0,9 µL) + RSD < 0,5 % (cho khoảng tiêm 1,0 µL đến 1,9 µL) + RSD < 0,25 % (cho khoảng tiêm 2,0 µL đến 4,9 µL) + RSD < 0,15 % (cho khoảng tiêm ≥ 5,0 µL) Đáp ứng: 2 điểm + RSD = 1,0 % (cho khoảng tiêm 0,5 µL đến 0,9 µL) + RSD = 0,5 % (cho khoảng tiêm 1,0 µL đến 1,9 µL) + RSD = 0,25 % (cho khoảng tiêm 2,0 µL đến 4,9 µL) + RSD = 0,15 % (cho khoảng tiêm ≥ 5,0 µL) Đáp ứng: 1 điểm + RSD > 1,0 % (cho khoảng tiêm 0,5 µL đến 0,9 µL) + RSD > 0,5 % (cho khoảng tiêm 1,0 µL đến 1,9 µL) + RSD > 0,25 % (cho khoảng tiêm 2,0 µL đến 4,9 µL) + RSD > 0,15 % (cho khoảng tiêm ≥ 5,0 µL) Không đáp ứng: 0 điểm | 2,0 | 1,0 |
|  | Độ đúng thể tích tiêm: ± 1% (thể tích tiêm 5 µL, n=20) Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Độ tuyến tính ≥ 0,9999 Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Áp suất hoạt động tối đa: 80Mpa (800 bar) đến 130 Mpa (1.300 bar) Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Thời gian chu kỳ tiêm mẫu: ≤ 6,7 giây < 6,7 giây:1,5 điểm = 6,7 giây: 1 điểm > 6,7 giây: 0 điểm | 1,5 | 1,0 |
|  | - Độ nhiễm chéo: 0,0015 % max. (không rửa), 0,0003 % max. (khi rửa kim) Đáp ứng: 1,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,5 | 1,5 |
|  | Thang pH: từ 1 đến 14 Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Khoảng nhiệt độ điều nhiệt mẫu 4 ~ 45℃ Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Độ chính xác nhiệt độ ± 0,5°C (tại vị trí sensor), ± 2°C (Nhiệt độ của chất lỏng trong lọ mẫu thủy tinh 1,5 mL): Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Độ ổn định nhiệt độ: ± 0,5 °C/15 phút Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Có chức năng tiền xử lý (pretreatment): Pha loãng mẫu, thêm thuốc thử, trộn và chờ thời gian phản ứng. Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Vật liệu các bộ phận tiếp xúc dung môi: SUS316L, DLC, PEEK, GFP, PTFE, FEP, ETFE, sapphire, ceramics, PPS, FFKM. Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
| 1.3 | Buồng ổn định nhiệt độ cho cột | 6,5 | 6,0 |
|  | Kiểu: Tuần hoàn không khí Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Số cột lắp tối đa 3 chiếc với chiều dài 30 cm Lắp được 3 cột với chiều dài 30 cm: 1 điểm Lắp được 2 cột với chiều dài 30 cm: 0,5 điểm Lắp được < 2 cột với chiều dài 30 cm: 0 điểm | 1,0 | 0,5 |
|  | Nhiệt độ lò cột: Nhiệt độ môi trường -1oC đến khoảng 85oC, bước tăng: 1oC Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Độ đúng nhiệt độ: ± 0,1°C Độ đúng nhiệt độ ≤ ± 0,1 oC: 1 điểm Độ đúng nhiệt độ: > ± 0,1°C: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,8°C Độ chính xác nhiệt độ ± ≤ 0,8 oC: 1 điểm Độ chính xác nhiệt độ ± > 0,8 oC: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Có chức năng an toàn: phát hiện rò rỉ dung môi, tự động ngắt cầu chì khi quá nhiệt + Giới hạn nhiệt độ trên có thể được thiết lập để ngăn ngừa tai nạn vô ý. + Được trang bị cầu chì nhiệt để tránh quá nhiệt. + Kết hợp sensor khí + Kết hợp sensor rò rỉ dung môi. Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Chức năng chương trình thời gian: Thay đổi nhiệt độ (theo các bước hoặc tuyến tính), bắt đầu hoặc dừng điều khiển nhiệt độ, thay đổi tốc độ dòng của van chuyển đổi cột tự động Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
| 1.4 | Hệ thống điều khiển Số đơn vị kết nối: ≥ 4 (không kể bơm cung cấp dung môi tích hợp CBM) Đầu vào/đầu ra: + Đầu vào: 01 + Đầu ra: 02 Giao tiếp: Ethernet Đáp ứng đầy đủ, số đơn vị kết nối > 4 (không kể bơm cung cấp dung môi tích hợp CBM): 2 điểm Đáp ứng đầy đủ, số đơn vị kết nối = 4 (không kể bơm cung cấp dung môi tích hợp CBM): 1 điểm Không đáp ứng: số đơn vị kết nối < 4 (không kể bơm cung cấp dung môi tích hợp CBM): 0 điểm | 2,0 | 1,0 |
| 1.5 | Đầu dò khối phổ ba tứ cực | 36,0 | 34,0 |
| 1.5.1 | Nguồn Ion hóa: Electrospray Ionzation (ESI), Dual Ion Source Đáp ứng: 3 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 3,0 | 3,0 |
|  | Kỹ thuật: ESI, micro ESI, APCI, DUIS Đáp ứng: 2 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 2,0 | 2,0 |
|  | Khoảng phổ: (m/z) từ 2 đến 2000 Da Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Độ phân giải: R < 0,7 u FWHM và có thể điều chỉnh đến 0,5 u Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Độ ổn định khối: 0,05 u /24 hr Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Độ chính xác khối: 0,1u Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Độ nhiễm chéo giữa các lần thu nhận tín hiệu (cross-talk): < 0,0005% Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Thời gian dừng tối thiểu để thay đổi thông số cho các phép đo MS: 1 mgiây Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Thời gian thu số liệu tối thiểu (Minimum Dwell time): 0,8 miligiây (msec) Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Tốc độ quét ≥ 30.000 u/giây (ở tất cả các chế độ quét) (bước tăng 0,1u: 300.000 điểm dữ liệu/giây) Tốc độ quét > 30.000 u/giây (ở tất cả các chế độ quét) (bước tăng 0,1u: 300.000 điểm dữ liệu/giây): 2 điểm Tốc độ quét = 30.000 u/giây (ở tất cả các chế độ quét) (bước tăng 0,1u: 300.000 điểm dữ liệu/giây): 1 điểm Tốc độ quét < 30.000 u/giây (ở tất cả các chế độ quét) (bước tăng 0,1u: 300.000 điểm dữ liệu/giây): 0 điểm | 2,0 | 1,0 |
|  | Thời gian chuyển đổi cực (giữa cực âm và cực dương): ≤ 5 miligiây (ms) < 5 miligiây (ms): 2 điểm = 5 miligiây (ms): 1 điểm > 5 miligiây (ms): 0 điểm | 2,0 | 1,0 |
| 1.5.2. | Độ nhạy nguồn ESI: |  |  |
|  | Độ nhạy MRM (ESI) (positive): 1 pg chất chuẩn điển hình (reserpine), tỷ lệ S/N ≥ 1.000.000:1 (RMS): 5 điểm < 1.000.000:1 (RMS): 0 điểm | 5,0 | 5,0 |
|  | Độ nhạy MRM (ESI) (negative): 1 pg chất chuẩn điển hình (cloramphenicol), tỷ lệ S/N: ≥ 1.000.000:1 (RMS): 5 điểm < 1.000.000:1 (RMS): 0 điểm | 5,0 | 5,0 |
|  | Tốc độ dòng LC áp dụng: ESI 1 µL/phút đến 2 mL/phút Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Tốc độ chuyển MRM: Max 555 kênh/giây Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Nhiệt độ đường khử khí (DL-Desolvation line) cho ESI: > 650°C Nhiệt độ đường khử khí (DL-Desolvation line) cho APCI: > 500°C Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
| 1.5.3 | Chế độ phân tích: | 1,0 | 1,0 |
|  | 1.Q1 Scan/SIM |  |  |
|  | 2.Q3 Scan/SIM |  |  |
|  | 3.MRM |  |  |
|  | 4.Quét tiền ion |  |  |
|  | 5.Quét Ion sản phẩm |  |  |
|  | 6.Quét mất trung tính |  |  |
|  | 7.Quét khảo sát động bộ hóa (Synchronized Survey Scan) |  |  |
|  | Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm |  |  |
| 1.5.4 | Phân tích khối và đầu dò |  |  |
|  | Phân tích khổi phổ: Q1 & Q3 dựa vào chức năng lọc khối phổ Molybdenum hyperbolic với thanh lọc tiền lọc (Pre-rod), Q1 bao gồm thanh hậu lọc (post-rods) Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Collision cell (Buồng va đập): Loại Octopole với công nghệ UFSweeper II (UFsweeper II làm tăng tốc hiệu quả các ion ra khỏi Collision cell mà không làm mất động năng) Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Detector: Đa điện tử thứ cấp với dynode chuyển đổi ngoại trục Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Ion quang học: Q-array focus optics operating in Field-Flow mode, multipole transfer optics Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Hệ thống phát hiện kỹ thuật số: Hoạt động chế độ đếm xung cho hoạt động nhanh Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Chế độ phát hiện:Chuyển đổi siêu nhanh ion âm/ion dương Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
|  | Khoảng động học (đếm xung): 7 bậc Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
| 1.5.5 | Hệ thống chân không: | 2,5 | 2,5 |
|  | Một bơm Rotary tạo chân không sơ cấp với tốc độ hút khí: 28 m3/giờ. Một bơm turbo phân tử ba tầng (triple inlet): 40 L/sec, 260 L/sec, 210 L/sec Đáp ứng: 2,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm |  |  |
| 2 | Phần mềm điều khiển thu thập và xử lý dữ liệu có bản quyền | 2,5 | 2,5 |
| 2.1 | Phần mềm chạy trên hệ điều hành Windows (bản quyền). Phần mềm mới nhất của hãng, có bản quyền và thực hiện đầy đủ thẩm định khi lắp đặt Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
| 2.2 | Phần mềm đáp ứng theo CFR 21 Part 11 | 1,0 | 1,0 |
|  | Kiểm soát truy cập hiệu quả và nghiêm ngặt bằng cách phân quyền hoạt động cho người dùng. |  |  |
|  | Bảo mật cao thông qua các chính sách mật khẩu và chức năng khóa cho tài khoản người dùng. |  |  |
|  | Trình duyệt ghi nhật ký và các chức năng hiển thị thông tin để xác định tình trạng hệ thống và trạng thái truy cập. |  |  |
|  | Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm |  |  |
| 2.3 | Có đầy đủ các tính năng điều khiển được hệ thống LC và MS và xử lý phân tích dữ liệu Điều khiển các module kết nối của thiết bị Có chức năng điều khiển phân tích các mẫu thông qua bảng chuỗi hoàn toàn tự động. Có thể xem nhanh kết quả, so sánh dữ liệu của nhiều sắc đồ. | 1,0 | 1,0 |
|  | Thu phổ MS: |  |  |
|  | + Q1 Scan: Max 1000 events, Q1 SIM: Max 1000 events x 32 kênh. |  |  |
|  | + Q3 Scan: Max 1000 events, Q3 SIM: Max 1000 events x 32 kênh. |  |  |
|  | +MRM: Max 1000 event x 32 kênh |  |  |
|  | + Quét các ion sản phẩm |  |  |
|  | + Quét các ion ban đầu |  |  |
|  | + Quét các mảnh mất trung hòa |  |  |
|  | +Quét đồng thời |  |  |
|  | +Xuất báo cáo, tính toán kết quả định lượng, … |  |  |
|  | Điều khiển phân tích dữ liệu: |  |  |
|  | Điều khiển các module kết nối của thiết bị |  |  |
|  | Có chức năng điều khiển phân tích các mẫu thông qua bảng chuỗi hoàn toàn tự động. |  |  |
|  | Có thể xem nhanh kết quả, so sánh dữ liệu của nhiều sắc đồ bằng cách chỉ cần kéo và thả file dữ liệu vào cửa sổ phụ |  |  |
|  | Có chức năng tự điều chỉnh và hiệu chuẩn (Automated tuning and calibration) cho phép hiệu chỉnh thiết bị để đạt được độ nhạy, độ chính xác và độ phân giải cao nhất |  |  |
|  | Tính toán kết quả: |  |  |
|  | Tính toán tự động: tỷ lệ S/N, giới hạn định lượng và giới hạn phát hiện cho mỗi peak được xác định |  |  |
|  | Đầu ra đồng thời các thông số đánh giá hiệu suất cột dựa trên nhiều phương pháp tính toán (JP, USP, EP, v.v.). |  |  |
|  | Tạo đường chuẩn và tính toán định lượng cho các hợp chất |  |  |
|  | Các chức năng tính toán tùy chỉnh cho các kết quả định lượng trong cùng một dữ liệu. |  |  |
|  | Báo cáo truy xuất dữ liệu: |  |  |
|  | Có phần tạo báo cáo dễ thực hiện theo người dùng |  |  |
|  | Các báo cáo phân tích có thể xuất ra ở các dạng file: Excel, PDF,… |  |  |
|  | Có các form mẫu báo cáo sẵn |  |  |
|  | Đáp ứng đầy đủ: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm |  |  |
| 3 | Cột phân tích | 1,0 | 1,0 |
|  | Bộ cột phân tích + tiền cột đảm bảo test độ nhạy của máy Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm |  |  |
| 4 | Phần cung cấp khí | 3,5 | 3,5 |
| 4.1 | Bình khí Argon và van điều áp | 0,5 | 0,5 |
|  | Độ tinh khiết ≥ 99,999 % |  |  |
|  | Thể tích bình ≥ 40 lít |  |  |
|  | Áp suất ≥ 150 bar |  |  |
|  | Có van điều áp (đã được kiểm định, kèm theo giấy chứng nhận kiểm định) |  |  |
|  | Đáp ứng: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm |  |  |
| 4.2 | Máy sinh khí Nitơ | 3,0 | 3,0 |
|  | Máy sinh khí tự động điều chỉnh lưu lượng khí Nitơ (tương ứng là độ tinh khiết Nito) theo yêu cầu của ứng dụng LCMS/MS. Đáp ứng các thông số sau: |  |  |
|  | Lưu lượng khí cấp tối đa: ≥ 35 L/phút |  |  |
|  | Độ tinh khiết của khí: 95 – 99,5 %. |  |  |
|  | Chất lỏng lơ lửng: không có. |  |  |
|  | Không có thải chất khí độc. |  |  |
|  | Hàm lượng NMH: <1ppm NMHC. |  |  |
|  | Có chức năng tự chẩn đoán để đảm bảo vận hành không hỏng hóc. |  |  |
|  | Cung cấp kèm các phụ kiện và bộ kit bảo trì thiết bị |  |  |
|  | Đáp ứng: 3 điểm Không đáp ứng: 0 điểm |  |  |
| 5 | Máy tính và máy in | 1,5 | 1,5 |
| 5.1 | Máy tính nguyên bộ | 1,0 | 1,0 |
|  | Có cấu hình tối thiểu tương thích với bộ điều khiển và phần mềm ghi nhận số liệu |  |  |
|  | CPU Intel Core i7 hoặc tương đương thế hệ mới nhất |  |  |
|  | RAM ≥ 32 GB |  |  |
|  | Ổ cứng: Chạy hệ điều hành HDD ≥ 2x 250 GB SSD Raid 1 và lưu dữ liệu HDD ≥ 2 x HDD 1 TB SATA 7200 RPM Raid 1 |  |  |
|  | DVD-RW, LAN 100/1000 Mbp |  |  |
|  | Bàn phím, chuột quang đồng bộ |  |  |
|  | Màn hình LCD ≥ 23,5 inch, độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 |  |  |
|  | Hệ điều hành Microsoft Windows có bản quyền tương thích với thiết bị |  |  |
|  | Đáp ứng đầy đủ các thông số trên: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm |  |  |
| 5.2 | Máy in | 0,5 | 0,5 |
|  | Máy in Laser mực đen tối thiểu khổ A4. |  |  |
|  | Độ phân giải ≥ 1200 x 1200 dpi |  |  |
|  | Tốc độ in tối thiểu: 30 trang/phút và in hai mặt tự động |  |  |
|  | Bộ nhớ tiêu chuẩn ≥ 128 MB và có cổng nối mạng (LAN) |  |  |
|  | Khay giấy: ≥ 250 tờ |  |  |
|  | Có cổng nối mạng (LAN) |  |  |
|  | Đáp ứng đầy đủ các thông số trên: 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm |  |  |
| 6 | Bộ lưu điện UPS online | 1,5 | 1,5 |
|  | - Công suất ≥ 10kVA - Độ ồn: ≤ 55 dB(A) - Tần số đầu vào: ≤ 46 Hz đến ≥ 54 Hz - Điện áp vào: ≤ 176 VAC đến ≥ 275 VAC - Điện áp ra: 220VAC ± 1%, 50/60 Hz Đáp ứng đầy đủ các thông số trên: 1,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm |  |  |
| 7 | Phụ kiện khác kèm theo | 2,5 | 2,5 |
|  | LCMS Startup kit: Đầy đủ các phụ kiện, dung môi hóa chất, chất chuẩn đảm bảo lắp đặt vận hành thiết bị (IQ, OQ, PQ) Đảm bảo thực hiện kiểm tra độ nhạy thực tế theo công bố của nhà sản xuất Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | Bộ van chuyển mẫu từ hệ thống LC sang MS: điều khiển được bằng phần mềm (switching valve) Đáp ứng: 1 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 1,0 | 1,0 |
|  | 1.Cung cấp ít nhất 1 hộp lọ đựng mẫu 1,5 mL và septum (100 lọ/hộp) 2.Chai dung môi ít nhất 4 chai 3.Các phụ kiện khác hỗ trợ trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị Đáp ứng đầy đủ : 0,5 điểm Không đáp ứng: 0 điểm | 0,5 | 0,5 |
| B | Thế hệ kỹ thuật và công nghệ, khả năng ghép nối và nâng cấp | 0,5 | 0,5 |
| C | Các tài liệu kỹ thuật, catalogue tiếng Anh và tiếng Việt | 0,5 | 0,5 |
| III | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa | 7,0 | 5,0 |
| 1 | Bảo trì miễn phí sau bảo hành | 5,0 | 4,0 |
|  | - Bảo trì miễn phí > 2 năm sau bảo hành | 5,0 |  |
|  | - Bảo trì miễn phí 2 năm sau bảo hành | 4,0 |  |
|  | - Bảo trì miễn phí < 2 năm sau bảo hành | 0,0 |  |
| 2 | Định kỳ kiểm tra trong suốt thời gian bảo hành | 1,0 | 0,5 |
|  | - Số tháng kiểm tra định kỳ < 6 tháng trong suốt thời gian bảo hành | 1,0 |  |
|  | - Định kỳ kiểm tra 6 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành | 0,5 |  |
| 3 | Bố trí cán bộ kỹ thuật khi có yêu cầu | 1,0 | 0,5 |
|  | - Bố trí cán bộ kỹ thuật khi có yêu cầu từ 2 giờ đến 24 giờ | 1,0 |  |
|  | - Bố trí cán bộ kỹ thuật khi có yêu cầu từ sau 24 giờ đến 48 giờ | 0,5 |  |
|  | - Bố trí cán bộ kỹ thuật khi có yêu cầu sau 48 giờ | 0,0 |  |
| IV | Yêu cầu về thời gian giao hàng và đào tạo chuyển giao công nghệ | 3,0 | 2,0 |
| 1 | Yêu cầu về thời gian giao hàng | 2,0 | 1,5 |
|  | -Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng | 2,0 |  |
|  | - Thời gian giao hàng ≤ 4 tháng và > 3 tháng | 1,5 |  |
|  | - Thời gian giao hàng > 4 tháng | 0,0 |  |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ | 1,0 | 0,5 |
|  | - Có kế hoạch, nội dung đào tạo chi tiết | 1,0 |  |
|  | - Có kế hoạch, nội dung đào tạo nhưng không chi tiết | 0,5 |  |
|  | Tổng điểm tối đa có thể đạt/tối thiểu phải đạt (I + II+ III+ IV) | 100,0 | 89,0 |

- Thực hiện tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ của hàng hóa tại mục E-CDNT 10.8 và mục E- CDNT 16.2 chương II phần 1 của E-HSMT như sau:

| STT | Nội dung đánh giá trong E-HSMT | Kết quả đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị mới 100% và sản xuất từ năm 2025 trở đi. |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất có chứng nhận quản lý chất lượng, tiêu chuẩn an toàn quốc tế: ISO 9001, phù hợp với tiêu chuẩn GLP hoặc tương đương (Bản sao y công ty) |  |  |
| 3 | Nhà thầu cung cấp bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực Giấy phép bán hàng theo quy định E-CDNT 16.2 |  |  |
| 4 | Nhà thầu cam kết cung cấp các bản gốc hoặc bản sao y công ty chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao thiết bị |  |  |
| 5 | Nhà thầu cam kết thực hiện IQ, PQ, OQ, huấn luyện, đào tạo cho người sử dụng |  |  |
| 6 | Nhà thầu cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì |  |  |
| 7 | Nhà thầu cam kết bảo hành tối thiểu 24 tháng |  |  |
| 8 | Nhà thầu có kế hoạch bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất sau thời gian bảo hành |  |  |
| 9 | Nhà thầu có chào giá các phụ kiện thay thế sau thời gian bảo hành. |  |  |
| 10 | Nhà thầu phải cam kết cung cấp phụ kiện, vật tư tiêu hao trên 10 năm |  |  |