# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

### 1.1. Khái quát về dự toán

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương năm 2025.

- Quyết định phê duyệt KHLCNT: Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-BVĐK ngày 11/8/2025 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Cung cấp dịch vụ phi tư vấn sửa chữa, thay thế linh kiện cho 3 máy hấp tiệt trùng, Model: Azteca A-6618 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương”.

- Quyết định điều chỉnh KHLCNT: Quyết định số 354/QĐ-BVĐK ngày 10/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Cung cấp dịch vụ phi tư vấn sửa chữa, thay thế linh kiện cho 3 máy hấp tiệt trùng, Model: Azteca A-6618 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương”.

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ phi tư vấn sửa chữa, thay thế linh kiện cho 3 máy hấp tiệt trùng, Model: Azteca A-6618 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ phi tư vấn sửa chữa, thay thế linh kiện cho 3 máy hấp tiệt trùng, Model: Azteca A-6618 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

- Giá gói thầu: 524.555.000 VND.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; trong nước; qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 3 tháng.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

## 2. Mục tiêu công việc

Cung cấp dịch vụ phi tư vấn sửa chữa, thay thế linh kiện cho 3 máy hấp tiệt trùng, Model: Azteca A-6618 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

## 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

### 3.1. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

| STT | Danh mục | Nội dung thực hiện | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy hấp tiệt trùng model Azteca A-6618 (máy 03) |  | Máy | 01 |
| 1 | Dịch vụ sửa chữa thay thế điện trở nồi đun 12 KW | Sửa chữa, thay thế điện trở nồi đun 12 KW *Tính năng kỹ thuật - Gia nhiệt nước thành hơi nước cung cấp cho máy hấp, công suất 12KW, 3 pha 380V - Số lượng thay thế: 06 bộ/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 2 | Dịch vụ sửa chữa thay thế khởi động từ điều khiển điện trở của nồi đun | Sửa chữa, thay thế khởi động từ điều khiển điện trở của nồi đun *Tính năng kỹ thuật - Dùng đóng ngắt dòng điện điều khiển điện trở - Ngõ ra 3 pha 380V/50A - Điện thế điều khiển 220V - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 3 | Dịch vụ sửa chữa thay thế CB 3 pha 63A sử dụng cho nồi hơi | Sửa chữa, thay thế CB 3 pha 63A sử dụng cho nồi hơi *Tính năng kỹ thuật - Dùng đóng ngắt dòng điện điều khiển điện trở - Ngõ ra 3 pha 380V/63A - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 4 | Dịch vụ sửa chữa thay thế van điện từ cấp nước | Sửa chữa, thay thế van điện từ cấp nước *Tính năng kỹ thuật - Dùng đóng mở nguồn nước cấp, điện thế 24V, phi 21mm - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 5 | Dịch vụ sửa chữa thay thế bơm tăng áp cho bộ RO | Sửa chữa, thay thế bơm tăng áp cho bộ RO *Tính năng kỹ thuật - Cung cấp nước có áp lực cho bộ RO - Áp lực lên đến 130PSI(9.5Bar) - Điện thế 32V, công suất 65W - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 6 | Dịch vụ sửa chữa thay thế cảm biến áp suất | Sửa chữa, thay thế cảm biến áp suất *Tính năng kỹ thuật - Dùng đo áp suất cung cấp cho bộ điều khiển - Dãy đo 0-6bar - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 7 | Dịch vụ sửa chữa thay thế roan làm kín cửa máy hấp | Sửa chữa, thay thế roan làm kín cửa máy hấp *Tính năng kỹ thuật - Dùng làm đệm kín cửa máy hấp - Vật liệu bằng Silicon chịu nhiệt hoặc tương đương - Kích thước ron đường kính phi 17.9mm, dài 2750mm(+/-5mm) - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 8 | Dịch vụ sửa chữa thay thế keo bôi trơn (50g/hũ) dùng cho roan làm kín cửa máy hấp | Sửa chữa, thay thế keo bôi trơn (50g/hũ) dùng cho roan làm kín cửa máy hấp *Tính năng kỹ thuật - Dùng bôi trơn ron cửa và chịu nhiệt - Số lượng thay thế: 01 hũ/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 9 | Dịch vụ sửa chữa thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 21) | Sửa chữa, thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 21) *Tính năng kỹ thuật - Dùng khí nén điều khiển đóng mở nguồn hơi nước, áp suất khí nén điều khiển 4-10bar, phi 21mm chịu nhiệt 200 độ C - Số lượng thay thế: 03 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 10 | Dịch vụ sửa chữa thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 27) | Sửa chữa, thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 27) *Tính năng kỹ thuật - Dùng khí nén điều khiển đóng mở nguồn hơi nước, áp suất khí nén điều khiển 4-10bar, phi 27mm chịu nhiệt 200 độ C - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 11 | Dịch vụ cài đặt và hiệu chuẩn (calib) các thông số nhiệt độ, áp suất | Cài đặt và hiệu chuẩn (calib) các thông số nhiệt độ, áp suất - Số lần cài đặt và hiệu chuẩn: 01 lần/gói - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi cài đặt và hiệu chuẩn | Gói | 01 |
| 12 | Dịch vụ sửa chữa thay thế Rờ le bán dẫn điều khiển điện trở | Sửa chữa, thay thế Rờ le bán dẫn điều khiển điện trở *Tính năng kỹ thuật - Đóng ngắt dòng điện cung cấp cho khởi động từ điện trở - Điện thế điều khiển 3-32VDC, ngõ ra 240VAC 25A - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 13 | Dịch vụ sửa chữa thay thế bộ lọc nước RO | Sửa chữa, thay thế bộ lọc nước RO *Tính năng kỹ thuật - Cung cấp nước cho nồi đun công suất nước RO 100l/h, đèn UV, bình áp suất. - Số lượng thay thế: 01 bộ/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 14 | Dịch vụ sửa chữa thay thế cảm biến quá nhiệt nồi đun | Sửa chữa, thay thế cảm biến quá nhiệt nồi đun *Tính năng kỹ thuật - Ngắt điều khiển nồi đun khi nhiệt độ vượt qua mức cài đặt - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 15 | Dịch vụ sửa chữa thay thế van 1 chiều cấp nước nồi đun | Sửa chữa, thay thế van 1 chiều cấp nước nồi đun *Tính năng kỹ thuật - Chỉ cho nước vào nồi đun - Phi 21 - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 16 | Dịch vụ sửa chữa thay thế bơm nước nồi đun (máy bơm tăng áp biến tần) | Sửa chữa, thay thế bơm nước nồi đun (máy bơm tăng áp biến tần) *Tính năng kỹ thuật - Cung cấp nước áp lực cho nồi đun - Công suất 1HP, 220V - Áp suất tối đa 5 bar - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| II | Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy hấp tiệt trùng model Azteca A-6618 (máy 04) |  | Máy | 01 |
| 1 | Dịch vụ sửa chữa thay thế điện trở nồi đun 12 KW | Sửa chữa, thay thế điện trở nồi đun 12 KW *Tính năng kỹ thuật - Gia nhiệt nước thành hơi nước cung cấp cho máy hấp, công suất 12KW, 3 pha 380V - Số lượng thay thế: 06 bộ/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 2 | Dịch vụ sửa chữa thay thế khởi động từ điều khiển điện trở của nồi đun | Sửa chữa, thay thế khởi động từ điều khiển điện trở của nồi đun *Tính năng kỹ thuật - Dùng đóng ngắt dòng điện điều khiển điện trở - Ngõ ra 3 pha 380V/50A - Điện thế điều khiển 220V - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 3 | Dịch vụ sửa chữa thay thế CB 3 pha 63A sử dụng cho nồi hơi | Sửa chữa, thay thế CB 3 pha 63A sử dụng cho nồi hơi *Tính năng kỹ thuật - Dùng đóng ngắt dòng điện điều khiển điện trở - Ngõ ra 3 pha 380V/63A - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 4 | Dịch vụ sửa chữa thay thế van điện từ cấp nước | Sửa chữa, thay thế van điện từ cấp nước *Tính năng kỹ thuật - Dùng đóng mở nguồn nước cấp, điện thế 24V, phi 21mm - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 5 | Dịch vụ sửa chữa thay thế bơm tăng áp cho bộ RO | Sửa chữa, thay thế bơm tăng áp cho bộ RO *Tính năng kỹ thuật - Cung cấp nước có áp lực cho bộ RO - Áp lực lên đến 130PSI(9.5Bar) - Điện thế 32V, công suất 65W - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 6 | Dịch vụ sửa chữa thay thế cảm biến áp suất | Sửa chữa, thay thế cảm biến áp suất *Tính năng kỹ thuật - Dùng đo áp suất cung cấp cho bộ điều khiển - Dãy đo 0-6bar - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 7 | Dịch vụ sửa chữa thay thế roan làm kín cửa máy hấp | Sửa chữa, thay thế roan làm kín cửa máy hấp *Tính năng kỹ thuật - Dùng làm đệm kín cửa máy hấp - Vật liệu bằng Silicon chịu nhiệt hoặc tương đương - Kích thước ron đường kính phi 17.9mm, dài 2750mm(+/-5mm) - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 8 | Dịch vụ sửa chữa thay thế keo bôi trơn (50g/hũ) dùng cho roan làm kín cửa máy hấp | Sửa chữa, thay thế keo bôi trơn (50g/hũ) dùng cho roan làm kín cửa máy hấp *Tính năng kỹ thuật - Dùng bôi trơn ron cửa và chịu nhiệt - Số lượng thay thế: 01 hũ/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 9 | Dịch vụ sửa chữa thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 21) | Sửa chữa, thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 21) *Tính năng kỹ thuật - Dùng khí nén điều khiển đóng mở nguồn hơi nước, áp suất khí nén điều khiển 4-10bar, phi 21mm chịu nhiệt 200 độ C - Số lượng thay thế: 03 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 10 | Dịch vụ sửa chữa thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 27) | Sửa chữa, thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 27) *Tính năng kỹ thuật - Dùng khí nén điều khiển đóng mở nguồn hơi nước, áp suất khí nén điều khiển 4-10bar, phi 27mm chịu nhiệt 200 độ C - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 11 | Dịch vụ cài đặt và hiệu chuẩn (calib) các thông số nhiệt độ, áp suất | Cài đặt và hiệu chuẩn (calib) các thông số nhiệt độ, áp suất - Số lần cài đặt và hiệu chuẩn: 01 lần/gói - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi cài đặt và hiệu chuẩn | Gói | 01 |
| 12 | Dịch vụ sửa chữa thay thế Rờ le bán dẫn điều khiển điện trở | Sửa chữa, thay thế Rờ le bán dẫn điều khiển điện trở *Tính năng kỹ thuật - Đóng ngắt dòng điện cung cấp cho khởi động từ điện trở - Điện thế điều khiển 3-32VDC, ngõ ra 240VAC 25A - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 13 | Dịch vụ sửa chữa thay thế bộ lọc nước RO | Sửa chữa, thay thế bộ lọc nước RO *Tính năng kỹ thuật - Cung cấp nước cho nồi đun công suất nước RO 100l/h, đèn UV, bình áp suất. - Số lượng thay thế: 01 bộ/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| III | Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy hấp tiệt trùng model Azteca A-6618 (máy 05) |  | Máy | 01 |
| 1 | Dịch vụ sửa chữa thay thế điện trở nồi đun 12 KW | Sửa chữa, thay thế điện trở nồi đun 12 KW *Tính năng kỹ thuật - Gia nhiệt nước thành hơi nước cung cấp cho máy hấp, công suất 12KW, 3 pha 380V - Số lượng thay thế: 06 bộ/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 2 | Dịch vụ sửa chữa thay thế khởi động từ điều khiển điện trở của nồi đun | Sửa chữa, thay thế khởi động từ điều khiển điện trở của nồi đun *Tính năng kỹ thuật - Dùng đóng ngắt dòng điện điều khiển điện trở - Ngõ ra 3 pha 380V/50A - Điện thế điều khiển 220V - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 3 | Dịch vụ sửa chữa thay thế CB 3 pha 63A sử dụng cho nồi hơi | Sửa chữa, thay thế CB 3 pha 63A sử dụng cho nồi hơi *Tính năng kỹ thuật - Dùng đóng ngắt dòng điện điều khiển điện trở - Ngõ ra 3 pha 380V/63A - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 4 | Dịch vụ sửa chữa thay thế van điện từ cấp nước | Sửa chữa, thay thế van điện từ cấp nước *Tính năng kỹ thuật - Dùng đóng mở nguồn nước cấp, điện thế 24V, phi 21mm - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 5 | Dịch vụ sửa chữa thay thế bơm tăng áp cho bộ RO | Sửa chữa, thay thế bơm tăng áp cho bộ RO *Tính năng kỹ thuật - Cung cấp nước có áp lực cho bộ RO - Áp lực lên đến 130PSI(9.5Bar) - Điện thế 32V, công suất 65W - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 6 | Dịch vụ sửa chữa thay thế cảm biến áp suất | Sửa chữa, thay thế cảm biến áp suất *Tính năng kỹ thuật - Dùng đo áp suất cung cấp cho bộ điều khiển - Dãy đo 0-6bar - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 7 | Dịch vụ sửa chữa thay thế roan làm kín cửa máy hấp | Sửa chữa, thay thế roan làm kín cửa máy hấp *Tính năng kỹ thuật - Dùng làm đệm kín cửa máy hấp - Vật liệu bằng Silicon chịu nhiệt hoặc tương đương - Kích thước ron đường kính phi 17.9mm, dài 2750mm(+/-5mm) - Số lượng thay thế: 02 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 8 | Dịch vụ sửa chữa thay thế keo bôi trơn (50g/hũ) dùng cho roan làm kín cửa máy hấp | Sửa chữa, thay thế keo bôi trơn (50g/hũ) dùng cho roan làm kín cửa máy hấp *Tính năng kỹ thuật - Dùng bôi trơn ron cửa và chịu nhiệt - Số lượng thay thế: 01 hũ/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 9 | Dịch vụ sửa chữa thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 21) | Sửa chữa, thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 21) *Tính năng kỹ thuật - Dùng khí nén điều khiển đóng mở nguồn hơi nước, áp suất khí nén điều khiển 4-10bar, phi 21mm chịu nhiệt 200 độ C - Số lượng thay thế: 03 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 10 | Dịch vụ sửa chữa thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 27) | Sửa chữa, thay thế van xả hơi (van xiên Y phi 27) *Tính năng kỹ thuật - Dùng khí nén điều khiển đóng mở nguồn hơi nước, áp suất khí nén điều khiển 4-10bar, phi 27mm chịu nhiệt 200 độ C - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 11 | Dịch vụ cài đặt và hiệu chuẩn (calib) các thông số nhiệt độ, áp suất | Cài đặt và hiệu chuẩn (calib) các thông số nhiệt độ, áp suất - Số lần cài đặt và hiệu chuẩn: 01 lần/gói - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi cài đặt và hiệu chuẩn | Gói | 01 |
| 12 | Dịch vụ sửa chữa thay thế Rờ le bán dẫn điều khiển điện trở | Sửa chữa, thay thế Rờ le bán dẫn điều khiển điện trở *Tính năng kỹ thuật - Đóng ngắt dòng điện cung cấp cho khởi động từ điện trở - Điện thế điều khiển 3-32VDC, ngõ ra 240VAC 25A - Số lượng thay thế: 01 cái/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |
| 13 | Dịch vụ sửa chữa thay thế bộ lọc nước RO | Sửa chữa, thay thế bộ lọc nước RO *Tính năng kỹ thuật - Cung cấp nước cho nồi đun công suất nước RO 100l/h, đèn UV, bình áp suất. - Số lượng thay thế: 01 bộ/gói - Sử dụng được cho máy hấp tiệt trùng - Đảm bảo máy hấp tiệt trùng hoạt động bình thường sau khi sửa chữa thay thế | Gói | 01 |

### 3.2. Yêu cầu khác

- Thời hạn bảo hành: ≥03 tháng kể từ ngày thay thế và đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu thực hiện cam kết theo Mẫu số 13C.

## 4. Giải pháp và phương pháp luận

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

## 5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra và vận hành thử trang thiết bị trước khi nghiệm thu.

- Trang thiết bị chỉ được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trên bệnh nhân khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng.

Mẫu số 13C (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ……………………………………………………………...................

Số đăng ký kinh doanh………………………………………………………….

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………………............của Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung cấp dịch vụ (nếu trúng thầu) cho chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-Hồ sơ dự thầu:

Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

Thông tin ghi trong file đính kèm của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong E-HSDT của nhà thầu.

Nhà thầu cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT.

II. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần trở lên bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

+ Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

+ Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;

+ Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

III. Về cung cấp dịch vụ:

Thời hạn bảo hành: ≥ 03 tháng kể từ ngày thay thế và đưa vào sử dụng.

Nhà thầu cam kết cung cấp dịch vụ nếu trúng thầu, đảm bảo chất lượng, đảm bảo về môi trường, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ theo quy định trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Nhà thầu cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đầu ra của tất cả các nội dung dịch vụ.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |