# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm máy siêu âm A-B.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy siêu âm A-B.

- Nguồn vốn: Từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV, 2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

# 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Chương V E-HSMT.

- Đối với các hệ thống thiết bị được cấu thành bởi nhiều hạng mục thành phần/ bộ phận, xuất xứ của hệ thống được xác định căn cứ theo GPNK hoặc GPLH (trong quá trình đánh giá E-HSDT); và căn cứ theo chứng nhận xuất xứ của hệ thống (trong quá trình thực hiện hợp đồng), không xét xuất xứ của từng thành phần/ bộ phận. Các tài liệu trên phải thể hiện rõ tên model, hãng sản xuất, xuất xứ của hệ thống thiết bị.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ tại Mẫu số 01A Chương IV: áp dụng đối với máy chính của từng thiết bị. Danh sách các quốc gia theo yêu cầu như sau:

*Danh mục các quốc gia thuộc G7:

- Hoa Kỳ;

- Canada;

- Nhật Bản;

- Vương quốc Anh;

- Đức;

- Pháp;

- Ý.

# 1.3. Các yêu cầu khác

## 1.3.1. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin của hàng hóa dự thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng Word kèm E-HSDT.

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …….               Email: ……      Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| STT | Danh mục hàng hóa | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu, nhãn hiệu), hãng sản xuất, xuất xứ; hãng, nước chủ sở hữu | Kết quả phân loại TBYT | Số lưu hành hoặc số GPNK | Tiêu chuẩn chất lượng | Số công bố/Phiếu tiếp nhận v/v đủ điều kiện sản xuất TBYT (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập thông tin liên quan | Loại A/B/C/D + Số hiệu của Bản phân loại (Ví dụ: Loại C (114-2022/PLTTBYT) | - Số công bố: … ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: … ngày… hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành số … ngày ... hoặc - Giấy phép nhập khẩu số: ... ngày … - Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu. | ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến ngày … | - Số công bố: … ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: … ngày… - Nếu không phải là TBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng |  |

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng Word kèm E-HSDT. Đề nghị nhà thầu tách riêng từng Bảng chào đáp ứng kỹ thuật cho từng mặt hàng, không gộp chung vào 1 bảng.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy: ...... Model/Ký mã hiệu: ...... Nhãn hiệu: ........ Hãng sản xuất/Cơ sở sản xuất: ……. Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu (thông tin tại Bảng chào đáp ứng kỹ thuật phải thống nhất với thông tin trên Webform và thống nhất với thông tin tại các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa). Lưu ý: 1. Các thông tin về model, hãng sản xuất/cơ sở sản xuất, xuất xứ, hãng/nước chủ sở hữu phải phù hợp với thông tin tại các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa (trong quá trình đánh giá E-HSDT) và các tài liệu, chứng từ dùng để nghiệm thu hàng hóa (trong quá trình thực hiện hợp đồng). Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin kê khai, đảm bảo quá trình nghiệm thu hàng hóa. 2. Đề nghị nhà thầu ghi đầy đủ tên hãng như trên các giấy tờ kèm theo (không viết tắt). Ví dụ: - Hãng sản xuất: Fujifilm Healthcare Manufacturing Corporation Hanamaki Office. - Xuất xứ: Nhật Bản. - Hãng, nước chủ sở hữu: Fujifilm Corporation, Nhật Bản. - Hãng sản xuất: GE Medical Systems Information Technologies- Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V. - Xuất xứ máy chính: Mexico - Hãng, nước chủ sở hữu: GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics/Mỹ. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào đầy đủ nội dung theo yêu cầu và ghi rõ: - Tích hợp theo máy chính (Đối với các hàng hóa, bộ phận, thành phần do nhà sản xuất cung cấp đồng bộ hoặc đi kèm với máy chính). - Mua ngoài tại Việt Nam (Đối với các hàng hóa, bộ phận, thành phần khác do nhà thầu mua ngoài tại Việt Nam). |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Đề nghị tách riêng từng file tài liệu tham chiếu và đặt tên đúng theo tên dùng để tham chiếu tại cột này (ví dụ: file Specifications, file Brochure…), không gộp tất cả các tài liệu vào 1 file. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Phương thức làm mát: làm mát bằng dầu hoặc nước và công tắc an toàn nhiệt. | Phương thức làm mát: làm mát bằng dầu với công tắc an toàn nhiệt. | Specifications trang 20: Cooling liquid Oil cooled X-ray tube with thermal safety switch |
|  | Kiểm soát thể tích: IPPV, SIMV, S-IPPV hoặc nhiều hơn | Kiểm soát thể tích: IPPV, SIMV, S-IPPV | Brochure trang 11: Volume-controlled: IPPV, SIMV, S-IPPV |
|  | Dạng sóng: bước sóng 0.25 Hz hoặc sóng sin 10 Hz | Dạng sóng: bước sóng 0.25 Hz hoặc sóng sin 10 Hz | Neurofax EEG-1200 Trang 4: Waveform shape 0.25 Hz step wave or 10 Hz sine wave |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

## 1.3.2. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

- Bảng chào đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu tại mục 1.3.1 Chương V.

- Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (cung cấp cả bản gốc và bản dịch) nêu rõ đối với từng loại hàng hóa:

- Model, ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

- Tên hãng sản xuất hoặc hãng chủ sở hữu;

- Thông số kỹ thuật hàng hóa;

- Quy cách hàng hóa (nếu có);

Nhà thầu phải dùng công cụ đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật.

- Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng: Giấy phép bán hàng/ giấy ủy quyền bán hàng hoặc các tài liệu tương đương khác theo quy định tại E-CDNT 16.2 (áp dụng đối với máy chính của các thiết bị).

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế (máy chính), cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành về quản lý trang thiết bị y tế, cụ thể như sau:

- Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (dmec.moh.gov.vn),

- Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

Lưu ý:

+ Bản phân loại TBYT và số lưu hành phải được đăng tải công khai trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý Thiết bị y tế (imda.moh.gov.vn) và ở trạng thái “còn hiệu lực” theo quy định.

+ Trong trường hợp có quy định cập nhật về các tài liệu liên quan hoặc tương đương về số lưu hành thì áp dụng theo các quy định đó.

- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất/cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu) và các tiêu chuẩn chất lượng khác (nếu có) theo quy định cụ thể đối với từng thiết bị tại Mục 1.2 Chương V.

- Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

- Cung cấp tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu cụ thể (nếu có) đối với từng thiết bị tại Mục 1.2 Chương V.

Ghi chú:

(i) Đối với catalogue, tài liệu kỹ thuật: nhà thầu cung cấp bản điện tử được nhà sản xuất phát hành, hoặc thông tin trên website có thể tra cứu công khai được, hoặc bản được đóng dấu của nhà sản xuất/nhà phân phối.

(ii) Đối với tài liệu tại các mục c, d, e: thể thức theo yêu cầu tại Ghi chú số (ii) Mục E-CDNT 10.8 Chương II.

(iii) Đối với thuật ngữ sử dụng:

- Cụm từ “trang thiết bị y tế” đã được thay thế bằng cụm từ “thiết bị y tế” theo quy định tại khoản 7 Điều 147 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

## 1.3.3. Bản cam kết của nhà thầu

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU CHO TOÀN BỘ GÓI THẦU

Gói thầu: [ghi tên gói thầu]

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

Nhà thầu [ghi tên nhà thầu] cam kết như sau:

- Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.

- Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường.

- Hàng hóa là thiết bị y tế phải được niêm yết giá, kê khai giá theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Hàng hóa là thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường phải đáp ứng đủ điều kiện về lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 và các quy định pháp luật hiện hành.

- Hàng hóa có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

- Đáp ứng thời gian bảo hành quy định cụ thể đối với từng thiết bị tại Mục 1.2 Chương V.

- Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần.

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mua.

- Các thông tin (nếu có) về model, hãng sản xuất/cơ sở sản xuất, xuất xứ, hãng/nước chủ sở hữu theo kê khai của nhà thầu tại E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT phải phù hợp với thông tin tại các tài liệu, chứng từ dùng để nghiệm thu hàng hóa (trong quá trình thực hiện hợp đồng). Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin kê khai, đảm bảo quá trình nghiệm thu hàng hóa.

- Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

(i) Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định. Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả.

(ii) Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương; Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, số lưu hành/giấy phép nhập khẩu nếu hàng hóa là thiết bị y tế theo quy định hiện  hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng;

(iii) Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.

(iv) Trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu: Chứng thư giám định về số lượng, chất lượng, tính mới, đồng bộ, chủng loại, ký mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất, tính năng kỹ thuật cơ bản của hàng hóa khi bàn giao (Đơn vị giám định do Chủ đầu tư chỉ định, chi phí giám định do nhà thầu chi trả).

## 1.3.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

(Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2021)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

(Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

(Folder 2.3): Nhân sự chủ chốt:

- (File 1) Nhân sự chủ chốt 1

- (File 2) Nhân sự chủ chốt 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

(Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III và Mục 1.3.1 Chương V):

- Các cam kết, kế hoạch thực hiện, biện pháp cung cấp, kế hoạch đào tạo, biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, kế hoạch bảo hành bảo trì, bảng giá linh phụ kiện,…

- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu.

- Bảng chào đáp ứng kỹ thuật.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder STT 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) Catalogue

- (File 6) Datasheet

- (File 7) Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. (Folder STT 2): Trình bày tương tự như trên

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.