PHỤ LỤC 1: ĐẶC TÍNH, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY SIÊU ÂM A-B

| I | YÊU CẦU CHUNG |
| --- | --- |
| 1 | Thiết bị sản xuất từ 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE hoặc ISO13485 và FDA |
| 3 | Nguồn điện: Phù hợp với tiêu chuẩn điện tại Việt Nam |
| 4 | Điều kiện hoạt động: |
|  | Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C |
|  | Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| 5 | Xuất xứ: Thuộc nhóm các quốc gia G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính siêu âm: 01 cái |
| 2 | Máy tính (tích hợp với máy chính): 01 cái |
| 3 | Đế đỡ đầu dò: 01 cái |
| 4 | Đầu dò A: 01 cái |
| 5 | Đầu dò B: 01 cái |
| 6 | Màn hình hiển thị (tích hợp với máy chính): 01 cái |
| 7 | Chuột + bàn phím không dây: 01 bộ |
| 8 | Bàn đạp điều khiển: 01 cái |
| 9 | Máy in màu: 01 cái |
| 10 | Bộ cốc nhúng siêu âm: 01 bộ |
| 11 | Bộ lưu điện (UPS) ≥2KVA |
| 12 | Xe đẩy inox 2 tầng có hộc: 01 Cái |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Chức năng sử dụng: |
|  | Thiết bị tối thiểu phải có các chức năng: |
|  | Đo siêu âm A đo thông số sinh trắc học của Nhãn cầu để tính toán công suất thủy tinh thể |
|  | Đo siêu âm B để đánh giá hình ảnh bán phần sau nhãn cầu |
|  | Có khả năng kết nối hệ thống DICOM bệnh viện (có thể kết nối vào hệ thống PACS bệnh viện) |
|  | Có cổng kết nối HDMI và mạng hoặc tốt hơn |
|  | Có ≥1 cổng kết nối đầu siêu âm A |
|  | Có ≥1 cổng kết nối đầu siêu âm B |
| 2 | Đầu dò siêu âm A: |
|  | Đầu dò siêu âm A tần số ≥ 10MHz |
|  | Chế độ siêu âm: tiếp xúc và không tiếp xúc |
|  | Chế độ chụp: thủ công và tự động |
|  | Tính năng tự động nhận diện củng mạc |
|  | Bộ công thức tính toán thủy tinh thể gồm: |
|  | + Bộ công thức cơ bản tối thiểu có SRK/T (hoặc Theoretic/T), Holladay, Hoffer-Q |
|  | + Bộ công thức đo dành riêng cho bệnh nhân sau phẫu thuật khúc xạ |
|  | Thiết bị có bộ dữ liệu tích hợp: bao gồm đầy đủ các loại thủy tinh thể phổ biến |
| 3 | Đầu dò siêu âm B: |
|  | Đầu dò siêu âm B tần số ≥ 20MHz |
|  | Số điểm đánh giá trên mỗi tia quét siêu âm ≥ 2000 điểm |
|  | Số lượng khung hình hiển thị trên giây của video thu hình ảnh siêu âm B ≥ 10 |
|  | Thiết bị phải có công nghệ tăng cường tối ưu chất lượng hình ảnh siêu âm, dành riêng cho các vị trí quan trọng của nhãn cầu. |
| 4 | Thông số của màn hình và máy tính tích hợp đồng bộ với máy chính: |
|  | Kích cỡ màn hình ≥ 10 inches. |
|  | Hệ điều hành phiên bản Window 10 bản quyền hoặc cao hơn |
|  | Ổ cứng lưu trữ dữ liệu: dung lượng ≥500GB |
|  | Bộ nhớ hệ thống (RAM) ≥ 8GB |
|  | Cổng kết nối: Tối thiểu phải có cổng xuất hình ảnh HD và cổng USB |
| 5 | Thông số của máy in: |
|  | Khổ giấy: A4 |
|  | Loại máy in: in phun màu hoặc laser |
|  | Kết nối: USB |
|  | Tốc độ in màu: ≥10 trang/phút |
|  | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày. Địa điểm giao hàng: tại Đơn vị sử dụng |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng. Bên bán phải thực hiện bảo trì/ hiệu chuẩn/ kiểm định, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |

Ghi chú: Thiết bị đảm bảo các tính năng nêu trên, tương đương hoặc cao hơn.