# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hoá chất xét nghiệm và vật tư xét nghiệm tại Trung tâm Y tế U Minh Thượng, giai đoạn 2025 - 2027 (24 tháng).

- Tên gói thầu: Gói số 1: Mua sắm hoá chất xét nghiệm và vật tư xét nghiệm tại Trung tâm Y tế U Minh Thượng, giai đoạn 2025 - 2027 (24 tháng).

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế U Minh Thượng.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm nguồn do Bảo hiểm xã hội thanh toán).

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải khai báo đầy đủ thông tin hàng hóa theo các biểu mẫu quy định của hồ sơ mời thầu.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các mặt hàng tham dự thầu là các sản phẩm sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh, không phải là các sản phẩm dùng trong y tế với mục đích nghiên cứu (Research Use Only - RUO), các sản phẩm dùng trong phòng thí nghiệm (Laboratory Use Only - LUO).

- Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình được tài liệu dưới đây trước khi ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp. Trường hợp nhà thầu không xuất trình được tài liệu yêu cầu để ký hợp đồng thì Bên mời thầu thực hiện các bước tiếp theo theo qui định:

+ Hàng hóa thuộc trường hợp phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO thì nhà thầu phải cung cấp thông tin giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất cho các hàng hóa tham dự thầu đó.

+ Hàng hóa thuộc trường hợp phải có Giấy phép lưu hành (hoặc yêu cầu tương đương) theo qui định, thì phải cung cấp tài liệu chứng minh theo qui định.

- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng không đạt chất lượng), …

- Bên trúng thầu phải bảo quản hàng hóa đúng quy định khi vận chuyển.

- Các hồ sơ tài liệu nộp theo yêu cầu phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.

- Hồ sơ mời thầu ghi tên một nhãn hiệu, nhà sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật,... của sản phẩm cụ thể (nếu có) có nghĩa là dùng để miêu tả các đặc tính kỹ thuật của loại hàng hóa mời thầu, nhà thầu được chào thầu hàng hóa tương đương.

- Đối với các hàng hóa có ghi Đơn vị tính kèm theo Qui cách không phù hợp với Đơn vị tính và Qui cách hàng hóa của nhà thầu (nếu có) thì nhà thầu tham dự được qui đổi Đơn giá theo Đơn vị tính và Qui cách mời thầu nhưng phải đảm bảo phù hợp các yêu cầu kỹ thuật. Khi giao hàng theo Qui cách dự thầu nhưng phải đảm bảo đủ Số lượng yêu cầu theo qui cách mời thầu. (Ví dụ: Hàng hóa mời thầu A có đơn vị tính là Thùng, Qui cách mời thầu là 20 lít/thùng; Hàng hóa nhà thầu có Qui cách là 40 lít/thùng và giá dự thầu dự kiến là 10.000 VND/thùng 40 lít thì nhà thầu được qui đổi Đơn giá theo qui cách mời thầu là 5.000 VND).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Nhà thầu phải soạn một bảng (File định dạng Word hoặc Excel) tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu dưới đây.

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ các thông tin tại các cột (4), (5), (6), (7), (8) ở bảng dưới.

| BẢNG 01 - YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Tên thương mại | Tiêu chuẩn kỹ thuật dự thầu | TCCL (**) | GPLH (**) | Ghi chú (Nếu có) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I. HOÁ CHẤT THÔNG THƯỜNG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | HBsAg test nhanh | - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - Dùng để phát hiện sự có mặt của kháng nguyên bề mặt virút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Thành phần: - IgG chuột kháng HBsAg-04 (0,16µg) - IgG chuột kháng HBsAg-B20 (0,20µg) - IgG dể kháng chuột (0,20µg) Độ nhạy và độ đặc hiệu - Độ nhạy = 300/300*100% = 100% (95%Cl*: 98.74% - 100.00%) Độ đăch hiệu = 868/869*100% = 99.88% (95%Cl*: 99.35%-99.98%) Độ chính xác = (300+868)/1169*100%=99.91% (95%Cl*: 95.52%-99.98%) *Cl: Khoảng tin cậy |  |  |  |  |  |
| 1.2 | HCV Ab test nhanh | - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - Dùng để định tính phát hiện kháng thể kháng virút viêm gan HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Thành phần: - Kháng thể đơn dòng kháng IgG người (0,16µg) - Kháng nguyên HCV-210 (0,20µg) - IgG người (0,88µg) Các đặc tính - Độ nhạy tương quan: 89/(89+0)=100% - Độ đặc hiệu tương quan: 311/(311+0)=100% - Độ chính xác tương quan: (89+311)/400 = 100% |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | Định tính phát hiện các kháng thể kháng vi rut Dengue(IgG/IgM). - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Hoạt chất và hàm lượng - Kháng nguyên Dengue tái tổ hợp: 10µg/ml - Avidin: 10µg/ml - Kháng thể đơn dòng kháng Dengue IgG: 1mg/ml - Kháng thể đơn dòng kháng Dengue IgM: 1mg/ml - Kháng thể kháng thỏ: 1.25mg/ml |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | One Step Dengue NS1 Antigen Whole Blood/Serum/Plasma Test là xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện kháng nguyên virút Dengue NS1 trong máu toàn phần, huyết thanh hoăch huyết tương nhằm hỗ trợ chuẩn đoán lây nhiễm Dengue sớm . Độ nhạy và độ đặc hiệu: Độ nhạy tương quan: 90,54% (95%Cl: 86,98%-93,40%) Độ đặc hiệu tương quan: 100% (95%Cl: 99,54%-100%) Độ chính xác tương quan: 97,11% (95%Cl: 95,97%-98,00%) |  |  |  |  |  |
| 1.5 | HIV Ab test nhanh | Kít thử dùng để phát hiện kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm 0) và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người Các đặc tính: - Độ nhạy: 99.59% - Độ đặc hiệu: 99.87% - Độ chính xác: 99.84% |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Anti - D ( Định nhóm máu trực tiếp) | Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml. ISO-134853. Bảo quản 2-8℃. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Anti - A ( Định nhóm máu trực tiếp) | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 1,0ml. ISO-13485 Bảo quản 2-8℃ |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Anti- B ( Định nhóm máu trực tiếp) | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B501100 1,0ml. ISO-13485. Bảo quản 2-8℃ |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Anti - AB ( Định nhóm máu trực tiếp) | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml ISO-13485 Bảo quản 2-8℃ |  |  |  |  |  |
| 1.10 | HbeAg test nhanh | Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Phát hiện kháng thể kháng HBeAg trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người Các đặc tính hiệu quả lâm sàng: - Độ nhạy: 96.2% - Độ đặc hiệu: 99.4% - Độ chính xác: 98.8% |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Anti – HBc IgM | Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Thành phần: - Kháng nguyên HBcAb tái tổ hợp (0,16µg) - Kháng thể đơn dòng kháng HBcAb (0,2µg) - Kháng thể dê đa dòng taí tổ hợp kháng HBcAg (0,88µg) |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Sàng lọc 5 chất ma túy thường gặp ( MDMA, AMP, mAMP, THC, OPI) | Test thử nhanh phát hiện5 chất ma túy (MET/THC/MDMA/MOP/KET) Fastep là que thử giúp phát hiện nhanh sự có mặt các loại chất gây nghiện khác nhau cùng một lúc, bao gồm: Methamphetamin – Marijuana – Methylenedioxymethamphetamine -Morphine/Heroin - Ketamine (viết tắt là MET/THC/MDMA/MOP/KET) trong nước tiểu. |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Định tính Ig-HAV bằng test nhanh | Định tính phát hiện HAV IgG/IgM trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 Xét nghiệm nhanh OnSite HAV IgG/IgM là xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng bên để phát hiện định tính và phân biệt kháng thể (IgG và IgM) đối với vi-rút viêm gan A (HAV) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. Xét nghiệm đơn lẻ để xác định nhiễm trùng cấp tính và khả năng miễn dịch bảo vệ bằng cách phát hiện và phân biệt IgG và IgM kháng HAV +Chỉ ra khả năng miễn dịch bảo vệ bằng cách phát hiện nồng độ IgG HAV ≥70 mIU/mL +Độ tin cậy cao vì có thể truy nguyên theo Tiêu chuẩn quốc tế thứ 2 của WHO về HAV và IgM phù hợp với xét nghiệm ELISA hàng đầu thị trường: Độ nhạy: 94,8%; Độ đặc hiệu: 96,7% |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Định tính IgM - HAV bằng test nhanh | Diagnostic Kít for IgM Antibody to Hepatitis A Virut là xét nghiệm miễn dịch định tính phát hiện kháng thể IgM kháng virút viêm gan A trong huyết thanh hoặc huyết tương người . Xét nghiệm được sử dụng để hổ trợ chuẩn đoán lây nhiễm HAV - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 Các đặc tính hiệu quả lâm sàng: - Độ nhạy: 96.07% - Độ đặc hiệu: 99.34% - Độ chính xác: 98.38% |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Định tính IgM – HP bằng test nhanh | Phát hiện các kháng thể IgG, IgA, IgM Sử dụng mẫu thử máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương Các đặc tính hiệu quả lâm sàng: - Độ nhạy: 98.35% - Độ đặc hiệu: 98.23% - Độ chính xác: 98.39% |  |  |  |  |  |
| II. Hoá chất tương thích với máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số - LabUReader Plus 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Que thử nước tiểu | Xác định các thông số nước tiểu trên các máy bán tự động: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones (Acetoacetic Acid), Ascorbic acid, Glucose, Protein (Albumin), máu, pH value, Nitrite, Leukocytes và tỷ trọng nước tiểu |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Dung dịch kiểm soát phân tích nước tiểu Liquichek | Sử dụng chất kiểm chuẩn để đánh giá khách quan về độ chính xác của các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng. Thành phần: Nước tiểu người, hồng cầu, bạch cầu mô phỏng |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Dung dịch kiểm soát phân tích nước tiểu - Mức 1 | Phân tích 13 thông số nước tiểu: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, hCG, Ketones, Leukocytes , Nitrite, pH, Protein (Total), Specific Gravity, Urobilinogen |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Dung dịch kiểm soát phân tích nước tiểu - Mức 2 | Phân tích 13 thông số nước tiểu: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, hCG, Ketones, Leukocytes , Nitrite, pH, Protein (Total), Specific Gravity, Urobilinogen |  |  |  |  |  |
| III. Hoá chất tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số DxH 520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng (dung dịch đệm đẳng trương) được sử dụng kết hợp với tác nhân ly giải để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống máy phân tích huyết học. Thành phần tối thiểu: Muối natri, không chứa cyanide Độ ổn định sau mở nắp: tối thiểu 60 ngày Bảo quản: 2 đến 30 độ C. Đóng gói: 10 L (hoặc tương đương) Chứng nhận chất lượng FDA, CE, ISO (13485) |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Dung dịch ly giải | Dung dịch chứa tác nhân ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm định lượng hemoglobin, xét nghiệm đếm, định cỡ và đo quang học bạch cầu trên hệ thống máy phân tích huyết học. Thành phần tối thiểu: gồm Saponin, các chất tẩy rửa khác, muối amoni bậc bốn. Độ ổn định sau mở nắp: tối thiểu 60 ngày Bảo quản: 4 đến 25 độ C. Đóng gói: 500 ml (hoặc tương đương) Chứng nhận chất lượng CE, ISO (13485) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Dung dịch rửa máy | Dung dịch rửa được sử dụng cho các bộ phận của máy phân tích huyết học có khả năng phân hủy sinh học không chứa azide và formaldehyde, chỉ chứa một loại enzym có khả năng phân giải protein nhằm hỗ trợ loại bỏ protein tích tụ trong thiết bị. Thành phần tối thiểu: chứa enzym phân giải protein. Độ ổn định sau mở nắp: tối thiểu 3 tháng Bảo quản: 2 đến 25 độ C. Đóng gói: 500 ml (hoặc tương đương) Chứng nhận chất lượng FDA, CE, ISO (13485) |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức độ 1 | Chất kiểm chuẩn được sử dụng để giám sát các giá trị trên các máy đếm tế bào máu nhiều thông số (máy phân tích huyết học). Thành phần tối thiểu: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu của động vật có vú được phân tán trong chất lỏng tương tự huyết tương với chất bảo quản. Độ ổn định sau mở nắp: tối thiểu 14 ngày Bảo quản: 2 đến 8 độ C. Đóng gói: 13,8 ml (hoặc tương đương), đóng gói tối thiểu từ 3 mức nồng độ trong một hộp thuốc. Chứng nhận chất lượng FDA, CE, ISO (13485) |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức độ 2 | Chất hiệu chuẩn được thiết kế để xác định các hệ số hiệu chuẩn cho hệ thống máy phân tích huyết học cùng với thuốc thử đặc hiệu. Thành phần tối thiểu: gồm hồng cầu người, bạch cầu của động vật có vú và tiểu cầu của động vật có vú được huyền phù trong dung dịch giống huyết tương với chất bảo quản. Độ ổn định sau mở nắp: tối thiểu 5 ngày Bảo quản: 2 đến 8 độ C. Đóng gói: 4 mL (hoặc tương đương) Chứng nhận chất lượng FDA, CE, ISO (13485) |  |  |  |  |  |
| IV. Hoá chất tương thích với máy sinh hoá tự động |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Hóa chất xét nghiệm acid uric | - Thuốc thử này được sử dụng để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu in vitro. Phương pháp đo điểm cuối, Uricase TOPS. - Giới hạn phát hiện thấp nhất là 0,2 mg/dL - Độ tuyến tính 25 mg/dL - Phương pháp đo: Uricase TOPS. - Có sẵn trong hộp ≥ 4ml Std: Uric acid Standard ≥ 8 mg/dL - Thành phần: + Phosphate Buffer (pH 7,0) 180 mmol/L + TOPS 1,10mmol/ L + Amino-4- antipyrine 0,25 mmol/L + Uricase > 50 UL + Peroxidase > 100 U/L + Preservatives và Stabilizers Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | - Dùng để xác định nồng độ Cholesterol trong huyết thanh. Phương pháp đo: CHOD-PAP, đo điểm cuối - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 3 mg/dl - Độ tuyến tính: 600 mg/dl - Có sẵn trong hộp ≥ 4ml Std: Cholesterol Std. Conc. 200 mg/dL - Phương pháp đo: CHOD-PAP Thành phần: + Pipes Buffer (pH 6.70) 50 mmol/L + Phenol- 24 mmol/L + Sodium Cholate 0.5 mmol/L + 4 -Aminoantipyrine 0.5 mmol/L + Cholesterol Esterase >180 U/L + Cholesterol Oxidase >200 U/L + Peroxidase >1000 U/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Hóa chất xét nghiệm Creatinine | - Dùng để xác định nồng độ Creatinine trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, phương pháp đo điểm cố định, Phương pháp Jaffe -Giới hạn phát hiện thấp nhất: 0,1 mg/dl -Độ tuyến tính: 24 mg/dl. - Phương pháp đo: Modified Jaffe - Có sẵn trong hộp ≥ 4ml Std: Creatinine standard concentration 2 mg/dL - Thành phần chính: R1: Picric Acid Surfactant 8,73 mmol/L R2: + Sodium hydroxide 300 mmol/L + Sodium Phosphate 25 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | - Dùng để xác định nồng độ Glucose trong huyết thanh, Phương pháp enzyme quang học (GOD-PAP), đo điểm cuối - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 1.0 mg/dL - Độ tuyến tính: 600 mg/dl - Có sẵn trong hộp ≥ 4ml Std: Glucose Standard nồng độ 100 mg/dL - Phương pháp đo: GOD-PAP - Thành phần: + Tris Buffer (pH 7.40): 92 mmol/L + Phenol - 0.3 mmol/L + Glucose Oxidase 15000 U/L + 4- Aminophenazone 2.6 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Hóa chất xét nghiệm HDLCholesterol | - Dùng để xác định nồng độ HDL Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương; - Phương pháp ức chế có chọn lọc, đo điểm cuối - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 1 mg/dL - Độ tuyến tính lên đến: 150mg/dl - Có sẵn trong hộp ≥ 3ml Std HDL–C Direct Calibrator - Phương pháp đo: Selective Inhibition - Thành phần: N—ethyl-N-(3-methylphenyl)- N’succinylethyenediame (EMSE), Cholesterol Oxidase 4- Aminoantipyrin (4-AA). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Hóa chất xét nghiệm LDLCholesterol | - Dùng để xác định nồng độ LDL Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương; - Phương pháp chọn lọc, đo điểm cuối - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 1 mg/dL - Độ tuyến tính lên đến: 700 mg/dL - Có sẵn trong hộp ≥ 3ml Std LDL–C Direct Calibrator - Phương pháp đo: Selective Solubilisation - Thành phần: R1: + HSDA - 1mmol/L + Good’s buffer pH 6,3 R2: + Cholesterol esterase + Cholesterol oxidase + 4-Aminoantipyrin + Good’s buffer pH 6,3 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid | - Dùng để xác định nồng độ Triglycerides trong huyết thanh. - Phương pháp GPO-PAP, điểm cuối - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 2 mg/dL - Độ tuyến tính:1000 mg/dL - Có sẵn trong hộp ≥ 4ml Std: Triglycerides standard concentration 200 mg/dL - Phương pháp đo: GPO-PAP - Thành phần: + Pipes–buffer (pH7.00)5 mmol/L + TOOS 5.3 mmol/L + Potassium ferrocynate 10 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Hóa chất xét nghiệm Urea | - Dùng để xác định nồng độ Urea trong huyết thanh, - Phương pháp đo màu enzyme Urease/ GLDH, đo thời gian cố định. - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 1 mg/dl - Độ tuyến tính: 300 mg/dL - Có sẵn trong hộp ≥ 4ml Std: Standard concentration of Urea 50 mg/dL. - Phương pháp đo: Urease / GLDH - Thành phần: + Tris Buffer (pH 7.60): 100 mmol/L + ADP 0.7 mmol/L + a-ketoglutarate 9.0 mmol/L + Urease > 6500 U/L + GLDH: > 1100 U/L + NADH 0.25 mmol/L + 2-Oxoglutarate 5 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Hóa chất xét nghiệm GOT/AST | '- Dùng để xác định nồng độ AST trong huyết thanh hoặc huyết tương; Quy trình được đề xuất IFCC, phương pháp đo động học - Giới hạn phát hiện: 0,5 u/l - Độ tái lặp CV%: 3,19% - Độ tuyến tính: 1000 U/L - Phương pháp đo động học - Thành phần: + Tris Buffer (pH 7.8) 88 mmol/L + L-Aspartate 260 mmol/L + LDH > 1500 U/L + MDH > 900 U/L + alpha –ketoglutarate: 12 mmol/L + NADH 0.24 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT | - Dùng để xác định nồng độ ALT trong huyết thanh hoặc huyết tương; Quy trình được đề xuất IFCC, phương pháp đo động học. - Giới hạn phát hiện: 0,5 u/l - Độ tái lặp CV%: 3.1% - Độ tuyến tính: 1000 U/L - Thành phần: + Tris buffer (pH 7.5): 110 mmol/L + L-Alanine 600 mmol/L + LDH > 1500 U/L + alpha –ketoglutarate 16 mmol/L + NADH 0.24 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | - Dùng để xác định định lượng Bilirubin trong huyết thanh hoặc huyết tương, Phương pháp đo màu Diazo, đo điểm cuối. - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 0.02 mg/dL - Độ tuyến tính: 20 mg/dL - Phương pháp đo: Diazo - Thành phần: Direct Bilirubin Reagent: + Sulfanilic acidL: 28,9 mmol/L, + Hydrochloric acid: 165 mmol/L, + Preservatives và stabilizers Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần | - Dùng để xác định định lượng Bilirubin trong huyết thanh hoặc huyết tương, Phương pháp TAB, đo điểm cuối. - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 0.05 mg/dL - Độ tuyến tính: 25 mg/dL - Phương pháp đo: TAB - Thành phần: Total Bilirubin Reagent: + Sulfanilic acid: 28,9 mmol/L, + TAB: 9 mmol/L, + Preservatives và stabilizers Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Hóa chất xét nghiệm Amylase | - Dùng để xác định định lượng Amylase trong huyết thanh hoặc huyết tương, Phương pháp CNPG3, đo động học. - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 2.0 U/L - Độ tuyến tính: 2000 U/L - Phương pháp đo: CNPG3 - Có sẵn trong hộp dung dịch Activator - Thành phần: + MES Buffer (pH6.0): 50 mmol/L + CNPG3: 2.27 mmol/L + Calcium chloride: 60 mmoL + Sodium chloride: 70 mmol/L + Activator: 900 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | - Dùng để xác định định lượng Amylase trong huyết thanh hoặc huyết tương, - Phương pháp xanh Bromocresol, đo điểm cuối. - Có sẵn trong hộp ≥ 3ml Std: Albumin standard concentration 3 g/dL - Độ tuyến tính: 6 g/dL - Phương pháp đo: xanh Bromocresol - Thành phần: ALBUMIN REAGENT: + Succinate Buffer (pH 4.20) 75 mmol/L, + Bromocresol green 0.14 g/L - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Hóa kiểm chuẩn cho máy xét nghiệm sinh hóa mức bình thường | - Chất hiệu chuẩn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy, huyết thanh dạng bột đông khô có nguồn gốc từ huyết thanh người. - Phần lớn các nồng độ và hoạt tính của các thành phần nằm trong giới hạn bình thường. - Bảo quản: 2-8 độ C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Hóa chất kiểm chuẩn cho máy xét nghiệm sinh hóa mức bệnh lý | - Chất hiệu chuẩn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy, huyết thanh dạng bột đông khô có nguồn gốc từ huyết thanh người. - Phần lớn các nồng độ và hoạt tính của các thành phần nằm trong giới hạn cao. - Bảo quản: 2-8 độ C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Hóa chất hiệu chuẩn cho máy xét nghiệm sinh hóa | - Multicalibrator là huyết thanh hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa lâm sàng, phù hợp với quy trình thủ công và máy phân tích tự động. - Thành phần: Huyết thanh người đông khô có bổ sung phụ gia (Chứa chất bảo quản kháng khuẩn và chất ổn định.) - Bảo quản: 2-8 độ C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Hóa chất rửa máy sinh hóa | - Dùng để làm sạch kim hút mẫu và cuvette trên máy phân tích sinh hóa tự động. - Thành phần: Sodium hydroxide và chất hoạt động bề mặt có thể loại bỏ các chất hữu cơ như protein - Điều kiện bảo quản: 10-35 độ C, khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Hoá chất xét nghiệm định lượng CRP | - Dùng để định lượng định lượng C-reactive protein (CRP) trong huyết thanh người, Phương pháp miễn dịch đo độ đục tăng cường bằng hạt latex (latex enhanced immunoturbidimetry), đo điểm cuối. - Có sẵn trong hộp ≥ 2ml Std: CRP calibrator - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 1.0 mg/L - Độ tuyến tính: 200 mg/L - Phương pháp đo: miễn dịch đo độ đục tăng cường bằng hạt latex - Thành phần: + Glycine buffer solution + Huyền phù latex được phủ kháng thể kháng CRP (kháng thể đa dòng từ thỏ). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Hóa chất kiểm chuẩn (QC CRP) cho máy xét nghiệm sinh hóa | - Chất kiểm soát protein (kiểm soát miễn dịch) là chất kiểm tra chất lượng đã được định lượng, được sử dụng để giám sát độ chính xác của các quy trình xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. - Thành phần: bào chế từ huyết thanh người có bổ sung protein. Đây là sản phẩm ổn định ở dạng lỏng. - Điều kiện bảo quản: 2 - 8 độ C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Hoá chất xét nghiệm định lượng Protein | - Dùng để xác định định lượng tổng Protein trong huyết thanh hoặc huyết tương, Phương pháp Biuret trực tiếp, đo điểm cuối. - Độ tuyến tính: 15 g/dL - Có sẵn trong hộp ≥ 3ml Std: Total protein standard Concentration 6 g/dL - Phương pháp đo: Biuret trực tiếp - Thành phần: + Potassium iodide 6 mmol/L + Potassium sodium tartarate 21 mmol/L + Copper Sulphate 6 mmol/L + Sodium hydroxide 58 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GGT | Dùng để xác định nồng độ Gamma GT trong huyết thanh, Phương pháp Szasz, đo động học. - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 1.5 U/L - Độ tuyến tính: 232 U/L - Phương pháp đo: Szasz - Thành phần: + Tris buffer pH (8.25) -133 mmol/L + Glycylglycine - 138 mmol/L + GLUPA-C - 23 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.23 | Hoá chất xét nghiệm định lượng Ethanol | - Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.- Nồng độ trong xét nghiệm: + Tris Buffer (pH 8,65) + NAD+ : ≥ 2.4 mmol/l - Phương pháp: Enzyme |  |  |  |  |  |
| 4.24 | Hoá chất kiểm chuẩn Ethanol | Chất kiểm tra (định lượng) Ethanol 3 mức. |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Hoá chất xét nghiệm định lượng CKMB | Dùng để định lượng CK-MB trong huyết thanh người, Phương pháp ức chế miễn dịch (Immuno-inhibition), đo động học. - Giới hạn phát hiện thấp nhất: 1.5 U/L - Độ tuyến tính: 600 U/L. - Phương pháp đo: Szasz - Thành phần: CK-MB R1 2 x 16 mL + Imidazole (pH 6.7) 125 mmol/L + D-Glucose 25 mmol/L + N-Acetyl –L- Cysteine 25 mmol/L CK-MB R2 2 x 4 mL + Creatine phosphate 250 mmol/L + ADP 15.2 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Hóa chất hiệu chuẩn CKMB cho máy xét nghiệm sinh hóa | - Chất chuẩn CK-MB được sử dụng để hiệu chuẩn các quy trình phân tích thủ công và tự động. - Thành phần: huyết thanh người đông khô. - Điều kiện bảo quản: 2 - 8 độ C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Hoá chất xét nghiệm Hba1c | - Dùng để định lượng % HbA1c trong máu người, đo độ đục miễn dịch Latex - Độ tuyến tính: 13% HbA1c (NGSP) - Thành phần: + HbA1c Direct R1: Latex + HbA1c Direct R2: Anti-human HbA1c mousemonoclonal antibody Anti-mouse IgG goat antibody + HbA1c R3: Haemolysis Reagent - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Hoá chất Calib Hba1c | - Hoá chất dùng để Calib (kiểm chuẩn) Hba1c. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Hoá chất hiệu chuẩn Hba1c (QC) | - Hoá chất dùng để kiểm soát chất lượng (QC) Hba1c. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Bóng đèn cho máy sinh hoá | Bóng đèn cho máy sinh hoá tự động |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Cuvette dùng cho máy sinh hoá | Cuvette dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |  |  |  |  |  |
| V. Hoá chất tương thích với máy Miễn dịch bán định lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Định lượng CEA [Máu] | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên CEA chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư đại trực tràng trong mẫu huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần. Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đo: 5-250 ng/ml. Bảo quản 4°C - 30°C .Thành phần gồm test CEA-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Định lượng PSA [Máu] | Xét nghiệm định lượng PSA trong huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần giúp chuẩn đoán bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt.Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đo 1-100ng/mL. Bảo quản 4°C - 30°C. Thành phần gồm test PSA-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  |  |  |  |  |
| 5.3 | CA 15-3 | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên CA15-3 trong mẫu huyết thanh/huyết tương/ máu toàn phần. Dạng cassette 6mm. Dãy đọc 5-200 IU/mL. Bảo quản 4°C - 30°C .Thành phần gồm khay cassette test CA 15-3-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. |  |  |  |  |  |
| 5.4 | CA 125 | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư buồng trứng CA-125 trong mẫu huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần. Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đo: 15 – 750 U/mL . Bảo quản 4°C - 30°C .Thành phần gồm khay cassette test CA-125-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  |  |  |  |  |
| 5.5 | T3 | Xét nghiệm định lượng hormone Triiodothyronine (T3) do tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết tương. Thời gian ủ 15 phút. Dạng cassette 6mm. Bảo quản 4-30 độ. Khoảng đọc 0.3 - 6ng/mL. Thành phần gồm test khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  |  |  |  |  |
| 5.6 | T4 | Xét nghiệm định lượng hormone thyroxin (T4) do tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết tương. Thời gian ủ 15 phút. Dạng cassette 6mm. Bảo quản 4-30 độ. Khoảng đọc 0.6 - 15µg/dL. Thành phần gồm test khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng Kết quả sử dụng bộ sản phẩm này chỉ nên được sử dụng như công cụ hỗ trợ |  |  |  |  |  |
| 5.7 | TSH | Xét nghiệm định lượng hormone TSH trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, để chuẩn đoán bệnh suy giáp. Dạng cassette kích thước 6mm.Thời gian ủ: 15 phút. Khoảng đo: 2 - 80 mIU/L. Bảo quản: 4-30 độ C. Thành phần gồm khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Feritin | Xét nghiệm định lượng ferritin chẩn đoán tình trạng thiếu máu thiếu sắt trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Dạng cassette kích thước 6mm.Thời gian ủ: 15 phút. Khoảng đo: 10-630 ng/ml. Bảo quản: 4-30 độ C. Thành phần gồm khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Troponin I | Xét nghiệm định lượng troponin trong huyết thanh/huyết tương giúp chuẩn đoán bệnh tim. Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đo 0-50ng/mL. Bảo quản 4°C - 30°C. Thành phần gồm khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  |  |  |  |  |
| 5.10 | PCT | Xét nghiệm định lượng protein Procalcitonin trong huyết thanh/ huyết tương/máu toàn phần, giúp chuẩn đoán bệnh lý nhiễm khuẩn. Dạng cassette 6mm. Dãy đọc 0.3-100 ng/mL. Bảo quản 4°C - 30°C .Thành phần gồm khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Cortisol | Xét nghiệm định lượng cortisol trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Dạng cassette kích thước 6mm. Thời gian ủ 10 phút. Dãy đo 25-250 µg/mL. Thành phần gồm khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. |  |  |  |  |  |
| 5.12 | LH | Xét nghiệm định lượng hormomr LH trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Dạng cassette kích thước 6mm.Thời gian ủ: 10 phút. Khoảng đo: 5 - 400 mIU/ml. Bảo quản: 4-30 độ C. Thành phần gồm khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. |  |  |  |  |  |
| 5.13 | FSH | Xét nghiệm định lượng FSH trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Dạng cassette 6mm. Thời gian ủ 10 phút. Dãy đo 4-400 IU/L. Bảo quản: 4-30 độ C. Thành phần gồm khay cassette, dụng cụ lấy mẫu phân chứa dung dịch pha loãng. |  |  |  |  |  |
| 5.14 | AFP | Xét nghiệm định lượng Alpha feto protein trong mẫu huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần giúp chẩn đoán và theo dõi ung thư gan. Dạng cassette kích thước 6mm . Thời gian ủ 10 phút. Dãy đo 10-300 ng/ml. _Bảo quản 4°C - 30°C. _Thành phần gồm khay cassette test AFP-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. Sử dụng kháng thể đơn dòng đánh dấu chất nhuộm và kháng thể đa dòng trên pha rắn. |  |  |  |  |  |
| 5.15 | CA 19.9 | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên CA19-9 trong mẫu huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần chuẩn đoán ung thư đường tiêu hóa. Dạng cassette 6mm. Dãy đọc 30-1000 U/mL. Bảo quản 4°C - 30°C .Thành phần gồm khay cassette test CA 19-9-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  |  |  |  |  |
| 5.16 | PSA toàn phầm | Xét nghiệm định lượng PSA trong huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần giúp chuẩn đoán bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt.Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đo 1-100ng/mL. Bảo quản 4°C - 30°C. Thành phần gồm test PSA-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. |  |  |  |  |  |
| 5.17 | PSA tự do | Xét nghiệm định lượng free PSA trong huyết thanh/huyết tương giúp chuẩn đoán bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt.Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đo 0.5-15ng/mL. Bảo quản 4°C - 30°C. Thành phần gồm test PSA-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | Test phát hiện kháng thể Treponemal trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Độ nhạy chẩn đoán là 96% đối với bệnh giang mai sơ cấp và 100% đối với giang mai thứ phát. Độ đặc hiệu chẩn đoán là 98%. Các chất không ảnh hưởng đến xét nghiệm :hemoglobin (<10g / l), bilirubin (<20 mg / dL) và lipemia (<10 g / l) . Thành phần:. - Lọ kháng nguyên RPR CARBON: 2x5ml - Lọ kiểm soát dương tính RPR: 1ml - Lọ kiểm soát âm tính RPR: 1ml - Thẻ Test: 50 cái - 25 tấm khuấy 1 lần: 10 - Kim tiêm: 2 - Lọ rỗng: 2 - Tờ hướng dẫn sử dụng: 1 Tiêu chuẩn ISO, CFS. Test tự xét nghiệm, chỉ có giá trị tham khảo |  |  |  |  |  |
| 5.19 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng | Xét nghiệm nhanh chẩn đoán giang mai TPHA Syphilis Vedalab trên mẫu huyết thanh định lượng hoặc bán định lượng đạt chứng nhận CE, ISO. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C. Thời gian ủ 45 -60 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy: 99,86% ; Độ đặc hiệu: 99.85%. Thành phần kit gồm: 8,5 ml TPHA test cells. 8,5ml TPHA control cells. 20ml TPHA diluent. 0.5ml TPHA positive control. 0.5ml TPHA negative control. Có chứng nhận COA từ nhà SX. Đóng gói 200 test/hộp. Test tự xét nghiệm, chỉ có giá trị tham khảo |  |  |  |  |  |
| 5.20 | HbsAg miễn dịch tự động | - Hóa chất định tính kháng nguyên bề mặt của hepatitis B virus (HBsAg) bằng phương pháp Elisa, sử dụng trong chẩn đoán IVD - Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương người. Thời gian ủ của quy trình xét nghiệm : 60/10 phút - Xét nghiệm đọc được tất cả Sero-types của HBsAg: al, a2, a3, d/y type (1y, 2y, 3y), w/r type, adw, adr,ayw, và ayr. - Độ nhạy - được đánh giá bằng Bảng hiệu suất hỗn hợp BBI HBsAg (ID bảng: PHA205, Lô #104292): 100%. Ngưỡng phát hiện 0.25ng/mL. Độ đặc hiệu 100%. - Thành phần cung cấp + Đĩa (Microtiterplate): 12 dải 8 giếng, được phủ kháng thể đơn dòng kháng HBsAg + Chất liên hợp (Conjugate) HRP- anti-HbsAg; + Cơ chất (SUB) chứa TMB và dung dịch dừng phản ứng (STOP) + Dung dịch pha loãng mẫu (DIL) và Dung dịch rửa (WASH): dạng cô đặc + Chứng âm, chứng dương - Sử dụng trên Microtiterplate ELISA độ hấp thụ ở bước sóng 450 nm - Bảo quản: 2-8 oC. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE |  |  |  |  |  |
| 5.21 | HIV Ag/ Ab miễn dịch tự động | - Hóa chất định tính kháng thể kháng HIV type 1 và type 2 bằng phương pháp Elisa, sử dụng trong chẩn đoán IVD - Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương người. Thời gian ủ của quy trình xét nghiệm : 45/30/10 phút - Độ nhạy: 100% với mẫu dương tính HIV 1 (bao gồm nhóm O), HIV 2 và mẫu chuyển đổi huyết thanh. - Độ đặc hiệu: 100% Không có phản ứng chéo với HBV, HCV, HAV, syphilis, HTLV. Không phản ứng với Rheumatoid arthritis (Viêm khớp dạng thấp) lên tới 2000 U/ml, các yếu tố tự miễn khác. - Thành phần cung cấp + Đĩa (Microtiterplate): 12 dải 8 giếng. Các giếng của đĩa polystyrene được phủ kháng nguyên HIV-I gp l 20. gp41, group O antigen và HIV-2 gp36 + Chất liên hợp (Conjugate) HRP, chứa PBS và protein ổn định, + Cơ chất (SUB) chứa TMB và dung dịch dừng phản ứng (STOP) + Dung dịch pha loãng mẫu (DIL) chứa protein ổn định và chất tẩy rửa, chất bảo quản Bronidox; và Dung dịch rửa (WASH): dạng cô đặc + Chứng âm và chứng dương: dạng bất hoạt, chứa chất bảo quản: Bronidox (2ml/L). - Sử dụng trên Microtiterplate ELISA độ hấp thụ ở bước sóng 450 nm - Bảo quản: 2-8 oC. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE |  |  |  |  |  |
| 5.22 | HCV miễn dịch tự động | - Hóa chất định tính kháng thể kháng lại Hepatitis C Virus (HCV) bằng phương pháp Elisa, sử dụng trong chẩn đoán IVD - Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương người. Thời gian ủ của quy trình xét nghiệm : 30/20/10 phút - Độ nhạy 100% - đối với các mẫu chứa kháng thể HCV NS3, NS4, NS5, Core Antigen và mẫu chuyển đổi huyết thanh - Độ đặc hiệu 100%. Không có phản ứng chéo với HBV, HAV, syphilis, HTLV. Không phản ứng với Rheumatoid arthritis (Viêm khớp dạng thấp) lên tới 2000 U/ml, các yếu tố tự miễn khác. - Thành phần cung cấp + Đĩa (Microtiterplate): 12 dải 8 giếng, được phủ kháng nguyên HCV tái tổ hợp (protein cấu trúc và phi cấu trúc) + Chất liên hợp (Conjugate) IgG-HRP + Cơ chất (SUB) chứa TMB và dung dịch dừng phản ứng (STOP) + Dung dịch pha loãng mẫu (DIL) và Dung dịch rửa (WASH): dạng cô đặc + Chứng âm, chứng dương - Sử dụng trên Microtiterplate ELISA độ hấp thụ ở bước sóng 450 nm - Bảo quản: 2-8 oC. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE |  |  |  |  |  |
| VI. Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy Điện giải đồ 5 thông số |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Thuốc thử chính máy ion đồ | Dung dịch thuốc thử điện giải cho kết quả phân tích 5 thông số: K+, Na+, Cl-, Ca2+, pH: STDA: 650ml, K+: 4.0mmol/l, Na+: 140mmol/l, Cl-: 100mmol/l, Ca2+:1.0mmol/l, pH ≤2.0%. Túi chứ thải. STDB: 350ml, K+: 8.0 mmol/l, Na+: 110mmol/l, Cl-: 70mmol/l, Ca2+:2.0mmol/l |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Điện cực chuẩn Ref | Điện cực Reference dùng để đo nồng độ tham chiếu trong máy phân tích điện giải |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Điện cực chuẩn Na | Điện cực Na dùng để đo nồng độ Na trong máy phân tích điện giải |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Điện cực chuẩn K | Điện cực K dùng để đo nồng độ K trong máy phân tích điện giải |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Điện cực chuẩn Cl | Điện cực Cl dùng để đo nồng độ Cl trong máy phân tích điện giải |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Điện cực chuẩn Ca | Điện cực Ca dùng để đo nồng độ Ca trong máy phân tích điện giải |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Điện cực chuẩn pH | Điện cực pH dùng để đo nồng độ pH trong máy phân tích điện giải |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Dung dịch kiểm chứng điện giải 3 mức | Dung dịch kiểm chứng điện giải 3 mức. Thành phần: Organic buffer: <0.1%, Inorganics salt:<1.0%, Preservative:<0.05%, Gồm mức 1: K+: 2.9 (±0.3) mmol/l, Na+: 115(±5.0) mmol/l , Cl-:82.0(±6.0) mmol/l, Ca2+:1.94(±0.3)mmol/l Mức 2: K+: 3.8 (±0.3)mmol/l, Na+: 140 (±5.0)mmol/l, Cl-: 101.(±5.0)mmol/l, Ca2+:1.27(±0.2)mmol/l. Mức 3: K+: 5.7 (±0.3)mmol/l, Na+: 159 (±5.0) mmol/l, Cl-:124.0(±5.0)mmol/l, Ca2+:0.82(±0.2)mmol/l |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Dây bơm | Dùng cho máy ion đồ 5 thông số |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Giấy in nhiệt cho máy ion đồ | Kích thước: 57mm x 20m (dạng cuộn) Không sọc lưới. Sử dụng trên hầu hết các máy như: Máy theo dõi bệnh nhân, các máy phân tích, xét nghiệm, sinh hoá, huyết học... Các máy đánh sốc tim… |  |  |  |  |  |

** Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết:

- TCCL: là Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng hoặc tương đương. Nhà thầu điền thông tin cơ bản và tài liệu đính kèm (Tên, số, ngày,…)

- GPLH: là Giấy phép lưu hành (hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương như số công bố phân loại A,B, GPLH phân loại C,D,…) theo qui định. Nhà thầu điền thông tin cơ bản và tài liệu đính kèm (Tên, số, ngày,…), sao chép đường link các thông tin này trên trang web Quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế vào cột số (8) của Bảng trên.

1.3. Các yêu cầu khác:

Cam kết lắp đặt máy khi trúng thầu:

- Các hàng hóa nhà thầu phải cam kết cho mượn và lắp đặt máy khi trúng thầu, đồng thời hỗ trợ về mặt kỹ thuật, hướng dẫn, chuẩn hóa, hỗ trợ hướng dẫn đơn vị trong quá trình sử dụng liên quan đến các máy móc cho mượn và lắp đặt.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có.

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra, thử nghiệm có thể quy định theo từng giai đoạn như: nhận hàng hóa hoặc trước khi sử dụng hàng hóa,…

- Thời gian: Trước khi nhận hàng hóa hoặc trước khi sử dụng hàng hóa;

- Địa điểm: Trung tâm Y tế U Minh Thượng.

- Cách thức tiến hành: kiểm tra trực tiếp theo các tiêu chí dự thầu;

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Nhà thầu chịu chi phí của hàng hóa kiểm tra, thử nghiệm

Trường hợp sau khi kiểm tra, thử nghiệm mà hàng hóa của nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu thì Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu có quyền loại bỏ mặt hàng đó của nhà thầu do không đáp ứng về kiểm tra và thử nghiệm. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu sẽ lập Biên bản kiểm tra thử nghiệm và nêu lý do không đạt thông báo đến nhà thầu tại thời điểm kiểm tra.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa thay thế đảm bảo yêu cầu.

HƯỚNG DẪN NHÀ THẦU

HƯỚNG DẪN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

- Nhà thầu điền thông tin liên hệ bảng sau khi được mời đối chiếu tài liệu hoặc thương thảo hợp đồng:

| THÔNG TIN LIÊN HỆ |  |
| --- | --- |
| Tên người liên hệ: | [Tên người liên hệ của Nhà thầu] |
| Số điện thoại: | [Số điện thoại của người liên hệ của Nhà thầu] |
| Email: | [Email của người liên hệ của Nhà thầu] |
| Địa chỉ gởi thư mời: | [Địa chỉ của Nhà thầu để CĐT/BMT gởi các văn bản liên quan] |

- Nhà thầu sắp xếp tài liệu của hàng hóa đính kèm của E-HSDT như sau:

Tài liệu mỗi hàng hóa là một tệp (file) riêng (hoặc thư mục riêng) và tên tệp (file) được ghi theo số thứ tự danh mục hàng hóa dự thầu (Ví dụ: Nhà thầu tham dự 10 hàng hóa thì có 10 tệp (file) (hoặc 10 thư mục), mỗi tệp được ghi: 01, 02,…, hoặc ngắn gọn tên hàng hóa). Không nên để tất cả hoặc nhiều hàng hóa thành một tệp (file), không đánh số thứ tự hàng hóa.