PHỤ LỤC

Đính kèm Chương V. E-HSMT

Gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Yêu cầu về kỹ thuật đối với thiết bị y tế: Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

* Đối với các thông số về kích thước hàng hóa, trong trường hợp không quy định “≥” hoặc “≤”: cho phép sai số ±5% so với yêu cầu trong E-HSMT.

| Stt | Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật |
| --- | --- |
| A | YÊU CẦU CHUNG: |
| 1 | Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực (đối với máy chính) |
| 3 | Xuất xứ máy chính: thuộc các nước nhóm G7 |
| 4 | Nguồn điện cung cấp: 100 - 240V; 50/60 Hz |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
| 5.1 | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
| 5.2 | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm: |
| I | Máy chính, bao gồm: |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh : 01 bộ |
| 2 | Nguồn sáng nội soi kèm dây dẫn sáng: 01 bộ |
| 3 | Đầu camera : 01 bộ |
| II | Thiết bị phụ trợ, bao gồm: |
| 1 | Màn hình y tế 4K chuyên dụng: 01 bộ |
| 2 | Máy bơm khí CO2: 01 bộ bao gồm: |
|  | + Máy chính: 01 cái |
|  | + Dây bơm khí dùng nhiều lần: 01 cái |
|  | + Phin lọc khí dùng một lần: ≥ 20 cái |
| 3 | Dao mổ điện cao tần : 01 bộ |
|  | + Máy chính: 01 cái |
|  | + Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái |
|  | + Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái |
|  | + Bàn đạp chân hàn mạch: 01 cái |
|  | + Tấm điện cực trung tính: 50 cái |
|  | + Dây nối tấm điện cực trung tính, sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | + Kẹp lưỡng cực: 01 cái |
|  | + Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần: 01 cái |
|  | + Tay dao mổ điện đơn cực sử dụng một lần: 10 cái |
|  | + Adaptor đa năng cho dao mổ đơn cực: 01 cái |
|  | + Dây nối với dụng cụ nội soi: 01 cái |
|  | + Dây nối bộ kích hoạt cắt đốt lưỡng cực trong môi trường nước muối: 01 cái |
|  | + Tay dao hàn mạch mổ nội soi: 01 cái |
|  | + Xe đẩy: 01 cái |
| 4 | Máy tưới hút dịch chuyên dụng: 01 bộ, bao gồm: |
|  | + Máy chính: 01 cái |
|  | + Bộ dây tưới: 01bộ |
|  | + Dây bơm loại dùng nhiều lần: ≥ 10 cái |
| 5 | Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi: 01 cái |
| 6 | Hộp tiệt trùng và bảo quản đầu camera : 01 hộp |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát: 01 Bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| I | Máy chính: |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh: |
|  | Các thông số được cài đặt thông qua phím bấm trên đầu camera và màn hình nội soi hoặc trên bộ xử lý hình ảnh |
|  | Có khả năng lưu trữ: ≥ 5 cài đặt |
|  | Có khả năng lưu trữ: ≥ 50 dữ liệu bệnh nhân hoặc Bộ ghi hình quản lý dữ liệu riêng |
|  | Có khả năng nâng cấp phần mềm |
|  | Có khả tự động điều chỉnh cường độ sáng của nguồn sáng |
|  | Phóng đại điện tử: ≥ 1.8x |
|  | Độ phân giải tối đa : ≥ 1920 x 1080 pixels |
|  | Có tối thiểu các cổng tín hiệu ra như sau: cổng DVI-D hoặc 3G-SDI hoặc tương đương |
| 2 | Nguồn sáng nội soi kèm dây dẫn sáng: |
|  | Sử dụng công nghệ đèn LED hoặc tương đương |
|  | Tuổi thọ bóng đèn ≥ 30.000 giờ |
|  | Nhiệt độ màu: ≥ 5600 K |
|  | Có thể điều chỉnh cường độ sáng tự động |
|  | Điều chỉnh cường độ sáng: ≥ 17 bước hoặc liên tục |
|  | Dây dẫn sáng: |
|  | Đường kính: ≥ 4.0 mm |
|  | Chiều dài: ≥ 250 cm |
| 3 | Đầu camera: |
|  | Loại cảm biến: ≥ 1 Chip CMOS hoặc cao hơn |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels |
|  | Tiêu cự của đầu camera nằm trong khoảng f: ≤ 15 đến ≥ 25 mm |
|  | Có tối thiểu ≥ 2 nút bấm điều khiển trên đầu camera có thể gán các chương trình |
|  | Đầu camera có thể ngâm hoặc tiệt trùng nhiệt độ thấp hoặc hấp tiệt trùng |
|  | Cáp nối của đầu camera: ≥ 3 m |
| II | Thiết bị phụ trợ |
| 1 | Màn hình y tế 4K chuyên dụng: |
|  | Màn hình tiêu chuẩn dùng trong y tế |
|  | Màn hình LCD, tấm nền công nghệ LED hoặc tương đương |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 30 inch |
|  | Độ phân giải: ≥3840 x 2160 pixel |
|  | Độ sáng: ≥ 350 cd/m2 |
|  | Góc nhìn : ≥ 175º |
|  | Độ tương phản: ≥ 1250:1 |
|  | Tín hiệu tương thích tối thiểu DVI-D hoặc 3G-SDI hoặc tương đương |
| 2 | Máy bơm khí CO2 |
|  | Có khả năng hiển thị tối thiểu thông tin của chế độ bơm khí và các thông số bơm khí cài đặt và thực tế |
|  | Có tính năng điều chỉnh tự động lưu lượng bơm |
|  | Có chế độ bơm khí cho trẻ em |
|  | Có báo động khi xảy ra quá áp |
|  | Thiết bị tự động ghi nhớ tối thiểu có thông số cài đặt áp lực |
|  | Lưu lượng khí tối đa : ≥ 40 lít/phút |
|  | Áp lực bơm tối đa ≥ 30 mmHg |
| 3 | Dao mổ điện cao tần: |
| 3.1 | Tính năng chung: |
|  | - Thiết bị có chức năng phẫu thuật đơn cực và lưỡng cực. |
|  | - Có công nghệ hàn mạch máu, cho phép hàn mạch máu đến ≥ 7 mm |
|  | - Màn hình cảm ứng LCD ≥ 7.0 inches |
|  | - Sử dụng công nghệ cảm ứng mô đo liên tục trở kháng mô đến ≥ 400.000 lần/ giây |
|  | - Có khả năng vận hành đồng thời hai tay dao đơn trong chế độ đốt đơn cực |
|  | - Có ≥02 cổng nối với tay dao đơn cực, ≥ 01 cổng nối với tay dao lưỡng cực |
|  | - Có hệ thống giám sát chất lượng tiếp xúc của tấm điện cực trung tính với bệnh nhân |
|  | - Máy sẽ ngừng cấp năng lượng tại đầu khi phát hiện trở kháng thay đổi ngoài khoảng từ ≤ 5 đến ≥135 Ohm, hoặc tăng quá ≥40% so với ban đầu |
|  | - Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi phát hiện có lỗi xảy ra với tấm điện cực trung tính |
|  | - Có chế độ cắt đốt trong môi trường nước muối |
| 3.2 | Thông số kỹ thuật |
|  | - Tần số hoạt động tất cả các chế độ: ≥ 400 kHz ± 10% |
| 3.2.1 | Chế độ cắt đơn cực |
|  | - Gồm ≥ 2 chế độ hoạt động, tối thiểu có chế độ cắt tinh và cắt kèm cầm máu. |
|  | - Điện áp đỉnh của tất cả các chế độ cắt đơn cực ≤ 2200V |
|  | - Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ cắt đơn cực: ≥ 1.6 |
| 3.2.2 | Chế độ đốt đơn cực |
|  | - Có ≥ 5 chế độ đốt đơn cực |
|  | - Công suất của tất cả các chế độ đốt đơn cực: ≥ 120W |
|  | - Điện áp đỉnh của tất cả các chế độ đốt đơn cực : ≤ 3950V |
|  | - Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ đốt đơn cực ≥ 1.5 |
| 3.2.3 | Chế độ lưỡng cực |
|  | - Có ≥ 03 chế độ lưỡng cực |
|  | - Công suất của tất cả các chế độ lưỡng cực: ≥ 70W |
|  | - Điện áp đỉnh của tất cả các chế độ lưỡng cực ≤ 530 V |
| 3.2.4 | Chế độ hàn mạch máu |
|  | - Công suất hàn mạch tối đa ≥ 350W |
|  | - Tốc độ hàn mạch tối đa ≤ 4 giây |
|  | - Có báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh trong quá trình hàn mạch |
| 3.2.5 | Phụ kiện khác |
|  | - Bàn đạp chân đơn cực: loại bàn đạp đôi, chiều dài cáp nối ≥ 4.5 m |
|  | - Bàn đạp chân lưỡng cực: loại bàn đạp đơn, chiều dài cáp nối ≥ 4.5 m |
|  | - Dây nối điện cực trung tính bệnh nhân: chiều dài cáp nối ≥ 4.5 m |
| 4 | Máy tưới hút dịch chuyên dụng: |
|  | Thiết kế để tưới hoặc hút dịch trong quá trình can thiệp/ phẫu thuật |
|  | Thiết bị được sử dụng cho ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng hoặc các ứng dụng khác |
|  | Áp lực tưới tối đa: ≥ 500 mmHg |
|  | Lưu lượng tưới tối đa: ≥ 2500 ml/phút |
| 5 | Xe đẩy chuyên dụng, kèm tay treo: |
|  | Có giá đỡ máy |
|  | Có cánh tay treo màn hình |
|  | Tích hợp: ≥ 06 ổ cắm điện |
|  | Có 04 bánh xe, bánh xe có khóa hãm |
|  | Có giá đỡ cho bình khí CO2, |
| III | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng |
|  | Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc ≥ 31 cm, có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước : 01 cái |
|  | Van trocar đa chức năng cỡ ≥ 10mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động: 02 cái |
|  | Vỏ trocar, cỡ ≥ 10mm, chiều dài làm việc ≥ 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí: 01 cái |
|  | Nòng trocar đầu sắc, cỡ ≥ 10 mm, chiều dài làm việc ≥ 10.5 cm, làm từ hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ: 02 cái |
|  | Nòng trocar đầu tù, cỡ ≥ 10 mm, chiều dài làm việc ≥ 10.5 cm, làm từ hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ: 01 cái |
|  | Van trocar đa chức năng cỡ ≥ 5 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động: 02 cái |
|  | Vỏ trocar cỡ ≥ 5mm, chiều dài làm việc ≥ 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí: 02 cái |
|  | Nòng trocar đầu sắc, cỡ ≥ 5 mm, chiều dài làm việc ≥ 10.5 cm, làm từ thép không gỉ: 01 cái |
|  | Nòng trocar đầu tù, cỡ ≥ 5 mm, chiều dài làm việc ≥ 10.5 cm, làm từ thép không gỉ: 01 cái |
|  | Nắp cao su đầu trocar ≥ 10 mm: 10 cái |
|  | Nắp cao su đầu trocar ≥ 5 mm: 10 cái |
|  | Ống giảm, cho dụng cụ cỡ 5 mm khi dùng với trocar cỡ ≥ 10 mm: 01 cái |
|  | Tay cầm bằng nhựa hoặc Peek, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực: 03 cái |
|  | Tay cầm bằng nhựa hoặc Peek, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực: 02 cái |
|  | Vỏ ngoài, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm hoặc vỏ ngoài cách điện được làm bằng vật liệu Peek cho dụng cụ 31 cm, cỡ 5mm: 05 cái: |
|  | Hàm forceps phần hàm dụng cụ dài ≥ 14 mm, hoạt động đơn, nhiều răng nhỏ, chiều rộng 4.8 mm. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 31 cm: 01 cái |
|  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Kelly hoặc Hàm forceps kẹp Kelly, phần hàm dụng cụ dài ≥ 21 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 31 cm: 01 cái |
|  | Hàm forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài ≥ 26 mm, hoạt động đơn, có mở lỗ, có răng cưa nhỏ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 31 cm: 01 cái |
|  | Lưỡi kéo cong, phần hàm dụng cụ dài ≥ 20 mm, hoạt động kép, lưỡi có răng cưa, dạng thìa. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 31 cm: 01 cái |
|  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, phần hàm dụng cụ dài 16 mm, hoạt động kép, cong gấp về bên phải. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 31 cm: 01 cái |
|  | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 31 cm: 01 cái |
|  | Thanh đẩy chỉ, dùng trong kĩ thuật thắt nút chỉ ngoài cơ thể, cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 31 cm: 01 cái |
|  | Quạt nâng gan, tháo rời được, xòe quạt bằng vỏ ngoài. Cỡ 10 mm, chiều dài ≥ 36 cm: 01 cái |
|  | Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, cỡ 5 mm, dài ≥ 33 cm: 01 cái |
|  | Kìm kẹp kim hàm cong trái, cỡ 5 mm: 01 cái |
|  | Kìm kẹp kim hàm thẳng, cỡ 5 mm: 01 cái |
|  | Tay cầm có chân cắm đốt điện lưỡng cực: 01 cái |
|  | Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài ≥ 31 cm: 01 cái |
|  | Vỏ trong TAKE-APART, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 cm hoặc đi kèm trong ruột dụng cụ lưỡng cực: 01 cái |
|  | Hàm kẹp lưỡng cực, cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 31 cm: 02 cái |
|  | Dây cao tần đơn cực, chân cắm 4 mm, chiều dài ≥ 300 cm: 02 cái |
|  | Cáp cao tần lưỡng cực, hai chân cắm cách nhau 22mm, chiều dài ≥ 3 m: 01 cái |
|  | Bàn chải vệ sinh dụng cụ, dùng để cọ rửa hàm của dụng cụ: 05 cái |
|  | Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, dùng cho 01 ống soi cứng: 01 cái |
|  | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ: 01 cái |
|  | Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ: 02 cái |
| IV | YÊU CẦU KHÁC: |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. |
|  | Giao hàng, lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa Phú Thọ |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
|  | Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần |
|  | Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam |
|  | Cam kết hướng dẫn vận hành thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố cho đơn vị sử dụng và cán bộ kỹ thuật phòng Vật tư thiết bị y tế. |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ CO, CQ, hồ sơ pháp lý về lưu hành TBYT và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. |