FILE ĐÍNH KÈM CHƯƠNG V

(đính kèm Chương V E-HSMT: Yêu cầu về kỹ thuật)

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ TOÁN MUA SẮM, GÓI THẦU:

- Tên gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế chuyên dùng năm 2025 - Lần 3.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Thiết bị y tế chuyên dùng năm 2025 - Lần 3.

- Danh mục: Gói thầu gồm 08 phần (lô) tương đương với 08 mặt hàng, nhà thầu được dự 01 hoặc nhiều phần (lô)

- Chủ đầu tư: Bệnh Viện Mắt

- Địa chỉ chủ đầu tư: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ hoạt động khám, chữa bệnh và Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện;

- Thời gian thực hiện: 120 ngày

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A.1. Yêu cầu về Tính năng kỹ thuật

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tên hàng hóa, dịch vụ | Tính năng kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP2500492382 | Lập bản đồ giác mạc (mặt trước mặt sau). Máy chụp bản đồ giác mạc mặt trước và mặt sau, đánh giá chi tiết bán phần trước bằng OCT. | Lập bản đồ giác mạc (mặt trước mặt sau). | - Yêu cầu chung: - Thiết bị mới: 100% - Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau. - Điện áp: phù hợp với điện lưới tại Việt Nam. - Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485 - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA - Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada) - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% - Yêu cầu cấu hình: - Thân máy chính: 01 cái - Chân máy nâng hạ tự động bằng motor, giá đế đặt máy chính hãng: 01 cái - Bộ nguồn cung cấp, điện áp vào 220V: 01 cái - Bao phủ bụi: 01 cái - Giấy tì cằm: 01 xấp - Gói phần mềm toàn bộ chức năng đi kèm: 01 bộ - Dây nguồn: 01 bộ - Máy tính và màn hình hiển thị mua tại Việt Nam: 01 bộ - Máy in laser màu mua tại Việt Nam: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau: - Các tính năng tiêu chuẩn - Lập bản đồ giác mạc mặt trước và mặt sau - Đo độ sâu tiền phòng - Đo chiều dài trục nhãn cầu - Chỉnh kính tiếp xúc - Có chức năng xuất dữ liệu ra ngoài qua USB cắm vào cổng kết nối hoặc hệ thống cổng mạng hoặc hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ với máy chính - Bản đồ biểu mô giác mạc. - Liên kết với máy laser phẫu thuật điều trị theo cá thể. - Các tính năng nâng cao - Đo kích thước đồng tử động. - Giả lập bản đồ sau mổ. - Hình ảnh OCT chất lượng cao - Hệ thống hình ảnh chụp cắt lớp sử dụng công nghệ Spectral Domain OCT - Các yêu cầu khác - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, có văn bản cam kết của nhà thầu. - Nhà thầu phải có cam kết: Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện. Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ. Có văn bản cam kết của nhà thầu - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm. - Cần phải mở tất các các tính năng kết nối với thiết bị, phần mềm khác của nhà sản xuất khi có yêu cầu, phục vụ cho phân tích dữ liệu, bệnh án điện tử trong tương lai. - Có hỗ trợ các dịch vụ DICOM (DICOM services hoặc DICOM SOP Classes) - DICOM Storage - DICOM Query / Retrieve (Q/R) - DICOM ECHO - DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) - DICOM Modality Worklist - Thiết bị có hỗ trợ kết nối và cấu hình mạng IP tĩnh hoặc IP động với giao thức DHCP - Có chức năng xuất và truyền dữ liệu qua mạng: Network export / transfer - Trong trường hợp các thiết bị không hỗ trợ xuất DICOM, cần phải có các tiêu chí sau: - Xuất và truyền dữ liệu Metadata: cần đảm bảo metadata của hình ảnh (ví dụ: thông tin bệnh nhân, ngày chụp) được truyền tải thông qua HL7 từ RIS hoặc HIS vào VNA. Dữ liệu HL7 chứa thông tin hành chính và bệnh nhân giúp đồng bộ hóa hình ảnh từ các thiết bị không DICOM với VNA - Có xuất được các dữ liệu hình ảnh: PDF, JPEG, mp4, mov… - Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | PP2500492383 | Lập bản đồ giác mạc (mặt trước mặt sau). Máy chụp bản đồ giác mạc mặt trước và mặt sau, có phần mềm kiểm soát cận thị. | Lập bản đồ giác mạc (mặt trước mặt sau). | - Yêu cầu chung: - Thiết bị mới: 100% - Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau. - Điện áp: phù hợp với điện lưới tại Việt Nam. - Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485 - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA - Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada) - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70%. - Yêu cầu cấu hình: - Thân máy chính: 01 cái - Giá đế đặt máy chính hãng: 01 cái - Bộ nguồn cung cấp, điện áp vào 220V: 01 cái - Bản quyền toàn bộ tính năng: 01 cái - Bao phủ bụi: 01 cái - Giấy tì cằm: 01 xấp - Gói phần mềm toàn bộ chức năng đi kèm: 01 bộ - Dây nguồn: 01 bộ - Máy tính và màn hình hiển thị mua tại Việt Nam: 01 bộ - Máy in laser màu mua tại Việt Nam: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Chân đế nâng hạ tự động bằng motor điện: 01 chiếc - Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau: - Các tính năng tiêu chuẩn - Lập bản đồ giác mạc mặt trước và mặt sau - Hệ thống hình ảnh chụp cắt lớp với camera Scheimpflug - Đo độ sâu tiền phòng - Chỉnh kính tiếp xúc - Có chức năng xuất dữ liệu ra ngoài qua USB cắm vào cổng kết nối hoặc hệ thống cổng mạng hoặc hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ với máy chính - Đo chiều dài trục nhãn cầu - Các tính năng nâng cao - Phần mềm Belin/Ambrosio - Tích hợp trực tiếp đánh giá Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia Display (BAD) - Có thể tích hợp máy đo cơ sinh học giác mạc - Đo quang sai mặt sóng toàn nhãn - Phần mềm kiểm soát cận thị - Các yêu cầu khác - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, có văn bản cam kết của nhà thầu. - Nhà thầu phải có cam kết: Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện. Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ. Có văn bản cam kết của nhà thầu - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm. - Cần phải mở tất các các tính năng kết nối với thiết bị, phần mềm khác của nhà sản xuất khi có yêu cầu, phục vụ cho phân tích dữ liệu, bệnh án điện tử trong tương lai. - Có hỗ trợ các dịch vụ DICOM (DICOM services hoặc DICOM SOP Classes) - DICOM Storage - DICOM Query / Retrieve (Q/R) - DICOM ECHO - DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) - DICOM Modality Worklist - Thiết bị có hỗ trợ kết nối và cấu hình mạng IP tĩnh hoặc IP động với giao thức DHCP - Có chức năng xuất và truyền dữ liệu qua mạng: Network export / transfer - Trong trường hợp các thiết bị không hỗ trợ xuất DICOM, cần phải có các tiêu chí sau: - Xuất và truyền dữ liệu Metadata: cần đảm bảo metadata của hình ảnh (ví dụ: thông tin bệnh nhân, ngày chụp) được truyền tải thông qua HL7 từ RIS hoặc HIS vào VNA. Dữ liệu HL7 chứa thông tin hành chính và bệnh nhân giúp đồng bộ hóa hình ảnh từ các thiết bị không DICOM với VNA - Có xuất được các dữ liệu hình ảnh: PDF, JPEG, mp4, mov… - Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |
|  | PP2500492384 | Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser (Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser có chế độ khởi động lại không làm mất bản quyền, có tính năng điều trị bổ sung). | Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser. | - Yêu cầu chung: - Thiết bị mới: 100% - Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau. - Điện áp: phù hợp với điện lưới tại Việt Nam. - Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485 - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA - Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada) - Yêu cầu cấu hình: - Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 hệ thống - Bộ kính hiển vi phẫu thuật tích hợp theo máy hoặc kính hiển vi phẫu thuật camera hoặc tương đương: 01 bộ - Ghế ngồi cho phẫu thuật viên: 01 bộ - Bộ lưu điện không gián đoạn: 01 cái - Bàn mổ chuyên dùng để điều trị: 01 bộ - Bàn đạp chân: 01 cái - Bản quyền phần mềm tạo vạt giác mạc: 01 bộ - Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật tạo vạt giác mạc: 10 bộ - Bản quyền phần mềm cắt nhu mô giác mạc ít xâm lấn: 01 bộ - Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật cắt nhu mô giác mạc: 10 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh+Tiếng Việt: 01 Bộ - Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau: - Các tính năng cơ bản - Tạo vạt giác mạc trong phương pháp phẫu thuật Femto-LASIK - Điều trị cận loạn thị bằng kỹ thuật cắt miếng nhu mô giác mạc và lấy ra qua vết mổ nhỏ - Có bộ lưu điện đảm bảo cung cấp nguồn điện hoàn thành ca phẫu thuật đang diễn ra trong trường hợp bị mất nguồn cấp điện trong phẫu thuật - Có chức năng xuất dữ liệu ra ngoài qua USB cắm vào cổng kết nối hoặc hệ thống cổng mạng hoặc hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ với máy chính - Có cổng kết nối HDMI xuất hình ảnh phẫu thuật ra thiết bị ngoại vi hoặc tương đương. - Có màn hình cảm ứng hiển thị điều khiển - Hệ thống camera hỗ trợ quá trình định tâm và quá trình chuẩn bị hút cố định mắt của bệnh nhân - Đường kính nắp giác mạc có khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 0.1 mm. - Độ điều trị cầu trong PT cắt miếng nhu mô từ -0.50D đến -10.00D và khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 0.1 D - Độ điều trị trụ trong PT cắt miếng nhu mô từ 0D đến 5.00D và khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 0.1 D - Có kính hiển vi tích hợp hoặc tương đương để thực hiện phẫu thuật lấy lớp nhu mô ra khỏi vết mổ nhỏ mà không cần trang bị kính vi phẫu thuật bên ngoài hoặc phải di chuyển bệnh nhân sang bàn phẫu thuật khác - Chức năng bù trừ xoay trục loạn thị tự động - Chức năng hỗ trợ định tâm: thiết bị sẽ nhận diện mắt của bệnh nhân và hiển thị chính xác vị trí của tâm vùng điều trị dự kiến so với tâm đồng tử và dẫn hướng cho người dùng định tâm trước khi tạo áp lực hút - Kết nối với thiết bị chẩn đoán hình ảnh để nhận diện mắt trong lúc định tâm và xoay trục loạn thị tự động - Chức năng ghi hình tự động trong thời gian phẫu thuật - Các tính năng nâng cao - Thời gian chiếu tia laser điều trị cắt miếng nhu mô < 17s - Tính năng điều trị bổ sung bằng cách cắt nắp của phương pháp phẫu thuật cắt miếng nhu mô qua vết mổ nhỏ thành vạt giác mạc hoặc tương đương - Khi áp lực hút mất không mong muốn ở một giai đoạn nhất định trong khi cắt miếng nhu mô, có chế đô khởi động lại lập tức không làm mất thêm bản quyền điều trị - Các yêu cầu khác - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Nhà thầu phải có cam kết: Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện, có văn bản cam kết của nhà thầu - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ, Có văn bản cam kết của nhà thầu - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm. - Cần phải mở tất các các tính năng kết nối với thiết bị, phần mềm khác của nhà sản xuất khi có yêu cầu, phục vụ cho phân tích dữ liệu, bệnh án điện tử trong tương lai. - Có hỗ trợ các dịch vụ DICOM (DICOM services hoặc DICOM SOP Classes) - DICOM Storage - DICOM Query / Retrieve (Q/R) - DICOM ECHO - DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) - DICOM Modality Worklist - Thiết bị có hỗ trợ kết nối và cấu hình mạng IP tĩnh hoặc IP động với giao thức DHCP - Có chức năng xuất và truyền dữ liệu qua mạng: Network export / transfer - Trong trường hợp các thiết bị không hỗ trợ xuất DICOM, cần phải có các tiêu chí sau: - Xuất và truyền dữ liệu Metadata: cần đảm bảo metadata của hình ảnh (ví dụ: thông tin bệnh nhân, ngày chụp) được truyền tải thông qua HL7 từ RIS hoặc HIS vào VNA. Dữ liệu HL7 chứa thông tin hành chính và bệnh nhân giúp đồng bộ hóa hình ảnh từ các thiết bị không DICOM với VNA - Có xuất được các dữ liệu hình ảnh: PDF, JPEG, mp4, mov… - Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | PP2500492385 | Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser (Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser có tính năng tiết kiệm mô giác mạc và có kết nối với thiết bị đo bản đồ giác mạc phối hợp OCT phần trước). | Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser | - Yêu cầu chung: - Thiết bị mới: 100% - Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau. - Điện áp: phù hợp với điện lưới tại Việt Nam. - Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485 - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA - Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada) - Yêu cầu cấu hình: - Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 hệ thống - Bộ kính hiển vi phẫu thuật tích hợp theo máy hoặc kính hiển vi phẫu thuật camera hoặc tương đương: 01 bộ - Ghế ngồi cho phẫu thuật viên: 01 bộ - Bộ lưu điện không gián đoạn: 01 cái - Bàn mổ chuyên dùng để điều trị: 01 bộ - Bàn đạp chân: 01 cái - Bản quyền phần mềm tạo vạt giác mạc: 01 bộ - Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật tạo vạt giác mạc: 10 bộ - Bản quyền phần mềm cắt nhu mô giác mạc ít xâm lấn: 01 bộ - Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật cắt nhu mô giác mạc: 10 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh+Tiếng Việt: 01 Bộ - Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau: - Các tính năng cơ bản - Tạo vạt giác mạc trong phương pháp phẫu thuật Femto-LASIK - Điều trị cận loạn thị bằng kỹ thuật cắt miếng nhu mô giác mạc và lấy ra qua vết mổ nhỏ - Có bộ lưu điện đảm bảo cung cấp nguồn điện hoàn thành ca phẫu thuật đang diễn ra trong trường hợp bị mất nguồn cấp điện trong phẫu thuật - Có chức năng xuất dữ liệu ra ngoài qua USB cắm vào cổng kết nối hoặc hệ thống cổng mạng hoặc hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ với máy chính - Có cổng kết nối HDMI xuất hình ảnh phẫu thuật ra thiết bị ngoại vi hoặc tương đương. - Có màn hình cảm ứng hiển thị điều khiển - Hệ thống camera hỗ trợ quá trình định tâm và quá trình chuẩn bị hút cố định mắt của bệnh nhân - Đường kính nắp giác mạc có khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 0.1 mm. - Độ điều trị cầu trong PT cắt miếng nhu mô từ -0.50D đến -10.00D và khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 0.1 D - Độ điều trị trụ trong PT cắt miếng nhu mô từ 0D đến 5.00D và khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 0.1 D - Có kính hiển vi tích hợp hoặc tương đương để thực hiện phẫu thuật lấy lớp nhu mô ra khỏi vết mổ nhỏ mà không cần trang bị kính vi phẫu thuật bên ngoài hoặc phải di chuyển bệnh nhân sang bàn phẫu thuật khác - Chức năng bù trừ xoay trục loạn thị tự động - Chức năng hỗ trợ định tâm: thiết bị sẽ nhận diện mắt của bệnh nhân và hiển thị chính xác vị trí của tâm vùng điều trị dự kiến so với tâm đồng tử và dẫn hướng cho người dùng định tâm trước khi tạo áp lực hút - Kết nối với thiết bị chẩn đoán hình ảnh để nhận diện mắt trong lúc định tâm và xoay trục loạn thị tự động - Chức năng ghi hình tự động trong thời gian phẫu thuật - Các tính năng nâng cao - Kết nối với thiết bị đo bản đồ giác mạc phối hợp với OCT phần trước - Độ dày tối thiểu vùng rìa miếng nhu mô từ 0 μm đến 30 μm - Các yêu cầu khác - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Nhà thầu phải có cam kết: Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện, có văn bản cam kết của nhà thầu - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ, Có văn bản cam kết của nhà thầu - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm. - Cần phải mở tất các các tính năng kết nối với thiết bị, phần mềm khác của nhà sản xuất khi có yêu cầu, phục vụ cho phân tích dữ liệu, bệnh án điện tử trong tương lai. - Có hỗ trợ các dịch vụ DICOM (DICOM services hoặc DICOM SOP Classes) - DICOM Storage - DICOM Query / Retrieve (Q/R) - DICOM ECHO - DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) - DICOM Modality Worklist - Thiết bị có hỗ trợ kết nối và cấu hình mạng IP tĩnh hoặc IP động với giao thức DHCP - Có chức năng xuất và truyền dữ liệu qua mạng: Network export / transfer - Trong trường hợp các thiết bị không hỗ trợ xuất DICOM, cần phải có các tiêu chí sau: - Xuất và truyền dữ liệu Metadata: cần đảm bảo metadata của hình ảnh (ví dụ: thông tin bệnh nhân, ngày chụp) được truyền tải thông qua HL7 từ RIS hoặc HIS vào VNA. Dữ liệu HL7 chứa thông tin hành chính và bệnh nhân giúp đồng bộ hóa hình ảnh từ các thiết bị không DICOM với VNA - Có xuất được các dữ liệu hình ảnh: PDF, JPEG, mp4, mov… - Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | PP2500492386 | Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser (Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser có tính năng tạo mảnh mô mịn, ít gây nếp giác mạc). | Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser | - Yêu cầu chung: - Thiết bị mới: 100% - Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau. - Điện áp: phù hợp với điện lưới tại Việt Nam. - Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485 - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA - Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada) - Yêu cầu cấu hình: - Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 hệ thống - Bộ kính hiển vi phẫu thuật tích hợp theo máy hoặc kính hiển vi phẫu thuật camera hoặc tương đương: 01 bộ - Ghế ngồi cho phẫu thuật viên: 01 bộ - Bộ lưu điện không gián đoạn: 01 cái - Bàn mổ chuyên dùng để điều trị: 01 bộ - Bàn đạp chân: 01 cái - Bản quyền phần mềm tạo vạt giác mạc: 01 bộ - Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật tạo vạt giác mạc: 10 bộ - Bản quyền phần mềm cắt nhu mô giác mạc ít xâm lấn: 01 bộ - Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật cắt nhu mô giác mạc: 10 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh+Tiếng Việt: 01 Bộ - Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau: - Các tính năng cơ bản - Tạo vạt giác mạc trong phương pháp phẫu thuật Femto-LASIK - Điều trị cận loạn thị bằng kỹ thuật cắt miếng nhu mô giác mạc và lấy ra qua vết mổ nhỏ - Có bộ lưu điện đảm bảo cung cấp nguồn điện hoàn thành ca phẫu thuật đang diễn ra trong trường hợp bị mất nguồn cấp điện trong phẫu thuật - Có chức năng xuất dữ liệu ra ngoài qua USB cắm vào cổng kết nối hoặc hệ thống cổng mạng hoặc hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ với máy chính - Có cổng kết nối HDMI xuất hình ảnh phẫu thuật ra thiết bị ngoại vi hoặc tương đương. - Có màn hình cảm ứng hiển thị điều khiển - Hệ thống camera hỗ trợ quá trình định tâm và quá trình chuẩn bị hút cố định mắt của bệnh nhân - Thời gian chiếu tia laser điều trị cắt miếng nhu mô < 17s - Độ rộng đường cắt ngoài trong PT cắt miếng nhu mô tối thiểu = 3.0 mm và khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 0.1 mm. - Đường kính nắp giác mạc có khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 0.1 mm. - Độ điều trị cầu trong PT cắt miếng nhu mô từ -0.50D đến -10.00D và khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 0.1 D - Độ điều trị trụ trong PT cắt miếng nhu mô từ 0D đến 5.00D và khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 0.1 D - Trục trong PT cắt miếng nhu mô từ 0° đến 180° và khả năng điều chỉnh bước tăng/giảm 1 độ. - Các tính năng nâng cao - Cho phép điều chỉnh chính tâm và xoay sau khi cố định mắt giúp tăng sự chính xác vị trí xung - Kích thước điểm laser: < 1.3 µm - Hình dạng lenticule (mảnh nhu mô): hai mặt lồi - Các yêu cầu khác - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Nhà thầu phải có cam kết: Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện, có văn bản cam kết của nhà thầu - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ, Có văn bản cam kết của nhà thầu - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm. - Cần phải mở tất các các tính năng kết nối với thiết bị, phần mềm khác của nhà sản xuất khi có yêu cầu, phục vụ cho phân tích dữ liệu, bệnh án điện tử trong tương lai. - Có hỗ trợ các dịch vụ DICOM (DICOM services hoặc DICOM SOP Classes) - DICOM Storage - DICOM Query / Retrieve (Q/R) - DICOM ECHO - DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) - DICOM Modality Worklist - Thiết bị có hỗ trợ kết nối và cấu hình mạng IP tĩnh hoặc IP động với giao thức DHCP - Có chức năng xuất và truyền dữ liệu qua mạng: Network export / transfer - Trong trường hợp các thiết bị không hỗ trợ xuất DICOM, cần phải có các tiêu chí sau: - Xuất và truyền dữ liệu Metadata: cần đảm bảo metadata của hình ảnh (ví dụ: thông tin bệnh nhân, ngày chụp) được truyền tải thông qua HL7 từ RIS hoặc HIS vào VNA. Dữ liệu HL7 chứa thông tin hành chính và bệnh nhân giúp đồng bộ hóa hình ảnh từ các thiết bị không DICOM với VNA - Có xuất được các dữ liệu hình ảnh: PDF, JPEG, mp4, mov… - Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |
|  | PP2500492387 | Hệ thống Laser Excimer (Máy Excimer laser có tính năng kết nối thiết bị chẩn đoán để nhận diện mắt tự động, tần số xung laser cao). | Hệ thống Laser Excimer | - Yêu cầu chung: - Thiết bị mới: 100% - Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau. - Điện áp: phù hợp với điện lưới tại Việt Nam. - Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485 - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA - Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada) - Yêu cầu cấu hình: - Máy chính Phẫu thuật tật khúc xạ Excimer Laser: 01 cái - Hệ thống mạng máy tính theo máy: 01 cái - Giường phẫu thuật theo máy có thể xoay để đưa bệnh nhân ra: 01 cái - Ghế ngồi có tựa tay cho phẫu thuật viên: 01 cái - Bình gas cho máy: 01 bình - Bộ lưu điện UPS theo máy: 01 cái - Phần mềm laser bề mặt không chạm: ≥10 bộ - Phần mềm laser lão thị: ≥10 bộ - Phần mềm laser điều trị cận, viễn, loạn thị: không giới hạn - Phần mềm laser điều trị PTK: không giới hạn - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh+Tiếng Việt: 01 Bộ - Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau: - Các tính năng tiêu chuẩn - Hệ thống Excimer laser quét điểm - Đồng bộ giữa eyetracker và bộ khởi động laser - Bước sóng: 193 nm ± 1 nm - Tần số của Eye tracker: ≥ 1050 Hz được đồng bộ với xung laser tần số ≥ 500 Hz, thời gian trễ ≤ 2 mili giây - Điều trị cận thị, viễn thị: từ -10.00 D đến +6.00 D. - Điều trị loạn thị: từ -6.00 D đến +6.00 D. - Có chức năng điều trị lão thị - Có chức năng điều trị sẹo bề mặt giác mạc và thoái hóa giác mạc PTK - Các tính năng nâng cao - Có chức năng điều trị laser bề mặt không chạm, xuyên biểu mô - Có tính năng đo độ dày giác mạc online - Kết nối với thiết bị chẩn đoán để nhận diện mắt tự động trong phẫu thuật - Chức năng điều trị liên kết chéo collagen giác mạc đi kèm - Tần số xung Laser: ≥ 1050Hz - Có thể bù trừ chuyển động của mắt từ 1 đến ≥ 5 chiều - Thời gian điều trị ≤ 1.3 giây/ 1 Diop khi vùng quang học OZ = 6.0mm - Ứng dụng PTK trong đánh dấu trục toric dựa theo bản đồ giác mạc - Các yêu cầu khác - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Nhà thầu phải có cam kết: Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện, có văn bản cam kết của nhà thầu - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ, Có văn bản cam kết của nhà thầu - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm. - Cần phải mở tất các các tính năng kết nối với thiết bị, phần mềm khác của nhà sản xuất khi có yêu cầu, phục vụ cho phân tích dữ liệu, bệnh án điện tử trong tương lai. - Có hỗ trợ các dịch vụ DICOM (DICOM services hoặc DICOM SOP Classes) - DICOM Storage - DICOM Query / Retrieve (Q/R) - DICOM ECHO - DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) - DICOM Modality Worklist - Thiết bị có hỗ trợ kết nối và cấu hình mạng IP tĩnh hoặc IP động với giao thức DHCP - Có chức năng xuất và truyền dữ liệu qua mạng: Network export / transfer - Trong trường hợp các thiết bị không hỗ trợ xuất DICOM, cần phải có các tiêu chí sau: - Xuất và truyền dữ liệu Metadata: cần đảm bảo metadata của hình ảnh (ví dụ: thông tin bệnh nhân, ngày chụp) được truyền tải thông qua HL7 từ RIS hoặc HIS vào VNA. Dữ liệu HL7 chứa thông tin hành chính và bệnh nhân giúp đồng bộ hóa hình ảnh từ các thiết bị không DICOM với VNA - Có xuất được các dữ liệu hình ảnh: PDF, JPEG, mp4, mov… - Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | PP2500492388 | Hệ thống Laser Excimer (Máy Excimer laser điều trị lão thị tăng độ sâu trường ảnh, không tạo nên đảo trung tâm trên bản đồ giác mạc). | Hệ thống Laser Excimer | - Yêu cầu chung: - Thiết bị mới: 100% - Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau. - Điện áp: phù hợp với điện lưới tại Việt Nam. - Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485 - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA - Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada) - Yêu cầu cấu hình: - Máy chính Phẫu thuật tật khúc xạ Excimer Laser: 01 cái - Hệ thống mạng máy tính theo máy: 01 cái - Giường phẫu thuật theo máy có thể xoay để đưa bệnh nhân ra: 01 cái - Ghế ngồi có tựa tay cho phẫu thuật viên: 01 cái - Bình gas cho máy: 01 bình - Bộ lưu điện UPS theo máy: 01 cái - Phần mềm laser bề mặt không chạm: ≥10 bộ - Phần mềm laser lão thị: ≥ 10 bộ - Phần mềm laser điều trị cận, viễn, loạn thị: không giới hạn - Phần mềm laser điều trị PTK: không giới hạn - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh+Tiếng Việt: 01 Bộ - Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau: - Các tính năng tiêu chuẩn - Hệ thống Excimer laser quét điểm - Đồng bộ giữa eyetracker và bộ khởi động laser - Bước sóng: 193 nm ± 1 nm - Tần số xung Laser: ≥ 500 Hz - Tần số của Eye tracker: ≥ 1050 Hz được đồng bộ với xung laser tần số ≥ 500 Hz, thời gian trễ ≤ 2 mili giây - Có thể bù trừ chuyển động của mắt từ 1 đến 5 chiều - Thời gian điều trị ≤ 1.4 giây/ 1 Diop - Điều trị cận thị, viễn thị: từ -10.00 D đến +6.00 D. - Điều trị loạn thị: từ -6.00 D đến +6.00 D. - Có chức năng điều trị lão thị - Có chức năng điều trị sẹo bề mặt giác mạc và thoái hóa giác mạc PTK - Các tính năng nâng cao - Cơ chế điều trị lão thị không tạo nên bất đồng khúc xạ >1.50D trong khi vẫn tăng độ sâu trường ảnh - Khi điều trị lão thị, không tạo nên đảo trung tâm trên bản đồ giác mạc - Các yêu cầu khác - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Nhà thầu phải có cam kết: Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện, có văn bản cam kết của nhà thầu - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ, Có văn bản cam kết của nhà thầu - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm. - Cần phải mở tất các các tính năng kết nối với thiết bị, phần mềm khác của nhà sản xuất khi có yêu cầu, phục vụ cho phân tích dữ liệu, bệnh án điện tử trong tương lai. - Có hỗ trợ các dịch vụ DICOM (DICOM services hoặc DICOM SOP Classes) - DICOM Storage - DICOM Query / Retrieve (Q/R) - DICOM ECHO - DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) - DICOM Modality Worklist - Thiết bị có hỗ trợ kết nối và cấu hình mạng IP tĩnh hoặc IP động với giao thức DHCP - Có chức năng xuất và truyền dữ liệu qua mạng: Network export / transfer - Trong trường hợp các thiết bị không hỗ trợ xuất DICOM, cần phải có các tiêu chí sau: - Xuất và truyền dữ liệu Metadata: cần đảm bảo metadata của hình ảnh (ví dụ: thông tin bệnh nhân, ngày chụp) được truyền tải thông qua HL7 từ RIS hoặc HIS vào VNA. Dữ liệu HL7 chứa thông tin hành chính và bệnh nhân giúp đồng bộ hóa hình ảnh từ các thiết bị không DICOM với VNA - Có xuất được các dữ liệu hình ảnh: PDF, JPEG, mp4, mov… - Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | PP2500492389 | Hệ thống Laser Excimer (Máy Excimer laser có tính năng tiết kiệm mô giác mạc). | Hệ thống Laser Excimer | - Yêu cầu chung: - Thiết bị mới: 100% - Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau. - Điện áp: phù hợp với điện lưới tại Việt Nam. - Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485 - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA - Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada) - Yêu cầu cấu hình: - Máy chính Phẫu thuật tật khúc xạ Excimer Laser: 01 cái - Hệ thống mạng máy tính theo máy: 01 cái - Giường phẫu thuật theo máy có thể xoay để đưa bệnh nhân ra: 01 cái - Ghế ngồi có tựa tay cho phẫu thuật viên: 01 cái - Bình gas cho máy: 01 bình - Bộ lưu điện UPS theo máy: 01 cái - Phần mềm laser bề mặt không chạm: ≥10 bộ - Phần mềm laser lão thị: ≥10 bộ - Phần mềm laser điều trị cận, viễn, loạn thị: không giới hạn - Phần mềm laser điều trị PTK: không giới hạn - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh+Tiếng Việt: 01 Bộ - Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau: - Các tính năng tiêu chuẩn - Hệ thống Excimer laser quét điểm - Đồng bộ giữa eyetracker và bộ khởi động laser - Bước sóng: 193 nm ± 1 nm - Tần số xung Laser: ≥ 500 Hz - Tần số của Eye tracker: ≥ 1050 Hz được đồng bộ với xung laser tần số ≥ 500 Hz, thời gian trễ ≤ 2 mili giây - Có tích hợp kính hiển vi - Có thể bù trừ chuyển động của mắt từ 1 đến 5 chiều - Điều trị cận thị, viễn thị: từ -10.00 D đến +6.00 D. - Điều trị loạn thị: từ -6.00 D đến +6.00 D. - Có chức năng điều trị lão thị - Có chức năng điều trị sẹo bề mặt giác mạc và thoái hóa giác mạc PTK - Các tính năng nâng cao - Kết nối với thiết bị chẩn đoán để nhận diện mắt tự động trong phẫu thuật - Có tính năng đo độ dày giác mạc online - Có chức năng điều trị laser bề mặt không chạm, xuyên biểu mô - Ở vùng quang học OZ = 6mm mức độ lấy mô điều trị cho 10 đi ốp cận thị ≤ 122µm - Các yêu cầu khác - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Nhà thầu phải có cam kết: Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện, có văn bản cam kết của nhà thầu - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ, Có văn bản cam kết của nhà thầu - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm. - Cần phải mở tất các các tính năng kết nối với thiết bị, phần mềm khác của nhà sản xuất khi có yêu cầu, phục vụ cho phân tích dữ liệu, bệnh án điện tử trong tương lai. - Có hỗ trợ các dịch vụ DICOM (DICOM services hoặc DICOM SOP Classes) - DICOM Storage - DICOM Query / Retrieve (Q/R) - DICOM ECHO - DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) - DICOM Modality Worklist - Thiết bị có hỗ trợ kết nối và cấu hình mạng IP tĩnh hoặc IP động với giao thức DHCP - Có chức năng xuất và truyền dữ liệu qua mạng: Network export / transfer - Trong trường hợp các thiết bị không hỗ trợ xuất DICOM, cần phải có các tiêu chí sau: - Xuất và truyền dữ liệu Metadata: cần đảm bảo metadata của hình ảnh (ví dụ: thông tin bệnh nhân, ngày chụp) được truyền tải thông qua HL7 từ RIS hoặc HIS vào VNA. Dữ liệu HL7 chứa thông tin hành chính và bệnh nhân giúp đồng bộ hóa hình ảnh từ các thiết bị không DICOM với VNA - Có xuất được các dữ liệu hình ảnh: PDF, JPEG, mp4, mov… - Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |

* Lưu ý:

- Đối với các vật tư, linh kiện phụ kiện đi kèm nếu có xuất xứ hàng hóa khác yêu cầu của E-HSMT thì phải được Hãng sản xuất xác nhận bằng văn bản là sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và được xác nhận tương thích với thiết bị.

- Đối với tiêu chuẩn CE, FDA:

- Chứng nhận CE (CE mark – là giấy chứng nhận có dấu CE kèm mã định danh của đơn vị cấp. Ví dụ: CE 0123) hợp lệ do tổ chức được EU công nhận cấp, còn hiệu lực.

- Chứng nhận FDA (US FDA approval) còn hiệu lực.

- Nhà cung cấp phải nộp kèm bản sao chứng nhận và tài liệu tra cứu trực tuyến để xác thực.

A.2. Kiểm tra về Năng lực kỹ thuật

Quy định tại khoản 2 Điều 66 Mục 1 Chương VII Luật Đấu thầu năm 2023 theo đó tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Nhà thầu có sản phẩm dự thầu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT và được xét duyệt trúng thầu phải sẽ cung cấp sản phẩm cho mỗi phần dự thầu được trúng thầu để kiểm chứng giữa thực tế với các thông số kỹ thuật thể hiện tại bảng catalogue, các tài liệu kỹ thuật khác mà nhà thầu cung cấp 
HƯỚNG DẪN SẮP XẾP E-HSDT:

Không scan toàn bộ/tất cả các tài liệu vào một file PDF.

Cung cấp danh mục/mục lục file đính kèm. Chi tiết như sau:

  - FOLDER 01: tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm của nhà thầu

  - Giấy Ủy quyền (nếu có)

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  - Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán TTBYT.

  - Bảo lãnh dự thầu (nếu có)

  - Báo cáo tài chính 03 năm liền kề tính từ thời điểm đóng thầu (có đóng dấu xác nhận). Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

  - Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đến hết năm tài chính gần nhất với thời điểm đóng thầu. Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.

  - Nhân sự (Bằng cấp chuyên môn + Hợp đồng lao động còn hiệu lực)

  - Hợp đồng tương tự và các tài liệu chứng minh (nghiệm thu, thanh lý,…)

  - Giấy cam kết theo mẫu tại Chương III của E-HSMT.

  - Bảng kê thông tin hàng hóa thầu theo biểu mẫu đính kèm tại Chương V.

  - Bảng phân tích cơ cấu giá theo biểu mẫu đính kèm tại Chương V

  - Tài liệu khác (nếu có).

  - FOLDER 02: Hàng hóa dự thầu

- Tính hợp lệ của hàng hóa: (Nhóm hàng hóa có cùng HSX/NSX): Sắp xếp theo trình tự tại Mục E-CDNT 10.8 (Phần 3 – Mục 3 Chương III của E-HSMT)

- Hồ sơ kỹ thuật hàng hóa (Mã Phần lô:PP………..): (của từng loại hàng hóa) Đối với các tài liệu kỹ thuật, catalogue sản phẩm là bản scan từ bản gốc và nhà thầu phải cung cấp đường link để Chủ đầu tư thực hiện đối chiếu.

- Bảng chào đáp ứng kỹ thuật

- Tài liệu chi tiết tính năng kỹ thuật hàng hóa bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

- Tài liệu chi tiết tính năng kỹ thuật hàng hóa bằng tiếng Việt

  - FOLDER 03 (STT theo E-HSMT): Tài liệu chứng minh ưu đãi (nếu có) (đối với từng mặt hàng):

- Mẫu đính in từ Webform có ký tên đóng đấu của đại diện hợp pháp của nhà thầu (Mẫu 15A và Mẫu 15B hoặc Mẫu 15C)

- Các tài liệu chứng minh hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi.

YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU:

- Nhà thầu phải highlight tính năng kỹ thuật tương ứng với yêu cầu của E-HSMT

- Đối với phần chứng minh ưu đãi nhà thầu phải cung cấp tài liệu đính kèm để chứng minh hàng hóa được ưu đãi. Nếu nhà thầu chỉ kê khai theo mẫu mà không đính kèm tài liệu chứng minh thì sẽ không được xem xét ưu đãi.

- Nhà thầu thực hiện tạo file nén E-HSDT theo tên như trên, trình tự sắp xếp theo mô tả (việc nhà thầu sắp xếp không theo hướng dẫn có thể dẫn đến thiếu thông tin gây bất lợi cho nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu).

- MẪU THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU:

| Tên công ty:……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã định danh:………..……. Số ĐT liên lạc: Email: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THÔNG TIN HÀNG HÓA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên gói thầu:……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stt | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng thương mại/ Mặt hàng dự thầu | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng, nước chủ sở hữu | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá dự thầu + VAT (vnđ) | Công ty dự thầu | Mã định danh | Đường link tra cứu tài liệu kỹ thuật của hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý:

- Công ty đính kèm file theo định dạng "TÊN CÔNG TY.xlxs" này vào Folder 01, file đính kèm này nhằm hỗ trợ cho công tác tổng hợp báo cáo không là cơ sở để đánh giá E-HSDT.

- Thông tin kê khai tại Mẫu này phải thống nhất với thông tin kê khai trên webform.

- Tên Thương mại dự thầu/ Mặt hàng dự thầu (4) phải thống nhất với tên theo Quyết định số 847/QĐ-BYT ngày 12/03/2025 ban hành danh mục Bộ danh pháp thiết bị y tế năm 2024(nếu có).

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
       [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

| BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT Gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế chuyên dùng năm 2025 - Lần 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên nhà thầu: ........................... Số điện thoại: ............................ |  |  |  |
| STT | Yêu cầu tại E-HSMT | Đáp ứng của E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
|  | Tên hàng hóa mời thầu:.... Số lượng:....... | Tên hàng hóa dự thầu:.... Model: Hãng sản xuất: Nước sản xuất: Hãng chủ sở hữu/ Nước chủ sở hữu: Xuất xứ: Số lượng:....... | Tên tài liệu/trang/Trích dẫn nội dung đáp ứng (Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ nước sản xuất) |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |
|  | ................ | [Điền thông tin đáp ứng cụ thể] | Tên tài liệu/trang/Trích dẫn nội dung đáp ứng (Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ nước sản xuất) |
|  | ................ | [Điền thông tin đáp ứng cụ thể] |  |
|  | - Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | ................ | [Điền thông tin đáp ứng cụ thể] | Tên tài liệu/trang/Trích dẫn nội dung đáp ứng (Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ nước sản xuất) |
|  | ................ | [Điền thông tin đáp ứng cụ thể] | Tên tài liệu/trang/Trích dẫn nội dung đáp ứng (Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ nước sản xuất) |
|  | - Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau: |  |  |
|  | ................ | [Điền thông số đáp ứng cụ thể] | Tên tài liệu/trang/Trích dẫn nội dung đáp ứng (Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ nước sản xuất) |
|  | ................ | [Điền thông số đáp ứng cụ thể] | Tên tài liệu/trang/Trích dẫn nội dung đáp ứng (Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ nước sản xuất) |
|  | - Các yêu cầu khác |  |  |
|  | ................ | [Điền thông tin đáp ứng cụ thể] |  |
|  | ................ | [Điền thông tin đáp ứng cụ thể] |  |

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
       [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Công ty đính kèm file theo định dạng "DAP UNG KT- Tên cty.xlxs" này vào Folder 01, file đính kèm này nhằm hỗ trợ cho quá trình đánh giá E-HSDT.