# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Tai Mũi Họng

- Tên gói thầu: Sửa chữa thay thế linh kiện các thiết bị y tế

- Địa điểm: 155 B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thời gian thực hiện: 180 ngày

- Nguồn vốn: Chi thường xuyên

2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Sửa chữa thay thế linh kiện các thiết bị y tế theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Danh mục phụ kiện | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật, yêu cầu về dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Sửa chữa thay thế linh kiện máy khoan IPC |  |  |  |  |
| 1.1 | Sửa chữa máy khoan IPC/1898001 SN: 73908, 73907, 73316 hãng Medtronic/Mỹ | - Sửa chữa màn hình cảm ứng bao gồm lớp cường lực, màn hình cảm ứng SN: 73908 - Sửa chữa bo mạch điều khiển thiết bị ngoại vi đa điểm (bơm như động, bàn đạp chân, tay khoan các loại). Cho máy serial 73908, 73907, 73316 - Sửa chữa bo mạch điều khiển trung tâm kèm vi xử lí chứa chương trình và các dữ liệu cài đặt, cài đặt chương trình mới nhất tương thích tay khoan M4, M5, EM200, EM800. Cho máy serial 73907, 73316. - Các máy khoan kết nối tốt với mô tơ các tay, bàn đạp, khoan chạy đều không ngưng ngắt quãng, màn hình không bị đơ trong quá trình sử dụng (cam kết). - Giao hàng, chạy thử nghiệm 3 tuần tại nơi sử dụng. - Thời gian bảo hành: 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu. - Định kỳ thời gian thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: 1 lần/1 tháng - Khi có yêu cầu kiểm tra đột xuất, khắc phục sự cố nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng < 4 giờ làm việc từ thứ 2-6 trong tuần (trừ thứ 7, CN, Lễ Tết). | 03 | Cái | 155 B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh |
| 2 | Sửa chữa linh kiện hệ thống nội soi Karl storz |  |  |  |  |
| 2.1 | Sửa chữa, nâng cấp ống soi mềm video Karl Storz Mã hàng 11101 HD, Serial: 61822 Hãng SX: Karl Storz/Đức | - Ống soi 11101 HD kết nối tương thích với hệ thống nội soi video chuẩn đoán hãng KARL STORZ: - Hướng nhìn: 00 - Trường nhìn ống soi > 850 - Đường kính ngoài của thân Ống soi < 3,7mm - Chiều dài làm việc: 280mm – 300mm. - Độ uốn cong của đầu ống soi (lên/xuống): > 140o/140. - Kiểm tra rò rỉ: Ống soi không rò rỉ - Thân ống soi không bị trầy xước, không nhăn, không mòn, không rách - Hình ảnh nội soi rõ nét, không bị mờ (theo tiêu chuẩn nhà sản xuất). - Thị kính không trầy xước, không bị mẻ. - Đầu ống soi tích hợp chíp không bị trầy xước, không bị nứt. - Cao su di động không bị tụt khi uốn cong. - Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành ≥ 6 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu (ống soi 11101 HD) - Hệ thống máy kết nối hoạt động tốt không bị lỗi hệ thống. (Cam kết) - Thay thế và sửa chữa linh kiện do Kỹ sư chính hãng thực hiện (Cam kết) - Khi có yêu cầu kiểm tra đột xuất nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 4 giờ (Cam kết). | 01 | ống | 155 B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh |
| 2.2 | Sửa chữa, thay thế linh kiện Model TC 200, Serial: RQ806126-P Hãng SX: Karl Storz/Đức | - Model TC 200 kết nối tương thích với hệ thống nội soi hãng KARL STORZ: Model TC 301, màn hình nội soi, hệ thống máy tính. Hình ảnh và video xuất ra rõ nét, không chập chờn. Trong quá trình sử dụng Model TC 200 không báo lỗi loading (Cam kết). - Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành ≥ 6 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. - Thay thế và sửa chữa linh kiện do Kỹ sư chính hãng thực hiện (Cam kết) - Khi có yêu cầu kiểm tra đột xuất nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 4 giờ (Cam kết). | 01 | Cái | 155 B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh |
| 3 | Sửa chữa thay thế linh kiện các OpTic Karl Storz |  |  |  |  |
| 3.1 | OpTic 00 4mm 7230AA SN: 997371 Hãng SX: Karl Storz/Đức | - Thấu kính không bị nứt mẻ, thân ống soi không bị mót méo(cam kết). - Phẫu trường hình ảnh soi sáng rõ nét, không bị mờ tối (cam kết). - Kết nối tương thích với dây dẫn sáng và camera hệ thống nội soi Karl Storz. - Giao hàng, chạy thử nghiệm 3 tuần tại nơi sử dụng. - Thời gian bảo hành: 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. - Khi có yêu cầu kiểm tra đột xuất, khắc phục sự cố nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng < 4 giờ làm việc từ thứ 2-6 trong tuần (trừ thứ 7, CN, Lễ Tết). | 01 | Cái | 155 B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh |
| 3.2 | OpTic 00 4mm SN: 1210TN, Hãng SX: Karl Storz/Đức |  | 01 | Cái |  |
| 3.3 | OpTic 00 4mm SN: 876083, Hãng SX: Karl Storz/Đức |  | 01 | Cái |  |
| 3.4 | OpTic 00 4mm SN: 1009709, Hãng SX: Karl Storz/Đức |  | 01 | Cái |  |
| 3.5 | OpTic 00 4mm SN: 1210TS, Hãng SX: Karl Storz/Đức |  | 01 | Cái |  |
| 3.6 | OpTic 00 4mm SN: 1210TH, Hãng SX: Karl Storz/Đức |  | 01 | Cái |  |
| 3.7 | OpTic 00 4mm SN: 1726660, Hãng SX: Karl Storz/Đức |  | 01 | Cái |  |
| 3.8 | Optic 300 4mm 7230BWA SN: 884572; Hãng SX: Karl Storz/Đức |  | 01 | Cái |  |
| 3.9 | Optic 300 4mm, 7210BA SN: 255834 Hãng SX: Karl Storz/Đức |  | 01 | Cái |  |
| 3.10 | Optic 700 4mm 7230CA: SN: 435783 Hãng SX: Karl Storz/Đức |  | 01 | Cái |  |
| 3.11 | Optic 00 5mm 8712AA; SN: 508606 Hãng SX: Karl Storz/Đức |  | 01 | Cái |  |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.