# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Bảo dưỡng định kỳ 24 tháng các Kính hiển vi Carl Zeiss

- Tên gói thầu: Bảo dưỡng định kỳ 24 tháng các Kính hiển vi Carl Zeiss

- Địa điểm: 155 B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thời gian thực hiện: 24 tháng

- Chủ đầu tư : Bệnh viện Tai Mũi Họng.

- Nguồn vốn: Chi thường xuyên

2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Bảo dưỡng định kỳ 24 tháng các Kính hiển vi Carl Zeiss theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Danh mục phụ kiện | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật, yêu cầu về dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Bảo dưỡng định kỳ 24 tháng các Kính hiển vi Carl Zeiss: - OPMI 9 FC, SN 283725/281403 - OPMI 9 FC, SN 296356/290145 - OPMI 9 FC, SN 268307/282090 - OPMI Pico, SN 6627102244 - OPMI 1 FC, SN 6627501051/ 6013101059 - OPMI Movena, SN: 6628162332/6031102241 - OPMI Movena. SN: 6628162828/6031102310 - Movena S7 SN: 6628187875 | Bảo dưỡng định kỳ 6 lần/24 tháng bao gồm: A.Bảo trì định kỳ hàng năm: - Kiểm tra hệ thống không bị hư hỏng, sạch sẽ và hoạt động ở điều kiện tốt. - Kiểm tra tem nhãn của máy và tài liệu hướng dẫn đi kèm. - Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống cơ học bao gồm các khớp nối, vòng bi, các bộ phận chuyển động. - Kiểm tra các phụ kiện kèm theo được kết nối đúng và không có hư hỏng. - Kiểm tra chức năng của bộ dịch chuyển XY. - Kiểm tra chức năng nghiêng của đầu kính OPMI bằng thủ công và bằng điều khiển motor điện. - Kiểm tra chức năng của bộ Resight (nếu có). - Kiểm tra chức năng đảo ảnh của ống kính đảo (nếu có). - Kiểm tra các phụ kiện đi kèm như nắp chụp thị kính, núm tiệt trùng, … đảm bảo sử dụng tốt. - Kiểm tra nguồn sáng có đồng nhất và hình ảnh sắc nét. - Bôi trơn các khớp nối chuyển động. - Kiểm tra dây dẫn sáng. - Kiểm tra bóng đèn có tang giảm sáng đều và số giờ hoạt động với bóng Xenon. - Kiểm tra các tiếp xúc điện. B. Bảo trì sau mỗi 2 năm: - Kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng, vết nứt hay sự hao mòn trên cấu trúc đỡ của máy. - Kiểm tra có bất kỳ các vết nứt, dấu hiệu mài mòn hoặc hư hỏng trên các bộ phận kết nối, hệ thống cánh tay treo, khớp nối và kiểm tra tính năng bù lực của các quả cân. - Kiểm tra chức năng hoặc hiệu chỉnh lại đầu camera. C. Kiểm tra an toàn điện: - Kiểm tra trở kháng đất bảo vệ theo tiêu chuẩn EN/IEC 62353 class I dưới hoặc bằng 0.3 Ω - Đo kiểm tra cách điện ở điện áp 500Vdc theo tiêu chuẩn EN/IEC 62353 trên hoặc bằng 2MΩ. - Đo kiểm tra dòng rò thiết bị theo tiêu chuẩn EN/IEC 62353. - Đo kiểm tra dòng rò các phần tiếp xúc với bệnh nhân theo tiêu chuẩn EN/IEC 62353. - Kiểm tra chức năng máy. *Yêu cầu chất lượng dịch vụ: - Kính kết nối với hệ thống dàn nội soi Karl storz hoạt động tốt không bị lỗi hệ thống. - Chất lượng hình ảnh rõ không bị mờ. - Giấy uỷ quền của hãng về dịch vụ bảo hành, bảo trì sửa chữa. - Khi có yêu cầu kiểm tra đột xuất nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 4 giờ (Cam kết). | 08 | Cái |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.