Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5Tesla

| TT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất máy chính: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  | * |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất thiết bị chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Thiết bị chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration). |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 380V/220V-50 Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  | * |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 200C |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Hệ thống | * |
|  | Bao gồm: |  |  |
|  | Hệ thống máy chính |  | * |
|  | Khối từ - Magnet ≥ 1.5 Tesla | : 01 Hệ thống | * |
|  | Hệ thống thu phát sóng RF | : 01 Hệ thống | * |
|  | Hệ thống chênh từ | : 01 Hệ thống | * |
|  | Bàn bệnh nhân | : 01 Cái | * |
|  | Các cuộn thu nhận (chụp): |  | * |
|  | Bao gồm: |  |  |
|  | - Cuộn thu (chụp) toàn thân, (tích hợp hoặc tách rời khối từ (magnet)) | : 01 Cuộn | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) đầu/cổ | : 01 Cuộn | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) cột sống | : 01 Cuộn | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) thân | : 01 Cuộn | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) mềm cỡ lớn | : 01 Cuộn | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) mềm cỡ nhỏ | : 01 Cuộn | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) chuyên dụng cho khớp gối | : 01 Cuộn | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) chuyên dụng cho vú | : 01 Cuộn | * |
|  | Phần mềm và ứng dụng | : 01 Bộ | * |
|  | Bao gồm: |  |  |
|  | - Phần mềm thu nhận và tái tạo ảnh |  | * |
|  | - Phần mềm chụp thần kinh (sọ não) |  | * |
|  | - Phần mềm chụp mạch máu |  | * |
|  | - Phần mềm chụp vùng bụng (thân) |  | * |
|  | - Phần mềm chụp ung bướu |  | * |
|  | - Phần mềm chụp chỉnh hình |  | * |
|  | - Phần mềm chụp tim |  | * |
|  | - Phần mềm chụp vú |  | * |
|  | - Phần mềm chụp nhi |  | * |
|  | - Phần mềm giảm tiếng ồn |  | * |
|  | Phần mềm và ứng dụng chuyên sâu | : 01 Bộ | * |
|  | Bao gồm: |  |  |
|  | - Chương trình chụp cho não |  | * |
|  | - Chương trình chụp cho cột sống cổ |  | * |
|  | - Chương trình chụp cho cột sống ngực |  | * |
|  | - Chương trình chụp cho cột sống thắt lưng |  | * |
|  | - Chương trình chụp cho khớp vai |  | * |
|  | - Chương trình chụp cho khớp háng |  | * |
|  | - Chương trình chụp cho khớp gối |  | * |
|  | - Chương trình chụp chống rung |  | * |
|  | - Chương trình chụp định vị |  | * |
|  | - Phần mềm giảm tiếng ồn nâng cao |  | * |
|  | - Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh do kim loại |  | * |
|  | - Phần mềm nối hình |  | * |
|  | - Phần mềm đánh giá vi xuất huyết, vôi hóa, tĩnh mạch não |  | * |
|  | - Chương trình đánh giá sụn khớp |  | * |
|  | Trạm điều khiển và tái tạo ảnh | : 01 Trạm | * |
|  | Trạm làm việc xử lý ảnh chuyên dụng/độc lập | : 01 Trạm | * |
|  | Thiết bị phụ trợ và thiết bị khác |  | * |
|  | Bộ làm lạnh cho khối từ | : 01 Bộ | * |
|  | Phụ kiện khác: |  |  |
|  | - Khoang chứa máy tính cho phòng điều khiển | : 01 Cái | * |
|  | - Bàn phím | : 02 Cái | * |
|  | - Bộ phantom cân chỉnh máy và kệ đựng phantom | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ định vị laser trong khoang máy | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ camera và màn hình theo dõi bệnh nhân | : 01 Bộ | * |
|  | - Đàm thoại 2 chiều (giữa phòng điều khiển và phòng chụp) | : 01 Bộ | * |
|  | - Bàn làm việc (cho trạm điều khiển và trạm làm việc) | : 02 Bộ | * |
|  | - Giá đựng cuộn thu (chụp) | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ lưu điện cho máy tính điều khiển | : 01 Bộ | * |
|  | - Nhiệt ẩm kế | : 01 Cái | * |
|  | - Máy dò kim loại cầm tay kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Cái | * |
|  | Thiết bị không nhiễm từ |  | * |
|  | - Cáng đẩy bệnh nhân | : 01 Cái | * |
|  | - Giá treo truyền dịch | : 01 Cái | * |
|  | - Bình cứu hỏa | : 01 Cái | * |
|  | - Lồng R/F | : 01 Bộ | * |
|  | - Thiết bị theo dõi sinh lý bệnh nhân kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Bộ | * |
|  | Thiết bị phụ trợ |  | * |
|  | - Bơm tiêm thuốc cản từ loại 2 nòng kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ lưu điện loại 3 pha, ≥ 120kVA | : 01 Bộ | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và bản dịch Tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | Hệ thống máy chính |  | * |
|  | Khối từ |  | * |
|  | Tính năng chung |  | * |
|  | - Có màn hình hiển thị hoặc điều khiển trên khoang máy |  | * |
|  | - Độ lớn từ trường khối từ siêu dẫn: ≥ 1.5 Tesla |  | * |
|  | - Độ ổn định từ trường: ≤ 0.1 ppm/giờ |  | * |
|  | - Đường kính khoang từ: ≥ 60 cm |  | * |
|  | - Độ đồng nhất từ trường theo kỹ thuật đo thể tích đo trên ≥ 20 mặt phẳng: |  | * |
|  | + Với đường kính khối cầu 10 cm DSV: ≤ 0.05 ppm |  | * |
|  | + Với đường kính khối cầu 20 cm DSV: ≤ 0.15 ppm |  | * |
|  | + Với đường kính khối cầu 30 cm DSV: ≤ 0.5 ppm |  | * |
|  | + Với đường kính khối cầu 40 cm DSV: ≤ 1.25 ppm |  | * |
|  | - Có công nghệ chắn từ: |  | * |
|  | + 0.5mT (trục x xuyên tâm): ≤ 4.0m x 2.5m |  | * |
|  | + 0.1mT (trục x xuyên tâm): ≤ 6.0m x 3.5m |  | * |
|  | - Thể tích bình chứa helium làm lạnh tối đa ≤ 2000 lít |  | * |
|  | - Lượng tiêu hao helium: 0 lít /năm hoặc không bay hơi, không thoát khí. |  | * |
|  | Chuỗi xung thu nhận : |  | * |
|  | - Hệ số khuếch tán tối đa (ma trận ≥ 256): ≥ 10.000 s/mm2 |  | * |
|  | - Hồi âm đa diện (EPI) (ma trận ≥ 256): |  | * |
|  | + Thời gian lặp lại (TR) thấp nhất: ≤ 15 ms |  | * |
|  | + Thời gian hồi xung (TE) thấp nhất: ≤ 7.0 ms |  | * |
|  | - 2D Gradient (ma trận ≥ 256): |  | * |
|  | + Thời gian lặp lại (TR) thấp nhất: ≤ 3.5 ms |  | * |
|  | + Thời gian hồi xung (TE) thấp nhất: ≤ 1.5 ms |  | * |
|  | - 3D Gradient (ma trận ≥ 256): |  | * |
|  | + Thời gian lặp lại (TR) thấp nhất: ≤ 2.5ms |  | * |
|  | + Thời gian hồi xung (TE) thấp nhất: ≤ 1.0ms |  | * |
|  | - Đàn hồi vang (Spin echo/ 2D fast Spin echo) (ma trận ≥ 256): |  | * |
|  | + Thời gian lặp lại (TR) thấp nhất: ≤ 9.8 ms |  | * |
|  | + Thời gian hồi xung (TE) thấp nhất: ≤ 3.5 ms |  | * |
|  | Hệ thống thu phát sóng RF: |  | * |
|  | - Dẫn truyền bằng sợi cáp quang hoặc tương đương |  | * |
|  | - Số kênh: tối đa ≥16 kênh hoặc không phụ thuộc vào số kênh |  | * |
|  | - Tần số lấy mẫu ADC: ≥ 38MHz |  | * |
|  | - Băng tần tín hiệu: ≥ 500 kHz |  | * |
|  | - Công suất phát đỉnh tối đa: ≥ 10 kW |  | * |
|  | Hệ thống chênh từ |  | * |
|  | - Độ lớn chênh từ: tối đa ≥ 30 mT/m |  | * |
|  | - Tốc độ xoay quanh trục tối đa theo trục ngang (Slew rate): ≥ 100 T/m/s |  | * |
|  | - Chu trình hoạt động: khoảng 100 % |  | * |
|  | - Trường nhìn (FOV): Từ ≤ 10 đến ≥ 500 mm |  | * |
|  | - Độ dày lát cắt 2D tối thiểu: ≤ 0.5 mm |  | * |
|  | - Phân giải lát cắt 3D tối thiểu: ≤ 0.05 mm |  | * |
|  | - Ma trận: ≥ 1024 |  | * |
|  | Bàn bệnh nhân |  | * |
|  | - Tải trọng bàn: tối đa ≥ 200 kg |  | * |
|  | - Chiều dài trường chụp: tối đa ≥ 1300 mm |  | * |
|  | - Di chuyển theo chiều dọc (hoặc hướng ra/vào khối từ): tối đa ≥ 850 mm |  | * |
|  | - Tốc độ di chuyển theo chiều dọc (hoặc hướng ra/vào khối từ): tối đa ≥ 100 mm/s. |  | * |
|  | - Bàn nâng hạ được |  | * |
|  | Các cuộn thu nhận/chụp: |  | * |
|  | - Tự động lựa chọn cuộn thu (chụp). |  | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) toàn thân: |  | * |
|  | + Số phần tử (kênh): ≥ 16 |  | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) đầu-cổ: |  | * |
|  | + Số phần tử (kênh): ≥ 10 |  | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) cột sống: |  | * |
|  | + Số phần tử (kênh): ≥ 16 |  | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) thân: |  | * |
|  | + Thu nhận tín hiệu tôi thiểu các vùng: ngực, tim, bụng, chậu. |  | * |
|  | + Số phần tử (kênh): ≥ 6 |  | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) mềm/đa năng cỡ lớn: |  | * |
|  | + Cho khớp và vùng giải phẫu lớn như: vai, khớp gối... |  | * |
|  | + Số phần tử (kênh): ≥ 8 |  | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) mềm/đa năng cỡ nhỏ: |  | * |
|  | + Cho vùng khớp và giải phẫu nhỏ như: bàn tay, cổ tay... |  | * |
|  | + Số phần tử (kênh): ≥ 8 |  | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) chuyên dụng cho khớp gối: |  | * |
|  | + Cho chụp vùng khớp gối |  | * |
|  | + Số phần tử (kênh): ≥ 8 |  | * |
|  | - Cuộn thu (chụp) chuyên dụng cho vú: |  | * |
|  | + Cho chụp vùng vú |  | * |
|  | + Số phần tử (kênh): ≥ 4 |  | * |
|  | + Thu hình phân giải cao 2D và 3D |  | * |
|  | Các phần mềm ứng dụng tạo hình |  | * |
|  | Phần mềm thu nhận và tái tạo ảnh |  | * |
|  | - Có phục hồi bão hòa cho các chuỗi xung 2D, 3D hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có khả năng xóa tín hiệu của mỡ, dòng chảy |  | * |
|  | - Có khả năng thay đổi góc lật |  | * |
|  | - Có tăng cường độ tương phản |  | * |
|  | - Có lọc ảnh/lọc hình |  | * |
|  | - Có hậu xử lý 3D |  | * |
|  | - Có báo cáo dưới định dạng DICOM |  | * |
|  | - Có in phim và giấy |  | * |
|  | - Cho xem lại hình ảnh |  | * |
|  | - Lưu trữ được dữ liệu hình ảnh và dữ liệu phim động với trình xem ảnh DICOM. |  | * |
|  | - Có xóa mỡ/nước, phân biệt mỡ và nước |  | * |
|  | - Có kỹ thuật giảm nhiễu ảnh do chuyển động, dòng chảy |  | * |
|  | - Có kỹ thuật giảm xảo ảnh kim loại |  | * |
|  | - Có kỹ thuật thu hình song song hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có kỹ thuật thu hình song song trong ứng dụng 3D hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có các chuỗi xung: Spin Echo; Gradient Echo hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có các chức năng tối ưu hóa quy trình làm việc: |  | * |
|  | + Có tính năng phát hiện cuộn thu tự động |  | * |
|  | + Có tính năng tự động di chuyển bàn vào trung tâm khối từ. |  | * |
|  | + Có tính năng tự động hướng dẫn bệnh nhân bằng giọng nói. |  | * |
|  | + Có chức năng trợ giúp trực tuyến |  | * |
|  | - Có phần mềm giảm tiếng ồn, chương trình giảm tiếng ồn |  | * |
|  | - Có tính năng giảm nhiễu ảnh gây ra từ các mô, bộ phận cấy ghép bằng kim loại. |  | * |
|  | - Có phần mềm hậu xử lý |  | * |
|  | - Có phần mềm nối hình tự động: Có khả năng tự động tạo ra ảnh cơ quan nội tạng hoặc ảnh mạch. |  | * |
|  | - Có chức năng chụp chống rung |  | * |
|  | - Có chuỗi xung đánh giá vi xuất huyết, xem cấu trúc mạch não, phân biệt xuất huyết và vôi hóa. |  | * |
|  | Xem hình, xử lý ảnh: |  | * |
|  | - Xem hình: xem và so sánh tổng quan hình ảnh thu nhận. |  | * |
|  | - 3D |  | * |
|  | Hiển thị hình ảnh: |  | * |
|  | - Lựa chọn nhiều bố cục hiển thị khác nhau để xem tổng quát hoặc so sánh các mốc thời gian khác nhau. |  | * |
|  | - Phóng to, thu nhỏ và di chuyển ảnh. |  | * |
|  | In phim: |  | * |
|  | - Có kết nối thông qua DICOM |  | * |
|  | - Có tương tác in phim. |  | * |
|  | - Có in phim song song với các tác vụ khác. |  | * |
|  | - Có chụp và in độc lập. |  | * |
|  | Kết nối mạng: |  | * |
|  | - Giao diện cho việc truyền các hình ảnh và thông tin y tế theo chuẩn DICOM 3.0: |  | * |
|  | + DICOM gửi/nhận. |  | * |
|  | + DICOM truy vấn/khôi phục. |  | * |
|  | + DICOM lưu trữ. |  | * |
|  | + DICOM in cơ bản. |  | * |
|  | - Giao tiếp với hệ thống thông tin: |  | * |
|  | + Có báo cáo dạng cấu trúc DICOM. |  | * |
|  | + DICOM phân tách thăm khám |  | * |
|  | Phần mềm chụp thần kinh |  | * |
|  | Phần mềm chụp mạch máu |  | * |
|  | Phần mềm chụp vùng bụng |  | * |
|  | Phần mềm chụp ung thư |  | * |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình |  | * |
|  | Phần mềm chụp tim |  | * |
|  | Phần mềm chụp vú |  | * |
|  | - Chụp 2D |  | * |
|  | - Chụp 3D đồng thời cả 2 vú |  | * |
|  | - Chụp vú có cấy silicon |  | * |
|  | - Tạo ra các tương phản hình ảnh: mỡ, nước, đồng pha, đối pha. |  | * |
|  | Phần mềm chụp nhi |  | * |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |  | * |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao: |  | * |
|  | Cho hình ảnh khuếch tán không bị nhiễu ảnh do nhạy với cấu trúc giải phẫu thật cho các bộ phận: não, cột sống, tiền liệt tuyến, vú. |  | * |
|  | Ứng dụng khảo sát và đánh giá phổ |  | * |
|  | - Ứng dụng lâm sàng: não, vú, tuyến tiền liệt. |  | * |
|  | Hệ thống điều khiển và tái tạo ảnh |  | * |
|  | - Hệ thống máy tính điều khiển: |  | * |
|  | + Màn hình: |  | * |
|  | · Kích thước (đường chéo): ≥ 19 inch; |  | * |
|  | · Độ phân giải ≥ (1200x1000) điểm ảnh |  | * |
|  | + CPU: tốc độ tối đa: ≥ 2.0 GHz |  | * |
|  | + RAM: ≥ 32 GB |  | * |
|  | + Ổ cứng: dung lượng ≥ 400 GB |  | * |
|  | - Hệ thống tái tạo hình ảnh: |  | * |
|  | + CPU: tốc độ tối đa: ≥ 2.0 GHz |  | * |
|  | + RAM ≥ 16 GB |  | * |
|  | + Ổ cứng: dung lượng ≥ 400 GB |  | * |
|  | + Tốc độ tái tạo (ma trận ≥ 256): ≥ 40.000 tái tạo/giây. |  | * |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng: |  | * |
|  | - Các phần mềm hậu xử lý thực hiện được trên trạm làm việc hoặc trạm điều khiển. |  | * |
|  | - Màn hình: |  | * |
|  | + Kích thước (đường chéo): ≥ 19 inch; |  | * |
|  | + Độ phân giải: ≥ (1200x1000) điểm ảnh |  | * |
|  | - CPU: Intel hoặc tương đương, tốc độ xử lý ≥ 1.5 GHz |  | * |
|  | - RAM: ≥ 8 GB |  | * |
|  | - Ổ cứng: dung lượng ≥ 120 GB |  | * |
|  | Bơm tiêm thuốc cản từ 2 nòng |  | * |
|  | Nạp thuốc: Tự động |  | * |
|  | - Thể tích tiêm: |  | * |
|  | + Từ ≤ 0.5 đến ≥ 60 ml |  | * |
|  | + Bước điều chỉnh: ≤ 0.1 ml |  | * |
|  | - Áp lực tiêm: |  | * |
|  | + Tối đa ≥ 10 bar |  | * |
|  | - Tốc độ tiêm: |  | * |
|  | + Từ ≤ 0.5 đến ≥ 10ml/giây |  | * |
|  | + Bước điều chỉnh: ≤ 0.1ml/giây |  | * |
|  | Bộ lưu điện cho trạm điều khiển |  | * |
|  | - Công suất ≥ 1.5 kVA, 1 pha |  | * |
|  | Bộ lưu điện cho trạm xử lý hình ảnh |  | * |
|  | - Công suất ≥ 1.5 kVA, 1 pha |  | * |
|  | Bộ lưu điện loại 3 pha 120kVA |  | * |
|  | - Công suất: ≥ 120kVA |  | * |
|  | - Loại 3 pha 220V/380 V; 50 Hz. |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: Bảo hành ≥ 365 ngày đối với hệ thống máy chính. Cam kết bảo hành Helium ≥ 10 năm (trong trường hợp tuân thủ các quy định về bảo trì, bảo dưỡng của nhà sản xuất). |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |