Máy X-quang C-arm di động kỹ thuật số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | Chất lượng: |  | * |
|  | Mới 100% |  | * |
|  | Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |  | * |
|  | Thiết bị chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện hoạt động: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động |  | * |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  | * |
| II | Yêu cầu về cấu hình | Số lượng |  |
|  | Máy X-quang C-arm di động kỹ thuật số kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 4 máy | * |
|  | Cấu hình mỗi máy tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 cái | * |
|  | - Tủ phát cao thế | : 01 cái | * |
|  | - Bộ chuẩn trực gắn kèm khối phát tia | : 01 cái | * |
|  | - Bóng phát tia | : 01 cái | * |
|  | - Tấm cảm biến phẳng | : 01 tấm | * |
|  | - Màn hình hiển thị | : 01 cái | * |
|  | - Màn hình điều khiển | : 01 cái | * |
|  | - Bàn đạp chân | : 01 bộ | * |
|  | - Cánh tay chữ C | : 01 cái | * |
|  | - Tay cầm và giữ | : 01 bộ | * |
|  | - Máy in nhiệt đen trắng | : 01 cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt | : 01 bộ | * |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 1 | Tính năng chung: |  |  |
|  | - Là hệ thống chụp x-quang xử lý hình ảnh kỹ thuật số với độ phân giải hình ảnh cao |  | * |
|  | - Công nghệ đầu thu phẳng: Sử dụng tấm thu nhận ảnh |  | * |
|  | - Có màn hình điều khiển để người dùng truy cập trực tiếp vào cánh tay C. |  | * |
|  | - Có phần mềm tích hợp với chức năng xử lý hình ảnh |  | * |
|  | - Điều chỉnh được độ sáng và độ tương phản (hoặc gama) |  | * |
|  | - Có tối ưu hoá liều tia |  | * |
|  | - Có màn hình hiển thị: |  | * |
|  | - Loại TFT/LCD/LED hoặc tương đương |  |  |
|  | - Kích thước màn hình ≥ 19 inch |  | * |
|  | - Độ phân giải ≥ 1200 x 800 điểm ảnh |  | * |
|  | - Có xuất dữ liệu, lưu trữ dữ liệu dưới dạng DICOM hoặc tương đương |  |  |
|  | - Có kết nối máy in, mạng LAN. |  | * |
| 2 | Tủ phát cao thế: |  | * |
|  | - Thiết kế dạng nguyên khối |  | * |
|  | - Công suất: Tối đa ≥ 2.0 kW |  | * |
|  | - Máy phát cao tần: Tối đa ≥ 30 kHz |  | * |
|  | - Khoảng kVp (kV): Tối thiểu ≤ 40, và tối đa đến ≥ 110 kVp (kV) |  | * |
|  | - Dòng (mA): tối đa ≥ 20mA |  | * |
| 3 | Bóng X-quang |  | * |
|  | - Số tiêu điểm: ≥ 2 tiêu điểm |  | * |
|  | - Kích thước tiêu điểm: |  | * |
|  | - Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.6 |  | * |
|  | - Tiêu điểm lớn: ≤ 1.4 |  | * |
|  | - Khả năng trữ nhiệt của Anode: Tối đa ≥ 75.000 HU |  | * |
|  | - Tốc độ làm mát anode: Tối đa ≥ 37.000 HU/phút |  | * |
|  | - Khả năng trữ nhiệt của bóng phát tia: Tối đa ≥ 600 kHU |  | * |
| 4 | Các chế độ chiếu chụp |  | * |
|  | - Lựa chọn được chế độ tự động hoặc điều chỉnh bằng tay |  |  |
|  | - Dải điện áp điều chỉnh: Tối thiểu ≤ 40 kVp (kV), và tối đa đến ≥ 110 kVp (kV) |  | * |
|  | - Cường độ dòng chiếu chụp: Tối đa ≥ 20 mA |  | * |
| 5 | Tấm cảm biến phẳng: |  | * |
|  | - Trường nhìn: tối đa ≥ 20 cm |  | * |
|  | - Kích thước điểm ảnh: ≤ 210 µm |  | * |
|  | - Ma trận điểm ảnh: ≥ 1000 x 1000 pixel. |  | * |
|  | - Hiệu suất thu nhận ảnh DQE (0): ≥ 70% |  | * |
| 6 | Cánh tay C: |  | * |
|  | - Khoảng cách từ nguồn tới ảnh: ≥ 1000 mm |  | * |
|  | - Góc xoay tròn: Tối đa ≥ 120° |  | * |
|  | - Khoảng dịch chuyển lên xuống cánh tay C: Tối đa ≥ 400 mm |  | * |
|  | - Khoảng dịch chuyển ra/vào cánh tay C theo chiều ngang: Tối đa ≥ 200 mm |  | * |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (bao gồm cả bóng phát tia, không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Cam kết thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có quy định) trước khi thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng |  | * |