Máy x-quang di dộng kỹ thuật số (DR)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  | * |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |  | * |
|  | - Thiết bị chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  | * |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Máy X-quang di dộng Kỹ thuật số (DR) kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 04 Máy | * |
|  | Cấu hình mỗi máy tối thiểu gồm: |  |  |
| 1 | Thiết bị chính |  |  |
|  | - Máy phát cao tần | : 01 Bộ | * |
|  | - Bóng phát tia X-Quang | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ chuẩn trực | : 01 Bộ | * |
|  | - Màn hình hiển thị | : 01 Bộ | * |
|  | - Xe đẩy gắn liền giá đỡ bóng | : 01 Bộ | * |
|  | - Công tắc chụp tay | : 01 Cái | * |
|  | - Ắc quy tích hợp | : 01 Bộ | * |
|  | - Khay đựng tấm nhận ảnh (FDP) gắn liền xe đẩy | : 01 Cái | * |
|  | - Phần mềm điều khiển, xử lý ảnh kỹ thuật số | : 01 Bộ | * |
| 2 | Tấm nhận ảnh kỹ thuật số (loại không dây) | : 01 Tấm | * |
| 3 | Áo chì, kính chì đeo mắt, yếm chì che cổ | : 02 bộ | * |
| 4 | Hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
| 1. | Tính năng chung: |  |  |
|  | - Màn hình hiển thị cảm ứng: ≥ 12 inch |  | * |
|  | - Đèn hiển thị trạng thái phát tia |  | * |
|  | - Pin tích hợp trong máy: Li-ion hoặc tương đương (Pin sạc được như Pin chì, Pin NiMH, Pin LFP (Lithium Iron Phosphate) v.v...). Sử dụng cho các hoạt động chiếu/chụp của thiết bị. Dung lượng Pin: ≥200 Ah hoặc ≥200 lần chụp (phát tia)/lần sạc đầy |  |  |
|  | - Bảng điều khiển và tay cầm |  | * |
|  | - Kết nối được với hệ thống bệnh viện (HIS/RIS): không dây và có dây |  | * |
|  | - Trọng lượng: ≤ 500kg |  | * |
| 2 | Bộ phận phát tia: |  | * |
|  | - Công suất nguồn phát: ≥ 2.5 kW |  | * |
|  | - Điện áp cao tần : Tối thiểu từ ≤ 40, và tối đa đến ≥ 100kV, bước ≤ 1 kV |  | * |
|  | - Dòng qua bóng tối đa: ≥ 35 mA |  | * |
|  | - Dải kV (kVp): Tối thiểu từ ≤ 40, và tối đa đến ≥ 100kV, bước ≤ 1kV |  | * |
|  | - Dải mAs: Từ ≤ 0.25 mAs đến ≥ 25 mAs |  | * |
|  | - Thời gian phát tia: Từ ≤ 10ms đến ≥ 1s, có thể thay đổi |  | * |
|  | - Chụp bằng điều khiển: Có công tắc tay |  |  |
| 3 | Bóng X - Quang |  | * |
|  | - Khả năng trữ nhiệt lớn nhất của Anode: ≥ 50 kHU |  | * |
|  | - Tốc độ tản nhiệt tối đa của Anode: ≥ 230 HU/s |  | * |
|  | - Điện áp tối đa : ≥ 100 kV |  | * |
| 4 | Bộ chuẩn trực (Collimator) |  | * |
|  | - Kiểu: Điều khiển bằng tay hoặc tương đương |  | * |
|  | - Kích thước trường phát tối đa (tại khoảng cách SID 100cm): ≥ 42 x 42cm |  | * |
|  | - Cường độ sáng (tại khoảng cách SID): ≥ 150 Lux |  | * |
| 5 | Khả năng vận hành |  | * |
|  | - Thời gian sạc đầy khi cạn pin: ≤ 6 giờ |  | * |
|  | - Có thể vừa sạc pin vừa chiếu chụp |  | * |
|  | - Thời gian hoạt động tối đa của máy: ≥ 4 giờ. |  | * |
|  | - Có chức năng sạc tấm thu nhận ảnh Detector |  | * |
| 6 | Giá đỡ bóng |  | * |
|  | - Khoảng cách từ mặt sàn tới bóng thay đổi: Tối thiểu từ ≤ 800, và tối đa đến ≥ 1800 mm |  |  |
|  | - Chiều dài máy khi đóng mở cánh tay: Tối đa đến ≥ 1700mm, điều chỉnh được |  |  |
|  | - Góc xoay cột : ± ≥ 15º |  | * |
|  | - Giá đỡ bóng: có thể thu gọn lại giúp cho việc xoay trường chiếu ở các góc khác nhau |  | * |
| 7 | Trạm làm việc màn hình cảm ứng đi kèm theo máy |  | * |
|  | - Kích cỡ màn hình: ≥ 12 inch |  | * |
|  | - Độ phân giải : ≥ 1020 x 750 dpi hoặc điểm ảnh (Pixel) |  | * |
|  | - Loại màn hình: Cảm ứng |  | * |
|  | - Bộ điều khiển : Đi kèm trong thân máy |  | * |
|  | - Bộ nhớ Ram: ≥ 4GB |  | * |
|  | - Bộ nhớ trong (SSD): ≥ 120 GB |  | * |
|  | - Chip điều khiển (CPU): Intel Core i3 (≥1.5GHz) hoặc tương đương trở lên |  | * |
| 8 | Phần mềm hệ thống |  | * |
|  | - Lưu trữ thông tin bệnh nhân: ≥ 30.000 mục và tra cứu được thông tin bệnh nhân bằng cách nhập số ID hoặc tên bệnh nhân. |  | * |
|  | - Chức năng sử dụng lưới lọc tia ảo hoặc tương đương (Chọn trực tiếp kích cỡ lưới (grid) trong máy hoặc chức năng xử lý hình ảnh không cần xử dụng loại lưới cứng) |  | * |
|  | - Chức năng cài đặt thông số: |  | * |
|  | - Chế độ chụp: cho phép người dùng chọn và thiết lập chế độ chụp |  | * |
|  | - In phim: chỉ rõ định dạng phim và số lượng bản in |  | * |
|  | - Lật phim: cho phép điều chỉnh hình ảnh nằm ngang hay thẳng đứng khi in ảnh hoặc hiển thị trên màn hình. |  | * |
|  | - Ghi chú phim: cho phép hiển thị các chuỗi kí tự trên phim. |  | * |
|  | - Nhập tên chuyên viên chụp lên phim |  | * |
|  | - Hiển thị các thông số tiêu biểu |  | * |
|  | - Chức năng hiển thị hình ảnh: có thể hiển thị một hoặc sáu ảnh đồng thời |  | * |
|  | - Chức năng kiểm tra chất lượng hình ảnh |  | * |
|  | - Thay đổi thông tin xử lý hình ảnh: |  | * |
|  | - Menu chụp: khi thay đổi menu chụp sẽ làm thay đổi các giá trị, các chỉ số xử lý hình ảnh thành các giá trị đã được cài đặt trước cho mỗi menu chụp |  | * |
|  | - Có thể thay đổi mật độ và độ tương phản |  | * |
|  | - Xử lý tự động chọn cho mỗi vùng chụp giải phẫu |  | * |
|  | - Quay/lật: Có thể quay 90 độ sang trái/phải, quay 180 độ hoặc quay góc bất kỳ, lật trái/lật phải hoặc lật ngược phim. |  | * |
|  | - Phóng to hình ảnh/ Hiển thị ảnh toàn màn hình: cho phép được hình ảnh hiển thị to của toàn bộ hình ảnh hoặc một phần hình ảnh trên màn hình. |  | * |
|  | - Đánh dấu: cho phép đánh dấu trên hình ảnh theo khu vực giải phẫu và hướng chiếu tia X trên hình ảnh hiển thị. |  | * |
|  | - Thay đổi thông tin hình ảnh: |  | * |
|  | - Thay đổi thông tin bệnh nhân (tên, số ID, giới tính, ngày sinh) |  | * |
|  | - Thay đổi thông tin hình ảnh: Có thể thay đổi tên menu chụp, khoa yêu cầu, ngày theo dõi, trật tự hình ảnh |  | * |
|  | - Thay đổi định dạng phim |  | * |
|  | - Chức năng cắt tỉa hình ảnh |  | * |
|  | - Chức năng bảo vệ thông tin bệnh nhân |  | * |
| 9 | Phần mềm lưu trữ file trên DICOM |  | * |
|  | - Lưu trữ trong PACS |  | * |
|  | - Kết nối DICOM |  | * |
| 10 | Tấm nhận ảnh không dây |  | * |
|  | - Kích thước vùng nhận ảnh: ≥ 300mm x 400mm |  | * |
|  | - Chất nhạy sáng :Csl hoặc tương đương |  |  |
|  | - Trọng lượng: ≤ 4 kg (Bao gồm pin) |  | * |
|  | - Tiêu chuẩn không dây: IEEE 802.11n, 2.4GHz hoặc 5GHz hoặc tương đương |  |  |
|  | - Kích thước điểm ảnh : ≤ 0.16mm |  | * |
|  | - Độ phân giải: ≥ (2800 x 2300) điểm ảnh |  | * |
|  | - Thời gian sạc đầy pin: ≤ 5 giờ |  | * |
|  | - Thời gian sử dụng khi pin đầy: ≥ 4 giờ |  | * |
|  | - Khả năng kháng nước: Tiêu chuẩn IPX6 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Khả năng chịu lực (trên toàn bề mặt) : ≥ 130kg |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  |  |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (bao gồm bóng phát tia, không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  |  |
|  | - Cam kết thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có quy định) trước khi thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |