Máy siêu âm Doppler màu di động trong mổ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất cho máy chính phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |  | * |
|  | - Máy chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) hoặc tương đương. |  | * |
|  | - Nguồn điện hoạt động: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  | * |
| II. | Yêu cầu về cấu hình | Số lượng |  |
|  | Máy siêu âm Doppler màu di động trong mổ kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 máy | * |
|  | Cấu hình tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | # Thân máy chính | # : 01 Cái | # * |
|  | # Đầu dò Convex đa tần | # : 01 Cái | # * |
|  | # Đầu dò Sector tim người lớn | # : 01 Cái | # * |
|  | # Đầu dò Linear đa tần dùng trong phẫu thuật | # : 01 Cái | # * |
|  | - Phần mềm mở rộng trường nhìn toàn cảnh | : 01 Bộ | * |
|  | - Phần mềm siêu âm Doppler liên tục | : 01 Bộ | * |
|  | - Phần mềm siêu âm Doppler mô cơ tim | : 01 Bộ | * |
|  | - Phần mềm kết nối Dicom | : 01 Bộ | * |
|  | - Gel siêu âm | : 01 Can | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và Tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản |  |  |
| 1 | Tính năng chung |  |  |
|  | - Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám: Ổ bụng (tổng quát), tim mạch, sản khoa, phụ khoa, niệu khoa. |  | * |
|  | - Có các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử, Sector điện tử |  | * |
|  | - Thiết kế trên bốn bánh xe, có khoá (phanh), có tay cầm đẩy máy. |  | * |
|  | - Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥ 03 cổng |  | * |
|  | - Dung lượng ổ cứng trong: dung lượng ≥ 500 GB |  | * |
|  | - Có Bộ nhớ CINE |  | * |
|  | - TGC với 08 thanh điều khiển và Bàn phím ký tự: dạng số hóa điều khiển qua màn hình cảm ứng đa chạm |  |  |
|  | - Tích hợp bộ làm ấm Gel siêu âm |  | * |
|  | - Độ sâu hiển thị ảnh ≥ 350 mm |  | * |
|  | - Số kênh xử lý số hóa: ≥ 3.500.000 kênh |  | * |
|  | - Tốc độ khung hình: ≥ 800 khung hình/giây (hoặc Hz) |  | * |
|  | - Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời: ≥ 2 |  | * |
|  | - Dải tần số (tùy loại đầu dò): |  | * |
|  | - Tối thiểu ≤ 3.5 MHz |  | * |
|  | - Tối đa ≥ 20 MHz |  | * |
|  | - Thang xám: ≥ 250 mức |  | * |
|  | - Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh tự động |  | * |
|  | - Có kỹ thuật giảm xảo ảnh, tăng độ phân giải và độ nhạy hình ảnh. |  | * |
|  | - Có kỹ thuật giảm nhiễm (hoặc loại bỏ đốm sáng) trên hình ảnh siêu âm |  | * |
|  | - Có hình ảnh hòa âm mô hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có khả năng tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực |  | * |
|  | - Có lưu trữ, xử lý dữ liệu |  | * |
|  | - Có Màn hình hiển thị: |  | * |
|  | - Loại màn hình: LCD/LED/TFT hoặc tương đương |  | * |
|  | - Kích thước màn hình (đường chéo): ≥ 20 inch |  | * |
|  | - Độ phân giải: ≥ 1900 x 1000 điểm ảnh |  | * |
|  | - Bảng điều khiển và giao diện sử dụng: |  | * |
|  | - Màn hình điều khiển: Loại cảm ứng, |  | * |
|  | - Kích thước màn hình (đường chéo): ≥ 10 inch |  | * |
|  | - Có pin hoặc Ắc quy lưu trữ theo máy. |  | * |
| 2 | Các chế độ hoạt động tối thiểu có: |  |  |
|  | - B-mode (hoặc 2D) |  | * |
|  | - Hòa âm mô âm mô mã hóa hoặc đảo xung, |  | * |
|  | - M-mode, |  | * |
|  | - Mode dòng màu, |  | * |
|  | - Mode Doppler năng lượng |  | * |
|  | - Mode Doppler xung |  | * |
| 3 | Các kiểu hiển thị hình ảnh: |  |  |
|  | - Có Khả năng hiển thị đồng thời |  | * |
|  | - Có thể lựa chọn hiển thị xen kẽ các Mode hoặc đồng thời các Mode |  | * |
|  | - Chiếu lại hình CINE độc lập |  | * |
| 4 | Các thông số quét: |  |  |
| 4.1 | Mode B (hoặc 2D): |  | * |
|  | - Dải động: khoảng từ ≤ 40 đến ≥ 90 dB |  | * |
|  | - Tần số có thể lựa chọn |  | * |
|  | - Có nhiều mức lọc nhiễu đốm |  | * |
|  | - Bản đồ thang xám: ≥ 5 mức |  | * |
| 4.2 | Mode dòng chảy màu: |  | * |
|  | - Có đường nền |  | * |
|  | - Mật độ dòng: ≥ 3 bước |  | * |
|  | - Bản đồ màu hoặc mã màu: ≥ 8 loại |  | * |
| 4.3 | Mode Doppler xung: |  | * |
|  | - Cổng lấy mẫu: từ ≤ 1.0 đến ≥ 15 mm |  | * |
|  | - Tần số lặp xung (PRF): |  | * |
|  | - Tối thiểu ≤ 500 Hz |  | * |
|  | - Tối đa: ≥ 25.000 HZ |  | * |
|  | - Có màu hóa phổ |  | * |
|  | - Có đảo phổ |  | * |
|  | - Có thay đổi đường nền |  | * |
| 4.4 | Mode Doppler năng lượng màu: |  | * |
|  | - Có các bản đồ màu: ≥ 15 bản đồ; |  | * |
| 5 | Các chức năng đo đạc có: |  |  |
|  | - Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |  | * |
|  | - Đo đạc/tính toán trong sản khoa |  | * |
|  | - Đo đạc /tính toán Phụ khoa |  | * |
|  | - Các phép đo trong siêu âm mạch máu |  | * |
|  | - Đo và tính toán niệu khoa |  | * |
|  | - Đo đạc và tính toán trong siêu âm tim |  | * |
| 6 | Các thông số kết nối |  |  |
|  | - Khả năng kết nối: HDMI hoặc DVI-D hoặc Display – Port, USB, |  | * |
|  | - Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 |  | * |
|  | - Có khả năng kết nối mạng không dây |  | * |
| 7 | Đầu dò |  |  |
| 7.1 | Đầu dò Convex đa tần |  | * |
|  | - Ứng dụng: Ổ bụng, mạch máu. |  | * |
|  | - Dải tần: từ ≤ 1.5 đến ≥ 5.0 MHz |  | * |
|  | - Số chấn tử: ≥ 120 |  | * |
|  | - Trường nhìn (FOV): Tối đa ≥ 70° |  | * |
| 7.2 | Đầu dò Sector tim người lớn |  | * |
|  | - Ứng dụng: Siêu âm tim |  | * |
|  | - Dải tần: từ ≤ 1.5 đến ≥ 4.0 MHz |  | * |
|  | - Số chấn tử: ≥ 60 |  | * |
|  | - Trường nhìn (FOV): Tối đa ≥ 90 |  | * |
| 7.3 | Đầu dò Linear đa tần dùng cho phẫu thuật |  | * |
|  | - Ứng dụng: Mạch máu, các bộ phận nhỏ, phẫu thuật |  | * |
|  | - Dải tần: từ ≤ 4.0 đến ≥ 9.0 MHz |  | * |
|  | - Số chấn tử: ≥ 150 |  | * |
|  | - Trường nhìn (FOV): Tối đa ≥ 35 mm |  | * |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |