Máy siêu âm doppler xuyên sọ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản(*) |
| --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu chung |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước OECD hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | + Mới 100% | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) | * |
|  | - Nguồn điện hoạt động: 220V/50Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% | * |
|  | Yêu cầu về cấu hình |  |
|  | Máy siêu âm doppler xuyên sọ kèm phụ kiện tiêu chuẩn | * |
|  | Cấu hình tối thiểu bao gồm: |  |
|  | Thân máy chính: 01 cái | * |
|  | Máy tính, màn hình cảm ứng (tích hợp trong máy chính hoặc tách rời): 01 Bộ | * |
|  | Bảng điều khiển từ xa: 01 cái | * |
|  | Hệ thống xe đẩy máy: 01 cái | * |
|  | Hệ thống loa tích hợp/tách rời: 01 cái | * |
|  | Đầu dò cầm tay 2MHz: 01 cái | * |
|  | Đầu dò theo dõi 2 bên ≥ 2MHz: 02 cái | * |
|  | Đầu dò 16MHz (kèm bộ định hướng hoặc gá đầu dò):03 cái | * |
|  | Miếng dán cho đầu dò theo dõi: 50 miếng | * |
|  | Bộ mũ/giá cố định đầu dò: 01 bộ | * |
|  | Bộ giữ đầu dò (tích hợp/tách rời): 01 bộ | * |
|  | Bộ phần mềm chẩn đoán: 01 bộ | * |
|  | Bộ phần mềm theo dõi: 01 bộ | * |
|  | Bộ phần mềm phát hiện và phân biệt/phân tích thuyên tắc hoặc tương đương: 01 bộ | * |
|  | Bộ phần mềm kiểm tra vận mạch: 01 bộ | * |
|  | Bộ phần mềm kiểm tra dòng chảy: 01 bộ | * |
|  | Gel siêu âm: 01 chai | * |
|  | Bộ nguồn lưu trữ điện: 01 cái | * |
|  | Máy in màu, loại phun, khổ A4: 01 cái | * |
|  | Bộ sách hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt: 01 bộ | * |
|  | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |
|  | Tính năng chung |  |
|  | - Ứng dụng thăm khám: siêu âm doppler xuyên sọ | * |
|  | - Phương pháp quét sử dụng công nghệ siêu âm Doppler | * |
|  | - Có ≥ 4 cổng kết nối đầu dò với các màu phân biệt khác nhau | * |
|  | - Có khả năng kết nối đầu dò gồm: | * |
|  | Đầu dò chẩn đoán: có tần số 2 MHz | * |
|  | Đầu dò theo dõi: ≥ 2MHz | * |
|  | Đầu dò 16MHz | * |
|  | Chế độ làm việc |  |
|  | - Chế độ Doppler Xung (PW): | * |
|  | Đầu dò chẩn đoán: 2 MHZ | * |
|  | Đầu dò theo dõi: ≥ 2MHz | * |
|  | Đầu dò trong phẫu thuật: 16 MHz | * |
|  | - Kênh Doppler: ≥ 2 hoặc có khả năng theo dõi hai bên | * |
|  | - Cửa sổ quang phổ/độ sâu đồng thời của phổ: lên đến 8 | * |
|  | -Có chế độ doppler M-Mode | * |
|  | - Cổng/kênh tối đa: ≥ 8000 | * |
|  | - Có chế độ phát lại Có âm thanh | * |
|  | - Có chế độ ghi quang phổ liên tục (Continuous spectra recording) | * |
|  | - Có trình tạo báo cáo | * |
|  | - Ngõ vào Analog: ≥ 8 | * |
|  | - Ngõ ra Analog: ≥ 4 | * |
|  | - Cho phép đọc dữ liệu Offline | * |
|  | - Có hỗ trợ điều khiển từ xa | * |
|  | - Có lưu trữ nội bộ | * |
|  | - Có lưu trữ bên ngoài | * |
|  | - Xuất được dữ liệu doppler | * |
|  | - Xuất được dữ liệu: Có dạng pdf | * |
|  | Tính năng phần mềm |  |
|  | - Chẩn đoán (Routine) | * |
|  | - Theo dõi (Monitoring) | * |
|  | - Phát hiện và phân biệt/phân tích huyết khối thuyên tắc hoặc tương đương (Emboli Detection, Emboli Differentiation hoặc HITS (high intensity transient signals) Detection, HITS Analysis hoặc tương đương) | * |
|  | - Vận mạch (Vasomotor) | * |
|  | - Dòng chảy (Evoke-Flow) | * |
|  | - Kiểm tra chết não (Brain Death) | * |
|  | - Kiểm tra trong mổ (trong phẫu thuật) | * |
|  | - Kết nối mạng DICOM | * |
|  | Máy tính |  |
|  | - Chíp xử lý (CPU): từ 4 lõi Cores (Quad Core) trở lên | * |
|  | - RAM: ≥ 8GB | * |
|  | - Đĩa cứng: ≥ 256GB SSD | * |
|  | - Hệ điều hành: Windows 10 bản quyền trở lên | * |
|  | - Màn hình: Loại cảm ứng, kích thước (đường chéo) ≥ 18 inch | * |
|  | Máy in màu |  |
|  | - Công nghệ: in phun | * |
|  | - Khổ giấy: A4 | * |
|  | - Độ phân giải: ≥ 5500 x 1400 dpi | * |
|  | - Tốc độ: ≥ 15 trang/phút | * |
|  | - Kết nối: USB 2.0 hoặc mạng LAN | * |
|  | Bộ lưu điện |  |
|  | - Công suất: ≥ 2KVA | * |
|  | Yêu cầu khác |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |