Máy siêu âm tim mạch, ≥ 4 đầu dò (có đầu dò tim, mạch)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản(*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Châu Âu |  | * |
|  | Chất lượng: |  | * |
|  | Mới 100% |  | * |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | Nguồn điện: 220V/50Hz |  | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  | * |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC |  | * |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Máy siêu âm tim mạch, ≥ 4 đầu dò (có đầu dò tim, mạch) kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 02 máy |  |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi máy bao gồm: |  |  |
|  | - Máy chính kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy | : 01 Cái | * |
|  | - Đầu dò Sector chuyên tim người lớn qua thành ngực | : 01 Cái | * |
|  | - Đầu dò Sector chuyên tim trẻ em | : 01 Cái | * |
|  | - Đầu dò Convex tổng quát | : 01 Cái | * |
|  | - Đầu dò Linear | : 01 Cái | * |
|  | - Phần mềm kết nối chuẩn DICOM có bản quyền | : 01 Bộ | * |
|  | - Phần mềm bao gồm cả hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng có bản quyền trọn đời máy | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim | : 01 Bộ | * |
|  | Bao gồm: |  |  |
|  | + Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim cho thất trái |  | * |
|  | + Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim cho thất phải |  | * |
|  | + Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim cho nhĩ trái |  | * |
|  | - Phần mềm tự động đo phân suất tống máu | : 01 Bộ | * |
|  | - Phần mềm tự động đo đạc trên 2D dựa trên AI | : 01 Bộ | * |
|  | - Phần mềm thăm khám ổ bụng tổng quát | : 01 Bộ | * |
|  | - Phần mềm thăm khám mạch máu | : 01 Bộ | * |
|  | - Phần mềm thăm khám nhi khoa | : 01 Bộ | * |
|  | - Các thiết bị, vật tư phụ trợ khác: |  | * |
|  | Bộ máy tính để bàn (có đầy đủ màn hình, case, chuột, bàn phím) và máy in laser (loại in đen trắng) | : 01 Bộ | * |
|  | Máy in nhiệt | : 01 Cái | * |
|  | Bộ lưu điện | : 01 Cái | * |
|  | Giấy in nhiệt | : 01 Cuộn | * |
|  | Gel siêu âm | : 01 Can | * |
|  | Cáp điện tim | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng và bản dịch tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | Tính năng chung |  |  |
|  | Là thiết bị siêu âm Doppler màu ứng dụng trong siêu âm tim người lớn, tim trẻ em, ổ bụng, mạch máu |  | * |
|  | - Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy, bánh xe có khóa |  | * |
|  | - Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 40 cm |  | * |
|  | - Số cổng cắm đầu dò: ≥ 4 cổng |  | * |
|  | - Thang xám: ≥ 250 mức |  | * |
|  | - Tốc độ khung hình: ≥ 1900 khung hình/giây (fps) hoặc Hz |  | * |
|  | - Màn hình hiển thị siêu âm: |  | * |
|  | + Loại Màn hình màu LCD/TFT/LED hoặc tương đương |  |  |
|  | + Kích thước màn hình ≥ 21 inch |  | * |
|  | + Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 điểm ảnh |  | * |
|  | + Góc nhìn phương ngang lớn hơn ≥ 170 độ |  | * |
|  | + Di chuyển LCD: dịch chuyển theo phương ngang, phương thẳng đứng và Xoay theo mọi hướng |  | * |
|  | + Tỷ lệ tương phản: 1000:1 |  | * |
|  | - Màn hình điều khiển: |  | * |
|  | + Loại màn hình có cảm ứng |  | * |
|  | + Kích thước màn hình ≥ 10 inch |  | * |
|  | Đầu dò |  |  |
|  | Đầu dò Sector chuyên tim người lớn qua thành ngực: |  | * |
|  | - Loại Đầu dò ma trận hoặc ma trận đơn tinh thể hoặc tương đương |  | * |
|  | - Ứng dụng thăm khám: tim người lớn. |  | * |
|  | - Khoảng tần số quét: từ ≤ 1.5 đến ≥ 5.0 MHz |  | * |
|  | - Trường nhìn: ≥ 90º |  | * |
|  | Đầu dò Sector chuyên tim trẻ em: |  | * |
|  | - Ứng dụng thăm khám: tim trẻ em, thóp trẻ sơ sinh |  | * |
|  | - Khoảng tần số quét: từ ≤ 3.0 đến ≥ 8.0 MHz |  | * |
|  | - Trường nhìn: ≥ 90º |  | * |
|  | Đầu dò Convex tổng quát: |  | * |
|  | - Loại đầu dò đơn tinh thể hoặc tinh thể đồng nhất hoặc tương đương |  | * |
|  | - Ứng dụng thăm khám: ổ bụng |  | * |
|  | - Khoảng tần số quét: từ ≤ 2.0 đến ≥ 5.0 MHz |  | * |
|  | - Trường nhìn: ≥ 70º |  | * |
|  | Đầu dò Linear: |  | * |
|  | Ứng dụng thăm khám: mạch máu |  | * |
|  | - Khoảng tần số quét: từ ≤ 5.0 đến ≥ 12.0 MHz |  | * |
|  | - Trường nhìn: ≥ 35mm |  | * |
|  | Chế độ hiển thị hình ảnh |  | * |
|  | - Tạo ảnh 2D |  | * |
|  | - M-mode |  | * |
|  | - M-mode màu |  | * |
|  | - M-mode giải phẫu |  | * |
|  | - Doppler liên tục |  | * |
|  | - Doppler xung |  | * |
|  | - Doppler vận tốc mô hoặc Doppler mô (TDI/TVI) |  | * |
|  | - Dòng màu 2D hoặc Doppler màu |  | * |
|  | Chế độ 2D |  | * |
|  | - Điều khiển chiều rộng và độ nghiêng hoặc vị trí (của trường nhìn) |  | * |
|  | - Tỉ lệ khung hình: Tối đa ≥ 1900 khung hình/giây (tùy thuộc đầu dò, cài đặt và ứng dụng ) |  | * |
|  | - Phát lại để xem xét lại hoặc tự động lặp hình ảnh, có thể điều chỉnh các thông số như: độ khuếch đại, tốc độ phát lại |  | * |
|  | - Đảo ảnh trái/phải và trên/dưới |  | * |
|  | - Thang xám ≥ 256 mức |  | * |
|  | - Chế độ 2D màu hoặc màu hóa |  | * |
|  | - Hình ảnh ghép phức hợp nhiều góc hoặc kết hợp chùm tia đa hướng |  | * |
|  | - Tự động tối ưu hóa mô |  | * |
|  | - Chức năng làm giảm nhiễu đốm |  | * |
|  | M-mode, M-mode giải phẫu |  | * |
|  | - Đồng thời hiển thị chế độ M và 2D |  | * |
|  | - Phát lại để xem lại dữ liệu M mode |  | * |
|  | - Định dạng trên – dưới, song song hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có thể điều chỉnh dải vận tốc hoặc tốc độ quét |  | * |
|  | Phổ Doppler |  | * |
|  | - Có thể điều chỉnh dải vận tốc |  | * |
|  | - Hiệu chuẩn góc |  | * |
|  | - Kích thước thể tích mẫu điều chỉnh: từ ≤1 đến ≥ 15 mm |  | * |
|  | Hình ảnh tốc độ mô (hoặc Doppler mô) |  | * |
|  | - Tốc độ khung hình: Tối đa ≥ 240 khung hình/giây |  | * |
|  | Hình ảnh Doppler màu |  | * |
|  | - Hiển thị đồng thời hình ảnh 2D và hình ảnh 2D với dòng màu |  | * |
|  | - Đảo màu |  | * |
|  | - Đường nền màu biến thiên hoặc có bản đồ màu |  | * |
|  | - Có chế độ hiển thị các mạch máu nhỏ với độ nhạy tăng cường |  | * |
|  | Các ứng dụng |  | * |
|  | - Siêu âm tim |  | * |
|  | - Siêu âm mạch máu ngoại vi |  | * |
|  | - Siêu âm nhi |  | * |
|  | Các phần mềm thăm khám |  | * |
|  | - Phân tích tim |  | * |
|  | - Phân tích mạch máu |  | * |
|  | - Phân tích ổ bụng, tổng quát |  | * |
|  | Phần mềm tính toán, phân tích chuyên sâu |  | * |
|  | - Phép đo ổ bụng |  | * |
|  | - Phân tích tim: |  | * |
|  | + Tâm nhĩ trái |  | * |
|  | + Tâm nhĩ phải |  | * |
|  | + Tâm thất trái |  | * |
|  | + Tâm thất phải |  | * |
|  | + Đo phân suất tống máu |  | * |
|  | + Phương trình liên tục |  | * |
|  | + Van động mạch chủ |  | * |
|  | + Van hai lá |  | * |
|  | + TAPSE (nghiên cứu vận động vòng van ba lá) |  | * |
|  | + Nhịp tim |  | * |
|  | + Tỷ lệ E/A |  | * |
|  | - Phần mềm thăm khám tim chuyên sâu: |  | * |
|  | + Phần mềm định lượng các phép đo hoặc đo các thông số tim ở hình 2D bằng AI; |  | * |
|  | + Phần mềm tự động cung cấp kết quả những thông số thường đo đạc |  | * |
|  | + Phần mềm tự động tính toán phân suất tống máu trên 2D |  | * |
|  | + Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim cho tâm thất trái , thất phải, nhĩ trái. |  | * |
|  | + Có thể nâng cấp lên đầu dò siêu âm tim 4D (hoặc 3D thời gian thực) |  | * |
|  | Phép đo mạch máu tổng quát: Tỉ lệ S/D, PI, RI, HR. |  | * |
|  | Phần mềm thăm khám mạch máu chuyên sâu: tự động đo độ dày lớp nội trung mạc của động mạch cảnh |  | * |
|  | - Phép đo chung (Chỉ số kháng, chỉ số nhịp tim, Thể tích, Diện tích) |  | * |
|  | Lưu trữ dữ liệu |  |  |
|  | - Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB |  | * |
|  | - Có bộ nhớ Cine |  | * |
|  | - Khả năng phát lại Cine |  | * |
|  | - Bộ nhớ theo thời gian |  | * |
|  | - Hiển thị hình cine kép |  | * |
|  | - Định dạng lưu ảnh: JPEG, DICOM hoặc Raw DICOM |  | * |
|  | - So sánh ảnh thăm khám cũ với hiện tại |  | * |
|  | Khả năng kết nối |  |  |
|  | - Số cổng lắp đầu dò: ≥ 4 cổng |  | * |
|  | - Có cổng USB |  | * |
|  | - Cổng DVI-D hoặc tương đương |  |  |
|  | - Kết nối Ethernet |  | * |
|  | - Kết nối DICOM |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT- BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |