Máy siêu âm Doppler màu tổng quát, ≥ 3 đầu dò (Có đầu dò siêu âm trực tràng)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2024 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước OECD hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Thiết bị chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Máy siêu âm Doppler màu tổng quát, ≥ 3 đầu dò (Có đầu dò siêu âm trực tràng) | : 01 Máy | * |
|  | Cấu hình tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | - Thân máy chính kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy | : 01 Cái | * |
|  | - Đầu dò tổng quát (Convex) | : 01 Cái | * |
|  | - Đầu dò mạch máu (Linear) | : 01 Cái | * |
|  | - Đầu dò siêu âm trực tràng hai bình diện (Đầu dò nội khoang hai bình diện) | : 01 Cái | * |
|  | - Phần mềm thăm khám | : 01 bộ | * |
|  | - Phần mềm siêu âm đàn hồi mô mềm bán định lượng hoặc định lượng (trong siêu âm trực tràng) | : 01 bộ | * |
|  | - Phần mềm nhận diện và hỗ trợ hiển thị (hoặc làm sáng) kim sinh thiết hoặc tương đương | : 01 bộ | * |
|  | - Phần mềm kết nối chuẩn DICOM | : 01 Bộ | * |
|  | - Bàn đạp chân | : 01 bộ | * |
|  | - Các thiết bị, vật tư phụ trợ khác: |  |  |
|  | + Bộ máy tính để bàn (kèm màn hình, bàn phím, chuột) kèm máy in | : 01 Bộ | * |
|  | + Bộ lưu điện | : 01 Cái | * |
|  | + Gel siêu âm | : 01 Can | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng và bản dịch tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | Tính năng chung |  |  |
|  | - Là thiết bị siêu âm Doppler màu ứng dụng trong siêu âm: ổ bụng (tổng quát), mạch máu, sản khoa/phụ khoa, niệu khoa, tuyến vú, tuyến giáp. |  | * |
|  | - Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy, bánh xe có khóa |  | * |
|  | - Phương pháp quét: Convex điện tử, Linear điện tử. |  | * |
|  | - Số cổng cắm đầu dò: ≥ 4 cổng |  | * |
|  | - Thang xám: ≥ 250 mức |  | * |
|  | - Kênh xử lý hệ thống: Tối đa ≥ 4.500.000 kênh |  | * |
|  | - Tốc độ khung hình: ≥ 800 khung hình/giây (hoặc Hz) |  | * |
|  | - Có màn hình hiển thị: |  | * |
|  | + Loại Màn hình màu LCD/TFT/LED/ OLED hoặc tương đương |  |  |
|  | + Kích thước màn hình (đường chéo): ≥ 21 inch |  | * |
|  | + Độ phân giải: ≥ 1900 x 1000 điểm ảnh |  | * |
|  | - Có màn hình điều khiển: |  | * |
|  | + Có cảm ứng |  | * |
|  | + Kích thước màn hình (đường chéo): ≥ 10 inch |  | * |
|  | - Có đảo ảnh (trái/phải), xoay ảnh. |  | * |
|  | - Có Zoom |  | * |
|  | - Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 400 mm |  | * |
|  | - Hình ảnh Doppler màu: |  | * |
|  | + Đảo màu; |  | * |
|  | - Hiển thị đồng thời ảnh xám 2D và ảnh 2D với dòng màu; |  | * |
|  | - Lưu trữ dữ liệu: |  | * |
|  | + Dung lượng Ổ cứng lưu trữ: ≥ 500 GB |  | * |
|  | + Có bộ nhớ Cine |  | * |
|  | + Khả năng phát lại Cine |  | * |
|  | + Định dạng lưu ảnh: JPEG, AVI, DICOM |  | * |
|  | Chế độ hiển thị hình ảnh (Mode) |  | * |
|  | - Chế độ 2D (hoặc B-Mode) |  | * |
|  | - Chế độ M-mode hoặc tương đương |  | * |
|  | - Chế độ Doppler: |  | * |
|  | + Doppler liên tục (CW Doppler) hoặc tương đương |  |  |
|  | + Doppler xung (PW Doppler) hoặc tương đương |  |  |
|  | + Dòng màu (CFM) hoặc tương đương |  |  |
|  | Chế độ 2D (hoặc B-Mode): |  | * |
|  | - Độ khuếch đại: Tối đa ≥ 80 dB |  | * |
|  | - Dải động: khoảng từ ≤ 40 đến ≥ 90 dB |  | * |
|  | - Tần số có thể lựa chọn (tùy loại đầu dò) |  | * |
|  | - Trung bình khung (hoặc độ ổn định): Có nhiều bước điều chỉnh |  | * |
|  | - Mật độ dòng: ≥ 5 bước |  | * |
|  | - Lọc nhiễu đốm: ≥ 5 mức |  | * |
|  | - Bản đồ thang xám: ≥ 5 mức |  | * |
|  | Doppler năng lượng: |  | * |
|  | - Có các bản đồ màu: ≥ 10 bản đồ |  | * |
|  | - Độ mịn (Lọc không gian): Có |  | * |
|  | Phổ Doppler (Doppler xung): |  | * |
|  | - Tần số lặp xung PRF: |  | * |
|  | + Tối thiểu ≤ 1.000 Hz |  | * |
|  | + Tối đa ≥ 25.000 Hz |  | * |
|  | - Có lọc thành (wall filter) |  | * |
|  | - Có đảo phổ |  | * |
|  | - Có thay đổi đường nền |  | * |
|  | - Kích cỡ cổng lấy mẫu: Tối thiểu ≤ 1.0 mm, và tối đa đến ≥ 10 mm |  | * |
|  | Hình ảnh Doppler màu (Dòng màu) : |  | * |
|  | - Tần số lặp xung PRF: |  | * |
|  | + Tối thiểu ≤ 1000 Hz |  | * |
|  | + Tối đa ≥ 15.000 Hz |  | * |
|  | - Có đường nền |  | * |
|  | - Mật độ dòng: ≥ 5 bước |  | * |
|  | - Bản đồ màu (hoặc mã màu ): ≥ 10 loại |  | * |
|  | - Có lọc thành |  | * |
|  | Các ứng dụng |  |  |
|  | - Siêu âm mạch máu |  | * |
|  | - Siêu âm tuyến vú, tuyến giáp |  | * |
|  | Các phần mềm thăm khám |  | * |
|  | - Phân tích mạch máu |  | * |
|  | - Phân tích ổ bụng, tổng quát |  | * |
|  | Phần mềm tính toán, phân tích chuyên sâu |  | * |
|  | - Có phép đo tổng quát (hoặc ổ bụng) |  | * |
|  | - Có phép đo mạch máu |  | * |
|  | - Có ứng dụng sản/phụ khoa |  | * |
|  | - Có phần mềm siêu âm đàn hồi mô mềm bán định lượng hoặc định lượng (trong siêu âm trực tràng) |  | * |
|  | - Có khả năng nâng cấp lên phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng |  | * |
|  | - Có khả năng hiển thị song song hình ảnh CT, MRI với hình ảnh siêu âm động trên màn hình siêu âm hoặc tương đương. |  | * |
|  | - Có Phần mềm hỗ trợ làm sinh thiết: Hỗ trợ hiển thị (hoặc làm sáng) kim sinh thiết, |  | * |
|  | Các phép đo và phân tích: |  | * |
|  | - Đo khoảng cách |  | * |
|  | - Đo diện tích và chu vi |  | * |
|  | - Đo thể tích |  | * |
|  | - Đo góc |  | * |
|  | - Đo thời gian |  | * |
|  | - Đo nhịp tim |  | * |
|  | - Đo vận tốc |  | * |
|  | Đầu dò |  |  |
|  | Đầu dò siêu âm trực tràng (Đầu dò nội khoang hai bình diện): |  | * |
|  | - Khoảng tần số quét: Tối thiểu ≤ 5.0 MHz, và tối đa đến ≥ 8.0 MHz |  | * |
|  | - Loại đầu dò: 02 (hai) bình diện |  | * |
|  | - Trường nhìn (góc quét): Tối đa ≥ 120° |  | * |
|  | - Có hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết (có kèm bộ gá hướng dẫn sinh thiết) |  | * |
|  | Đầu dò tổng quát (Convex) |  | * |
|  | - Ứng dụng thăm khám: ổ bụng |  | * |
|  | - Khoảng tần số quét: từ ≤ 1.0 đến ≥ 5.0 MHz |  | * |
|  | - Trường nhìn: tối đa ≥ 70o |  | * |
|  | - Số chấn tử: ≥ 160 |  | * |
|  | Đầu dò mạch máu (Linear): |  | * |
|  | - Ứng dụng thăm khám: mạch máu, cơ xương khớp |  | * |
|  | - Khoảng tần số quét: từ ≤ 5.0 đến ≥ 11.0 MHz |  | * |
|  | - Trường nhìn: tối đa ≥ 35mm |  | * |
|  | - Số chấn tử: ≥ 160 |  | * |
|  | Khả năng kết nối |  |  |
|  | - Số cổng lắp đầu dò: Có tối đa ≥ 4 cổng |  | * |
|  | - Có cổng USB |  | * |
|  | - Cổng DVI-D hoặc HDMI hoặc tương đương |  |  |
|  | - Kết nối DICOM |  | * |
|  | - Có khả năng kết nối mạng không dây hoặc có dây. |  | * |
|  | Bộ máy tính để bàn |  |  |
|  | - Bao gồm cả màn hình hiển thị, chuột, bàn phím, cây (case) máy tính |  | * |
|  | - Phần mềm hệ điều hành có bản quyền |  | * |
|  | - CPU: Core i5 trở lên. |  | * |
|  | - Ổ cứng lưu trữ: Dung lượng ≥ 500 GB |  | * |
|  | - RAM: loại dung lượng 8G trở lên |  | * |
|  | - Màn hình có kích thước (đường chéo) : ≥ 19 inch |  | * |
|  | - Máy in laser đen trắng; Khổ giấy loại A4; Tốc độ in: ≥ 10 trang/phút |  | * |
|  | Bộ lưu điện UPS Online |  |  |
|  | - Loại online |  | * |
|  | - Công suất: tối đa ≥ 2 kVA |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |