Máy siêu âm gây tê đám rối

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản(*) |
| --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu chung: |  |
|  | Năm sản xuất: 2024 trở đi | * |
|  | Chất lượng: |  |
|  | Thiết bị mới 100% | * |
|  | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) | * |
|  | Nguồn điện hoạt động: 220V/50Hz | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa : ≥ 70% | * |
|  | Yêu cầu về cấu hình |  |
|  | Máy siêu âm gây tê đám rối kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 3 máy | * |
|  | Cấu hình mỗi máy tối thiểu gồm: | * |
|  | Thân máy chính kèm màn hình: 01 Cái | * |
|  | Đầu dò siêu âm tổng quát (Convex): 01 Cái | * |
|  | Đầu dò siêu âm mạch máu (Linear): 01 Cái | * |
|  | Phần mềm tăng cường hiển thị kim sinh thiết hoặc tương đương: 01 Bộ | * |
|  | Pin sạc: 01 Bộ | * |
|  | Xe đẩy máy: 01 Cái | * |
|  | Gel siêu âm: 01 Lọ | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt: 01 Bộ | * |
|  | Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản |  |
|  | Tính năng chung: |  |
|  | Máy siêu âm loại xách tay sử dụng trong thăm khám siêu âm: ổ bụng (tổng quát); mạch máu; cơ xương khớp | * |
|  | Được gá lên xe đẩy; | * |
|  | Màn hình hiển thị: | * |
|  | + Màn hình màu | * |
|  | + Loại LCD/LED hoặc tương đương |  |
|  | + Kích thước ≥ 15.0 inch | * |
|  | + Độ phân giải ≥ 1200 x 800 điểm ảnh | * |
|  | Số kênh xử lý ≥ 120.000 kênh | * |
|  | Có chức năng hiển thị rõ hình ảnh đường kim sinh thiết hoặc tương đương | * |
|  | Số cổng cắm đầu dò tối đa: ≥ 3 cổng | * |
|  | Khả năng hoạt động của nguồn dự trữ cho máy hoạt động liên tục: tối đa ≥ 50 phút | * |
|  | Ổ cứng lưu trữ: | * |
|  | + Là loại SSD, | * |
|  | + Dung lượng ≥ 256 GB. | * |
|  | - Có bộ nhớ Cine | * |
|  | Khả năng kết nối: DICOM 3.0 | * |
|  | Có khả năng kết nối mạng không dây | * |
|  | Các chế độ hoạt động |  |
|  | Chế độ 2D hoặc chế độ B hoặc tương đương |  |
|  | Chế độ M | * |
|  | Chế độ Doppler: | * |
|  | + Doppler màu (CFM) | * |
|  | + Doppler xung (PW) | * |
|  | + Doppler liên tục (CW Doppler) |  |
|  | Các chức năng đo đạc |  |
|  | - Đo lường ở chế độ 2D (hoặc B-Mode) | * |
|  | - Đo đạc khoảng cách | * |
|  | - Đo đạc góc | * |
|  | - Hình elip và đường viền (hoặc cong) | * |
|  | - Thể tích | * |
|  | - Đo lường trong sản khoa | * |
|  | - Đo lường trong phụ khoa | * |
|  | - Đo lường trong siêu âm tim | * |
|  | Các chế độ xử lý và hiển thị hình ảnh: |  |
|  | Mode B: | * |
|  | - Thang xám: ≥ 5 mức | * |
|  | - Đổ màu 2D: ≥ 8 bản đồ | * |
|  | Mode M: | * |
|  | - Điều chỉnh được gain | * |
|  | - Lựa chọn tốc độ quét: ≥ 5 mức | * |
|  | - Thang màu: ≥ 7 mức | * |
|  | Doppler màu (Dòng màu): | * |
|  | - Bản đồ màu: ≥ 10 loại; | * |
|  | - Dải PRF từ ≤ 300 Hz đến ≥ 14.000 Hz | * |
|  | - Có Lái tia hoặc góc | * |
|  | - Đảo màu Doppler | * |
|  | - Mật độ dòng Doppler màu có thể điều chỉnh | * |
|  | - Lọc thành: ≥ 4 mức | * |
|  | - Làm mịn màu: ≥ 3 mức | * |
|  | Doppler xung (PW): | * |
|  | - Dải PRF từ ≤ 1.000 đến ≥ 14.000 Hz | * |
|  | - Có thể điều chỉnh kích thước cửa sổ lấy mẫu: từ ≤ 1.0 đến ≥ 15 mm | * |
|  | - Lựa chọn tốc độ quét: ≥ 5 mức | * |
|  | - Bản đồ màu Doppler: ≥ 5 bản đồ | * |
|  | - Có dịch chuyển đường nền | * |
|  | - Có Đảo phổ | * |
|  | Đầu dò |  |
|  | Đầu dò siêu âm tổng quát (Convex): | * |
|  | - Ứng dụng: siêu âm tổng quát ổ bụng, sản khoa. | * |
|  | - Tần số: Tối thiểu ≤ 2.0 MHz và tối đa đến ≥ 5.0 MHz | * |
|  | - Số chấn tử : ≥ 120 | * |
|  | Đầu dò siêu âm mạch máu (Linear): | * |
|  | - Ứng dụng: mạch máu, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ. | * |
|  | - Tần số: Tối thiểu ≤ 5.0 MHz, và tối đa đến ≥ 13.0 MHz | * |
|  | - Số chấn tử : ≥ 120 | * |
|  | Xe đẩy máy |  |
|  | - Xe đẩy chính hãng | * |
|  | - Có ≥ 4 bánh xe để di chuyển | * |
|  | Yêu cầu khác |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. | * |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: | * |
|  | Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 | * |
|  | Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) | * |
|  | Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |