Hệ thống máy xạ áp sát suất liều cao ≥ 24 kênh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | Chất lượng: |  |  |
|  | Hãng sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | Thiết bị mới 100% |  | * |
|  | Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | Nguồn điện cung cấp: 380V/220V/50 Hz |  | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥30ºC |  | * |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  | * |
|  | Yêu cầu cấu hình | Số lượng |  |
|  | Hệ thống máy xạ áp sát suất liều cao ≥ 24 kênh kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Hệ thống | * |
|  | Cấu hình hệ thống tối thiểu gồm: |  |  |
|  | Máy chính xạ trị áp sát suất liều cao và các phụ kiện | :01 hệ thống | * |
|  | Nguồn xạ Ir-192 sau khi lắp máy | : 01 nguồn | * |
|  | Nguồn xạ Ir-192 thay thế trong thời gian bảo hành | : 02 nguồn | * |
|  | Hệ thống máy xạ trị áp sát suất liều cao ≥ 24 kênh |  | * |
|  | Hệ thống máy chính | : 01 hệ thống | * |
|  | Máy tính, bàn điều khiển | : 01 bộ | * |
|  | Thiết bị cảnh báo bức xạ | : 01 bộ | * |
|  | Acquy dự phòng (đưa nguồn vào vị trí an toàn khi mất điện) | : 01 cái | * |
|  | Container/thùng chứa nguồn trong trường hợp khẩn cấp | : 01 cái | * |
|  | Camera, monitor theo dõi | : 01 bộ | * |
|  | Bàn điều trị bệnh nhân | : 01 cái | * |
|  | Máy hút ẩm | : 03 cái | * |
|  | Cửa chắn an toàn bức xạ với bộ điều khiển cửa | : 01 hệ thống | * |
|  | Máy tính liều, lập kế hoạch điều trị theo 2D, 3D, gồm: |  |  |
|  | Máy tính chủ | : 01 bộ | * |
|  | Máy tính trạm | : 02 bộ | * |
|  | Phần mềm tái tạo ảnh 3D | : 01 phần mềm | * |
|  | Bộ lưu điện online UPS online | : 03 bộ | * |
|  | Kết nối mạng quản lý xạ trị ung thư đi kèm hệ thống |  | * |
|  | Phần mềm cho phép kết nối giữa hệ thống diều khiển HDR với với hệ thống quản lý thông tin xạ trị có sẵn tại bệnh viện | :01 phần mềm | * |
|  | Hệ thống máy đo liều: |  |  |
|  | Máy đo liều | : 01 cái | * |
|  | Detector tinh thể giếng | : 01 cái | * |
|  | Hệ thống máy quét, máy in |  |  |
|  | Máy in laser màu | : 01 cái | * |
|  | Máy in đen trắng | : 01 cái | * |
|  | Dụng cụ kèm theo |  |  |
|  | Ống nhựa implant, chiều dài ≥ 30 cm | : 03 hộp | * |
|  | Ống dẫn hình trứng hoặc ống dẫn chuyển | : 20 cái | * |
|  | Kim nhựa đường kính khoảng 6F (Fr) (hoặc 2.0mm) (±≤10%) , chiều dài ≥ 290 mm: | : 04 hộp | * |
|  | Bộ dụng cụ áp sát cổ tử cung, âm đạo cao cấp: : 01 Bộ | : 01 bộ | * |
|  | Bộ dụng cụ đặt ống dẫn, hình trứng bên phải hoặc hình trụ, loại ống kích thước ≤ 30mm và/hoặc góc đáp ứng ≤ 60độ | : 01 cái | * |
|  | Bộ dụng cụ đặt ống dẫn, hình trứng bên trái hoặc hình trụ, loại ống kích thước ≤ 30mm và/hoặc góc đáp ứng ≤ 60độ: | : 01 cái | * |
|  | Bộ dụng cụ đặt ống dẫn, hình trứng bên phải hoặc hình trụ, loại ống kích thước ≤ 30mm và/hoặc góc đáp ứng ≤ 60độ | : 01 cái | * |
|  | Bộ dụng cụ đặt ống dẫn, hình trứng bên trái hoặc hình trụ, loại ống kích thước ≤ 30mm và/hoặc góc đáp ứng ≤ 60độ: | : 01 cái | * |
|  | Nắp âm đạo hoặc nút chặn cổ tử cung cho ống dẫn | : 04 cái | * |
|  | -Ống dẫn cỡ khoảng 30 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: ≥30độ | : 01 cái | * |
|  | -Ống dẫn cỡ khoảng 40 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: ≥30độ | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 50 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: ≥30độ | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 60 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: ≥30độ | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 70 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: ≥30độ | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 30 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng ≥15độ | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 40 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng ≥15độ | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 50 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng ≥15độ | : 01 cái | * |
|  | -Ống dẫn cỡ khoảng 60 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng ≥15 độ | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 70 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng ≥15độ | : 01 cái | * |
|  | - Bộ cố định | : 01 cái | * |
|  | - Kẹp cố định | : 01 cái | * |
|  | - Mẫu đặt hông chậu | : 03 cái | * |
|  | - Thanh đặt hông chậu | : 01 cái | * |
|  | - Dụng cụ hỗ trợ đặt xen kẽ | : 01 cái | * |
|  | Bộ dụng cụ áp xạ cổ tử cung - âm đạo | : 01 bộ | * |
|  | Ống dẫn hình trứng 1 hoặc Ống dẫn dạng hình trứng trái (kích thước lỗ hình trứng ≥13 mm) | : 01 cái | * |
|  | Ống dẫn hình trứng 2 hoặc Ống dẫn dạng hình trứng phải (kích thước lỗ hình trứng ≥13 mm | : 01 cái | * |
|  | Ống đặt xen kẽ | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 30 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 15 độ(±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 40 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 15 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 50 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 15 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 60 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 15 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 70 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 15 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 80 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 15 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 30 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 30 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 40 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng30 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 50 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 30 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 60 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 30 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 70 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 30 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 80 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 30 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 30 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 45 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 40 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 45 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 50 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 45 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 60 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 45 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 70 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 45 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | - Ống dẫn cỡ khoảng 80 mm (±≤10%) và/hoặc nghiêng: khoảng 45 độ (±≤10%) | : 01 cái | * |
|  | Ống dẫn hình trứng dạng cặp đặt xen kẽ ≥ 15 mm | : 01 cái | * |
|  | Ống dẫn hình trứng dạng cặp đặt xen kẽ khoảng 20 mm (±≤ 10%): | : 01 cái | * |
|  | Ống dẫn hình trứng dạng cặp đặt xen kẽ khoảng 25 mm (±≤ 10%): | : 01 cái | * |
|  | Ống dẫn hình trứng dạng cặp đặt xen kẽ khoảng 30 mm (±≤ 10%): | : 01 cái | * |
|  | Kẹp cố định dụng cụ đặt | : 01 cái | * |
|  | Kẹp khoá ống | : 01 cái | * |
|  | Ống dẫn hình trứng 1 hoặc Ống dẫn dạng hình trứng trái | : 02 cái | * |
|  | Ống dẫn hình trứng 2 hoặc Ống dẫn dạng hình trứng phải | : 02 cái | * |
|  | Ống dẫn nghiêng góc khoảng 15 độ (±≤10%): | : 02 cái | * |
|  | Ống dẫn nghiêng góc khoảng 30 độ (±≤10%): | : 02 cái | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | Các chức năng điều trị tối thiểu có: Ung thư cổ tử cung, Ung thư tuyến tiền liệt, Ung thư trực tràng, Ung thư vú, Ung thư vòm họng, Ung thư thực quản, Ung thư phế quản, Ung thư lưỡi hoặc đầu cổ |  | * |
|  | Hệ thống máy xạ trị áp sát |  |  |
|  | Hệ thống máy chính |  |  |
|  | Có số kênh ≥ 30 |  | * |
|  | Có ≥100 vị trí dừng đáp ứng cho điều trị các bệnh lý xạ áp sát, với công nghệ tiên tiến có khả năng nâng cấp |  | * |
|  | Có khả năng xạ trị áp trong suất liều cao (HDR) và xạ trị trong bước xung (PDR) |  | * |
|  | Hệ thống điều khiển nguồn: |  | * |
|  | Bằng động cơ bước hoặc tương đương |  |  |
|  | Sử dụng bộ giám sát vị trí |  | * |
|  | Khoảng di chuyển nguồn: ≥ 400mm |  | * |
|  | Độ chính xác vị trí của nguồn: ≤ 1 mm |  | * |
|  | Bước di chuyển nguồn/khoảng cách bước tối thiểu: mỗi mức chỉnh ≤1mm. |  | * |
|  | Tự động nạp nguồn vào catheter theo phương thức của từng nhà sản xuất |  | * |
|  | Hệ thống an toàn và báo động: |  | * |
|  | Có chức năng theo dõi phóng xạ qua hệ thống máy tính để đảm bảo nguồn được cài đặt đúng |  | * |
|  | Có bộ phận đo phóng xạ, điều khiển di chuyển nguồn xạ, kiểm tra bộ áp xạ và dây dẫn nguồn |  | * |
|  | Có tính năng điều khiển vị trí nguồn giả |  | * |
|  | Hiển thị, in tình trạng của hệ thống hay báo lỗi |  | * |
|  | Tự động trả nguồn về vị trí an toàn khi hệ thống báo lỗi và tiếp tục được từ ngay vị trí nguồn khi báo lỗi để đảm bảo quá trình điều trị, đảm bảo không quá liều điều trị. |  | * |
|  | Có động cơ hoạt động bằng nguồn cấp 1 chiều dùng trong trường hợp khẩn cấp và có hệ thống trả nguồn bằng tay |  | * |
|  | Có hệ thống theo dõi điều trị từ phòng điều khiển |  | * |
|  | Có tính năng khóa |  | * |
|  | Có đèn cảnh báo tia xạ hoạt động |  | * |
|  | Hệ thống máy tính và bàn điều khiển |  |  |
|  | Hệ thống điều khiển : |  |  |
|  | - Hệ thống điều khiển sử dụng máy tính, điều hành mọi chức năng, đồng bộ với mọi hoạt động của máy chính, có chức năng thu nhận dữ liệu và xử lý tái tạo ảnh |  | * |
|  | - Phần mềm điều khiển thân thiện dễ sử dụng có phân loại rõ các modul bao gồm: kế hoạch xạ trị, báo cáo, kiểm tra, phần điều trị - được mô tả trong tài liệu đặc tính kỹ thuật. |  | * |
|  | - Hỗ trợ nhập Dicom file |  | * |
|  | - Phương thức truyền dữ liệu kế hoạch xạ trị: USB, mạng |  | * |
|  | - Màn hình phẳng ≥ 22 inch, độ phân giải full HD |  | * |
|  | - Có đầy đủ các bộ phân đi kèm như Card mạng, ổ đĩa CD/DVD RW.... |  | * |
|  | - Hệ điều hành tương thích hệ thống, có các Menu hướng dẫn sử dụng, có bản quyền kèm theo, có khả năng tự khôi phục hệ thống khi có nhu cầu |  | * |
|  | Bàn điều khiển : |  |  |
|  | - Bàn điều khiển màn hình loại cảm ứng hoặc phím bấm vật lý |  | * |
|  | - Kết nối trực tiếp đến máy xạ áp sát |  | * |
|  | - Có nút dừng khẩn cấp trong trường hợp cần thiết |  | * |
|  | Hệ thống an toàn bức xạ cho máy xạ |  |  |
|  | - Nguồn bức xạ trong thiết bị điều trị được che chắn an toàn bằng vật liệu Tungsten hoặc vật liệu tương đương |  | * |
|  | - Chức năng có: |  | * |
|  | Kiểm soát và cảnh bảo phóng xạ; |  | * |
|  | Đếm và cảnh báo phóng xạ; |  | * |
|  | Ghi lý lịch phóng xạ; |  | * |
|  | Xác định tình trạng từ xa |  | * |
|  | - Độ an toàn: |  | * |
|  | Liều bề mặt thiết bị điều trị theo tiêu chuẩn an toàn bức xạ của Việt Nam và Thế giới |  | * |
|  | Chịu được bức xạ: ≥ 10Ci |  | * |
|  | - Có bộ đếm điều khiển nguồn phóng xạ |  | * |
|  | - Có hệ thống pin/ắc qui lắp trong máy xạ dùng trong trường hợp khẩn cấp hoặc mất điện |  | * |
|  | Acquy dự phòng (đưa nguồn vào vị trí an toàn khi mất điện) |  | * |
|  | Container chứa nguồn trong trường hợp khẩn cấp |  | * |
|  | Camera, monitor theo dõi kèm thiết bị có khả năng ghi hình, quan sát |  | * |
|  | Camera, monitor theo dõi bệnh nhân: |  | * |
|  | - Có ≥ 02 Camera theo dõi bệnh nhân: |  | * |
|  | Loại camera: màu, sử dụng đèn hồng ngoại |  | * |
|  | Tầm quan sát: ≥ 50 mét |  | * |
|  | Tự động cân bằng ánh sáng |  | * |
|  | - Có Màn hình theo dõi: |  | * |
|  | Màn hình phẳng LCD hoặc tương đương |  | * |
|  | Kích thước: ≥ 21 inch |  | * |
|  | Độ phân giải: full HD trở lên |  | * |
|  | Thiết bị ghi hình theo dõi đi kèm có khả năng lưu trữ dữ liệu từ camera quan sát” |  | * |
|  | - Chức năng: hiển thị, ghi hình, xem qua mạng, sao lưu và xem lại |  | * |
|  | - Hiển thị thời gian thực cho tất cả các kênh |  | * |
|  | - Cho phép tối đa ≥ 3 người truy cập đồng thời |  | * |
|  | - Kiểm soát thông qua điều khiển |  | * |
|  | - Ứng dụng hệ điều hành Linux hoặc tương đương |  | * |
|  | - Phần mềm quản lý tập trung :kênh |  | * |
|  | - Chuẩn nén: H264 hoặc tương đương |  | * |
|  | - Hỗ trợ tối thiểu 01 ổ cứng SATA (lên đến 2TB) |  | * |
|  | - Hỗ trợ cả IP tĩnh và IP động |  | * |
|  | - Giao diện: tối thiểu có |  | * |
|  | Cổng USB cho việc điều khiển chuột và sao lưu |  | * |
|  | Chuột (mouse) & Điều khiển từ xa, điều khiểntừ xa |  | * |
|  | Ngõ ra màn hình : có VGA |  | * |
|  | Có ngõ vào và ngõ ra âm thanh |  | * |
|  | - Có khả năng nâng cấp hệ điều hành |  | * |
|  | - Có khả năng sao lưu |  | * |
|  | Bàn điều trị bệnh nhân |  | * |
|  | Máy hút ẩm |  | * |
|  | Nguồn xạ trị |  |  |
|  | - Chất phóng xạ: Ir-192 |  | * |
|  | - Hoạt độ tối đa ≥10Ci (370 GBq) |  | * |
|  | - Dạng viên hình trụ bao gồm: |  | * |
|  | Viên Capsule: đường kính khoảng 1.0 mm (±≤10%) , chiều dài hiệu dụng ≥4,5mm |  | * |
|  | Số lần sử dụng tối đa nguồn ≥5,000 lần. |  | * |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO2919, ISO9978 hoặc tương đương |  | * |
|  | - Dây dẫn nguồn là loại bằng thép dẻo có độ bền cao hoặc tương đương |  | * |
|  | Đường kính ống dẫn: khoảng Ø 1.0 mm (±≤10%) |  | * |
|  | Chiều dài tối đa: ≥ 1400 mm |  | * |
|  | Nguồn Iridium-192 được gói trong vỏ làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương |  | * |
|  | Phần vỏ bao nguồn (capsule) được hàn vào ống dẫn bằng thép có thể uốn được |  | * |
|  | Cửa chắn an toàn bức xạ với bộ điều khiển cửa |  |  |
|  | Kích thước tối thiểu phù hợp với phòng đặt máy |  | * |
|  | Cửa tự động đóng mở bằng động cơ điện với 02 nút bấm ở phòng điều khiển và 01 nút bấm ở phòng điều trị |  | * |
|  | Có công tắc đóng/mở tại trong và ngoài phòng xạ trị |  | * |
|  | Khả năng che chắn phóng xạ đáp ứng tiêu chuẩn Việt nam |  | * |
|  | Độ rò rỉ phóng xạ : ≤ 0,1% |  | * |
|  | Hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị cho xạ trị áp sát |  |  |
|  | Hệ thống máy tính trạm |  | * |
|  | - Máy tính lập kế hoạch xạ trị là máy tính đi kèm hệ thống, cấu hình tối thiểu như sau: |  | * |
|  | Bộ xử lý trung tâm: ≥ 8 lõi, ≥ 2,4 GHz |  | * |
|  | Case dạng máy chủ độc lập |  | * |
|  | Ram : ≥ 12 GB |  | * |
|  | Ổ cứng: ≥ 500 GB |  | * |
|  | Có ổ DVD: |  | * |
|  | Card màn hình: ≥ 1GB |  | * |
|  | Màn hình ≥ 21 inch |  | * |
|  | Phần mềm hệ thống |  | * |
|  | Hệ thống phần mềm bao gồm tối thiểu các gói sau: |  | * |
|  | Lập kế hoạch xạ trị áp sát suất liều cao HDR |  | * |
|  | Lập kế hoạch xạ trị áp sát suất liều thấp LDR |  | * |
|  | Kết nối truyền ảnh DICOM 3 |  | * |
|  | Thư viện các kế hoạch xạ trị chuẩn |  | * |
|  | DICOM RT có bản quyền |  | * |
|  | - Phần mềm điều khiển chuyên dụng với phiên bản mới nhất (nhà cung cấp phải có cam kết kèm theo) có kèm đĩa CD tự cài đặt, đã được kiểm tra và cài đặt trong hệ thống |  | * |
|  | - Có khả năng thực hiện được các chức năng cần thiết cho việc điều trị như sau: |  | * |
|  | Xây dựng lại hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau đưa vào |  | * |
|  | Tối ưu hóa liều theo điểm liều, hình thể, hoặc điều chỉnh thời gian điều trị |  | * |
|  | Liều tham khảo theo thể tích, điểm liều, bệnh nhân, bộ áp... |  | * |
|  | Hiển thị phân bố đường đẳng liều gồm đường đẳng liều thể tích 3 chiều và kế hoạch điều trị tùy theo người sử dụng. |  | * |
|  | Đánh giá kế hoạch điều trị, thẩm định liều tới một điểm |  | * |
|  | Nhập dữ liệu bệnh nhân mới, lưu trữ và xóa |  | * |
|  | Có khả năng nhập, xử lý và lưu trữ hình ảnh của bệnh nhân thông quá thiết bị số hóa hoặc bàn phím, hình ảnh từ CT/MRI: chuyển dời, lưu trữ, tự động tạo đường viền cơ thể hoặc thể tích đích hoặc cơ quan. |  | * |
|  | Tái tạo được hình ảnh đa chiều theo nhiều mặt cắt khác nhau. |  | * |
|  | Hiển thị hình ảnh 3 chiều của bề mặt cơ quan, liều và hình ảnh CT/MRI được lập kế hoạch |  | * |
|  | Có khả năng kết hợp phân bố liều của xạ trị ngoài và/hoặc xạ trị trong |  | * |
|  | Lập biểu đồ thể tích liều, liều tích lũy, liều tham chiếu |  | * |
|  | Hiển thị tối thiểu 4 khung hình ở các mặt phẳng khác nhau để so sánh |  | * |
|  | Phần mềm hướng dẫn luồn Catheter cho lập kế hoạch điều trị ung thư tuyến tiền liệt, vú, thực quản và mô mềm khác |  | * |
|  | Phần mềm/chức năng chuẩn bị kế hoạch và lập kế hoạch cho các điều trị tiếp theo |  | * |
|  | Phần mềm/chức năng chuyên dụng cho truyền tải dữ liệu bằng đĩa mềm, CD/DVD hoặc qua mạng |  | * |
|  | Nâng cấp miễn phí phần mềm chu kỳ 1 năm/1 lần hoặc khi có phiên bản mới |  | * |
|  | Bộ lưu điện UPS cho hệ thống máy tính: |  |  |
|  | + Có khả năng lưu trữ ≥ 15 phút trong trường hợp mất điện, bảo đảm đủ thời gian để sao lưu dữ liệu điều trị và thông tin dữ liệu bệnh nhân |  | * |
|  | Hệ thống máy đo liều |  | * |
|  | Hiệu chuẩn nguồn xạ trị sử dụng đầu đo buồng giếng HDR |  | * |
|  | - Nguyên lý và chức năng: |  | * |
|  | Hiệu chuẩn các nguồn phóng xạ dùng trong điều trị ung thư |  | * |
|  | Có thể áp dụng cho các nguồn Iridium, Iodine, Palladium, Cesium và Strontium |  | * |
|  | Có khả năng đo suất liều cao và thấp |  | * |
|  | Có thể hiệu chuẩn đồng thời đơn chất và đa chất đồng vị phóng xạ |  | * |
|  | Áp dụng các tiêu chí theo quy chuẩn phòng thí nghiệm ADCL (Accredited Dosimetry Calibration Laboratory) hoặc tương đương |  | * |
|  | Có bộ đỡ nguồn đáp ứng các tiêu chuẩn AAPM TG 56 & TG 40, IAEA TRS 398. |  | * |
|  | Đặc tính kỹ thuật: |  | * |
|  | Thể tích làm việc: ≥ 240cm3 |  | * |
|  | Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥ 80MU và từ ≤ 0,01mCi đến ≥ 20Ci |  | * |
|  | Độ nhạy: |  | * |
|  | HDR Iridium: ≤ 2.5 pA/U; ≥ 8.5 nA/Ci |  | * |
|  | LDR Iridium: ≤ 2.5 pA/U; ≥ 9.0 nA/Ci |  | * |
|  | Iodine: ≤ 4.5 pA/U; ≥ 5.0 nA/Ci |  | * |
|  | Palladium: ≤ 2.5 pA/U; ≥ 2.0 nA/Ci |  | * |
|  | Cáp nối dài ≥ 1m |  | * |
|  | Điện áp định thiên (Bias): ± ≥ 300 V |  | * |
|  | Độ dò: ≥ 50 fA |  | * |
|  | Độ ổn định: ≤ 0,2% |  | * |
|  | Đáp ứng: ± ≤ 0,5% |  | * |
|  | Kết nối: tối thiểu có 2 đầu nối loại trục cam 3 chấu |  | * |
|  | Thiết bị đo chuẩn liều bức xạ |  |  |
|  | Nguyên lý và chức năng: |  | * |
|  | + Loại máy: xách tay |  | * |
|  | + Đo dòng điện và điện tích để xác định liều xạ trị nguồn ngoài và chuẩn hóa liều xạ áp sát suất liều cao |  | * |
|  | + Có khả năng tích lũy giá trị đo theo thời gian |  | * |
|  | + Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60731 và các tiêu chí theo quy chuẩn phòng thí nghiệm ADCL |  | * |
|  | Đặc tính kỹ thuật: |  | * |
|  | Dải đo: Dòng điện: từ ≤ 0,01nA đến ≥ 500nA; Điện tích: từ ≤ 0,01nC đến ≥ 999.000nC |  | * |
|  | Chế độ hiển thị: tối thiểu có dòng điện, điện tích và dòng điện, điện tích |  | * |
|  | Khả năng tích lũy: có thể lựa chọn theo thời khoảng từ 0 đến 600s với độ phân giải 1s , mỗi bước khoảng 15s và tích lũy liên tục |  | * |
|  | Độ lặp lại: ± ≤ 0,1% |  | * |
|  | Độ ổn định: ≤ 0,1% |  | * |
|  | Thời gian đáp ứng: ≤ 3s |  | * |
|  | Độ phi tuyến tính: ±≤ 0,25% |  | * |
|  | Độ trôi điểm “không”: ≤ 0,001nA |  | * |
|  | Hiển thị: bằng màn hình LCD hoặc tương đương |  | * |
|  | Tín hiệu vào: BNC hoặc tương đương |  | * |
|  | Hệ thống máy quét, máy in |  |  |
|  | Máy in Laser màu |  | * |
|  | Tốc độ in tối đa: ≥ 20 trang/phút |  | * |
|  | Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi |  | * |
|  | Bộ nhớ lắp trong: ≥ 256 MB |  | * |
|  | Khay đựng giấy: ≥ 200 tờ |  | * |
|  | Kết nối: Tương thích với máy tính theo chuẩn USB hoặc tương đương |  | * |
|  | Máy in laser đen trắng |  | * |
|  | Cỡ giấy tối thiểu: A4 |  | * |
|  | Độ phân giải: ≥1200 x 1200 dpi; Tốc độ in: ≥ 30 trang/phút |  | * |
|  | Khay đựng giấy: ≥ 200 tờ |  | * |
|  | Kết nối: Tương thích với máy tính theo chuẩn USB hoặc tương đương |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | Hệ thống máy chính: ≥ 24 tháng |  | * |
|  | Thiết bị phụ trợ và các thiết bị khác: ≥ 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. |  | * |
|  | Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |
|  | Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần |  | * |
|  | Kỹ sư lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng phải có chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu của máy chính |  | * |
|  | Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị bức xạ, giấy phép tiến hành công việc bức xạ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử |  | * |
|  | Cam kết hướng dẫn vận hành thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố cho đơn vị sử dụng và cán bộ kỹ thuật phòng Vật tư thiết bị y tế. |  | * |
|  | Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm định, kiểm xạ thiết bị bức xạ sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và cung cấp tài liệu liên quan để bệnh viện tiến hành các thủ tục cấp giấy phép hoạt động công việc bức xạ theo quy định |  | * |
|  | Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 10 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm, thường xuyên cập nhật phần mềm nâng cấp của các hệ thống theo khuyến cáo của nhà sản xuất |  | * |