Hệ thống nội soi kèm dụng cụ cho ổ bụng, lồng ngực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE MDR (European Conformity MDR) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm dụng cụ cho ổ bụng, lồng ngực | 02 Hệ thống | * |
|  | Cấu hình mỗi hệ thống tối thiểu gồm: |  |  |
| 1 | Bộ xử lí hình ảnh 2D-3D | : 01 Cái | * |
| 2 | Đầu camera 2D | : 01 Cái | * |
| 3 | Đầu camera 3D | : 01 Cái | * |
| 4 | Dây dẫn sáng | : 02 Cái | * |
| 5 | Nguồn sáng lạnh nội soi | : 01 Cái | * |
| 6 | Màn hình chuyên dụng 3D full HD | : 01 Cái | * |
| 7 | Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Máy | * |
|  | Máy chính | : 01 Cái | * |
|  | Dây bơm khí CO2, dùng nhiều lần | : 01 Cái | * |
|  | Phin lọc khí, dùng 1 lần | : 01 hộp | * |
| 8 | Máy tưới rửa chuyên dụng | : 01 Máy | * |
| 9 | Xe đẩy chuyên dụng | : 01 Cái | * |
| 10 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng, lồng ngực | : 02 Bộ | * |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | Bộ xử lí hình ảnh 2D-3D |  |  |
|  | Có khả năng tự động điều chỉnh cường độ sáng của nguồn sáng |  | * |
|  | Phóng đại ≥ 1.5x, nhiều mức điều chỉnh |  | * |
|  | Có chế độ tăng cường tương phản hoặc có khả năng điều chỉnh độ tương phản của ảnh |  | * |
|  | Điều chỉnh cân bằng trắng |  | * |
|  | Có chức năng cài đặt trước hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng |  | * |
|  | Có cổng kết nối truyền tín hiệu hình ảnh: DVI-D hoặc 3G-SDI (hoặc HD-SDI) hoặc tương đương (tương thích với cổng kết nối của màn hình nội soi) |  | * |
|  | Độ phân giải ảnh: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |  | * |
|  | Có thể tùy chỉnh để hiển thị ảnh trên màn hình: ảnh trong ảnh hoặc ảnh cạnh ảnh, xoay ảnh hoặc ảnh gương |  | * |
| 2 | Đầu camera 2D |  |  |
|  | Có khả năng hiển thị hình ảnh định dạng 16:9 với độ phân giải ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |  | * |
|  | Cảm biến ảnh ≥ 1 chip CMOS (hoặc ≥ 3 chip CCD), kích thước ≥ 1/ 3" |  | * |
|  | Tiêu cự của đầu camera (f) ≥ 16 mm |  | * |
|  | Có phím chức năng đầu camera có thể gán chương trình |  | * |
|  | Có thể tiệt trùng hoặc ngâm/làm sạch khử khuẩn bằng dung dịch/hóa chất khử trùng |  | * |
| 3 | Đầu camera 3D |  |  |
|  | Có khả năng chuyển đổi giữa hai chế độ hình ảnh 2D và 3D |  | * |
|  | Hướng nhìn: 30º |  | * |
|  | Cảm biến hình ảnh ≥ 02 cảm biến |  | * |
|  | Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |  | * |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm |  | * |
|  | Có phím chức năng trên đầu camera |  | * |
|  | Có thể tiệt trùng hoặc ngâm khử khuẩn bằng dung dịch/hóa chất khử trùng |  | * |
|  | Độ sâu trường nhìn trong khoảng từ ≤ 30 đến ≥ 200 mm |  | * |
|  | Có dây dẫn sáng tích hợp hoặc tách rời |  | * |
| 4 | Nguồn sáng lạnh nội soi |  |  |
|  | Sử dụng bóng đèn LED |  | * |
|  | Có tính năng nhớ mức cài đặt cường độ sáng |  | * |
|  | Có các tính năng báo động khi có lỗi xảy ra |  | * |
|  | Tuổi thọ bóng đèn ≥ 30.000 giờ |  | * |
|  | Có khả năng điều chỉnh được cường độ sáng (hoặc tự động điều chỉnh) |  | * |
|  | Nhiệt độ màu ≥ 5500K |  | * |
|  | Thông lượng ánh sáng ≥ 2000 lumen |  |  |
|  | Có màn hình hiển thị |  | * |
|  | Tính năng chống chói hoặc thiết kế chống chói |  | * |
| 5 | Màn hình chuyên dụng 3D |  |  |
|  | Màn hình LCD hoặc LED hoặc công nghệ tương đương có tấm nền IPS trở lên |  | * |
|  | Có thể hiển thị hình ảnh 2D và 3D |  | * |
|  | Thời gian phản hồi: ≤ 20 ms |  | * |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 27 inch |  | * |
|  | Độ phân giải ≥ (1920x1080) điểm ảnh |  | * |
|  | Độ tương phản ≥ 1000:1 |  | * |
|  | Độ sáng tối đa: ≥ 600 cd/m2 |  | * |
|  | Góc nhìn ≥ 170 độ |  | * |
|  | Cổng kết nối tín hiệu: DVI-D, 3G-SDI hoặc S-Video hoặc tương đương (tương thích với cổng kết nối của Bộ xử lí hình ảnh 2D-3D) |  | * |
| 6 | Máy bơm khí CO2 |  |  |
|  | Màn hình cảm ứng kích thước ≥ 5.5 inch |  |  |
|  | Có thể hiển thị tối thiểu thông tin về chế độ và các thông số bơm khí cài đặt và thực tế |  | * |
|  | Có tính năng làm ấm khí |  | * |
|  | Có tính năng điều chỉnh lưu lượng bơm tự động |  | * |
|  | Có tính năng an toàn: giảm áp lực (hoặc xả khí) khi khí quá áp |  | * |
|  | Lưu lượng bơm cài đặt được trong khoảng từ: ≤ 1 đến ≥ 45 lít/phút |  | * |
|  | Áp lực bơm cài đặt được trong khoảng: từ ≤ 03 đến ≥ 25 mmHg |  | * |
|  | Có tính năng loại bỏ khói trong quá trình phẫu thuật (tích hợp hoặc tách rời) |  | * |
|  | Xe đẩy chuyên dụng kèm tay treo màn hình |  |  |
|  | Tích hợp ≥ 06 ổ cắm điện |  | * |
|  | Có ≥ 04 bánh xe |  | * |
|  | Có bánh xe có khóa hãm |  | * |
| 8 | Máy tưới rửa chuyên dụng |  |  |
|  | - Thiết bị được vận hành và quan sát trên màn hình. |  | * |
|  | - Màn hình hiển thị giá trị cài đặt và giá trị thực tế của áp lực tưới/ lưu lượng để theo dõi |  | * |
|  | - Có chức năng đảm bảo an toàn và hiển thị thông báo khi máy bị lỗi |  | * |
|  | - Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | + Áp lực tưới điều chỉnh được tới: ≥ 150 mmHg |  | * |
|  | + Lưu lượng tưới ổ bụng điều chỉnh được tới: ≥ 1500 ml/phút |  | * |
| 9 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng, lồng ngực | Số lượng |  |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | (Sai số kích thước cho phép ± ≤ 10% nhưng đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ trong bộ trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…” hoặc thông số có ghi rõ sai số cụ thể) |  | * |
|  | Ống kính soi (Optic) hướng nhìn 0º, đường kính 10 mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Ống kính soi (Optic) hướng nhìn 30º, đường kính 10 mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Trocar đầu tù cỡ 11mm (±≤1.5mm), bao gồm: vỏ, nòng và van | : 01 Bộ | * |
|  | Trocar đầu tam giác cỡ 11mm (±≤1.5mm), bao gồm: vỏ, nòng và van | : 01 Bộ | * |
|  | Trocar đầu tam giác cỡ 6mm (±≤1mm), bao gồm: vỏ, nòng và van | : 02 Bộ | * |
|  | Trocar cỡ 11mm (±≤1.5mm), vỏ xoắn, bao gồm: vỏ, nòng và van | : 01 Bộ | * |
|  | Trocar đầu tam giác cỡ 6mm (±≤1mm), vỏ xoắn, bao gồm: vỏ, nòng và van | : 02 Bộ | * |
|  | Trocar đầu tù cỡ 12mm (±≤1.5mm), bao gồm: vỏ, nòng và van | : 01 Bộ | * |
|  | Ống giảm khẩu kính, cho dụng cụ cỡ 5 mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Ống giảm khẩu kính, cho dụng cụ cỡ 11 mm (±≤1.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Kim bơm khí, cỡ 2.5mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Forceps lưỡng cực, hàm cong, cỡ 5 mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm không khóa | : 01 Cái | * |
|  | Forceps lưỡng cực, hàm thẳng, mở cửa sổ. Cỡ 5 mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm không khóa | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cong đơn cực, Cỡ 5 mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm không khóa | : 01 Cái | * |
|  | Kéo thẳng đơn cực, Cỡ 5 mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm không khóa | : 01 Cái | * |
|  | Forceps kẹp và phẫu tích đơn cực, hàm cong, cỡ 5mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm có khóa | : 01 Cái | * |
|  | Forceps kẹp đơn cực, có mở lỗ, cỡ 5mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm có khóa | : 01 Cái | * |
|  | Forceps kẹp đơn cực, có mở lỗ, hàm cong, cỡ 5mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm có khóa | : 01 Cái | * |
|  | Forceps kẹp và phẫu tích đơn cực, hàm thẳng), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm có khóa | : 01 Cái | * |
|  | Forceps kẹp ruột đơn cực, cỡ 5mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm không khóa | : 01 Cái | * |
|  | Forceps kẹp đơn cực, có mở lỗ, hàm dài ≥ 35mm. cỡ 5mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm có khóa | : 01 Cái | * |
|  | Forceps sinh thiết, cỡ 5mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm không khóa | : 01 Cái | * |
|  | Forceps hàm có răng, ≥ 2x3 răng, cỡ 10mm (±≤1mm), bao gồm 3 phần: hàm, vỏ ngoài và tay cầm không khóa | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, ngàm cong trái, cỡ 5 mm (±≤1mm), tay cầm có khóa hãm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, ngàm thẳng, cỡ 5 mm (±≤1mm), tay cầm có khóa hãm | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút/tưới rửa cho phẫu thuật nội soi, có khóa nước, cỡ 5mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, có chân cắm đốt điện đơn cực, cỡ khoảng 5mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình thìa, có chân cắm đốt điện đơn cực, cỡ 5mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình que, có chân cắm đốt điện đơn cực, cỡ 5mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu tròn, có chân cắm đốt điện đơn cực, cỡ 5mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Que nâng gan hình quạt, cỡ 5mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Que nâng gan hình quạt, cỡ 10mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Thanh thắt nút chỉ | : 01 Cái | * |
|  | Kìm kẹp clip, cỡ khoảng trung bình - lớn cỡ 10mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ cố định tử cung, cỡ 5mm (±≤ 1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đóng lỗ troca thành bụng, cỡ 2.5 mm (±≤1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Khay đựng được ≥ 2 ống kính soi (Optic), có gá đỡ | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương, cỡ 1/1 (hoặc kích thước phù hợp đựng vừa các dụng cụ). | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp, có hệ thống màng lọc khuẩn dùng nhiều lần, bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương, cỡ 1/1 (hoặc có kích cỡ phù hợp với đáy hộp – số thứ tự 38) | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ, cỡ 1/1 (hoặc có kích cỡ phù hợp với đáy hộp – số thứ tự 38) | : 01 Cái | * |
|  | Tấm Sillicon gai chống va đập, cỡ 1/1 (Có kích cỡ phù hợp với đáy hộp – số thứ tự 38) | : 01 Cái | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |