Hệ thống nội soi tán sỏi đường mật trong mổ + 03 dây soi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2024 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất thiết bị chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Thiết bị chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện: 220VAC/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 200C |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60 % |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Hệ thống nội soi tán sỏi đường mật trong mổ + 03 dây soi | 01 Hệ thống | * |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi hệ thống bao gồm: |  |  |
| 1 | Thiết bị chính |  |  |
| 1.1 | Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng | : 01 Bộ | * |
| 1.2 | Màn hình nội soi | : 01 Cái | * |
| 1.3 | Ống soi mềm đường mật video | : 03 Bộ | * |
| 1.4 | Máy tán sỏi laser kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Cái | * |
|  | Bao gồm: |  |  |
|  | - Thân máy chính | : 01 Cái | * |
|  | - Bàn đạp | : 01 Bộ | * |
|  | - Kính bảo vệ | : 02 Cái | * |
|  | - Bộ dụng cụ cắt, bóc dây laser | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ dây dẫn Laser dùng nhiều lần (gồm ≥ 3 loại dây) | : 01 Bộ | * |
| 2 | Thiết bị phụ trợ: |  |  |
| 2.1 | Máy tưới/hút dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Cái | * |
| 2.2 | Khay lưới hoặc hộp dùng tiệt trùng ống soi mềm | : 01 Cái | * |
| 2.3 | Kìm sinh thiết | : 01 Cái | * |
| 2.4 | Kìm gắp dị vật hoặc rọ lấy sỏi | : 01 Cái | * |
| 2.5 | Xe đẩy | : 01 Cái | * |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | CHI TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
| 1.1 | BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH |  |  |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh có nguồn sáng tích hợp hoặc tách rời, |  | * |
|  | - Nguồn sáng loại LED, |  | * |
|  | - Độ phân giải tối đa: ≥ 1900 x 1000 điểm ảnh, |  | * |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh hoặc nguồn sáng có màn hình cảm ứng, |  | * |
|  | - Điều chỉnh độ sáng: Tự động hoặc thủ công |  | * |
|  | - Định dạng ảnh được lưu lại: JPEG |  | * |
|  | - Cho phép kết nối với ống soi mềm |  | * |
|  | - Có các chế độ hình ảnh đặc biệt: |  | * |
|  | + Có chế độ quan sát ánh sáng hồng ngoại hoặc cận hồng ngoại hoặc tương đương |  |  |
|  | + Có công nghệ quan sát ánh sáng ở dải bước sóng hẹp hoặc công nghệ chuyển đổi màu lọc màu đỏ hoặc tăng cường màu xanh hoặc gia tăng độ tương phản hay tác động lên tông màu |  | * |
|  | - Có chức năng phóng đại điện tử |  | * |
|  | - Cho phép nhập dữ liệu bệnh nhân |  | * |
|  | - Ngõ ra tín hiệu: có HDMI hoặc SDI hoặc DVI hoặc tương đương (tương thích với tín hiệu đầu vào của màn hình nội soi); |  | * |
| 1.2 | Màn hình nội soi |  |  |
|  | - Màn hình chuyên dụng y tế: Màn hình TFT/LCD/LED hoặc tương đương |  | * |
|  | - Kích cỡ màn hình (đường chéo): ≥ 27 inch |  | * |
|  | - Độ phân giải: ≥ (1900 x 1000) điểm ảnh |  | * |
|  | - Tỷ lệ màn hình: có 16:9 |  | * |
|  | - Độ sáng: tối đa ≥ 300 cd/m2 |  | * |
|  | - Tỷ lệ tương phản: ≥ 1000:1 |  | * |
|  | - Màu: ≥ 16 triệu màu |  | * |
|  | - Góc nhìn: ≥ 800/ 800/ 800/ 800 (hoặc Phải/Trái: ≥160°, Trên/Dưới: ≥160°) |  | * |
|  | - Tương thích tín hiệu: có HDMI hoặc SDI hoặc DVI hoặc tương đương (tương thích với tín hiệu đầu ra của bộ xử lý hình ảnh); |  | * |
| 1.3 | Ống soi mềm đường mật video |  |  |
|  | - Có hỗ trợ công nghệ quan sát ánh sáng ở dải bước sóng hẹp hoặc công nghệ chuyển đổi màu lọc màu đỏ hoặc tăng cường màu xanh hoặc công nghệ quan sát hình ảnh đặc biệt hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có ≥ 2 phím chức năng trên tay cầm |  | * |
|  | - Góc nhìn: Tối đa ≥ 100° |  | * |
|  | - Hướng nhìn: Thẳng (0°) |  | * |
|  | - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 5.5mm (hoặc ≤ 17Fr) |  | * |
|  | - Đường kính kênh dụng cụ: ≥ 2.0 mm (hoặc ≥ 6 Fr) |  | * |
|  | - Độ uốn cong của đầu ống soi: |  | * |
|  | + Hướng lên ≥ 120° |  | * |
|  | + Hướng xuống ≥ 120° |  | * |
|  | - Chiều dài làm việc: ≥ 350mm |  | * |
| 1.4 | Máy tán sỏi laser |  |  |
|  | - Thông số laser: |  | * |
|  | + Nguồn laser: Thulium (Tm:YAG) hoặc Holmium (Ho:YAG) |  | * |
|  | + Bước sóng: ≤ 2100 nm |  | * |
|  | + Công suất (tối đa): ≥ 100 W |  | * |
|  | + Năng lượng xung: ≤ 6000mJ |  | * |
|  | + Tần số phát xung: Tối đa ≥ 100Hz |  | * |
|  | + Tia dẫn đường: Bước sóng 530 nm (±≤ 5%) |  | * |
|  | - Các chức năng điều trị: |  | * |
|  | + Chức năng tán bụi hoặc tương đương |  | * |
|  | + Chức năng tán mảnh hoặc tương đương |  | * |
|  | + Chức năng cắt mô mềm hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có màn hình điều khiển/ hiển thị thông số: Loại cảm ứng, kích cỡ ≥ 10.0 inch. |  | * |
|  | - Hệ thống làm mát tích hợp sử dụng nước làm mát hoặc bằng không khí |  | * |
|  | - Bộ dây dẫn laser có đường kính: Từ ≤ 300 µm đến ≥ 600 µm, có tối thiểu ≥ 3 cỡ. |  | * |
|  | - Thiết bị có bánh xe hoặc xe đẩy máy đi kèm |  | * |
| 2 | Thiết bị phụ trợ: |  |  |
| 2.1 | Máy tưới/hút dịch |  |  |
|  | - Công suất tưới dịch tối đa: ≥ 500 ml/phút |  | * |
|  | - Công suất hút tối đa: ≥ 500 ml/phút |  | * |
|  | - Áp suất tưới dịch tối đa: ≥ 500mmHg |  | * |
|  | - Áp suất hút: Tối đa ≤ - 60kPa |  | * |
| 2.2 | Khay lưới hoặc hộp dùng tiệt trùng ống soi mềm |  |  |
|  | - Dùng tiệt trùng, bảo quản ống nội soi mềm. kích thước phù hợp với Ống soi mềm đường mật video |  | * |
| 2.3 | Kìm sinh thiết |  |  |
|  | - Chiều dài ≥ 550 mm |  | * |
| 2.4 | Kìm gắp dị vật hoặc rọ lấy sỏi |  |  |
|  | - Kìm gắp dị vật có chiều dài ≥ 550 mm hoặc rọ lấy sỏi có chiều dài ≥ 1000 mm |  | * |
| 2.5 | Xe đẩy |  |  |
|  | - Xe có khay đựng máy |  | * |
|  | - Bánh xe có phanh hãm |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |