Hệ thống soi kèm dụng cụ cho khám tiết niệu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | Chất lượng: |  |  |
|  | Mới 100% |  | * |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | Sản phẩm chính đạt chứng nhận CE MDR (European Conformity MDR) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | Nguồn điện: 220VAC/50Hz |  | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C |  | * |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Hệ thống soi kèm dụng cụ cho khám tiết niệu và phụ kiện tiêu chuẩn | : 02 Hệ thống | * |
|  | Cấu hình mỗi hệ thống tối thiểu bao gồm: |  |  |
| 1 | Bộ xử lí hình ảnh | : 01 Cái | * |
| 2 | Đầu camera (Full HD) | : 01 Cái | * |
| 3 | Dây dẫn sáng | : 02 Cái | * |
| 4 | Nguồn sáng lạnh nội soi | : 01 Cái | * |
| 5 | Màn hình chuyên dụng (Full HD) | : 01 Cái | * |
| 6 | Xe đẩy | : 01 cái | * |
| 7 | Bộ dụng cụ soi khám tiết niệu | : 02 Bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh |  |  |
|  | Có khả năng điều chỉnh được độ sáng của ảnh hoặc camera |  | * |
|  | Phóng đại ≥ 1.5x |  | * |
|  | Điều chỉnh cân bằng trắng |  | * |
|  | Có chức năng cài đặt trước hoặc tùy chỉnh các thông số theo nhu cầu người dùng |  |  |
|  | Có cổng kết nối truyền tín hiệu hình ảnh: DVI hoặc 3G-SDI hoặc tương đương (tương thích với cổng kết nối của màn hình chuyên dụng) |  | * |
|  | Độ phân giải ảnh: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |  | * |
|  | Có thể tùy chỉnh để hiển thị ảnh trên màn hình: ảnh trong ảnh hoặc xoay ảnh ≥ 180o hoặc ảnh gương |  | * |
| 2 | Đầu camera (Full HD) |  |  |
|  | Có khả năng hiển thị hình ảnh với độ phân giải ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh hoặc chuẩn Full HD |  | * |
|  | Cảm biến ảnh ≥ 1 chip CMOS (hoặc ≥ 3 chip CCD), kích thước ≥ 1/ 3". |  | * |
|  | Tiêu cự của đầu camera (f) ≥ 16 mm |  | * |
|  | Có phím chức năng đầu camera có thể gán chương trình |  | * |
|  | Có thể tiệt trùng hoặc khử khuẩn/khử trùng bằng các dung dịch/hóa chất khử trùng. |  | * |
| 3 | Nguồn sáng lạnh nội soi |  |  |
|  | Sử dụng bóng đèn LED |  | * |
|  | Tuổi thọ bóng đèn ≥ 30.000 giờ |  | * |
|  | Có khả năng điều chỉnh được cường độ sáng (hoặc tự động điều chỉnh) |  | * |
|  | Nhiệt độ màu ≥ 5.500K |  | * |
| 4 | Màn hình chuyên dụng (Full HD) |  |  |
|  | Màn hình TFT LCD hoặc TFT LED hoặc OLED hoặc tương đương |  | * |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 25 inch |  | * |
|  | Độ phân giải ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |  | * |
|  | Độ tương phản ≥ 1000:1 |  | * |
|  | Độ sáng tối đa: ≥ 800 cd/m2 |  | * |
|  | Góc nhìn theo phương ngang hoặc dọc ≥ 175 độ |  | * |
|  | Tín hiệu tương thích tối thiểu DVI-D hoặc 3G-SDI hoặc tương đương (tương thích với cổng kết nối của bộ xử lý) |  | * |
| 5 | Xe đẩy chuyên dụng |  |  |
|  | Có ≥ 01 ngăn kéo |  | * |
|  | Tích hợp 06 ổ cắm |  | * |
|  | Có ≥ 04 bánh xe, trong đó có ít nhất 02 bánh có khóa |  | * |
| 6 | Bộ dụng cụ soi khám tiết niệu | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…” hoặc các thông số có ghi rõ sai số cụ thể) |  | * |
|  | Ống kính soi, hướng nhìn 0 độ (nhìn thẳng) đường kính 4 mm, chiều dài ≥ 290 mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống kính soi, hướng nhìn ≥ 10 độ, đường kính 4 mm, chiều dài ≥ 290 mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống kính soi, hướng nhìn 70 độ, đường kính 4 mm, chiều dài ≥ 290 mm | : 01 Cái | * |
|  | Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo bàng quang, cỡ 24 Fr hoặc 8mm (± ≤10%), có 2 đường dịch, có thể tưới rửa liên tục. Bao gồm 2 phần: vỏ và nòng ; | : 01 Cái | * |
|  | Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo bàng quang, cỡ 22 Fr hoặc 7.3mm (± ≤10%), có thể tưới rửa liên tục. Bao gồm 2 phần: vỏ và nòng; | : 01 Cái | * |
|  | Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo bàng quang, cỡ 19 Fr hoặc 6.3mm (± ≤10%), có thể tưới rửa liên tục. Bao gồm 2 phần: vỏ và nòng; | : 01 Cái | * |
|  | Bộ nong niệu đạo các cỡ: Từ 16 Fr (±≤10%), 18 Fr (±≤ 10%), 22 Fr (±≤ 10%), 24 Fr (±≤ 10%), 26 Fr (±≤ 10%), | : 01 Bộ | * |
|  | Dây dẫn sáng, dài ≥ 2.5 m, có thể hấp tiệt trùng | : 02 Cái | * |
|  | Cầu nối hoặc adapter cho ống soi | : 01 Cái | * |
|  | Bộ lệch hướng cơ học hoặc đầu chèn cho ống soi | : 01 Cái | * |
|  | Forceps gắp giữ sỏi | : 01 Cái | * |
|  | Forceps sinh thiết quang học | : 01 Cái | * |
|  | Forceps gắp dị vật, thân mềm, hàm có răng, cỡ 7Fr hoặc 2.3mm (±≤10%), chiều dài ≥ 360 mm | : 01Cái | * |
|  | Kìm bóp sỏi bàng quang | : 01 Cái | * |
|  | Xy lanh hút sỏi, mảnh cắt | : 01 Cái | * |
|  | Bàn chải vệ sinh dụng cụ | : 01 Cái | * |
|  | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, có thảm silicone, (kích thước phù hợp với ống soi và dụng cụ) | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới để tiệt trùng và bảo quản ống soi, đệm giữ ống soi bằng silicone; (kích thước phù hợp với hộp tiệt trùng) | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |