Hệ thống nội soi khí phế quản ống mềm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu chung: |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất thiết bị chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Thiết bị chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | + Nguồn điện: 220VAC/50Hz |  | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |  | * |
|  | Yêu cầu về cấu hình | Số lượng |  |
|  | Hệ thống nội soi khí phế quản ống mềm | : 02 Hệ thống | * |
|  | Cấu hình mỗi hệ thống tối thiểu gồm: |  |  |
| 1 | Thiết bị chính: |  |  |
| 1.1 | Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng | : 01 Bộ | * |
| 1.2 | Màn hình nội soi | : 01 Cái | * |
| 1.3 | Ống nội soi khí phế quản video kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Bộ | * |
| 1.4 | Dao mổ điện cao tần. | : 01 Cái | * |
|  | Bao gồm: |  |  |
|  | + Thân máy chính | : 01 Cái | * |
|  | + Dây cáp cao tần đơn cực | : 01 Cái | * |
|  | + Dây cáp kết nối bản điện cực trung tính | : 01 Cái | * |
|  | + Bản điện cực trung tính dùng một lần | : 50 Cái | * |
| 2 | Thiết bị phụ trợ khác: |  |  |
| 2.1 | Bộ máy tính để bàn (kèm theo màn hình, chuột, bàn phím) | : 01 Bộ | * |
| 2.2 | Máy in màu | : 01 Cái | * |
| 2.3 | Máy hút dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Cái | * |
| 2.4 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ | : 01 Bộ | * |
| 2.5 | Kìm sinh thiết phế quản, dùng 1 lần | : 20 Cái | * |
| 2.6 | Xe đẩy hệ thống | : 01 Cái | * |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh |  |  |
|  | Có màn hình điều khiển cảm ứng hoặc nút bấm hoặc tương đương. |  | * |
|  | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng loại LED ≥ 4 bóng hoặc nguồn sáng loại Xenon tách rời bộ xử lý hình ảnh. |  | * |
|  | Có thể quan sát ở chế độ ánh sáng trắng và có công nghệ tăng cường hình ảnh quang học để quan sát mạch máu và các cấu trúc khác ở dải bước sóng hẹp hoặc chế độ ánh sáng xanh. |  | * |
|  | Chức năng điều chỉnh độ sáng: tự động và thủ công |  | * |
|  | Có chức năng dừng hình ảnh. |  | * |
|  | Có chức năng điều chỉnh độ tương phản. |  | * |
|  | Chức năng gắn kết dây soi vào nguồn sáng và bộ xử lý bằng 01 thao tác duy nhất. |  | * |
|  | Có chức năng quan sát hình ảnh theo thời gian thực và hình dạng của dây soi đại tràng khi kết hợp với các thiết bị tương thích |  | * |
|  | Điều chỉnh tông màu: |  |  |
|  | + Đỏ: Tối đa ≥ 09 bước |  | * |
|  | + Xanh: Tối đa ≥ 09 bước |  | * |
|  | + Chroma: Tối đa ≥ 09 bước |  | * |
|  | Có chức năng phóng đại điện tử. |  | * |
|  | Dữ liệu bệnh nhân: ≥ 40 bệnh nhân. |  | * |
|  | Cài đặt cho người sử dụng: ≥ 20 người. |  | * |
|  | Tín hiệu đầu ra tương thích với 1 trong các loại: HD-SDI hoặc DVI hoặc tương đương (tương thích với tín hiệu đầu vào của màn hình nội soi); |  | * |
| 2 | Màn hình nội soi |  |  |
|  | Màn hình y tế loại LCD/ LED/TFT hoặc tương đương |  | * |
|  | Kích thước màn hình (đường chéo) : ≥ 30 inch |  | * |
|  | Độ phân giải: ≥ 3800 x 2100 điểm ảnh |  | * |
|  | Kích thước điểm ảnh: ≤ 0.2 mm x 0.2 mm |  | * |
|  | Tỷ lệ tương phản: ≥ 1000:1 |  | * |
|  | Độ sáng: ≥ 500 cd/m2 |  | * |
|  | Màu: ≥ 1.0 tỷ màu |  | * |
|  | Góc nhìn: ≥ 80°/80°/80°/80° |  | * |
|  | Tín hiệu đầu ra tương thích với 1 trong các loại: HD-SDI hoặc DVI hoặc tương đương (tương thích với tín hiệu đầu ra của bộ xử lý hình ảnh); |  | * |
| 3 | Ống nội soi khí phế quản video |  |  |
|  | Có hỗ trợ công nghệ tăng cường hình ảnh quang học để quan sát mạch máu và các cấu trúc khác ở dải bước sóng hẹp hoặc chế độ ánh sáng xanh. |  | * |
|  | Thiết kế ống soi có thể xoay tròn sang trái/phải ≥ 120° |  | * |
|  | Trường nhìn (FOV): ≥ 120° |  | * |
|  | Hướng nhìn thẳng |  | * |
|  | Độ sâu của trường nhìn (Khoảng quan sát): Tối thiểu ≤ 3 mm và tối đa ≥ 50 mm |  | * |
|  | Đường kính ngoài đầu cuối ống soi: ≤ 5 mm |  | * |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 5 mm |  | * |
|  | Đường kính kênh dụng cụ: ≥ 2.0 mm |  | * |
|  | Ống soi có 4 kênh làm việc, bao gồm: kênh dẫn sáng, kênh thấu kính, kênh dụng cụ. |  | * |
|  | Độ uốn cong của đầu ống soi: |  |  |
|  | + Hướng lên ≥ 210° |  | * |
|  | + Hướng xuống ≥ 130° |  | * |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 600 mm |  | * |
|  | Chiều dài tổng: ≥ 850mm |  | * |
| 4 | Dao mổ điện cao tần |  |  |
|  | - Tần số cao tần tối đa: ≥ 350 kHz |  | * |
|  | - Có hệ thống giám sát điện cực trung tính: Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh (hoặc đèn báo) khi tiếp xúc không đủ |  | * |
|  | - Có đầu ra cách ly hoặc cảm biến bảo vệ rò rỉ dòng điện |  | * |
|  | - Có cổng cắm đơn cực và lưỡng cực |  | * |
|  | - Chế độ cắt đơn cực có các chế độ sau: |  |  |
|  | + Chế độ cắt thuần: |  | * |
|  | - Công suất tối đa: ≥120W |  | * |
|  | - Chế độ cầm máu đơn cực có các chế độ sau: |  | * |
|  | + Chế độ cầm máu mềm: |  | * |
|  | - Công suất tối đa: ≥ 120W |  | * |
|  | - Chế độ cầm máu tăng cường: |  | * |
|  | - Công suất tối đa: ≥ 120W |  | * |
|  | - Chế độ lưỡng cực có các chế độ sau: |  | * |
|  | + Chế độ cắt lưỡng cực: |  | * |
|  | - Công suất tối đa: ≤ 250 W |  | * |
|  | + Chế độ cầm máu: |  | * |
|  | - Công suất tối đa: ≤ 250 W |  | * |
| 5 | Thiết bị phụ trợ khác: |  |  |
| 5.1 | Bộ máy tính để bàn |  | * |
|  | CPU: Tốc độ ≥ 2.5 GHz; |  | * |
|  | RAM ≥ 4 GB, |  | * |
|  | Ổ lưu trữ ≥ 300 GB, |  | * |
|  | Màn hình LCD hoặc tương đương, kích thước (đường chéo): ≥ 17 inch; |  | * |
|  | Chuột, bàn phím đi kèm |  | * |
| 5.2 | Máy in màu |  | * |
|  | Là loại máy in màu |  | * |
|  | Tốc độ in ≥ 15 tờ/phút |  | * |
| 5.3 | Máy hút dịch |  | * |
|  | Loại 2 bình, tổng dung tích ≥ 3000 ml |  | * |
|  | Loại bơm piston không dầu |  | * |
|  | Áp suất chân không: ≤ - 600 mmHg |  | * |
|  | Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥ 60 lít/phút |  | * |
|  | Độ ồn tối đa: ≤ 55 dB |  | * |
| 5.4 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ |  | * |
|  | Tương thích với các ống soi theo máy, dùng để kiểm tra rò rỉ |  | * |
| 5.5 | Kìm sinh thiết khí phế quản |  | * |
|  | Kìm sinh thiết khí phế quản dùng 1 lần, chiều dài làm việc ≥ 1000mm |  | * |
| 5.6 | Xe đẩy |  | * |
|  | Xe có khay đựng máy |  | * |
|  | Bánh xe có phanh hãm |  | * |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Cam kết thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có quy định) trước khi thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với thiết bị dao mổ điện cao tần. |  |  |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |