Nguồn cắt đốt nội soi chuyên dụng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện: 220VAC/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Nguồn cắt đốt nội soi chuyên dụng kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 02 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Thân máy chính | : 01 Cái | * |
|  | - Dây cáp cao tần đơn cực | : 01 Cái | * |
|  | - Dây cáp kết nối bản điện cực trung tính | : 01 Cái | * |
|  | - Bản điện cực trung tính | : 01 Hộp | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | - Là nguồn cắt đốt cao tần sử dụng tần số cao: ≥ 350 kHz |  | * |
|  | - Sử dụng màn hình cảm ứng hoặc màn hình LCD hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có chế độ kiểm soát tia đốt hoặc chức năng kiểm soát đánh lửa phẫu thuật hoặc tương đương; |  | * |
|  | - Có khả năng tự động điều chỉnh năng lượng đầu ra hoặc cảm biến về sự thay đổi bề mặt mô/tốc độ cắt để điều chỉnh công suất ra phù hợp hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có khả năng quản lý chất lượng tiếp xúc để giảm nguy cơ bỏng nhiệt hoặc giám sát tấm cực trung tính hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có cảm biến bảo vệ rò rỉ dòng điện: kiểm soát dòng điện rò rỉ hoặc chức năng kiểm soát dòng điện rò cao tần hoặc tương đương |  | * |
|  | - Số cổng cắm đơn cực: ≥ 1 |  | * |
|  | - Số cổng cắm lưỡng cực: ≥1 |  | * |
|  | - Công suất ngõ ra đơn cực: |  | * |
|  | + Cắt đơn cực: tối đa ≥120W |  | * |
|  | + Cầm máu đơn cực: tối đa ≥120W |  | * |
|  | - Công suất ngõ ra lưỡng cực: |  | * |
|  | + Công suất lưỡng cực tối đa: ≥ 120W |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Cam kết thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có quy định) trước khi thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng |  |  |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |