Máy hấp ẩm nhanh ≥ 18 lít

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | - Máy hấp ẩm nhanh ≥ 18 lít kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn | 12 cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Máy hấp tiệt trùng | : 01 cái | * |
|  | - Khay hấp | : 06 cái | * |
|  | - Giá đỡ khay | : 01 cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt | : 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
| 1 | Tính năng chung |  |  |
|  | - Kiểu tủ đứng độc lập, có khoang chứa nước cất trong máy |  | * |
|  | - Dung tích buồng tiệt trùng: ≥ 18 lít |  | * |
|  | - Có bộ làm mát |  | * |
|  | - Có khả năng tiệt trùng: Dụng cụ và đồ vải |  | * |
| 2 | Chu trình tiệt trùng |  |  |
|  | - Chu trình tiệt trùng có tối thiểu các giai đoạn: đuổi khí, tiệt trùng và sấy khô |  | * |
|  | - Số chương trình tiệt trùng: ≥ 05 |  | * |
|  | - Thời gian tiệt trùng tối thiểu : ≤ 30 phút |  | * |
|  | - Tiệt trùng dụng cụ đóng gói nhiều lớp |  | * |
|  | - Tiệt trùng dụng cụ không đóng gói |  | * |
|  | - Tiệt trùng dụng cụ nhiễm khuẩn sinh học cao |  | * |
|  | - Có chu trình kiểm tra máy, |  | * |
| 3 | Buồng máy tiệt trùng |  |  |
|  | - Buồng tiệt trùng loại nằm ngang, cấu tạo ≥ 2 lớp, có trang bị lớp áo nhiệt |  | * |
|  | - Có đồng hồ đo áp suất cho lớp áo hơi |  | * |
|  | - Cửa buồng hấp có trang bị gioăng cao su |  | * |
| 4 | Điều khiển |  |  |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng, hiển thị tối thiểu: chu trình, nhiệt độ, thời gian |  | * |
|  | - Có chỉ thị trạng thái hoạt động của máy |  | * |
|  | - Có chức năng chuyển máy về về chế độ tiết kiệm điện |  | * |
|  | - Có khe cắm thẻ nhớ hoặc USB |  | * |
| 5 | Tính năng an toàn |  |  |
|  | - Có van an toàn |  | * |
|  | - Có hiển thị cảnh báo và thông báo lỗi trên màn hình |  | * |
|  | - Độ ồn vận hành: ≤ 70 dB(A) |  |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Cam kết thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có quy định) trước khi thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |