Máy hấp ẩm tiệt trùng 2 cửa ≥ 750L

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | - Mới 100% | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 3pha-380V/50Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Máy hấp ẩm tiệt trùng 2 cửa ≥ 750L kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 03 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |
|  | - Máy chính: 01 Cái | * |
|  | - Xe đẩy: 02 Cái | * |
|  | - Giá đựng đồ ≥ 2 tầng: 01 Cái | * |
|  | - Máy nén khí: 01 Cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
| 1 | Tính năng chung |  |
|  | Dòng máy tiệt trùng hơi nước phải đáp ứng các yêu cầu, xác nhận quy trình tiệt trùng cần thiết để chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của CSSD, tiết kiệm nước và năng lượng, an toàn. |  |
|  | Hai cửa trượt tự động | * |
|  | Có tính năng xả đáy nồi hơi thủ công hoặc tự động | * |
| 2 | Đặc tính kỹ thuật |  |
| 2.1 | Điều khiển |  |
|  | Dùng bộ điều khiển PLC hoặc tương đương | * |
|  | Hoạt động hoàn toàn tự động | * |
|  | Hiển thị màn hình cảm ứng | * |
|  | Kích thước màn hình ≥ 7 inch | * |
|  | Lưu trữ USB ≥ 2000 chu trình | * |
|  | Theo dõi các tham số áp suất ,nhiệt độ của buồng hấp, jacket và buồng tạo hơi | * |
|  | Kiểu báo động : âm thanh,hiển thị,in trên giấy | * |
|  | Van điều khiển hơi là van khí nén | * |
| 2.2 | Chương trình hấp |  |
|  | Hấp dụng cụ phẫu thuật (ở ≥ 134 ͦ C) | * |
|  | Hấp Textile (đồ vải) (ở ≥ 134 ͦ C) | * |
|  | Hấp đồ cao su (ở ≥ 121 ͦ C) | * |
|  | Hỗn hợp dụng cụ (ở ≥ 134 ͦ C) | * |
|  | Hấp nhanh (ở ≥ 134 ͦ C) | * |
|  | B&D test (ở ≥ 134 ͦ C) | * |
|  | Test chân không | * |
|  | Có thể cài đặt được thời gian tiệt trùng và làm khô tối đa ≥ 150 phút | * |
| 2.3 | Cảm biến nhiệt Có cảm biến nhiệt | * |
| 2.4 | Cảm biến áp suất Dùng hai cảm biến áp lực ở buồng hấp và nồi hơi | * |
| 2.5 | Buồng hấp |  |
|  | Tổng dung tích: ≥ 750 lít | * |
|  | Kích thước ≥ 660 x 700 x 1600mm |  |
|  | Kích thước tổng máy ≤ 1900 x 1150 x 2100 mm |  |
|  | Áp suất tối đa ≥ 3 bar | * |
|  | Nhiệt độ tối đa ≥ 134 ͦ C | * |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa của chu trình ≥ 134 ͦ C | * |
| 2.6 | Kết cấu |  |
|  | Khung làm bằng thép AISI 304 hoặc tương đương | * |
|  | Buồng hấp làm bằng thép AISI 316L hoặc tương đương, dày ≥ 5 mm | * |
|  | Jacket làm bằng thép AISI 316L hoặc tương đương, dày ≥ 4 mm | * |
|  | Cửa làm bằng thép AISI 316L hoặc tương đương, dày ≥ 5 mm | * |
|  | Sợi khoáng cách nhiệt dày ≥ 20 mm |  |
|  | Buồng hấp được đánh bóng |  |
| 2.7 | Nồi hơi |  |
|  | Vật liệu bằng thép AISI 304 có thể tùy chọn AISI 316L hoặc tương đương | * |
|  | Có đồng hồ mặt trước máy để đo áp lực | * |
|  | Áp suất làm việc tối đa ≥ 3 kg/cm2 | * |
|  | Nhiệt độ tối đa ≥ 140 ͦ C | * |
| 2.8 | Hơi Nồi hơi tích hợp | * |
| 2.9 | Bơm hút chân không |  |
|  | Dùng bơm chân không vòng chất lỏng | * |
|  | Tốc độ dòng ≥ 1.5 m3/phút | * |
|  | Mức chân không ≤ 33m bar | * |
| 2.10 | Jacket Có đồng hồ mặt trước để theo dõi áp suất trong jacket | * |
| 2.11 | Cửa |  |
|  | Được làm bằng thép không rỉ 316L hoặc tương đương | * |
|  | Cửa được nâng hạ bằng khí nén | * |
|  | Cửa phải được trang bị cảm biến an toàn phải dừng chuyển động và quay ngược lại nếu gặp chướng ngại vật | * |
|  | Gasket được làm bằng silicon | * |
| 2.12 | Tính năng an toàn |  |
|  | Có van an toàn cho nồi hơi và buồng hấp | * |
|  | Theo dõi mức nước trong nồi hơi với 3 mức | * |
|  | Trang bị công tắc/cảm biến áp lực và bảo vệ quá nhiệt | * |
|  | Công tắc dừng khẩn cấp | * |
| 2.13 | Bảo mật |  |
|  | Có thể cài đặt tài khoản người sử dụng | * |
|  | Mỗi tài khoản người dùng sẽ bao gồm tên và mã (password) | * |
| 2.14 | Báo động |  |
|  | - Nhiệt độ, cảm biến áp suất và lỗi đầu vào tương tự - Lỗi cửa - Gasket và buồng - Lỗi quá giờ - Lỗi khóa cửa an toàn - Mất nước - Lỗi hơi - Lỗi khí nén | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | - Cam kết thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có quy định) trước khi thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |