Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Formadehyde 2%

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | + Mới 100% | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 3pha-380V/50Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30ºC | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH: |  |
|  | - Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Formadehyde 2% kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái | * |
|  | Cấu hình bao gồm: |  |
|  | - Thân máy chính: 01 Cái | * |
|  | - Bộ lọc nước RO tích hợp: 01 Bộ | * |
|  | - Máy nén khí tích hợp: 01 Cái | * |
|  | - Hóa chất Formaldehyde 2%: 1 hộp | * |
|  | - Chỉ thị hóa học Loại 4: 01 hộp | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và tiếng Việt: 01 Bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
| 1 | Tính năng chung |  |
|  | - Máy sử dụng tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hơi nước kết hợp Formaldehyde ≤ 2% | * |
|  | - Máy kiểu đứng, có hai cửa. | * |
|  | - Tương thích với các dụng cụ và vật tư tiêu hao tối thiểu: bằng thép không gỉ, titanium, nhôm, nhựa, cao su, teflon | * |
|  | - Máy sử dụng tiệt khuẩn tối thiểu: | * |
|  | + Dây nội soi ống mềm, | * |
|  | + Các dụng cụ bằng nhựa | * |
|  | + Các dụng cụ kim loại | * |
|  | - Chương trình tiệt khuẩn : có chương trình ở nhiệt độ ≤ 65ºC | * |
| 2 | Buồng tiệt trùng |  |
|  | - Thể tích tổng thể buồng tiệt trùng: ≥ 140 lít | * |
|  | - Cửa buồng tiệt trùng có hệ thống khóa tự động. | * |
|  | - Máy có khóa tự động khi chạy | * |
|  | - Có khả năng tự động dừng chu trình (khi có lỗi) | * |
| 3 | Bộ phận điều khiển và chức năng |  |
|  | - Điều khiển và ghi nhận dữ liệu độc lập bằng PLC hoặc tương đương | * |
|  | - Máy có kết nối qua cổng Ethernet | * |
|  | - Có màn hình cảm | * |
|  | - Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu ≥ 1000 chu kỳ gần nhất | * |
|  | - Máy có cảm biến nhiệt độ cho buồng tiệt khuẩn | * |
|  | - Máy có cảm biến áp suất cho buồng tiệt khuẩn | * |
|  | - Ngăn chứa hóa chất có hệ thống chọc túi hóa chất tự động | * |
|  | - Có hệ thống lọc nước RO | * |
|  | - Máy tích hợp máy nén khí và sử dụng các van khí nén | * |
|  | - Khung máy làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương | * |
| 4 | Bảng điều khiển |  |
|  | - Có tính năng xem dữ liệu chương trình theo thời gian thực | * |
|  | - Có tính năng quản lý các báo động và khởi động lại chu trình. | * |
|  | - Hiển thị biểu đồ mẻ xử lý theo thời gian thực bao gồm tối thiểu nhiệt độ và áp suất | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | - Cam kết thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có quy định) trước khi thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |