Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma ≥150L, 2 cửa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (hoặc FDA 510 (k)) (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 3 pha-380VAC/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | - Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 02 Cái | * |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Thân máy chính | : 01 Cái | * |
|  | - Hóa chất chạy máy – H2O2 | : 01 Hộp | * |
|  | - Chỉ thị hóa học | : 01 Hộp | * |
|  | - Chỉ thị sinh học | : 01 Hộp | * |
|  | - Túi ép tiệt trùng các cỡ | : 02 Cuộn | * |
|  | - Giấy in | : 10 Cuộn | * |
|  | - Hộp đựng vỏ hóa chất | : 01 Bộ | * |
|  | - Khay đựng dụng cụ | : 02 Cái | * |
|  | - Máy đọc chỉ thị sinh học | : 01 Cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
| 1 | Tính năng chung: |  |  |
|  | - Là máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp loại ≥ 2 cửa. |  | * |
|  | - Công nghệ tiệt khuẩn: Sử dụng công nghệ Plasma, sử dụng chất tiệt trùng là H2O2 để tiệt trùng; |  | * |
|  | - Ứng dụng: Sử dụng để tiệt khuẩn cả thiết bị bằng kim loại và phi kim ở nhiệt độ thấp, các dụng cụ ngoại khoa, ống nội soi,… |  | * |
|  | - Nhiệt độ buồng trong quá trình hoạt động: Tối đa ≤ 60 độ C |  | * |
|  | - Màn hình điều khiển: |  | * |
|  | - Hiển thị loại LCD/LED hoặc tương đương, |  | * |
|  | - Có cảm ứng, kích thước ≥ 7.0 inch |  | * |
|  | - Có hiển thị thông tin về chu trình tiệt trùng |  | * |
|  | - Hiển thị các thông số và trạng thái của máy trong quá trình hoạt động; |  | * |
|  | - Có máy in để in dữ liệu trong quá trình tiệt khuẩn |  | * |
|  | - Có ≥ 3 chương trình tiệt khuẩn cho các loại dụng cụ khác nhau; |  | * |
|  | - Chu trình tiệt khuẩn nhanh (dụng cụ không lumen) hoặc tương đương |  | * |
|  | - Chu trình tiệt khuẩn tiêu chuẩn/thông thường hoặc tương đương (cho dụng cụ ngoại khoa: lòng ống và không lòng ống) |  | * |
|  | - Chu trình linh hoạt/nâng cao hoặc tương đương (sử dụng cho các ống nội soi hoặc dụng cụ có lòng ống nhỏ) |  | * |
|  | - Thời gian tiệt khuẩn nhanh nhất: ≤ 50 phút |  | * |
|  | - Có các chương trình tiệt khuẩn phù hợp cho các loại dụng cụ khác nhau: |  | * |
|  | - Các dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa |  | * |
|  | - Ống nội soi |  | * |
|  | - Có thể tiệt khuẩn được các dụng cụ dạng ống mềm; |  | * |
|  | - Có thể tiệt khuẩn được các dụng cụ dạng ống thẳng; |  | * |
|  | - Có theo dõi hóa chất H2O2; |  | * |
|  | - Có lưu trữ lịch sử chu trình. |  | * |
| 2 | Buồng tiệt trùng |  |  |
|  | - Buồng tiệt khuẩn dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông. |  | * |
|  | - Thể tích/Dung tích buồng: |  | * |
|  | - Tổng thể tích: ≥ 150 lít |  | * |
|  | - Có bộ lọc khí |  | * |
|  | - Có bộ lọc và xử lý hóa chất tồn dư |  | * |
|  | - Hệ thống cửa: Có lớp cách nhiệt |  |  |
| 3 | Chương trình tiệt trùng: |  |  |
|  | - Có chu trình mặc định được cài đặt sẵn |  | * |
|  | - Có chu trình sử dụng để tiệt trùng bề mặt dụng cụ, tiệt trùng các dụng cụ nội soi ống cứng và ống mềm. |  | * |
| 4 | Tính năng an toàn: |  |  |
|  | - Có báo lỗi về nhiệt độ |  | * |
|  | - Có báo lỗi về áp suất |  | * |
|  | - Có báo lỗi về thời gian |  | * |
|  | - Cửa chưa đóng kín |  | * |
|  | - Lỗi nguồn điện |  | * |
|  | - Theo dõi trạng thái của từng giai đoạn của chu trình tiệt khuẩn. |  | * |
|  | - Có khả năng tự động dừng chu trình tiệt khuẩn khi có sự cố |  | * |
|  | - Có cảm biến áp suất |  | * |
|  | - Có thông báo lỗi và cảnh báo trên màn hình |  | * |
|  | - Có cảm biến nhiệt độ để theo dõi nhiệt độ buồng |  | * |
| 5 | Hệ thống điều khiển: |  |  |
|  | - Thiết bị được điều khiển bằng vi xử lý hoặc cao cấp hơn. |  | * |
|  | - Có theo dõi liên tục các thông số của chu trình hấp |  | * |
|  | - Có tính năng kiểm tra hoặc theo dõi hoạt động |  | * |
|  | - Có cổng kết nối mạng Ethenet/Internet… |  | * |
| 6 | Máy đọc chỉ thị sinh học |  |  |
|  | - Thời gian đọc kết quả sinh học trong ≤ 30 phút |  | * |
|  | - Số lượng giếng ủ: ≥ 4 giếng |  | * |
|  | - Kiểm tra được chất lượng tiệt khuẩn |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Cam kết thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có quy định) trước khi thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |