|  | Máy khử trùng dụng cụ bằng bi thủy tinh |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Nguồn cung cấp: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30°C |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Máy khử trùng dụng cụ bằng bi thủy tinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, gồm: | : 02 Cái |  |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Máy chính | : 01 Cái | * |
|  | - Hạt thủy tinh sử dụng nhiều lần | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | Máy sử dụng bi (hạt) thủy tinh để tiệt trùng dụng cụ |  | * |
|  | Nhiệt độ tiệt trùng cài đặt tối đa: ≥ 300 ℃ |  | * |
|  | Độ chính xác nhiệt độ: ± ≤ 5℃ |  | * |
|  | Thời gian làm nóng đến nhiệt độ tối đa: ≤ 30 phút |  | * |
|  | Kích thước buồng chứa(mm): ≥ Φ40 x 80 |  | * |
|  | Trọng lượng của hạt thủy tinh: ≥ 50g |  | * |
|  | Chất liệu máy: thép không gỉ hoặc tương đương |  | * |
|  | Hạt thủy tinh tái sử dụng được |  | * |
|  | Có khả năng tiệt trùng hoàn toàn trong vòng ≤ 30 giây. |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |