# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Dự toán: Kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì thiết bị trạm quan trắc tự động, thiết bị đo lường hệ thống và thí nghiệm mẫu dầu cho Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 và Nhà máy điện Phú Mỹ 3.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 11/2025.

- Địa điểm thực hiện dịch vụ:

- Nhà máy điện Phú Mỹ 3, địa chỉ: Đường số 16, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2, địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 380 ngày lịch kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian thực hiện dịch vụ là trong vòng 365 ngày lịch kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Khi có yêu cầu thực hiện dịch vụ, Chủ đầu tư gửi thông báo (qua email/điện thoại/văn bản) cho nhà thầu ít nhất 05 ngày làm việc về thời gian, địa điểm và nội dung thực hiện dịch vụ (trừ trường hợp thực hiện dịch vụ đột xuất đáp ứng công tác sửa chữa).

- Tiến độ thực hiện công việc:

- Đối với hạng mục 1 đến mục 18: Thời gian thực hiện và hoàn tất dịch vụ trong vòng 30 ngày lịch kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu (Không bao gồm thời gian chủ đầu tư chuẩn bị vật tư để thay thế (nếu có).

- Đối với hạng mục 19 đến mục 22: Trường hợp lấy mẫu dầu định kỳ: nhà thầu cung cấp kết quả (biên bản thí nghiệm) có đánh giá kết quả cho Chủ đầu tư trong vòng 10 ngày lịch kể từ ngày nhà thầu nhận mẫu.

2. Mục tiêu công việc:

Nhà thầu cung cấp nhân lực, máy móc, thiết bị thí nghiệm và các điều kiện vật chất liên quan khác để thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì các thiết bị, hệ thống, thí nghiệm mẫu dầu của NMĐ PM3&2.2 đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật có liên quan, tiến độ, an toàn và các yêu cầu khác theo E-HSMT.

Đối với hạng mục thử nghiệm mẫu dầu bôi trơn, điều khiển, thủy lực và dầu MBA: Nhà thầu cung cấp dịch vụ thử nghiệm định kỳ, đột xuất. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm nhà thầu sử dụng các phương pháp luận hoặc phần mềm hỗ trợ chuyên dụng để đưa ra khuyến cáo phù hợp về tình trạng hoạt động của thiết bị cho  Chủ đầu tư

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

  - Phạm vi cung cấp

3.1.1 Phạm vi cung cấp dịch vụ được mô tả theo Bảng dưới đây:

| Stt | Hạng mục công việc |
| --- | --- |
| 1 | Kiểm định/ hiệu chuẩn trạm quan trắc khí thải/ nước làm mát (tương ứng với các mục 1, 12, 15.1 tại mẫu 01B bảng phạm vi cung cấp). - Tần suất thực hiện: 01 lần/ 1 năm. - Kiểm tra bên ngoài thiết bị - Kiểm tra bên trong thiết bị - Kiểm tra đo lường thiết bị, tiến hành căn chỉnh lại thiết bị (nếu thiết bị có chức năng) để đáp ứng yêu cầu về sai số cho phép của thiết bị. Đối với thiết bị chờ thay thế vật tư linh kiện, sau khi chủ đầu tư giao đủ vật tư, nhà thầu tiến hành thay thế, kiểm định/hiệu chuẩn. - Nhà thầu tự chuẩn bị chất chuẩn đo lường, vật tư, thiết bị đo lường và nhân công để phục vụ công tác kiểm định. - Thực hiện kiểm định theo các quy trình kiểm định tại ĐLVN: đối với phương tiện đo pH thực hiện theo ĐLVN 381:2021, đối với phương tiện đo amoni thực hiện theo ĐLVN 386:2021, đối với phương tiện đo TSS thực hiện theo ĐLVN 388:2021, đối với phương tiện đo COD thực hiện theo ĐLVN 387:2021. - Đối với thiết bị quan trắc môi trường CEMS phải thực hiện kiểm định theo quy trình kiểm định ĐLVN 380 : 2021. - Chứng chỉ kiểm định bao gồm tem kiểm định, dấu kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định phải được cung cấp theo đúng quy định tại Thông tư 24/2013/TT-BKHCN. - Chứng chỉ hiệu chuẩn bao gồm tem hiệu chuẩn và giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải được cung cấp theo đúng quy định tại Thông tư 24/2013/TT-BKHCN. |
| 2 | Lấy mẫu, phân tích và lập báo cáo RA (tương ứng với mục 15.4 tại mẫu 01B bảng phạm vi cung cấp). - Tần suất thực hiện: 1 lần/ 1 năm. - Nhà thầu cử nhân sự đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và thiết bị chuyên dùng tới hiện trường thực hiện lấy mẫu về phân tích kết quả. - Nhà thầu tiến hành lấy mẫu, sử dụng thiết bị chuyên biệt để tiến hành phân tích các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, Clo, lưu lượng đường ống đầu vào và lưu lượng đường ống đầu ra, sau đó lập Báo cáo quan trắc đối chứng (RA) đối với trạm quan trắc nước làm mát. Quá trình lấy mẫu đảm bảo chính xác, đúng trình tự. Kết quả phân tích mẫu đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác. - Báo cáo RA nhà thầu lập đảm bảo khách quan, phản ánh trung thực hiện trạng môi trường của Nhà máy và được ký đóng dấu xác nhận của Nhà thầu. |
| 3 | Bảo trì bảo dưỡng thiết bị trạm quan trắc, thiết bị đo mẫu online, thiết bị phòng thí nghiệm (tương ứng với các mục 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 13, 14, 15.2, 15.3, 16.2, 17.1 tại mẫu 01B bảng phạm vi cung cấp). 1. Nội dung công việc của bảo dưỡng thiết bị - Tần suất: 2 lần / 1 năm. - Ghi nhận đánh giá trạng thái làm việc của thiết bị trước khi thực hiện. - Thực hiện kiểm tra ngoại quan, kiểm tra hệ thống điện, kiểm tra chạy thử thiết bị. - Vệ sinh thiết bị - Bảo dưỡng bảo trì định kỳ - Đánh giá tình trạng thiết bị chuyên sâu - Khắc phục các lỗi hiện hữu của thiết bị - Vệ sinh thiết bị bằng dung dịch chuyên dụng, bảo dưỡng theo khuyến cáo, lập biên bản đánh giá, đề xuất vật tư thay thế nếu có. - Thay thế vật tư linh kiện theo khuyến cáo của hãng. - Cài đặt cấu hình thiết bị - Khi có sự cố xảy ra, nhân sự của nhà thầu có mặt chậm nhất là sau 04h kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư để phối hợp cùng khắc phục sự cố. - Khi nhà máy có đủ vật tư thì nhà thầu có mặt sau 24h kể từ thời điểm nhận được thông báo để tiến hành thay thế vật tư linh kiện, đưa thiết bị vào vận hành đáp ứng yêu cầu của Nhà máy. 2. Phạm vi kiểm tra chất chuẩn định kỳ - Nội dung công việc: - Dùng chất chuẩn đo kiểm tra thiết bị. - Tiến hành căn chỉnh lại nếu sai số kiểm tra lớn hơn 10%, sau đó đo lại bằng chất chuẩn. - Nhà thầu tự chuẩn bị chuẩn đo lường, vật tư, thiết bị để thực hiện công việc. - Sau khi quá trình kiểm tra kết thúc, Nhà thầu ra phiếu kết quả đánh giá chất lượng của chất chuẩn. |
| 4 | Hiệu chuẩn thiết bị đo lường, thiết bị phòng thí nghiệm (tương ứng với các mục 4.2, 5.2, 6.2, 7, 8, 16.1, 17.2, 18 tại mẫu 01B bảng phạm vi cung cấp). - Tần suất thực hiện: 1 lần / 1 năm - Nội dung công việc: - Kiểm tra bên ngoài thiết bị - Kiểm tra kỹ thuật thiết bị - Kiểm tra đo lường thiết bị, tiến hành căn chỉnh lại thiết bị (nếu thiết bị có chức năng) để đáp ứng yêu cầu về sai số cho phép của thiết bị. - Nhà thầu tự chuẩn bị chuẩn đo lường, vật tư, thiết bị đo lường và nhân công để phục vụ công tác hiệu chuẩn. - Chứng chỉ hiệu chuẩn bao gồm tem hiệu chuẩn và giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải được cung cấp theo đúng quy định tại Thông tư 24/2013/TT-BKHCN. |
| 5 | Kiểm định các thiết bị điện NMĐ Phú Mỹ 2.2 (tương ứng với các mục 9, 10, 11 tại mẫu 01B bảng phạm vi cung cấp). Tần suất: 1 lần / 1 năm Nội dung công việc: - Đối với thiết bị điện phải kiểm định theo các quy trình kiểm định ĐLVN 142 : 2019 và ĐLVN 143 : 2019. - Nhà thầu tự chuẩn bị chuẩn đo lường, vật tư, thiết bị đo lường và nhân công để phục vụ công tác kiểm định. Nhà thầu phụ trách thực hiện toàn bộ công tác tháo lắp, phục vụ công tác kiểm định, thí nghiệm. - Chứng chỉ kiểm định bao gồm tem kiểm định, dấu kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định phải được cung cấp theo đúng quy định. |
| 6 | Thí nghiệm mẫu dầu máy biến áp, mẫu dầu bôi trơn, thủy lực, điều khiển (tương ứng với các mục 19, 20, 21, 22 tại mẫu 01B bảng phạm vi cung cấp). Nội dung công việc: - Nhân sự thực hiện lấy mẫu trang bị đầy đủ dụng cụ, vật tư thực hiện công tác lấy mẫu theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn, tránh rò rỉ dầu MBA, dầu bôi trơn ra môi trường. - Các hạng mục thí nghiệm thực hiện theo các phương pháp thử như sau: STT; Nội dung công việc; Phương pháp thử. 19; Thí nghiệm mẫu dầu MBA - NMĐ PM3. 19.1; Điện áp chọc thủng (kV)/2.5mm; IEC60156. 19.2; Tg gốc tổn thất điện môi ở 90oC (%); IEC60247. 19.3; Trị số acid (mg KOH/g dầu); ASTM D974-22 or ASTM D664-18e2. 19.4; Nhiệt độ chớp cháy (oC); ASTM D93-20. 19.5; Độ nhớt ở 40oC (cSt); ASTM D445-21e1. 19.6; Acid, bazo hòa tan (mg KOH/g dầu); ASTM D974-22. 19.7; Cặn lắng (%V); ASTM D2273-08(2016). 19.8; Hàm lượng nước (ppm); IEC60814. 19.9; Tổng hàm lượng khí hòa tan trong dầu (ppm) (TDG); ASTM D3612-02. 19.10; Hàm lượng furfural và các hợp chất furanic (mg/g); ASTM D5837-15. 19.11; Hàm lượng lưu huỳnh ăn mòn (mg/g); ASTM D1275-15. 20; Thí nghiệm mẫu dầu bôi trơn, thuỷ lực, điều khiển - NMĐ PM3. 20.1; Độ nhớt động học 40oC; ASTM D445-21e1. 20.2; Chỉ số axít; ASTM D974-22. 20.3; Độ sạch (ISO Code/ NAS); NAS1638/ISO4406. 20.4; Xác định Varnish; ASTM D7843-21. 20.5; Hàm lượng nước (ppm); ASTM D6304-20. 20.6; Oxidation Stability (RPVOT); ASTM D2272-22. 21; Thí nghiệm mẫu dầu MBA - NMĐ PM2.2. 21.1; Điện áp chọc thủng (kV)/2.5mm; IEC60156. 21.2; Tg gốc tổn thất điện môi ở 90oC (%); IEC60247. 21.3; Trị số acid (mg KOH/g dầu); ASTM D974-22 or ASTM D664-18e2. 21.4; Nhiệt độ chớp cháy (oC); ASTM D93-20. 21.5; Độ nhớt ở 40oC (cSt); ASTM D445-21e1. 21.6; Acid, bazo hòa tan (mg KOH/g dầu); ASTM D974-22. 21.7; Cặn lắng (%V); ASTM D2273-08(2016). 21.8; Hàm lượng nước (ppm); IEC60814. 21.9; Tổng hàm lượng khí hòa tan trong dầu (ppm) (TDG); ASTM D3612-02. 21.10; Hàm lượng furfural và các hợp chất furanic (mg/g); ASTM D5837-15. 21.11; Hàm lượng lưu huỳnh ăn mòn (mg/g); ASTM D1275-15. 22; Thí nghiệm mẫu dầu bôi trơn, thuỷ lực - NMĐ PM2.2. 22.1; Wear condition/Fine. 22.1.1; Iron; ASTM D5185-18. 22.1.2; Chromium; ASTM D5185-18. 22.1.3; Lead; ASTM D5185-18. 22.1.4; Copper; ASTM D5185-18. 22.1.5; Tin; ASTM D5185-18. 22.1.6; Aluminum; ASTM D5185-18. 22.1.7; Nickel; ASTM D5185-18. 22.1.8; Silver; ASTM D5185-18. 22.1.9; Molybdenum; ASTM D5185-18. 22.1.10; Titanium; ASTM D5185-18. 22.1.11; PQ Index; Nhà thầu chủ động đề xuất. 22.2; Oil condition. 22.2.1; Viscosity @40 C; ASTM D445-21e1. 22.2.2; Viscosity @100 C; ASTM D445-21e1. 22.2.3; TAN; ASTM D974-22. 22.3; Contamination. 22.3.1; Water; ASTM D6304-20. 22.3.2; Silicon (fine); ASTM D5185-18. 22.3.3; Silicon (coarse); Nhà thầu chủ động đề xuất. 22.3.4; Oxidation Stability (RPVOT); ASTM D2272-22. 22.4; Additive element. 22.4.1; Boron; ASTM D5185-18. 22.4.2; Magnesium; ASTM D5185-18. 22.4.3; Calcium; ASTM D5185-18. 22.4.4; Barium; ASTM D5185-18. 22.4.5; Phosphorus; ASTM D5185-18. 22.4.6; Zinc (Fine); ASTM D5185-18. 22.4.7; Zinc (Coarse); -. 22.4.8; Flash point; ASTM D92-18. 22.5; Particle count NAS 1638: Number of Particles Per 100 Milliliter (Counts/100ml). 22.5.1; 5-15 microns; NAS 1638. 22.5.2; 15-25 microns; Nhà thầu chủ động đề xuất. 22.5.3; 25-50 microns; Nhà thầu chủ động đề xuất. 22.5.4; 50-100 microns; Nhà thầu chủ động đề xuất. 22.5.5; PS>100 microns; Nhà thầu chủ động đề xuất. 22.6; Xác định Varnish; ASTM D7843-21. - Thực hiện lấy mẫu dầu định kỳ và đột xuất Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu thực hiện công việc hoặc ngày cụ thể nêu trong văn bản của Chủ đầu tư, nhà thầu phải cử nhân sự và thiết bị thực hiện công việc theo yêu cầu. Trường hợp lấy mẫu dầu định kỳ: nhà thầu cung cấp kết quả (biên bản thí nghiệm) có đánh giá kết quả cho Chủ đầu tư trong vòng 10 ngày lịch kể từ ngày nhà thầu nhận mẫu; - Các phương pháp thử nhà thầu đề xuất trong phương pháp luận đảm bảo phù hợp với năng lực của Nhà thầu và tuân thủ các quy định hiện hành. |

    - Khối lượng thực hiện dịch vụ: Theo Mẫu 01 B Bảng phạm vi cung cấp

Ghi chú:

- Đơn giá đã bao gồm tất cả các chi phí (nhân công, vật tư, thiết bị...) và các chi phí liên quan khác để thực hiện và hoàn tất dịch vụ.

- Khối lượng nêu trên chỉ là tạm tính, phạm vi công việc của gói thầu được thực hiện theo yêu cầu Chủ đầu tư, khi thanh toán sẽ căn cứ theo khối lượng thực tế thực hiện.

- Nếu nhà thầu có nhu cầu khảo sát, đề nghị Quý nhà thầu gửi công văn đăng ký tham gia khảo sát trước thời gian khảo sát ít nhất 02 ngày làm việc đến Tổng Công ty Phát điện 3 (Email: tramptn@ops.genco3.vn).

- Thời gian khảo sát trong giờ hành chính từ 8h-12h và 13h -15h từ thứ hai đến thứ sáu, trước thời gian đóng thầu tối thiểu 1 ngày làm việc.  Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ hướng dẫn các nhà thầu trong quá trình khảo sát. Ngoài thời gian nêu trê Chủ đầu tư không xem xét giải quyết.

- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lập E-Hồ sơ dự thầu. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập Hồ sơ dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các rủi ro khác.

3.2 Yêu cầu khác

3.2.1 Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy

- Nhà thầu phải có báo cáo đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện công việc tại NMĐ PM2.2.

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện công việc của gói thầu này bao gồm:

Tất cả nhân sự thực hiện công việc trực tiếp tại nhà máy đều được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động theo đúng quy định, phải có giấy chứng nhận/chứng chỉ đã được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 còn hiệu lực. Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho CBCNV và trang thiết bị, phương tiện của nhà thầu khi thực hiện công việc. Tất cả CBCNV nhà thầu được Chủ đầu tư phổ biến, hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động trước khi thực hiện công việc; tuân thủ thực hiện thủ tục phiếu công tác và đánh giá rủi ro theo quy định.

+ Nhà thầu phải bảo đảm các vật tư, thiết bị sử dụng để thực hiện công việc còn hạn kiểm định/ hạn sử dụng theo quy định.

+ Tuân thủ tuyệt đối các quy định tại địa điểm thực hiện dịch vụ của Chủ đầu tư trong suốt thời gian thực hiện công việc.

- Nhà thầu đảm bảo thực hiện công việc không ảnh hưởng đến sản xuất của  Chủ đầu tư Mọi vấn đề thực hiện công việc có ảnh hưởng đến sản xuất của Chủ đầu tư chỉ được phép thực hiện sau khi được sự cho phép của Chủ đầu tư.

- Tuyệt đối không được tự ý đấu nối vào nguồn điện và chỉ được đấu nối và sử dụng nguồn điện trong nhà máy khi được sự cho phép của người có thẩm quyền.

- Các chất dễ cháy nổ phải được để đúng nơi quy định, cách xa nguồn điện và phải che đậy cẩn thận.

- Nhà thầu cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm về PCCC và ATLĐ.

- Nhà thầu phải tuân thủ đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng quy định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm qui định trên.

- Nhà thầu phải cung cấp có thuyết minh biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện công việc tại NMĐ PM2.2 và PM3.

3.2.2 Yêu cầu về năng lực pháp lý, nhân sự, thiết bị thực hiện công việc

- Nhà thầu phải cam kết Nhà thầu hoặc đối tác cung cấp dịch vụ cho nhà thầu có phạm vi hoạt động, phương tiện, trang thiết bị và nhân lực phù hợp để thực hiện trọn phần công việc mà Chủ đầu tư yêu cầu.

- Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu pháp lý được quy định tại chương III Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc giấy đăng ký kinh doanh. Có giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Có Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với: sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực.

- Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 do cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định đối với các thiết bị, dụng cụ điện làm việc ở môi trường không nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.

- Nhà thầu phải cam kết Nhà thầu hoặc đối tác cung cấp dịch vụ cho nhà thầu có phạm vi hoạt động, phương tiện, trang thiết bị và nhân lực phù hợp để thực hiện trọn phần công việc mà Chủ đầu tư yêu cầu.

- Nhà thầu cam kết đối với thử nghiệm mẫu dầu MBA: sau khi hoàn tất công việc theo nội dung của E-HSMT, trên cơ sở kết quả thử nghiệm nhà thầu sử dụng các phương pháp luận hoặc phần mềm hỗ trợ chuyên dụng để đưa ra khuyến cáo phù hợp về tình trạng hoạt động của MBA cho Chủ đầu tư.

- Đối với thử nghiệm mẫu dầu nhà thầu cam kết giới hạn phát hiện của phương pháp thử phải nhỏ hơn tiêu chuẩn chất lượng của từng loại dầu của NMĐ Phú Mỹ 3&2.2.

- Nhà thầu phải cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thí nghiệm, kiểm định/hiệu chuẩn.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận.

- Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhà thầu thông báo hoàn tất công việc bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định, hai Bên cùng tiến hành nghiệm thu và lập Biên bản nghiệm thu và quyết toán giá trị hoàn thành công việc đối với mỗi đợt.