# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực 333

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực 333

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện đa khoa khu vực 333- Địa chỉ: Thôn 1 Eadar, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

- Chi tiết nguồn vốn: Nguồn NSNN chi thường xuyên và quỹ PTHĐSN

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

- Gói thầu chia nhiều phần/lô: Không

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa, đáp ứng đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam;

- Hàng hóa là thiết bị y tế phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương;

- Nhà thầu phải chào đúng chủng loại, đủ khối lượng hàng hoá nêu tại Mẫu số 01B - Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV, đồng thời nêu đầy đủ ký mã hiệu (mã sản phẩm / model dự thầu), nhãn hiệu (nếu có), năm sản xuất, tên hãng sản xuất và xuất xứ của hàng hóa dự thầu; quy cách đóng gói, vận chuyển và bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cho từng loại hàng hóa chào thầu;

- Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 2 - Mục 1.3. Các yêu cầu khác - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu chứng minh hàng hóa dự thầu được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam:

+ Hàng hóa là thiết bị y tế: Bảng phân loại thiết bị y tế; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị y tế loại C, D; Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B còn hiệu lực (quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025);

+ Hàng hóa không phải là thiết bị y tế: Văn bản xác nhận của Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác tương đương. Trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh hàng hóa chào thầu không phải là Thiết bị y tế thì nhà thầu không cần nộp Số lưu hành / Giấy phép nhập khẩu và Kết quả phân loại thiết bị y tế cho hàng hóa đó.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Nhà thầu có trách nhiệm trình bày rõ ràng toàn bộ nội dung kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo thứ tự yêu cầu tại Mục này. Mỗi đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu phải được minh chứng bằng tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue gốc (bản chính thức, đang còn hiệu lực của hãng sản xuất). Nhà thầu phải ghi rõ vị trí tham chiếu, bao gồm: số trang, tên tài liệu và đánh dấu (highlight) trực tiếp đặc tính, thông số tương ứng trong tài liệu đó. Trường hợp nhà thầu không thực hiện đầy đủ việc trích dẫn vị trí hoặc không cung cấp minh chứng rõ ràng cho các thông số kỹ thuật chào thầu, nhà thầu có thể chịu bất lợi nếu phát sinh tình huống.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Tên phần (lô)/ Danh mục hàng hóa | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Hệ thống CT -Scaner <64 lát cắt/vòng quay (Hệ thống chụp cắt lớp vi tính) | 1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương. - Nguồn điện cung cấp: 3 pha 380V; 50 Hz. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 26°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% (Thiết bị được nhiệt đới hoá, phù hợp điều kiện nóng, ẩm của Việt Nam) 2. Yêu cầu cấu hình: Hệ thống CT -Scaner <64 lát cắt/vòng quay (Hệ thống chụp cắt lớp vi tính) và bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ, bao gồm: - Máy chính gồm: + Khoang máy (Gantry): 01 bộ + Đầu thu (Detector): 01 bộ + Nguồn phát cao thế (Generator): 1 bộ + Bóng X quang (Tube): 1 bộ + Bàn bệnh nhân: 01 bộ + Trạm điều khiển, thu nhận dữ liệu và tái tạo ảnh: 01 bộ. - Phần mềm có bản quyền: + Phần mềm tái tạo ảnh từ dữ liệu thô. + Phần mềm chụp quét xoắn ốc siêu tốc theo thời gian thực. + Phần mềm chụp đồng bộ với thuốc cản quang. + Phần mềm tự động điều chỉnh dòng chụp “mA” theo cấu trúc giải phẫu học của bệnh nhân. + Phần mềm hiển thị liều tia chụp trước và sau khi chụp theo các thông số chụp cài đặt. + Bộ tái tạo và hiển thị ảnh 3D màu: Bộ tái tạo và hiển thị ảnh 3D bề mặt, 3D khối và 3D Shaded Rendering… + Bộ tái tạo và hiển thị ảnh đa diện MPR theo 3 mặt phẳng vuông góc/mặt phẳng chếch đa mặt cắt theo đường cong + Bộ tái tạo và hiển thị ảnh Max IP và Min IP. + Phần mềm giảm liều tia trong quá trình quét. + Bộ phần mềm chuyên dụng giảm nhiễu ảnh gây ra do các vật thể kim loại tích hợp chuẩn theo máy. + Bộ hiển thị ảnh Cine theo máy, quan sát ảnh tức thì. + Bộ phần mềm in phim chuẩn theo máy. + Bộ kết nối Dicom với máy in phim. + Bộ biến thế tích hợp chuẩn theo máy. - Trạm xử lý ảnh kèm phần mềm trực quan hoá hình ảnh nâng cao: 01 bộ Phần mềm cho phép trực quan hóa và phân tích hình ảnh 2D và 3D về giải phẫu và chức năng sinh lý bằng cách sử dụng dữ liệu quét CT (Chụp cắt lớp vi tính) và MR (Cộng hưởng từ), bao gồm: + Phần mềm phân tích mạch máu. + Phần mềm nội soi ảo đại tràng. + Phần mềm phân tích phổi. - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy, gồm: + Bộ đệm định vị bệnh nhân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân: 01 bộ. + Bộ màn hình và camera quan sát bệnh nhân: 01 bộ. + Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy: 01 bộ. + Đàm thoại nội bộ hai chiều: 01 bộ. - Các thiết bị phụ trợ khác: + Máy in phim khô kèm 01 hộp phim khô thử máy 35x43 cm: 01 bộ. + Bơm tiêm cản quang 02 nòng: 01 cái. + UPS online công suất ≥ 6 kVA cho trạm điều khiển: 01 bộ. + Bàn làm việc và ghế ngồi cho nhân viên vận hành máy: 01 bộ. + Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy, bao gồm: CB, khởi động từ, bộ bảo vệ pha, các thanh cái tiếp địa trung tính, công suất phù hợp với hệ thống: 01 bộ. + Máy in laser đen trắng trả kết quả bệnh nhân: 01 chiếc. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ III.Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật: 1. Khoang máy: - Đường kính khoang máy: ≥ 78 cm 2. Hệ thống đầu thu: - Khối đầu thu/Detector: Tinh thể rắn hoặc vật liệu tương đương. - Tốc độ quan sát ảnh: Tối đa ≥ 1.200 ảnh/giây. - Thời gian tái tạo ảnh: ≥ 15 ảnh/giây. - Thời gian tái tạo ảnh xoắn ốc theo thời gian thực: ≥ 12 ảnh/giây. - Số dãy đầu thu: ≥ 16 dãy. - Số lát cắt tối đa/vòng quay: ≥ 32 lát cắt/vòng quay - Độ dày lát cắt nhỏ nhất: ≤ 1 mm. 3. Nguồn phát cao thế: - Công suất tối đa: ≥ 50kW - Khoảng điện thế chụp: + Tối thiểu: ≤ 80 kV. + Tối đa: ≥ 135 kV. - Số bước kV điều chỉnh được ≥ 4 bước, tối thiểu gồm: 80 kV, 100 kV, 120 kV và 135 kV. - Dòng bóng chụp: ≤ 10 mA đến ≥ 300 mA - Tự động điều chỉnh dòng mA 4. Bóng X-quang: - Điện áp bóng tối đa: ≥ 135 kV. - Dòng tối đa bóng: ≥ 300 mA. - Dung lượng trữ nhiệt anode của bóng: ≥ 2 MHU. - Tốc độ làm mát: Tối đa ≥ 330 kHU/phút. - Tiêu điểm bóng: + Tiêu điểm nhỏ: ≤ (1,1 x 1,3) mm. + Tiêu điểm lớn: ≤ (1,7 x 1,7) mm. 5. Bàn bệnh nhân: - Tải trọng của bàn tối đa: ≥ 220 kg. - Bàn bệnh nhân có thể điều chỉnh linh hoạt theo chiều đứng dọc và mặt bàn di chuyển dọc theo chiều ngang. - Mặt bàn có thể hạ thấp xuống tối đa ≤ 312 mm so với mặt sàn. 6. Trạm điều khiển, thu nhận dữ liệu và tái tạo ảnh: 6.1. Máy tính: - CPU: ≥ 64 bit. - RAM: ≥ 32 GB. - Bộ đĩa từ: ≥ 480 GB (Trong đó: ≥ 180 GB dữ liệu thô và ≥ 300 GB dữ liệu ảnh). - Bàn phím: 01 cái. - Chuột quang: 01 cái. 6.2. Màn hình: - Màn hình LCD: ≥ 19 inches. - Ma trận hiển thị: ≥ (1.280 × 1.024) Pixels. - Ma trận hình ảnh: ≥ (1.024 × 1.024) Pixels. 7. Các chương trình chụp: 7.1. Các ứng dụng chụp thường quy: - Có chức năng chụp xoắn ốc, chụp cắt lớp thường quy, chụp dynamic và xóa nền. - Có phần mềm chụp theo ngưỡng ngấm thuốc cản quang. 7.2. Các ứng dụng khác: - Có ghi âm giọng nói hướng dẫn bệnh nhân hợp tác (Hít/thở) trong quá trình chụp. - Có các công cụ đo tính thường quy như: Đo khoảng cách, đo góc, ROI. - Có các công cụ tinh chỉnh hình ảnh: Hiển thị đánh dấu (Hiển thị lưới, thang xám), tăng, giảm, thu phóng, xoay. - Có chức năng lựa chọn vùng quan tâm: Điểm, hình vuông, đa giác, e-líp, đa giác không đều. - Có các chức năng lọc nhiễu hình. - Có chức năng lựa chọn phóng to hình. - Có chức năng xử lý tái tạo, lưu trữ, in phim. - Có khả năng kết nối DICOM. - Có chức năng báo cáo liều tia chụp. 8. Các thông số chụp quét: - Thời gian quay 360 độ (Nhanh nhất): ≤ 0,75 giây. - Thời gian quét xoắn ốc liên tục tối đa (Giây): ≥ 50 giây. - Khoảng chụp tối đa: ≥ 1.830 mm. 9. Máy in phim khô: - Số khay chứa phim: ≥ 02 khay. - Tốc độ in: ≥ 70 phim/giờ với kích thước 14 x 17 inches (35 x 43 cm) 10. Bơm tiêm cản quang 02 nòng: - Tốc độ tiêm: Từ ≤ 0,1 ml/giây đến ≥ 10 ml/giây - Dung tích tối đa: ≥ 180 ml. IV. Yêu cầu khác: - Bàn giao, lắp đặt tại đơn vị sử dụng; - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng. - Cam kết bảo hành Bóng đèn X-quang ≥ 100.000 vòng quay có phát tia hoặc 12 tháng tuỳ theo điều kiện nào đến trước, thời gian được tính kể từ ngày bàn giao thiết bị. - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất hoặc thực hiện ≥ 3 lần/ năm. - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cung cấp đầy đủ tài liệu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nhà sản xuất. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ kiện thay thế trong vòng ≥ 8 năm và có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế sau thời gian bảo hành. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho bác sĩ, kỹ thuật viên của đơn vị sử dụng. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO, CQ và bộ chứng từ nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu) khi giao máy. | Đáp ứng hoàn toàn mức yêu cầu tối thiểu hoặc chấp nhận được | Không đáp ứng mức yêu cầu kỹ thuật tối thiểu |
| 2 | Máy gây mê (Máy gây mê kèm thở) | I. Yêu cầu chung - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. - Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương. - Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C. + Độ ẩm tối đa: ≥ 85% (không ngưng tụ). (Thiết bị được nhiệt đới hoá, phù hợp điều kiện nóng, ẩm của Việt Nam) II. Yêu cầu cấu hình: Máy gây mê kèm thở và bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ, bao gồm: - Máy chính: 01 máy. - Mô đun theo dõi khí mê, ETCO2: 01 bộ. - Bình hấp thu: 01 bình. - Bình bốc hơi khí mê (Sevoflurane hoặc theo nhu cầu sử dụng): 02 bình. - Cảm biến Oxy: 01 chiếc. - Bóng bóp 3L: 01 chiếc. - Dây Oxy: 01 chiếc. - Dây khí nén: 01 chiếc. - Dây N2O: 01 chiếc. - Bộ dây thở gây mê người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ. - Bộ dây thở gây mê trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ. - Mặt nạ thở người lớn dùng nhiều lần: 01 chiếc. - Mặt nạ thở trẻ em dùng nhiều lần: 01 chiếc. - Phổi giả: 01 chiếc. - Bộ thu hồi khí mê: 01 bộ. - Can vôi sô đa ≥ 5L: 01 can. - Dây nguồn: 01 chiếc. - Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ. III. Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật: 1. Tính năng: - Máy gây mê kèm thở dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. - Màn hình LED TFT cảm ứng hoặc tốt hơn, kích thước ≥ 12 inches. - Thời gian vận hành của pin: ≥ 1,5 giờ 2. Khối gây mê: - Giá đỡ cho 2 bình bốc hơi; - Cung cấp khí: Khí nén y tế hoặc oxy với áp suất từ ≤ 280 kPa đến ≥ 600 kPa; - Bộ trộn khí: + Thiết bị có chức năng điều chỉnh lưu lượng và nồng độ của hỗn hợp khí (Air, O₂, N₂O), cũng như phân phối hỗn hợp này đến bầu bốc hơi thuốc mê. + Cho phép lựa chọn loại hỗn hợp khí cần cung cấp (Air - O₂ hoặc N₂O - O₂) và có thể tăng cường bổ sung oxy vào hỗn hợp khí trong trường hợp khẩn cấp. + Trong mô-đun gây mê có tích hợp một thiết bị đảm bảo tỷ lệ oxy tối thiểu 25% trong mọi tình huống mở van cấp khí + Có ≥ 03 đồng hồ đo áp suất nằm ở mặt trước, người dùng có thể liên tục kiểm tra áp suất cấp khí y tế từ hệ thống trung tâm hoặc từ các bình khí. - Cung cấp khí Oxy: + Áp lực: từ ≤ 280 kPa đến ≥ 600 kPa + Lưu lượng tối đa: ≥ 90 L/phút - Cung cấp khí N2O: + Áp lực: từ ≤ 280 kPa đến ≥ 600 kPa + Lưu lượng tối đa: ≥ 15 L/phút - Cung cấp khí khí nén y tế: + Áp lực: từ ≤ 280 kPa đến ≥ 600 kPa + Lưu lượng tối đa: ≥ 90 L/phút - Có các đồng hồ theo dõi áp lực O₂ - N₂O – Air, thang đo từ 0 đến ≥ 6 bar - Cảnh báo: Áp lực oxy thấp hoặc thiếu trong khu vực cấp N2O 3. Khối thở - Tự động bù áp suất khí quyển trong áp suất đo được. - Tự động bù khoảng chết của hệ thống máy và mạch bệnh nhân. - Có hiển thị rò rỉ, hiển thị mức tiêu thụ oxy tính toán. - Có bù độ cao cho cảm biến oxy. - Có cài đặt thông số thở mặc định. - Các chế độ thở, tối thiểu bao gồm: APCV; APCV-TV; PSV; PSV – TV; VC/ VAC; VC/VAC BABY (tích hợp cho trẻ sơ sinh); V-SIMV (Thể tích + PS; SPONT); P-SIMV (Áp lực + PS; SPONT); Sigh; Apnea dự phòng (NIV PSV, NIV PSV-TV); MAN (thủ công) hoặc các chế độ thở tương đương. - Tần số thở VC/ VAC: + Người lớn: ≤ 4 bpm đến ≥ 50 bpm + Trẻ em: ≤ 4 bpm đến ≥ 100 bpm + Trẻ sơ sinh: ≤ 4 bpm đến ≥ 150 bpm - Thời gian thở vào tối thiểu: ≤ 0,036 giây - Thời gian thở vào tối đa: ≥ 12 giây - Thời gian thở ra tối thiểu: ≤ 0,08 giây - Thời gian thở ra tối đa: ≥ 13,6 giây - Tần số thở V-SIMV và P-SIMV: Từ ≤ 1 đến ≥ 60 bpm - Thời gian thở vào trong SIMV: Từ ≤ 0,2 giây đến ≥ 5 giây - Thể tích khí lưu thông (Vt): + Người lớn: Từ ≤ 100 đến ≥ 1500 ml + Trẻ em: Từ ≤ 50 đến ≥ 400 ml + Trẻ sơ sinh: Từ ≤ 2 đến ≥ 100 ml - I: E: ≤ 1:10 đến ≥ 4:1 - Ngưng thở vào: 0 đến ≥ 60% của thời gian thở vào - Giới hạn áp lực thở vào: Pinsp: từ ≤ 5 đến ≥ 80 cmH2O - Tốc độ tăng lưu lượng hít vào: AUTO, ≤ 10 đến ≥ 70 L/phút (bước ≤ 10 L/phút) - PEEP:Tắt , từ ≤ 2 đến ≥ 50 cmH2O - Điều chỉnh PEEP bằng van điện từ điều khiển vi xử lý - Nồng độ O2: Có thể điều chỉnh từ khoảng 21 – 100% bằng bộ trộn khí điện tử - Trigger: + Hệ thống phát hiện trigger bằng cảm biến áp lực hoặc cảm biến lưu lượng (Pressure hoặc Flow sensor). + Trigger áp lực: Có thể điều chỉnh từ OFF đến ≥ -1 đến ≤ -20 cmH₂O so với mức PEEP, bước chỉnh ≤ 1 cmH₂O. + Trigger lưu lượng: Có thể điều chỉnh từ OFF đến ≤ 0,3 đến ≥ 15 L/phút. - Lưu lượng thở vào: Tối đa ≥ 70 L/phút - Flow-by: Tự động - Mức hỗ trợ áp lực: Có thể điều chỉnh từ ≤ 5 đến ≥ 80 cmH₂O trong các chế độ: PSV, V-SIMV, P-SIMV. - Có chức năng SIGH - Tần số thở SIGH: Có thể cài đặt từ ≤ 40 đến ≥ 500 nhịp/phút, bước chỉnh ≤ 1 bpm. - Biên độ SIGH: Có thể điều chỉnh từ OFF, 1 ÷ 100% trong cài đặt thể tích lưu thông (bước 1%). - Máy có khả năng lưu trữ tất cả các thông số đo được trong thời gian ≥ 72 giờ. - Các thông số có thể theo dõi xu hướng, bao gồm tối thiểu các thông số sau: + Tần số thở (Rate) + Áp lực đường thở trung bình (PAW) + Áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) + Thể tích phút (Vm) + Thể tích khí lưu thông (Vte) - Có sẵn các thiết lập báo động mặc định tương ứng cho từng nhóm bệnh nhân: Người lớn, trẻ em, sơ sinh - Báo động với các mức: Cao, trung bình, tạm dừng - Có khả năng hiển thị đồng thời ≥ 02 báo động. - Các cảnh báo, tối thiểu gồm: + Áp lực đường thở + Tần số thở + Thể tích khí thở ra + Thể tích khí phút + PEEP + Nồng độ FiO2 + Pin (Cảnh báo trong trường hợp mất nguồn kết nối) - Các cảnh báo hệ thống, tối thiểu gồm: + Mức pin, pin yếu, pin quá nhiệt + Không kết nối mạch thở + Khí oxy đầu vào thấp: ≤ 2.7 bar + Kết nối CAN bị lỗi + Bảo trì. IV. Yêu cầu khác: - Bàn giao, lắp đặt tại đơn vị sử dụng; - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng. - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất hoặc thực hiện ≥ 3 lần/ năm. - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cung cấp đầy đủ tài liệu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nhà sản xuất. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ kiện thay thế trong vòng ≥ 8 năm và có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế sau thời gian bảo hành. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho bác sĩ, kỹ thuật viên của đơn vị sử dụng. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO, CQ và bộ chứng từ nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu) khi giao máy. | Đáp ứng hoàn toàn mức yêu cầu tối thiểu hoặc chấp nhận được | Không đáp ứng mức yêu cầu kỹ thuật tối thiểu |
| 3 | Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò (Máy siêu âm chẩn đoán) | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. - Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. - Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C. + Độ ẩm tối đa: ≥ 70%. (Thiết bị được nhiệt đới hoá, phù hợp điều kiện nóng, ẩm của Việt Nam) II. Yêu cầu cầu hình: - Máy chính và màn hình màu ≥ 18,5 inches: 01 cái. - Bàn phím điều khiển nhập liệu: 01 cái. - Khe cắm đầu dò: 03 ổ. - Đầu dò siêu âm đồng bộ chính hãng đi kèm theo máy, bao gồm: + Đầu dò siêu âm bụng tổng quát: 01 cái: + Đầu dò linear: 01 cái: + Đầu dò siêu âm tim: 01 cái. + Đầu dò âm đạo: 01 cái - Thiết bị ngoại vi, bao gồm: + Máy vi tính để bàn: 01 bộ. + Máy in phun màu: 01 cái. + Máy in nhiệt đen trắng (dùng cho máy siêu âm): 01 cái. + UPS ≥ 2KVA: 01 cái. + Gel siêu âm: 01 can (≥ 5 lít). + Phần mềm trả kết quả bệnh nhân: 01 bộ. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật: 1. Màn hình: - Màn hình màu LCD ≥ 18,5 inches. - Độ phân giải: ≥ 1.920 x 1.080 pixels - Góc nhìn: ≥ 178º. - Thời gian đáp ứng: ≤ 10 ms (typ). - Độ sáng: ≥ 200 cd/m2 2. Chế độ siêu âm 2D: - Độ sâu quan sát: + Convex: Tối đa ≥ 40 cm. + Linear: Tối đa ≥ 14 cm. + Sector: Tối đa ≥ 28 cm. - Mật độ dòng quét: Có thể thay đổi - Tốc độ khung hình siêu âm có thể điều chỉnh theo sự kết hợp: + Mật độ dòng + Xử lý tín hiệu song song - Góc quét và chiều rộng quét: + Có thể điều chỉnh góc quét, bề rộng quét, vị trí quét và độ nghiêng chùm tia quét. - Chức năng PAN/EXPAND hoặc tương đương: + Thời gian thực. + Phóng to/ thu nhỏ ảnh bằng bộ mã hóa. + Có thể di chuyển đến phần mong muốn bằng cách sử dụng bi xoay. + Tiêu điểm truyền được tối ưu hóa. + Phạm vi được chỉ định trên hình ảnh có thể được phóng to. - Tiêu điểm truyền: + Điều kiện truyền: ≥ 07 bước. - Tần số truyền: + Tần số: Đa tần - Điều kiện truyền: Tiêu điểm liên tục. - Gain: + Điều chỉnh độ sáng ảnh chế độ 2D, có thể điều chỉnh khi dừng hình. + Điều chỉnh độ sáng ảnh đồng thời cả chế độ 2D và M mode. - STC (Sensitivity Time Control): + Theo hướng chiều sâu từ bề mặt cơ thể: ≥ 8 mức trượt (chế độ 2D và M Mode). + Theo hướng bên hình ảnh: ≥ 6 mức trượt (Chế độ 2D và M). - Điều chỉnh chất lượng hình ảnh 2D, tối thiểu gồm: + Dải động (Có thể điều chỉnh khi dừng hình). + Làm mượt ảnh theo thời gian. + Tự điều chỉnh độ khuếch đại. + Gamma (Có thể điều chỉnh khi dừng hình). + Tốc độ khung hình. + Chức năng làm giảm nhiễu nền đốm và nhiễu đốm trên ảnh 2D + Chức năng hiển thị đường bờ giữa các mô rõ ràng hơn, làm giảm nhiễu và ảnh giả bóng âm. + Chức năng tăng thiết lập mức chất lượng hình ảnh - 2D Map, tối thiểu gồm: + Có thể thay đổi mẫu thang xám và thay đổi màu ảo cho hình ảnh 2D. + Có thể điều chỉnh khi dừng hình. - Quick Scan 2D hoặc tương đương: Chức năng QuickScan tự động điều chỉnh Gain và STC. - Hình ảnh hòa âm mô, tối thiểu gồm: + Phương pháp Pulse subtraction + Phương pháp lọc. + Phương pháp chuyên biệt. - Định hướng hiển thị: Hình ảnh hiển thị có thể được điều chỉnh đảo chiều (Trái – phải, Lên – xuống). 3. Chế độ siêu âm M: - Tần số truyền M: Đa tần (≥ 05 mức điều chỉnh). - Tốc độ quét: Tốc độ quét có thể thay đổi khi dừng hình: + Tự động điều chỉnh Gain. + M gamma (Có thể điều chỉnh khi dừng hình). - M Map: Có thể thay đổi màu ảo cho hình ảnh M khi dừng hình. - THI – hình ảnh hòa âm mô, tối thiểu gồm: + Chế độ 2D liên kết với chế độ THI, hình ảnh M có thể hiển thị trong chế độ THI. + Phương pháp Pulse Subtraction. + Phương pháp lọc. + Phương pháp chuyên biệt + M Mark: + Con trỏ M có thể hiển thị trên hình ảnh 2D hoặc hình ảnh màu. + Có thể điều chỉnh được vị trí con trỏ M. 4. Chế độ siêu âm Doppler: - Chế độ siêu âm Doppler, tối thiểu gồm: + Chế độ Doppler xung (PW). + Chế độ HPRF PWD (có thể được chuyển sang chế độ HPRF bằng cách đặt trước). - Tần số lặp xung, tối thiểu gồm: + Chế độ xung (PW): Từ ≤ 0,3 kHz đến ≥ 52 kHz. + Chế độ liên tục (CW): Từ ≤ 1,4 kHz đến ≥ 52 kHz (khi sử dụng với đầu dò Tim). - Quét Doppler, tối thiểu gồm: + Chức năng quét kết hợp 2D và Doppler. + Chỉ quét Doppler. - Thể tích mẫu Doppler: Thể tích mẫu Doppler có thể thay đổi được (Tối thiểu ≤ 1mm). - Độ sâu lấy mẫu: 0 đến độ sâu tối đa. - Bộ lọc Doppler: Bộ lọc Doppler có thể điều chỉnh được. - Doppler Gain: Độ sáng của ảnh Doppler có thể điều chỉnh được. - Quét nhanh Doppler: Kích thước và độ rộng Doppler có thể được tự động điều chỉnh. - Bộ xử lý hình ảnh và phân tích tần số Doppler: + Phương pháp: FFT. + Số lượng dữ liệu tối đa: ≥ 255 dữ liệu. - Chỉ định hướng phổ Doppler: Có thể hiển thị ngược phổ tốc độ. - Đường nền: + Đường nền tốc độ của hình ảnh Doppler có thể dịch chuyển. + Đường nền có thể được điều chỉnh khi dừng hình. - Âm thanh Doppler: Đầu ra âm thanh (Lưu lượng máu hướng đến và ra xa đầu dò). - Bản đồ màu Doppler: Có thể cài đặt bảng chuyển đổi độ sáng và màu ảo cho hình ảnh Doppler. - Doppler Scale: ≥ 2 loại. - Tiêu điểm Doppler: Có thể tự động lấy tiêu điểm theo vị trí mẫu. - Doppler Angle Mark: Doppler Angle Mark được hiển thị để đo góc giữa hướng của vận tốc và hướng của chùm siêu âm. - Quét Doppler xiên: + Những đầu dò Linear chuyên biệt có thể quét xiên. + Chức năng tự động đảo ngược. - Chế độ đa tần Doppler: Có thể điều chỉnh được tần số truyền Doppler. - Tốc độ quét: Có thể điều chỉnh được tốc độ quét trong chế độ Doppler. - Dải động – Dynamic Range trong chế độ Doppler: Có thể điều chỉnh được dải động. - Tự động tính toán các thông số trên đoạn phổ – Auto Trace (Sau khi dừng ảnh): + Dạng Trace: Đỉnh sóng (Waveform Peak), trung bình (Mean), Peak + Mean. + Vùng Trace cụ thể: Trước, sau, Full, Auto. + Thông số đo, tối thiểu gồm: Max, min, Mean, PI, RI và các thông số đo liên quan tùy theo vùng thăm khám. 5. Chế độ siêu âm Doppler màu: - Chế độ siêu âm Doppler màu 2D (Chế độ BCD). - Chế độ hiển thị: + Chế độ CDI. + Vận tốc dòng chảy. + Vận tốc/Sự biến thiên dòng chảy. + Năng lượng. + Power Angio Doppler: Có hiển thị hướng dòng chảy. + Chế độ TDI- Doppler mô. - Chế độ TwinView hoặc tương đương: Hiển thị đồng thời hai màn hình với chế độ 2D. - Bản đồ màu C- Map: + Mỗi chế độ Doppler màu có thể chọn bảng màu C- Map. + Có thể điều chỉnh được khi dừng hình. - Điều chỉnh phạm vi vận tốc Doppler màu C Scale: Có thể điều chỉnh phạm vi vận tốc. - Làm mịn hình ảnh theo thời gian: Có thể hiển thị kết quả xử lý tương quan thời gian giữa hình ảnh trước đó và hình ảnh hiện tại. - Đường nền màu: + Đường nền của hình ảnh Doppler có thể được dịch chuyển. + Đường nền có thể được điều chỉnh khi dừng hình và khi những hình ảnh trong bộ nhớ được hiển thị. - Hiển thị đảo ngược màu: + Màu sắc có thể được đảo ngược. + Có thể điều chỉnh được khi dừng hình. - Chế độ cân bằng Đen/Trắng: + Bằng việc so sánh các hình ảnh Doppler màu và hình ảnh đen trắng, có thể đặt trọng số màu W/B. + Có thể điều chỉnh khi hình ảnh đóng băng. - C-Gain: Có thể thay đổi được độ sáng của hình ảnh Doppler màu. - C-Multifrequency: Tần số trong chế độ Doppler có thể được điều chỉnh. - Mật độ đường màu sắc: Mật độ đường màu có thể được điều chỉnh. - Vùng quan tâm ROI: Vị trí, kích thước, hướng cho các đường Doppler màu. - Tiêu điểm phát màu: Tự động lấy theo vùng quan tâm ROI. - Bộ lọc màu: Bộ lọc màu có thể thay đổi. - Đường cong biến thiên màu: Có thể điều chỉnh được đường biến thiên màu. 6. Chế độ siêu âm Doppler màu M (Chế độ MDF) - Chế độ hiển thị: + Chế độ MCDI: Hiển thị tốc độ, hiển thị tốc độ/sự biến thiên, hiển thị năng lượng. + Chế độ M-TDI: - Bản đồ màu M (CDI MAP): Bản đồ màu được lựa chọn tùy theo từng chế độ. - C Scale - Khoảng vận tốc Doppler màu: Khoảng vận tốc có thể được thay đổi. - C- Baseline: + Đường nền zero trên hình ảnh Doppler M có thể được dịch chuyển. + Đường nền cũng có thể được điều chỉnh khi dừng hình hoặc khi hình ảnh trong bộ nhớ hình ảnh được phát lại. - Hiển thị đảo ngược màu sắc: + Màu sắc có thể được đảo ngược. + Có thể điều chỉnh được ngay cả khi dừng hình - Chế độ cân bằng Đen/Trắng: + Bằng việc so sánh các hình ảnh Doppler màu M và hình ảnh đen trắng, có thể đặt trọng số màu W/B. + Có thể điều chỉnh khi dừng hình. - Gain màu: Độ sáng của hình ảnh Doppler màu M có thể điều chỉnh được. - C-Multifrequency Doppler: Tần số Doppler có thể được lựa chọn trong bộ thu hình ảnh Doppler màu M. - Bộ lọc Doppler màu M: Bộ lọc màu có thể thay đổi. 7. Các đặc tính liên quan đến hiển thị: - Phương pháp hiển thị: Hình ảnh trên máy chính: Màn hình không xen mành 60 Hz. - Hiển thị màn hình/Hiển thị đặc tính, tối thiểu gồm: + Vùng ID. + Ngày thực hiện thăm khám. - Thời gian thăm khám: + Tuổi thai, Giới tính, Nhịp tim, Vùng thăm khám, tên bác sĩ thực hiện. + Vùng hiển thị năng lượng âm: Acoustic power (%) và TI. + Các thông số hiển thị trên ảnh, tối thiểu gồm: Frame rate, Acoustic power index; Tần số đầu dò, Độ sâu (Depth), Dải động (Dynamic range), độ khuếch đại (GAIN), Bộ lọc (CDI filter), thang đo PRF, lọc Doppler, Góc Doppler, kích thước cửa sổ Doppler. + Vùng hình nhỏ: • Dữ liệu hình ảnh thu được trong quá trình thăm khám sẽ được hiển thị. • Hiển thị hình ảnh từ những lần thăm khám trước của bệnh nhân đang được thăm khám + Vùng hiển thị thông tin: Một hướng dẫn vận hành và những thông tin khác được hiển thị. - Hiển thị tình trạng của hệ thống, tối thiểu gồm: Dung lượng pin, trạng thái dùng mạng, trạng thái dùng NAS, không gian được sử dụng trên SSD, Lưu hình ảnh động/tĩnh, trạng thái máy in DICOM/trạng thái thiết bị ngoại vi, hiển thị trạng thái ổ USB. + Vùng hiển thị đa chức năng: Có thể thực hiện bằng bi xoay, công tắc và đĩa. + Chú thích: Tự động hoặc nhập bằng bàn phím. + Biểu tượng: Cơ thể và dấu đầu dò. + Dấu hướng dẫn sinh thiết: Dấu hướng dẫn sinh thiết có thể được hiển thị. 8. Chức năng đo đạc: - Chức năng đo đạc thông thường, tối thiểu gồm: + Chế độ 2D Mode: Khoảng cách (Khoảng cách, chiều dài trace, IMT – trung bình) – Góc (Góc, mối nối) - Diện tích - Thể tích - Đo tỷ lệ hẹp (% diện tích, % thể tích). + Chế độ M Mode: Khoảng cách - Thời gian - Độ dốc - Nhịp tim. + Chế độ Doppler (CW/PW): Vận tốc - Thời gian - Gia tốc - Nhịp tim - PI - RI - S/D -Thể tích dòng chảy - Doppler Trace. 9. Chức năng đo đạc ứng dụng: 9.1. Đo đạc chức năng tim (Khi dùng với đầu dò Tim): - Chế độ 2D Mode, tối thiểu gồm: • Đo chức năng thất trái - LV. • Thể tích nhĩ trái - LA. • Van động mạch chủ - AV. • Van 2 lá - MV. • Van động mạch phổi - PV. • LV MASS. + Chế độ M Mode. + Chế độ Doppler: • Đo lưu lượng qua van động mạch chủ. • Đo lưu lượng qua van 2 lá. • Đo lưu lượng qua tĩnh mạch phổi. • Đo lưu lượng qua van 3 lá. • Đo lưu lượng qua phổi. • Tự động đo dạng sóng lưu lượng máu. • Đo chức năng mạch vành, PISA. 9.2. Phép đo sản khoa (Obstetrics): - Đo sự phát triển của thai nhi qua các thông số đo để tính toán kích thước thai, trọng lượng thai, tuổi thai, ngày dự sinh và lưu trữ các dữ liệu đo. - Đăng ký biểu đồ người dùng. - Giải phẫu. 9.3. Phép đo mạch máu (Khi dùng với đầu dò Linear): - Đo động mạch cảnh chung - CCA. - Động mạch cảnh ngoài – ECA. - Động mạch cảnh trong – ICA. - Đo động mạch đốt sống – Vert A. - Động mạch dưới đòn – Subclav A. - Đo đạc cho dữ liệu hình ảnh đã lưu trữ: + Các phép đo sau có thể được thực hiện cho dữ liệu DICOM được lưu trữ trong SSD: • Đo lường cơ bản. • Đo lường ứng dụng. 10. Bộ nhớ Cine: - Dung lượng bộ nhớ: ≥ 960 MB. - Chế độ thu nhận/phát lại: + Có thể phát lặp lại. + Có thể phát lại khung trước. + Có thể phát lại cine ở chế độ Doppler hoặc M. + Có thể ghi hình ảnh trực tiếp (Clip). 11. Chức năng ghi dữ liệu: - USB. - Mạng: Kết nối DICOM. 12. Cổng vào/cổng ra: - Số khe cắm đầu dò: Có ≥ 03 khe cắm đầu dò. - Tín hiệu ngõ ra kết nối màn hình ngoài: HDMI. - Tín hiệu máy in (USB): ≥ 02 kênh. - Cổng USB bên ngoài: ≥ 6 cổng USB - Đầu dò siêu âm đi kèm theo máy: + Đầu dò siêu âm bụng tổng quát: • Dải tần số: ≤ 1,8 MHz đến ≥ 6 MHz. + Đầu dò linear: • Dải tần số: ≤ 4,4 MHz đến ≥ 14 MHz. + Đầu dò siêu âm tim: • Dải tần số: ≤ 1,8 MHz đến ≥ 4,2 MHz. + Đầu dò âm đạo: • Dải tần số: ≤ 3,6 MHz đến ≥ 11 MHz. - Máy vi tính để bàn (Tối thiểu: Core I5 hoặc tương đương, RAM ≥ 8 Gb, màn hình ≥ 19 inches) IV. Yêu cầu khác: - Bàn giao, lắp đặt tại đơn vị sử dụng; - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng. - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất hoặc thực hiện ≥ 3 lần/ năm. - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cung cấp đầy đủ tài liệu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nhà sản xuất. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ kiện thay thế trong vòng ≥ 8 năm và có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế sau thời gian bảo hành. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho bác sĩ, kỹ thuật viên của đơn vị sử dụng. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO, CQ và bộ chứng từ nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu) khi giao máy. | Đáp ứng hoàn toàn mức yêu cầu tối thiểu hoặc chấp nhận được | Không đáp ứng mức yêu cầu kỹ thuật tối thiểu |
| 4 | Bàn mổ (Bàn mổ điện thuỷ lực) | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. - Nhà sản xuất máy chính phải đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương. - Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C. + Độ ẩm tối đa: ≥ 60%. (Thiết bị được nhiệt đới hoá, phù hợp điều kiện nóng, ẩm của Việt Nam) II. Yêu cầu cấu hình - Bàn mổ điều khiển thủy lực: 01 chiếc. - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo gồm: + Khung màn che gây mê: 01 chiếc. + Giá đỡ tay có đai: 02 chiếc. + Đỡ chân: 02 chiếc. + Đỡ vai: 02 chiếc. + Tấm đỡ bàn chân (Trái/phải): 02 chiếc. + Đệm bàn: 01 chiếc. + Dây đai: 01 chiếc. + Điều khiển từ xa: 01 chiếc. + Bảng điều khiển: 01 chiếc. + Giải phẫu thần kinh loại U: 01 chiếc. + Pin/ắc quy: 01 bộ. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ. III. Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật 1. Đặc tính: - Điều khiển các chức năng của bàn mổ bằng bộ điều khiển và điều khiển từ xa. - Cấu trúc bàn mổ bằng thép không gỉ. - Có ray gắn phụ kiện hai bên cạnh bàn. - Bàn mổ có công tắc bật/tắt nguồn và đèn báo trạng thái hoạt động. - Bàn mổ có thể trượt dọc, điều chỉnh được chiều cao và nghiêng bàn sang trái/phải. - Có chức năng Trendelenburg và Trendelenburg ngược. - Có phanh điện trung tâm . - Điều chỉnh phần đầu, phần lưng, phần chân lên và xuống. - Tấm chân có thể mở ngang. - Đệm bàn mổ tháo rời được để vệ sinh và khử trùng. 2. Thông số kỹ thuật: - Chiều cao không bao gồm đệm: từ ≤ 725 mm đến ≥ 1.015 mm. - Trendelenburg: ≥ 22° - Trendelenburg đảo ngược: ≥ 19° - Điều chỉnh nghiêng trái: ≥ 20° - Điều chỉnh nghiêng phải: ≥ 19° - Điều chỉnh đầu lên: ≥ 50° - Điều chỉnh đầu xuống: ≥ 86° - Điều chỉnh lưng lên: ≥ 82° - Điều chỉnh lưng xuống: ≥26° - Điều chỉnh chân lên: ≥16° - Điều chỉnh chân xuống, chân ngang: ≥ 90° - Chịu được tải trọng: ≥ 200 kg. IV. Yêu cầu khác: - Bàn giao, lắp đặt tại đơn vị sử dụng; - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng. - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất hoặc thực hiện ≥ 3 lần/ năm. - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cung cấp đầy đủ tài liệu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nhà sản xuất. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ kiện thay thế trong vòng ≥ 8 năm và có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế sau thời gian bảo hành. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho bác sĩ, kỹ thuật viên của đơn vị sử dụng. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO, CQ và bộ chứng từ nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu) khi giao máy. | Đáp ứng hoàn toàn mức yêu cầu tối thiểu hoặc chấp nhận được | Không đáp ứng mức yêu cầu kỹ thuật tối thiểu |

Ghi chú:

- Các yêu cầu kỹ thuật về kích thước, trọng lượng.. được nêu ở mức “khoảng” cho phép sai số ± ≤ 5%;

- Về điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị: Trường hợp tài liệu của thiết bị không nêu rõ, nhà thầu phải có thư xác nhận của hãng sản xuất hoặc cung cấp tài liệu chứng minh thiết bị đã được cung cấp, sử dụng ổn định, phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam;

- Đối với yêu cầu “đồng bộ chính hãng”: Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa có cùng hãng sản xuất, xuất xứ với hệ thống thiết bị chính để đảm bảo tính tương thích, an toàn và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Các yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Chương này là những yêu cầu kỹ thuật cơ bản để mô tả về đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật của hàng hóa mời thầu, trường hợp hàng hóa chào thầu có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương, ưu việt và tốt hơn so với yêu cầu được xem xét chấp nhận được, đánh giá là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản của E-HSMT;

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn;

(2) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng ;

(3) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra;

(4) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo;

(5) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất.

1.3. Các yêu cầu khác

Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

- Thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và và tối thiểu theo bảng thông số kỹ thuật hàng hóa, thực hiện bảo trì trong suốt thời gian bảo hành, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế);

- Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả;

- Nhà thầu cần phải nghiên cứu kỹ E-HSMT để chuẩn bị E-HSDT đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT về phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, tổ chức lắp đặt, vận hành chạy thử, nghiệm thu bàn giao, bảo hành, bảo trì và các yêu cầu về phụ tùng thay thế;

- Kiểm định, cấp phép hoạt động cho thiết bị theo quy định Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng (nếu có);

- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng bị lỗi (không đúng về quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT…)

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có chữ ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết theo mẫu tại Phụ lục 1 và Bảng đáp ứng kỹ thuật tại Phụ lục 2 như sau:

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............. ngày ..... tháng  ..... năm .....

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực 333

(Sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Chúng tôi:

Công ty: …………………………………………………………….................

Địa chỉ: ……………………………………………………………..................

ĐKKD/ Mã số thuế:  ……………………………………………............….....

Mã định danh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: …………………………

Thông tin liên hệ của người phụ trách gói thầu: ………………………………..

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu: [điền tên gói thầu], mã TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: [điền mã gói thầu], chúng tôi ..... [điền tên nhà thầu] xin tham dự gói thầu nêu trên và cam kết các nội dung sau đây:

I. Về E-HSDT:

- Thông tin ghi trong file mềm gửi cho Chủ đầu tư đúng như file scan trong E-HSDT của chúng tôi đã nộp;

- Nếu giá trị bảo đảm dự thầu của E-HSDT chúng tôi tham dự dưới 50 triệu đồng, chúng tôi cam kết nếu được mời vào đối chiếu tài liệu thì chúng tôi sẽ nộp một khoản tiền bằng giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT;

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue cung cấp trong E-HSDT đều được nhà sản xuất công bố. Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện có sự sai khác giữa bản nhà thầu nộp trong E-HSDT và bản do nhà sản xuất công bố thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giải trình cho sự sai khác này, đồng thời Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu mang hàng hóa đến để kiểm tra, thử nghiệm, đối chiếu với nội dung đã nộp trong E-HSDT;

- Không vi phạm và không có thông tin vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 4 điều 34 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Cam kết các thông tin trong E-HSDT đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu xem như không hợp lệ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin này.

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Tất cả các hàng hoá dự thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành; Không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế;

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, vận hành: Phải theo đúng quy định của pháp luật;

- Hàng hoá cung ứng đảm bảo đúng theo thông tin nêu trong E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Thực hiện ngay việc thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin so với thông tin đã dự thầu (cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, giá kê khai..);

- Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với hàng hóa là thiết bị y tế đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định tại Điều 22, Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, các hàng hóa khác đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành);

- Cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau và chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện và có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa;

- Hàng hóa khi bàn giao đảm bảo tính chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến khoa phòng thụ hưởng của Bệnh viện đa khoa khu vực 333, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu;

- Trường hợp hàng hoá giao Chủ đầu tư kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ...) hoặc có văn bản thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi cam kết có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại theo hợp đồng đã ký tại Phụ lục đính kèm) trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo và nhà thầu chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này;

- Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành;

- Nhà thầu có số điện thoại đường dây nóng (thường trực 24/24) để tiếp nhận yêu  cầu khi thiết bị có sự cố của chủ đầu tư. Cam kết có kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam giải quyết ngay khi có sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư;

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hàng hóa (đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, Invoice, Packing list, vận đơn, Tờ khai hải quan) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư; Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa khi cung ứng cho Chủ đầu tư hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalog kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp phép. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

- Cam kết bàn giao cho chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)… đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận chất lượng (hợp chuẩn, hợp quy) đối với hàng hoá sản xuất trong nước. Đối với các hàng hóa khác được sản xuất tại Việt Nam hoặc các hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường: cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng và giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối khi giao hàng;

- Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa trong hợp đồng theo nhu cầu của Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện gói thầu kể từ ngày hợp đồng được ký kết;

- Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: Tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, Bản kết quả phân loại hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các trang thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực;

III. Nội dung khác:

- Cam kết số liệu tài chính kê khai trong E-HSDT đúng với số liệu đã kê khai với cơ quan thuế. Sẵn sàng cử cán bộ mang theo token để đối chiếu với số liệu đã kê khai trên Hệ thống thuế điện tử khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết sẵn sàng cung cấp bản gốc các tài liệu để đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết tại thời điểm đối chiếu tài liệu và hoàn thiện hợp đồng, Nhà thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh khả năng cung ứng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và hợp lệ. Trường hợp Nhà thầu không thể cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại Khoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu tại văn bản này, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............. ngày ..... tháng  ..... năm .....

BẢNG KÊ KHAI ĐÁP ỨNG PHÁP LÝ CỦA HÀNG HOÁ

- Tên nhà thầu: .................	Địa chỉ: .................		Số điện thoại: ................

- Gói thầu: .......................	Thuộc dự toán: ..............................................

| STT | Quy cách đóng gói | Hạn sử dụng của hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số công bố tiêu chuẩn Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Phân loại Thiết bị y tế; Số, ngày cấp, tổ chức cấp Bảng phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Điền quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Điền tổng thời hạn sử dụng của hàng hóa: tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn. | Nhập đơn vị tính | Nhập số lượng dự thầu | Nhập Model, ký mã hiệu hàng hóa | Nhập ký mã hiệu hàng hóa | Nhập xuất xứ hàng hóa | ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tiêu chuẩn khác (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu cam đoan toàn bộ nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung đã kê khai.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày ... tháng ... năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu. Các thông tin kê khai tại Bảng này phải khớp với thông tin tại webform, trường hợp có sự sai khác, thông tin tại webform là cơ sở để xem xét, đánh giá E-HSDT.

- Quy cách của hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất nhưng phải đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT;

- Lưu ý: Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì nhà thầu cần bổ sung thêm cột mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT vào bảng trên.

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP VÀ QUY CÁCH E-HSDT

Nhà thầu nén toàn bộ E-HSDT dưới dạng .zip hoặc .rar, đặt tên file không dấu, không ký tự đặc biệt. Tên thư mục và file viết bằng tiếng Việt không dấu. Đối với nhà thầu liên danh, tách rõ phần hồ sơ của từng thành viên.

- Cách đặt tên các Folder như sau:

- TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu và các mục con sẽ được đánh dấu là A1, A2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A1. | GPDK | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp |
| A2. | MB_TTBYT | Phiếu tiếp nhận/ Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế |
| A3. | CAMKET_NT | - Cam kết của nhà thầu (nếu có) |
| A4 | BLDT | Bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy (Theo mẫu 04A đối với nhà thầu độc lập, 04B đối với nhà thầu liên danh), nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng đính kèm khi nộp E-HSDT |

- NLKN_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là B1, B2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| B1. | BCTC_20…. | File Báo cáo tài chính + Thuyết minh Báo cáo tài chính |
| B2. | XN_THUE | - Tờ khai thuế TNDN năm tài chính gần nhất - Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) |
| B3. | HDTT_So…. | Nhà thầu kê khai và đính kèm file tài liệu liên quan để chứng minh thông tin đã kê khai: Bản scan Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý có danh mục hàng hóa đã thực hiện theo hợp đồng kê khai, kèm hóa đơn GTGT (với trường hợp biên bản nghiệm thu/thanh lý không thể hiện giá trị hoàn thành của hàng hóa tương tự hoặc hợp đồng mua bán giữa các bên) |
| B4 | CAMKET_DV | Cam kết khả năng cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm và các vật tư cần thiết đi kèm, dịch vụ đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Chương V. |

- KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về kỹ thuật của hóa chất, vật tư xét nghiệm, các vật tư cần thiết, thiết bị, dịch vụ đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật và các mục con sẽ được đánh dấu là C1, C2,…

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 Folder.

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| C1. | DUKT_SoTT | Bảng kê khai đáp ứng kỹ thuật theo mẫu của E-HSMT Nhà thầu làm Bảng kê khai đáp ứng kỹ thuật và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai. |
| C2. | ISO……. | Chứng nhận chất lượng còn hiệu lực: ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương theo yêu cầu (nếu có) như CE, FDA,…. |
| C3. | PTNSX | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) |
| C4. | TLKT_SoTT | + Catalogue/ Brochure /Datasheet hoặc các tài liệu khác chứng minh thông số dự thầu, kèm Bản dịch sang tiếng Việt. + Bảng kết quả phân loại trang thiết bị y tế + PTN tiêu chuẩn áp dụng hàng hóa thuộc loại A, B. Hoặc Hàng hóa thuộc loại C, D: Giấy lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hoặc Bảng kết quả phân loại TTBYT (hàng hoá không thuộc danh mục phải xin GPNK) + Tờ khai hải quan. + Các tài liệu khác (nếu có) |

- LIEN_DANH_Tennhathau: Trường hợp liên danh, nhà thầu lập theo Folder này

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| D1. | THOATHUAN_LIENDANH | Văn bản Thỏa thuận liên danh |
| D2. | TT_THANHVIEN1 | Hồ sơ thành viên liên danh 1 |
| D3. | TT_THANHVIEN2 | Hồ sơ thành viên liên danh 2 (nếu có) |
| D4 | HS_KHAC | Hồ sơ khác |

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra, thử nghiệm để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, phù hợp với quy trình chuyên môn của bên mua. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, quy trình chuyên môn của bên mua, thì bên mua có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Thời gian kiểm tra: Trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu hàng hoá;

Địa điểm kiểm tra: Bệnh viện Đa khoa khu vực 333;

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, phù hợp đặc điểm kỹ thuật, phù hợp với quy trình chuyên môn của bên mua.

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Chủ đầu tư có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do Chủ đầu tư chỉ định. Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hóa;

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu;

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có;

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm;

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng;

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Chủ đầu tư có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Nhà thầu phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Nhà thầu phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật của bên mua, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, quy trình chuyên môn của bên mua. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.