## Hệ thống chụp cắt lớp điện toán ≥ 32 lát cắt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Yêu cầu xuất xứ máy chính: G7 (Gantry) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 32 lát cắt/vòng quay kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần cứng hệ thống: |
|  | Khung máy (Gantry): 01 bộ |
|  | Hệ thống đầu thu: 01 bộ |
|  | Bộ tạo cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng X quang: 01 cái |
|  | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS cho hệ thống máy chụp: 01 bộ |
|  | Phần mềm hệ thống: |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Các phụ kiện: |
|  | Hệ thống đàm thoại giữa kỹ thuật viên và bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Phantom hiệu chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái |
|  | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Áo và cổ chì: 02 bộ |
|  | Kính chì (kính tấm chắn): 01 bộ |
|  | Các thiết bị phụ trợ: |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 bộ |
|  | UPS online cho trạm điều khiển: 01 bộ |
|  | Hệ thống laser định vị bệnh nhân (tích hợp hoặc tách rời): 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 3.1 | Khoang máy |
|  | Đường kính khoang máy ≥ 70 cm |
|  | Tốc độ vòng quay: ≤ 0.8s |
|  | Lazer định vị |
|  | Đèn và hướng dẫn bệnh nhân nhịn thở |
| 3.2 | Bóng phát tia |
|  | Trữ lượng nhiệt ≥ 3.5 MHU |
|  | Tốc độ tản nhiệt tối đa: ≥ 730 kHU/phút |
| 3.3 | Bộ phát cao thế |
|  | Công suất tối đa ≥ 32 kW |
| 3.4 | Hệ thống đầu thu |
|  | Số lát cắt/1 vòng quay ≥ 32 lát |
|  | Số dãy Detector > 16 dãy |
|  | Tổng số phân tử đầu thu > 11.500 |
| 3.5 | Bàn bệnh nhân |
|  | Tải trọng ≥ 200 kg |
|  | Bàn nâng hạ và di chuyển dọc được |
|  | Chiều dài trường chụp: ≥ 140 cm |
| 3.6 | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh |
|  | Màn hình: |
|  | Màn hình phẳng ≥ 19 inches |
|  | Hệ thống máy tính chủ: |
|  | CPU: Intel Xeon hoặc tương đương |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 16 GB |
|  | Hệ thống tái tạo hình ảnh: |
|  | Độ dày lát cắt nhỏ nhất ≤ 1 mm |
|  | Tốc độ tái tạo: ≥ 15 khung hình/ giây |
| 3.7 | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng |
|  | CPU: Intel Xeon hoặc tương đương |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 16 GB |
|  | Dung lượng đĩa cứng ≥ 1000 GB |
|  | Màn hình phẳng ≥ 19 inches |
| 3.8 | Phần mềm và chức năng hệ thống bao gồm: |
|  | Phần mềm điều khiển chụp và hiển thị hình ảnh cơ bản: |
|  | Các chế độ chụp thường quy: chụp định vị, theo trục, xoắn ốc |
|  | Chức năng xử lý và hiển thị ảnh cơ bản: xử lý hình 2D, có các công cụ tính toán (đo khoảng cách, đo góc..), cho phép tái tạo MIP, MPR, VRT |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh: |
|  | Có phần mềm tái tạo lặp chuyên biệt để giảm liều tia cho bệnh nhân |
|  | Có phần mềm giảm nhiễu ảnh giả gây ra bởi các vật liệu kim loại |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia: |
|  | Lựa chọn dòng tự động hoặc tối ưu hóa liều xạ cho bệnh nhân |
|  | Có chức năng điều biến liều |
|  | Có các giao thức quét cho trẻ em và trẻ sơ sinh |
|  | Có chức năng cảnh báo liều |
|  | Có chức năng hiển thị và báo cáo liều tia |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Phần mềm/ chức năng phân tích mạch máu, xóa xương |
|  | Kết nối DICOM |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |